Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych

Nawa oferenta : …………………………

Producent: …………………………………

Nazwa i typ: ……………………………….

Rok produkcji: ……………………………

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych | TAK |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. | TAK |  |
|  | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo. | TAK |  |
|  | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
|  | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE | TAK |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. | TAK |  |
|  | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. | TAK |  |
|  | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte osłonami ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Szerokość materacy: min. 550 mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 670 do 1090 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 800 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 550 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK |  |
|  | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: - regulacja wysokości blatu - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu - regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) - blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszy. | TAK |  |
|  | Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. | TAK |  |
|  | Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2 Ze względu na środowisko pracy oraz konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji, nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu) – ryzyko wystąpienia korozji. | TAK |  |
|  | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych. | TAK |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | TAK |  |
|  | Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów. Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: - podpórka ręki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, wyposażona w materac z pianki poliuretanowej obszytej skajem. Wymiary min.: 40 mm x 200 mm x 600 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej – 2 szt. - wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym. Służący do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Składający się ze sztycy z podwójnym hakiem, całość wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt. - ramka anestezjologiczna z uchwytem wielopozycyjnym. Posiadająca regulację wysokości, szerokości i obrotu wokół osi pionowej. Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej – 1 szt. - pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt. - pas udowy do unieruchamiania uda pacjenta – 2 szt. - przystawka ortopedyczna – 1 szt. – wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, mocowana do blatu, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C i dogodny dostęp chirurga do chorego. Możliwość wyposażenia dodatkowego przystawki do wykonywania specjalistycznych zabiegów. Możliwość zmiany długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki. Każde z dwuczęściowych ramion przystawki z dwoma obrotowymi węzłami pozwalającymi na niezależną regulację obu części pojedynczego ramienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi węzła. Układ ramion przystawki zapewniający możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta. Trapezowy blat przystawki montowany w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego. Przystawka ortopedyczna wyposażona w: - dwie podpórki ramion przystawki. Podpórki z kołami z blokadą obrotu. - buty dla dorosłych mocowane do przystawki ortopedycznej - 1 para. - podpórka nogi z uchwytem, służąca do podpierania kończyny w części podudzia lub uda w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych. Składająca się z wklęsłego materaca o wymiarach: min. 160 mm x 380 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej. Podpórka z możliwością regulacji wysokości oraz odległości od pacjenta – 1 szt. - wspornik kolana służący do podparcia kolana pacjenta przy ułożeniu na boku, z wykorzystaniem wspornika biodra. Wyposażony w poliuretanowy materac o wymiarach: min. 25 mm x 190 mm x 295 mm. Konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót wspornika wokół jego osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca, a także zmianę wysokości – 1 szt. - wózek do transportu przystawki ortopedycznej, wózek wykonany ze stali nierdzewnej, służy do transportu przystawki oraz jej montażu i demontażu do stołu – 1 szt. - przystawka do operacji łąkotki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składająca się z materaca o walcowatym kształcie o wymiarach: min. fi 80 mm x 300 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu – 1 szt. - przystawka do pozycjonowania stawu kolanowego – 1 szt. - kompletna podpórka ręki osadzona na trójprzegubowym ramieniu nastawnym. Zwalnianie i blokowanie wszystkich 3 przegubów dokonywane za pomocą jednego pokrętła. Ramię podpórki składające się z dwóch sztyc (pomiędzy przegubami) o długości min. 190 mm każda. Zintegrowany uchwyt do montażu podpórki na listwie bocznej stołu. Całość konstrukcji nośnej wykonana ze stali nierdzewnej. Do ramienia montowana na szybkozłączce podpórka ręki, z materacem z pianki poliuretanowej o wymiarach min. 400 x 200 x 50 mm (długość x szerokość x wysokość) – 1 szt. - oparcie boczne z korpusem zaciskowym. Służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej. Składające się z poliuretanowego materaca o prostokątnym kształcie wygiętym w kształcie nerki o wymiarach: min. 24 mm x 70 mm x 152 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta – 2 szt. - podpórka do operacji ręki służąca do przeprowadzania zabiegów i operacji kończyn górnych. Wymiary materaca min.: 40 mm x 400 mm x 800 mm umożliwiające równoczesną pracę dwóch chirurgów. Konstrukcja podpórki umożliwiająca wykonanie zdjęć RTG, monitorowanie aparatem C, zmianę wysokości oraz możliwość ustawienia nie prostopadłego przystawki w stosunku do blatu stołu operacyjnego. Konstrukcja stalowa nierdzewna – 1 szt. - oparcie łonowe z uchwytem wielopozycyjnym. Służące do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony podbrzusza. Składające się z owalnego materaca o wymiarach min.: 35 mm x 150 mm x 170 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta. Materac oparcia łonowego wyposażony jest w przegub kulisty umożliwiający dokładne dopasowanie do ciała pacjenta – 1 szt. - pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar L. O własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 szt. - system grzewczy zgodnie z parametrami w tabeli poniżej – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

System ogrzewania pacjenta:

|  | System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz z przewodem dołączeniowym: Jednostka sterująca – 1 szt. Element grzewczy – materac z pianka przeciwodleżynową o wymiarach 120x50x4 cm - 1 szt. Koc grzewczy 120X80 cm. – 1 szt Przewód dołączeniowy – 1 szt. Dedykowany stojak mobilny z koszem do systemu ogrzewania pacjenta – 1 szt. | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |  |
|  | Jednostka sterująca do obsługi elementów grzewczych przeznaczonych do stosowania u noworodków, dorosłych i dzieci | Tak, podać |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Przełącznik zasilania umieszczony z tyłu urządzenia | Tak |  |
|  | Włącznik/wyłącznik w postaci przycisku membranowego umieszczony z przodu urządzenia przy panelu sterowania | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 3 elementami grzewczymi jednocześnie – 3 porty do podłączenia elementów grzewczych | Tak |  |
|  | Porty posiadające oznakowanie od 1 do 3 odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika | Tak |  |
|  | Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy | Tak |  |
|  | Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek – w kpl. niezbędny osprzęt lub postawienia np. na kolumnie | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania jednostki sterującej na dedykowanym statywie mobilnym | Tak |  |
|  | Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min IP20 | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 180-240 VAC / 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Moc 997 VA | Tak |  |
|  | Napięcie wyjściowe do zasilania elementów grzewczych 24V DC | Tak |  |
|  | Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF | Tak |  |
|  | Zakres regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie - 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu podłączonego elementu grzewczego | Tak, podać |  |
|  | Okres żywotności min. 10 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej: - nr portu grzewczego - włącznik aktywacji portu – z kolorystycznym indykatorem aktywacji - wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,1°C - wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,1°C, wskaźniki w innych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji - wskaźnik temperatury ciała pacjenta w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego - nazwa podłączonego elementu grzewczego - wskaźnik słupkowy mocy ogrzewania - przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień - menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 30-40°C skok co 0,1°C lub 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury - wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów alarmowych dla każdego portu niezależnie | Tak |  |
|  | Dostępne następujące komunikaty alarmowe: -odchylenia temperatury; -wysokiej temperatury; -rozłączenia elementu grzewczego; -niedogrzania, Alarmy z możliwością wyciszenia na 10 minut | Tak, podać |  |
|  | Alarm zaniku zasilania | Tak |  |
|  | Wymiary max. 250x280x170 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga max. 4kg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru +/-0,3°C dla elementów grzewczych, +/-0,2°C dla zewnętrznych czujników temperatury | Tak |  |
|  | Warunki pracy -10°C / +40°C | Tak |  |
|  | ELEMENT GRZEWCZY - MATERAC |  |  |
|  | Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu | Tak, podać |  |
|  | W kpl. wymienny pokrowiec zewnętrzny z okresem żywotności min. 2 lata | Tak, podać |  |
|  | Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m2, w tym PU 95 g/m2, materiał bazowy poliester 105g/m2, paroprzepuszczalne min. 600g/m2/24h, brak zawartości halogenu (Dyrektywa RoHS 2011/65/UE) i antymonu (EN 71-3 2013+A1 2014), Oeko-Tex klasa I, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C | Tak, podać |  |
|  | Zgrzewane szwy pokrycia elementu grzewczego | Tak |  |
|  | Szyte szwy wymiennego pokrowca zewnętrznego | Tak |  |
|  | Element grzewczy o klasie ochrony: IP02 | Tak |  |
|  | Zasilanie 24V DC | Tak |  |
|  | Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z włókien węglowych, warstwy z pianki przeciwodleżynowej | Tak |  |
|  | Min 10 czujników temperatury NTC w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu elementu grzewczego | Tak |  |
|  | Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu | Tak |  |
|  | Pokrowiec materaca grzewczego posiada wbudowane pasy z trokami do mocowania do relingów stołu, aplikacja od góry z wyłogami wewnętrznymi do umieszczenia materaca | Tak |  |
|  | Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m | Tak |  |
|  | Wymiary oraz moc elementu grzewczego: Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową 120x50x4cm – 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | PRZEWÓD DOŁĄCZENIOWY |  |  |
|  | Długość przewodu 2m | Tak |  |
|  | Przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum 2 miejscach w celu zabezpieczenia przed zmazaniem | Tak |  |
|  | DEDYKOWANY STOJAK MOBILNY Z KOSZEM DO SYSTEMU OGRZEWANIA | Tak |  |

UWAGA:

- 1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr”, ,,parametry wymagane” lub których  spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- 3. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

##### 4. W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie parametr oferowany do załącznika              nr 2 - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.