Wejherowo, dnia 07.12.2018 r.

D.25C/250/425/2018

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

802 (1130). Zapytanie Wykonawcy

Specyfikacja wyposażenia meblowego zawarta w dokumentacji wskazuje na producenta, który nie prowadzi już działalności na terenie Polski. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne różniące się  w stosunku do opisanych w zakresie wyposażenia meblowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań pod warunkiem spełnienia norm higienicznych oraz standardów obowiązujących dla wyposażenia  w obiektach służby zdrowia.

803 (1131). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: wyposażenia medycznego . 177 , Mend 2, Automatyczna myjni-dezynfektor do endoskopów

Czy Zamawiający  dopuści wysokiej klasy myjnię o poniższych parametrach technicznych . Niniejsza myjnia  daje gwarancję integracji  posiadanym sprzętem endoskopowym ?

Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów

Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu

Wyświetlacz – cztery linie x czterdzieści znaków , z komunikatami w języku polskim

Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy.

Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych

System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych dedykowanych konektorów

Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych

Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.

Dezynfekcja w temperaturze 35ºC

Czas trwania dezynfekcji 5 min

Dwa płukania końcowe wodą po procesie dezynfekcji

Suszenie endoskopu gorącym powietrzem

Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów

Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV

Automatyczna samodezynfekcja myjni

Zasilanie prądem trójfazowym

Zewnętrzny system zmiękczający wodę.

Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej

Obudowa komory ze stali kwasoodpornej

Możliwość współpracy z systemem raportującym ENDOSKAN

Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)

Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 90o C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne.

Ciśnienie testu szczelności na początku procesu 285 mbar

Ciśnienie w trakcie mycia i dezynfekcji endoskopu 150 mbar

Zabezpieczenie przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar.

Zgodność myjnii z dyrektywą EN ISO 15883-1 i 4

Gwarancja 24 miesiące

Przeglądy techniczne raz na rok lub co 2000 rbh.

Możliwość podłączenia do systemu archiwizacji badań Endobase

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

804 (1132). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: wyposażenia medycznego . 178 , Mend 1, Automatyczna myjni-dezynfektor do endoskopów

Czy Zamawiający  dopuści wysokiej klasy myjnię o poniższych parametrach technicznych . Niniejsza myjnia  daje gwarancję integracji  z posiadanym sprzętem endoskopowym ?

Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów– zgodny z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz normami.

Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu

Wyświetlacz trzycyfrowy informujący o stanie myjni.

Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni, umożliwiającym ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy.

System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów

Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych

Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.

Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się z następujących etapów:

Test Szczelności trwający przez cały proces.

Dezynfekcja: temperatura: 35°,

Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV

Zasilanie prądem trójfazowym

Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej

Obudowa komory ze stali kwasoodpornej

Możliwość współpracy z systemem monitorująco-raportującym.

Możliwość współpracy z systemem archiwizującym.

Gwarancja 24 miesiące

Przeglądy techniczne raz na rok lub co 1000 rbh.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

805 (1133). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: wyposażenia medycznego . 282 , SzE,  Szafa do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej w ilości 7 szt.

Czy Zamawiający  dopuści wysokiej klasy szafę endoskopową o poniższych parametrach technicznych . Niniejsza szafa  daje gwarancję integracji z   posiadanym sprzętem endoskopowym. Ponad to endoskopy mogą być w niej przechowywane przez 168 h.?

Szafa do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów

Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez 168 h

Funkcja suszenia endoskopów w ciągu 120 minut

Bezprzewodowe sczytywanie endoskopów poprzez chipy RFiD

Bezprzewodowe sczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu.

Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu.

Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji.

Kompaktowe wymiary: Szer./ Głęb./ Wys. : 1280 mm / 470 mm /2130 mm

Siedem stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów.

Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej

Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów

Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi

Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 30 m3 / h

Skuteczność filtru HEPA 99,97

Współpraca z powietrzem o parametrach: 3-8 bar, Punkt rosy -43o

Podłączenie do zasilania 230 V, zasilanie powietrzem: gwint ½”

Gwarancja

Gwarancja 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok

Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych.

Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych.

Czas naprawy sprzętu - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych.

Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy.

Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem