Parametry techniczne Część nr 1

Pompa insulinowa z ciągłym monitoringiem glikemii i predykacyjnym zatrzymaniem insuliny- 20 kpl.
Model: ………………………………………………..
Typ: ……………………………………………………
Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]
Producent: …………………………………………….

Lp.	Parametry wymagane	Parametr wymagany		Wartość oferowana
1	Urządzenie fabrycznie nowe	TAK
2	Zakres temperatury pracy, min +5 do +37 Co	TAK
3	Ochrona przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7	TAK
4	Zasilanie pompy: baterie AA, AAA	TAK
5	Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%	TAK
6	Alarm dźwiękowy informujący o zatrzymaniu pompy.	TAK
7	Mechaniczna blokada pompy uniemożliwiająca samoistne odkręcenie drenu i baterii.	TAK
	Programowanie bolusa
8	Prostego/Standard –dokładność nie mniejsza niż 0,1 j./bolus. / Przedłużony/prostokątny- dokładność nie mniejsza niż 0,1 j./bolus. max czas trwania bolusa- nie mniej niż 7 godzin. / Złożony/podwójny/wielofalowy- dokładność ≤ 0,1 j./bolus.	TAK
9	Kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru ustawień: gramy lub wymienniki węglowodanowe w kalkulatorze bolusa. / Kalkulator wyposażony w funkcję aktywnej insuliny z możliwością czasu ustawienia przez użytkownika.	TAK
10	Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem.	TAK
	Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej
11	Ustawienia procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej co 30 min z automatycznym powrotem do wyjściowego tempa wlewu bazalnego.	TAK
12	Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku.	TAK
	Programowanie bazy
13	Wprowadzanie przepływów godzinowych (liczba jednostek na godzinę) Dokładność nie mniejsza niż 0,05j./godz.	TAK
14	Pamięć pompy: / historia / -bolusów, / -dawki podstawowej, / -dawki dobowej, / -alarmów / -czasowej zmiany bazy, / -wypełnień drenów, / - alarmów. / Program do sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji / z minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego z pomocą czytnika. / Łączenie informacji z pompy i glukometru. / Bezpośrednio z pompy : aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów ( rodzaj i dawka) średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni.	TAK
15	Wbudowany system ciągłego monitorowania glikemii, który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny z opcją automatycznego wstrzymania podaży insuliny przy hipoglikemii. Informacje wyświetlane na ekranie pompy.	TAK
16	Możliwość automatycznego predykcyjnego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii, przed osiągnieciem hipoglikemii. Odbiornik na każdą pompę.	TAK
17	Na wykresach dziennych muszą być przedstawione następujące informacje: / wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru, / stosowana w danym dniu baza podstawowa, / czasowa zmiana bazy, / moment zatrzymania i wyłączenia pompy, / wszystkie podany bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego	TAK
	Automatyczne wypełnienie drenu
18	Nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bez konieczności resetowania pompy lub usuwania baterii.	TAK
19	Automatyczne rozpoznanie przez pompę ilości insuliny w zbiorniczku.	TAK
	Zestawy infuzyjne
20	Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne).	TAK
21	Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. na pompę.	TAK
22	Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. na pompę.	TAK
23	Dostępność zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.	TAK
24	Sertery do zakładania wszystkich zestawów infuzyjnych.	TAK
25	Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia.	TAK
26	Baterie zapasowe(dostarczane przy dostawie)	TAK
27	Etui ochronne	TAK
	Serwis
28	W okresie gwarancyjnym dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24h na dobę.	TAK
29	Wymiana pompy w ciągu 48 godzin (dni robocze)	TAK
30	Czas reakcji na zgłoszenie awarii- 2 dni.(dni robocze).	TAK
31	Przesyłka pompy na koszt dostawcy	TAK
	Gwarancja
32	Gwarancja co najmniej 4lata, przy awarii wymiana na nową pompę. na Okres gwarancji minimum 48 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia przez pacjenta (użytkownika)
	Warunki gwarancji
33	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną w języku polskim. Deklaracje zgodności.
	Pozostałe wymagania
34	Szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę.	TAK
35	Podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pomp	TAK
36	Bezterminowa licencja na program i urządzenie konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię.	TAK
37	Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej Dostawcy numer infolinii, pod który osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami pracy, zasady obsługi pompy insulinowej, / dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen itp.)	TAK
38	Edukacja pacjentów w zakresie użytkowania pomp na terenie Zamawiającego- decyzja o zakończeniu edukacji podejmowana przez pracownika poradni diabetologicznej Zamawiającego	TAK
39	Szkolenie pracowników poradni diabetologicznej Zamawiającego w zakresie programowania pomp, obsługi pomp i analizy danych sczytywania z pomp.	TAK
	Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty
40	Certyfikat CE	TAK
41	Właściwe dokumenty potwierdzające iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r (Dz.U 2022 poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego
42	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa dla każdego pacjenta i elektroniczna format pliku pdf)	TAK
43	Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają	TAK
44	Dostawa, montaż, uruchomienie	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

        ……………………………………………………..
        (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

Parametry techniczne Część nr 2

Pompa insulinowa z możliwością podawania insuliny przy pomocy aplikacji zdalnej - 20 kpl.
Model: ………………………………………………..
Typ: ……………………………………………………
Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]
Producent: …………………………………………….

Lp	Parametry wymagane	Parametr wymagany		Wartość oferowana
	Pompa infuzyjna osobista do podskórnej ciągłej infuzji insuliny
1	Urządzenie fabrycznie nowe	TAK
2	Zakres temperatury pracy, min +5 do +37 Co	TAK
3	Ochrona przed wilgocią i zalaniem min. IPX 8	TAK
4	Zasilanie pompy: baterie AA, AAA	TAK
5	Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%	TAK
6	Alarm dźwiękowy informujący o zatrzymaniu pracy pompy.	TAK
7	Alarm informujący o spadku napięcia zasilającego.	TAK
8	Alarm informujący o braku podawania insuliny	TAK
9	Sygnalizowanie zakończenia czasowej zmiany dawki bazowej.	TAK
10	Sygnalizowanie stanu alarmowego: dźwiękowe, wibracyjne, wizualne (komunikaty na ekranie)	TAK
11	Mechaniczna blokada pompy, uniemożliwiająca samoistne odkręcenie drenu i odłączenie baterii	TAK
12	Zabezpieczenie zbiornika z insuliną i baterii przed niepożądanym łatwym wyjęciem	TAK
13	Zabezpieczenie wszystkich ustawień pompy / w przypadku przerwy w zasilaniu	TAK
14	Blokada klawiatury	TAK
11	Tryby dawkowania insuliny: dawka bazowa, bolus	TAK
	Dawka bazowa	TAK
12	Zakres przepływu minimum 0,0÷25,0 jedn./godz.	TAK podać
13	Dokładność programowania dawki bazowej: nie gorsza niż 0,05 jedn./godz.	TAK podać
14	Krok zwiększenia godzinowej dawki bazowej w zakresie dawki 0,05÷1 jedn./godz. nie większy niż 0,01 jedn./godz.	TAK podać
15	Liczba pulsów/ godzinę w dawce bazowej: minimum 3	TAK podać
16	Ilość profili dawki bazowej: minimum 2, w tym profil standardowy	TAK/NIE podać		TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt
	Czasowa zmiana dawki bazowej	TAK
17	Czasowy zakres programowania zmiany: minimum 15 min.÷24 godz.	TAK
18	Możliwość ustawiania czasowej zmiany dawki bazowej w %	TAK
19	Zakres ustawiania czasowej zmiany dawki bazowej: minimum 0÷200%	TAK podać
20	Możliwość zmiany dawki bazowej z krokiem 10%	TAK podać
21	Likwidowanie ustawienia czasowej zmiany dawki bazowej: samoistne	TAK
22	Możliwość anulowania ustawienia czasowej zmiany dawki bazowej	TAK
	Dawkowanie bolusa	TAK
23	Ilość rodzajów bolusa: minimum 3	TAK
24	Rodzaje bolusa: co najmniej następujące 3 rodzaje: / prosty/standardowy, / przedłużony, / złożony.	TAK/NIE		TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt
25	Dokładność programowania dawkowania bolusa: nie mniejsza niż niż 0,1 jedn./bolus	TAK
26	Czasowy zakres programowania bolusa przedłużonego: minimum 15 min.÷12 godz.
27	Możliwość zaprogramowania co najmniej następujących odstępów czasowych w dawkowaniu bolusa przedłużonego: 15 min, 30 min.,1 godz.	TAK
28	Zdalne podawanie wszystkich rodzajów bolusa z aplikacji przy użyciu smartfona	TAK/NIE		TAK - 30 pkt NIE - 0 pkt
29	Wkłucia obrotowe w zakresie 360°	TAK
	Pamięć systemu pompy
30	Bezpośredni odczyt danych z pompy: / aktualne dawki w bazie / minimum 30 ostatnich bolusów / (rodzaj i wartość dawki), / dawki dobowe z minimum 14- stu dni	TAK
31	Program do sczytywania danych -zgrywania danych na komputer PC / z minimum ostatnich 90 dni użytkowania pompy zawierających takie informacje jak: / dawka podstawowa, / czasowa zmiana dawki podstawowej, / bolusy , / alarmy, / historia wypełnień drenu.	TAK
	Automatyczne wypełnienie drenu
32	Nieograniczona ilość wypełnień drenu w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie.	TAK
	Zestawy infuzyjne
33	Wkłucia metalowe (sztywne), oraz tworzyw sztucznych (elastyczne)	TAK
34	Szereg długości kaniuli	TAK
35	Kąty założenia: 30°-45° lub 90°	TAK
36	Możliwość odłączenia od ciała pacjenta: na drenie, bezpośrednio przy skórze	TAK
37	Instalacja zestawów infuzyjnych przy pomocy sertera.	TAK
38	Długość drenu: co najmniej dwie długości	TAK
39	Komunikacja pompy z komputerem PC	TAK
40	Dostępność zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.	TAK
41	Oprogramowanie do programowania pompy i analizy danych z pompy lub oprogramowania do analizy danych z pompy.	TAK
42	Oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10	TAK
41	Analiza danych co najmniej z ostatnich 90-ciu / dni pracy pompy	TAK
42	Dawki bazowe, sczytane z pompy, przedstawione w tabelach lub na wykresach w funkcji czasu z określeniem dokładności podawania dawki bazowej	TAK
43	Prezentacja stosowanych wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasowymi w kalkulatorze bolusów.	TAK
44	Historia bolusów, zawierająca rodzaj podanego bolusa, wartości dawki i czas podania.	TAK
45	Historia wypełnień drenu	TAK
46	Wykresy dzienne na których muszą być przedstawione: / stosowana baza podstawowa, / czasowa zmiana bazy, / włączenia i wyłączenia pompy, / moment wypełnień drenu, / bolusy z rozróżnieniem rodzaju, oznaczeniem czasu podania, / poziom glikemii.	TAK
47	Historia alarmów.	TAK
48	Kalkulator bolusa, będący integralnym elementem oferowanego systemu do infuzji insuliny lub kalkulator bolusa w aplikacji w urządzeniu zewnętrznym (smartfon) bezprzewodowo łączącym się z pompą insulinowa za pomocą komunikacji bluetooth	TAK
49	Możliwość ustawienia pożądanego zakresu glikemii i przelicznika insulina/węglowodany w kilku przedziałach czasowych.	TAK
50	Funkcja aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika	TAK
51	Wymiary pompy	TAK
52	Masa pompy z baterią, pełną ampułką i zestawem infuzyjnym	TAK
	WYPOSAŻENIE POMPY zestawy infuzyjne	TAK
53	Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt na pompę	TAK
54	Zbiornik na insulinę (dostarczane przy dostawie) – min. 2 szt na pompę	TAK
55	Baterie w ilości pozwalającej na uruchomienie pompy	TAK
56	Etui 2 szt	TAK
57	Sertery do zakładania wszystkich zestawów infuzyjnych	TAK
58	Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia.	TAK
59	Baterie zapasowe dostarczane przy dostawie	TAK
	WYPOSAŻENIE DO CAŁEJ DOSTAWY
60	Oprogramowanie do sczytywania danych z pompy i analizy tych danych wraz z licencją	TAK
61	Czytnik do sczytywania danych z pompy	TAK
62	Komunikacja menu w języku polskim lub menu w postaci ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim	TAK
63	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
64	Wszystkie możliwe komunikaty, wyświetlane na ekranie pompy opisane w instrukcji obsługi	TAK
	Gwarancja
65	Gwarancja co najmniej 4lata, przy awarii wymiana na nową pompę. Okres gwarancji minimum 48 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru urządzenia przez pacjenta (użytkownika)	TAK
	Warunki gwarancji	TAK
66	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną w języku polskim. Deklaracja zgodności.
67	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej aktualizacje oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia	TAK
	Pozostałe wymagania
68	Szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę.	TAK
69	Podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pomp	TAK
70	Program do sczytywania pamięci pompy musi zawierać poniższe dane: / wszystkie aktualne informacje możliwe z jednego sczytania pompy, / dokładną dawkę czas z dokładnością podawania przez pompę / (zestawienia w formie tabel lub wykresów) / kalkulatorach bolusów stosowanie wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu. / historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, godzina i dawka ich podania), / historia wypełnień drenu.	TAK
71	Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej Dostawcy numer infolinii, pod który osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami pracy, zasady obsługi pompy insulinowej, / dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen itp.)	TAK
	Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty
72	Certyfikat CE	TAK
73	Właściwe dokumenty potwierdzające iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r (Dz.U 2022 poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego
74	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa dla pacjenta i elektroniczna format pliku pdf)	TAK
75	Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają	TAK
76	Dostawa, montaż, uruchomienie	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

        ……………………………………………………..
        (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)