

 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 [www.zzozwadowice.pl](http://www.zzozwadowice.pl), email: sekretariat@zzozwadowice.pl

1. Załącznik nr 3
2. **Formularz Ofertowy (wzór)**
3. Nazwa oraz siedziba Wykonawcy ...........................................................................................................................................
4. TELEFON: ....................................................................; FAX: .............................................................................................
5. REGON: ........................................................................, NIP: ..............................................................................................
6. INTERNET: http: ........................................................; e-mail: ...........................................................................................
7. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: .......................................................................................................................
8. *(Imię i nazwisko nr tel).*
9. Osoba upoważniona do zawarcia umowy: ………………………………….………………..................................................................
10. *(Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko)*

**OFERTA CENOWA (w PLN) znak: ZP.26.2.37.2023**

1. Wartość netto: ………................ zł, brutto: ...................... zł.
2. Parametry lampy zabiegowej:

Producent: ...............................................

Typ/model: ...............................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr techniczny** | **Parametr wymagany** | **Podać oferowany parametr** |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona oprawę oświetleniową mocowaną na niezależnym ramieniu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym | TAK |  |
|  | Dwa niezależne ramiona: przeznaczone dla głowicy lampy, ~~uchwytu na monitor.~~ | TAK |  |
|  | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologie diod świecących LED | TAK |  |
|  | Oprawy oświetleniowe z białymi LED-ami emitujące światło białe | TAK |  |
|  | Oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek) | TAK |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania poliwęglanu | TAK |  |
|  | Lampa zabiegowa w której matryca diodowa złożona z co najmniej 36 punktów LED lub w 3 moduły diodowe składające się każdy z 15 diod LED, o natężeniu oświetlenia Ec= min. 90kLux/1m | TAK |  |
|  | Średnica pola świetlnego d10: min 17cm | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw –Ra min 98 | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa min. 4100 K | TAK |  |
|  | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30-100% | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min 60 000 h | TAK |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 3szt. na oprawę | TAK |  |
|  | Bezpieczne oprawy matryc – temperatura opraw nie większa niż 40 oC | TAK |  |
|  | Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 40W  | TAK |  |
|  | Panel sterujący natężeniem oświetlania umieszczony w pobliżu oprawy | TAK |  |
|  | Średnica czaszy lampy o kształcie regularnym wynoszącym max 400 mm lub czasza o kształcie nieregularnym, w której długość jej najdłuższego z boków wynosi max 340 mm | TAK |  |
|  | Płaska oprawa o otwartej konstrukcji - zapewniająca jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego | TAK |  |
|  | Regulacja wysokość ramienia sprężynującego min. 800 mm (-35˚/+35˚) | TAK |  |
|  | Mocowanie oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min. 170 cm | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona  | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym  | TAK |  |
|  | Wymiana modułów diodowych LED odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia (dostarczanego wraz z lampą) bez konieczności otwierania obudowy czaszy | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej – R9 min 95 | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 minimum 160 cm | TAK |  |

1. Termin realizacji zamówienia **do 18 września 2023r.**
2. Okres gwarancji 24 miesiące od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.
3. Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego
w formie przelewu.
4. Oświadczam/ y, że zapoznałem/ liśmy się z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu przyjmuję/ emy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam/ y, że w przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zaproszeniu wraz z załączonym projektem umowy.
6. Oświadczam/y, że w przypadku wybrania mojej/naszej oferty wyrażam/y zgodę na podpisanie umowy w brzmieniu określonym w projekcie umowy.
7. Wymienione niżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim:
	1. …………………………………………………..
	2. ………………………………………………….
8. Oświadczam/y, że przewiduję/emy powierzenie zamówienia podwykonawcom ………………… *(podać nazwę firmy podwykonawcy)* *……………………………………. (podać zakres powierzonych prac) …………………………………….. (podać wartość powierzanych prac (brutto)) ……………………………….…………………… (podać % udział (brutto) w cenie oferty)*
9. Oświadczam/y, że nie przewiduję/emy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia\*.
10. Oświadczam/y, że:
	1. zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO[[1]](#footnote-1) o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy[[2]](#footnote-2)
	2. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zobowiązuję się wypełnić je wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu zawarcia i realizacji umowy[[3]](#footnote-3)
11. W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego **OŚWIADCZAM**, że:
	1. Wykonawca **jest\* / nie jest\*** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
	i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
	o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
	2. beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **jest\* / nie jest\*** osoba wymieniona
	w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
	3. jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
	o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **jest\* / nie jest\*** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
	o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

.......................................... , ......................................................................... ,

 *(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy)*

*\*niepotrzebne skreślić*

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa [↑](#footnote-ref-2)
3. Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa [↑](#footnote-ref-3)