## Parametry
| Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET I - WSZCZEPIALNE POMPY TYPU LVAD DO DŁUGOTRWAŁEGO WSPOMAGANIA SERCA (TYP 1) - 15 zestawów |  |  | CPV: 33182230-0
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | pompa implantowalna przeznaczona do wspomagania lewokomorowego | TAK |  | –
Parametry techniczne
5 | wykonawca zaoferuje kompletne, gotowe do wszczepienia i użycia, zestawy implantacyjne systemu do długotrwałego mechanicznego wspomagania pracy lewej komory serca, o minimalnym wyposażeniu każdego zestawu obejmującym: w pełni implantowalną pompę serca z wszelkimi akcesoriami chirurgicznymi służącymi do jej prawidłowego wszczepienia, sterylny kontroler pompy z adapterem, zapasowy sterylny kontroler pompy (jeśli jest wymagany dla zapewnienia bezpiecznej pracy pompy wszepionej do ciała pacjenta), co najmniej 6 baterii zasilających, ładowarkę z co najmniej 4 portami do ładowania indywidualnego baterii, przenośny zasilacz do zasilania sterownika pompy z sieci prądu zmiennego (230 [V]; 50 [Hz]), zapasowy przenośny zasilacz do zasilania sterownika pompy z sieci prądu zmiennego (230 [V]; 50 [Hz]); przenośny zasilacz do zasilania sterownika pompy ze źródła prądu stałego 12 [V] z przewodem zasilania prądem stałym (wtyk do gniazda zapalniczki samochodowej), instrukcję obsługi w języku polskim dla zespołu operacyjnego oraz instrukcję obsługi w języku polskim dla pacjenta | TAK, podać i opisać |  | –
6 | pompa implantowalna do ciała pacjenta o przepływie maksymalnym do min. 10 [l/min] z wyjściem na zasilanie przez powłoki brzuszne podłączanym do oferowanego zewnętrznego kontrolera | TAK, podać |  | –
7 | oferowana pompa wszepiana bezpośrednio do serca i lokowana w przestrzeni osierdziowej pacjenta, bez konieczności utworzenia "kieszeni" w powłokach brzusznych | TAK |  | –
8 | materiał oferowanej pompy - tytan | TAK |  | –
9 | objętość całkowita pompy, min. 50 [ml] | TAK, podać |  | –
10 | nominalna prędkość pracy pompy w zakresie min. 1 800 - 4 000 [rpm] | TAK, podać |  | [1,2]
11 | waga pompy, max. 160 [g] | TAK, podać |  | –
12 | konduit wylotowy wykonany z PTFE o średnicy ok. 10 [mm] | TAK |  | –
13 | liczba dedykowanych baterii (zestaw) wymaganych do zasilania oferowanej pompy, niezbędnych do prawidłowego nominalnego działania urządzenia, min. 4 [szt.] | podać liczbę i określić parametry nominalne pracy oraz numer katalogowy wg. producenta |  | –
14 | czas pracy pompy z kompletnie naładowanego zestawu baterii, min. 10 [h] | TAK, podać |  | [1,3]
15 | czas pracy baterii, min. 12 miesięcy od dnia przekazania do pacjenta oraz min. 500 cykli ładowania. jeżeli po pełnym naładowaniu bateria nie osiąga minimalnego czasu działania wynoszącego 3 godziny oraz zostanie osiągnięty koniec okresu użytkowania (powyżej 500 cykli ładowania), Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia gwarancyjnego do wymiany baterii na nową. | TAK, podać |  | –
16 | w każdym oferowanym zestawie: 2 torby dla pacjenta przeznaczone na kontroler i komplet baterii zasilających, dodatkowa torba do kąpieli oferująca możliwość zabepieczenia sterownika i baterii podczas użycia ich pod prysznicem - przeznaczenie potwierdzone w materiałach producenta, np. instrukcji obsługi, pas biodrowy z dedykowanym futerałem przeznaczonym na kontroler i futerałami na baterie. | TAK, podać |  | –
17 | monitor szpitalny z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiający zmianę parametrów pompy i obserwację bieżących i historycznych krzywych, zdarzeń oraz alarmów po podłączeniu diagnozowanego pacjenta. Wykonawca zapewni, co najmniej 6 (sześć) monitorów użytkowanych u Zamawiającego przez cały okres pracy wszczepionych, oferowanych pomp typu LVAD, z możliwością przekazania dodatkowych egzemplarzy koniecznych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi pomp typu LVAD na wniosek Zamawiającego. Przekazanie monitorów nastąpi wraz z dostawą pierwszego oferowanego zestawu implantacyjnego. Gwarancja na oferowane monitory, akcesoria oraz baterie (obejmująca całkowicie bezpłatne przeglądy, wg zaleceń Producenta) min. 36 miesięcy od daty przekazania. | TAK, podać typ oferowanego monitora i okres oferowanej gwarancji |  | –
18 | parametry oferowanego kontrolera pracy pompy: waga max. 500 [g], wymiary (dł./szer./wys.), max. 135x55x110 [mm]. Kontroler wyposażony w min. 2-wierszowy wyswietlacz LCD, komunikaty o parametrach pracy w jezyku polskim, min. wskaźniki: stanu baterii, wymaganego serwisu | TAK, podać parametry |  | –
19 | waga kontrolera pracy pompy wraz z bateriami zasilającymi w zestawie jaki pacjent musi nosić w spsób ciągły przy sobie | podać |  | [3,1]
Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcy
20 | termin przydatności każdego zestawu do wszczepienia - min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego; w okresie pomiędzy dostawą a wszczepieniem terminy gwarancji nie biegną | TAK |  | –
21 | Wykonawca zapewni szkolenia w języku polskim z zakresu obsługi i monitorowania oferowanego systemu wspomagania serca oraz w zakresie opieki nad pacjentami z wszczepioną pompą. Miejsce liczba uczestników i terminy szkoleń do ustalenia w terminie 14 dni po podpisaniu umowy dotyczącej realizacji dostaw | TAK |  | –
22 | Wykonawca zapewnia opiekę Proctora w zakresie kwalifikacji i wykonania zabiegu wszczepienia dla wszystkich pacjentów zaopatrywanych w zestawy oferowane w pakiecie I - WSZCZEPIALNE POMPY TYPU LVAD (TYP 1). O planowanej dacie zabiegu Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie, mailem lub pisemnie z 24 godzinnym wyprzedzeniem | TAK |  | –
23 | Wykonawca zapewni opiekę techniczną i konsultacyjną dla pacjenta, lekarza i personelu medycznego w trybie 24 godzinnym, 7 dni w tygodniu w całym okresie konieczności wspomagania serca pacjenta pompą wszczepialną. Opieka obejmuje: - przeglądy okresowe wg wymagań producenta (w miejscu i terminach uzgodnionych z pacjentem) i sporządzanie pisemnych raportów dla zamawiającego; - analizę bieżącej pracy zestawu, analizę zagrożenia niesprawnością; - konsultację występujących zakłóceń pracy zestawu; | TAK |  | –
24 | świadczenia gwarancyjne: W całym okresie konieczności wspomagania serca pacjenta pompą wszczepialną wykonawca zobowiązany jest zapewniać wymianę lub natychmiastową naprawę wszystkich elementów oferowanego systemu, w przypadku ich wady, awarii, uszkodzenia, stwierdzenia błędu projektowego lub produkcyjnego. W tym samym okresie wykonawca zobowiązany jest zapewniać wymianę elementów zużywalnych oferowanego systemu (jak np. akcesoria, torby i baterie) w przypadku ich zużycia, zarówno nominalnego (upływ terminów przydatności) jak i faktycznego, w terminie max. 10 dni od zgłoszenia. | TAK |  | –
25 | świadczenia gwarancyjne: - dotyczą pompy, kontrolera pompy, baterii zasilających, ładowarki, zasilaczy sterownika, toreb na kontroler, na baterie i do kąpieli oraz wszelkich pozostałych elementów zestawu wspomagania. - wykonywane będą w miejscu pobytu pacjenta i w terminach odpowiednich do zagrożenia, tj. włącznie z natychmiastowym dojazdem do miejsca pobytu pacjenta | TAK, podać dane kontaktowe, min. 2 numery telefonów alarmowych, adres e-mail |  | –
26 | instrukcja obsługi do oferowanych w pakiecie urządzeń w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
PAKIET II - WSZCZEPIALNE POMPY TYPU LVAD DO DŁUGOTRWAŁEGO WSPOMAGANIA SERCA (TYP 2) - 25 zestawów |  |  | CPV: 33182230-0
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
Parametry techniczne
4 | Wykonawca zaoferuje kompletne zestawy implantacyjne systemu do długotrwałego mechanicznego wspomagania pracy lewej komory serca, o minimalnym wyposażeniu każdego zestawu: sterylna w pełni implantowalna do ciała pacjenta rotacyjna pompa osiowa (praca pompy z wykorzystaniem pełnej lewitacji magnetycznej), sterylny kontroler pracy pompy, zapasowy kontroler pompy (jeśli jest wymagany dla zapewnienia bezpiecznej pracy pompy wszepionej do ciała pacjenta), przenośny zasilacz do zasilania kontrolera pompy z sieci prądu zmiennego (220 [V]; 50 [Hz]), co najmniej 8 dedykowanych baterii zasilających litowo-jonowych, dedykowany zacisk do baterii litowo-jonowych, ładowarka do baterii, monitor systemu, 2 (dwie) torby zbiorcze, torba prysznicowa, torba podróżna, dedykowany futerał na baterie, kamizelke z dedykowanymi futerałami na baterie, instrukcję obsługi w języku polskim dla zespołu operacyjnego oraz instrukcję obsługi w języku polskim dla pacjenta. | TAK, podać i opisać |  | –
5 | każdy oferowany zestaw implantacyjny wyposazony w częsciowo wymienny kabel zasilający (life line) | TAK, opisać |  | –
6 | liczba dedykowanych baterii (zestaw) wymaganych do zasilania oferowanej pompy, niezbędnych do prawidłowego nominalnego działania urządzenia, min. 4 [szt.] | podać liczbę i określić parametry nominalne pracy oraz numer katalogowy wg. producenta |  | –
7 | materiał oferowanej pompy - tytan | TAK |  | –
8 | średnica pompy, max. 51 [mm] | TAK, podać |  | –
9 | długość pompy, max. 56 [mm] | TAK, podać |  | –
10 | objętość całkowita pompy, min. 80 [cm3] | TAK, podać |  | –
11 | objetość napełaniania pompy, max. 21 [cm3] | TAK, podać |  | –
12 | kaniula dokoniuszkowa tytanowa max. 21 [mm] | TAK |  | –
13 | konduit wylotowy wykonany z PTFE | TAK |  | –
14 | nominalna prędkość pracy pompy w zakresie min. 3 000 - 9 000 [rpm] | TAK, podać |  | [1,2]
15 | waga pompy, max. 200 [g] | TAK, podać |  | –
16 | czas pracy pompy z kompletnie naładowanej (naładowanych) baterii, min. 16 [h] | TAK, podać |  | [1,3]
17 | czas pracy baterii, min. 12 miesięcy od dnia przekazania do pacjenta. Jeżeli po pełnym naładowaniu bateria nie osiąga minimalnego czasu działania wynoszącego 5 godzin, Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia gwarancyjnego do wymiany baterii na nową | TAK, podać |  | –
18 | monitor szpitalny umożliwiający zmianę parametrów pompy, oraz odczyt zdarzeń oraz alarmów po podłączeniu diagnozowanego pacjenta. Wykonawca zapewni, co najmniej 4 (cztery) monitory użytkowane u Zamawiającego przez cały okres pracy wszczepionych, oferowanych pomp typu LVAD, z możliwością przekazania dodatkowych egzemplarzy koniecznych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi pomp typu LVAD na wniosek Zamawiającego, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego i w terminie do 14 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Przekazanie monitorów nastąpi wraz z dostawą pierwszego oferowanego zestawu implantacyjnego. Gwarancja na oferowane monitory, akcesoria oraz baterie (obejmująca całkowicie bezpłatne przeglądy, wg zaleceń Producenta) min. 36 miesięcy od daty przekazania. | TAK, podać typ oferowanego monitora i okres oferowanej gwarancji |  | –
19 | parametry oferowanego kontrolera pracy pompy, waga max. 340 [g], wymiary (dł./szer./wys.), max. 130x35x90 [mm]. Kontroler wyposażony w min. multifunkcyjny wyswietlacz LCD, komunikaty o parametrach pracy w jezyku polskim, wskaźniki: stanu baterii, wymaganego serwisu | TAK, podać parametry |  | –
20 | waga kontrolera pracy pompy wraz z bateriami zasilającymi w zestawie jaki pacjent musi nosić w spsób ciągły przy sobie | podać |  | [3,1]
21 | czas pracy kontrolera wraz z pompą z kompletnie naładowanej baterii wewnętrznej, min. 15 [minut] | TAK, podać |  | [1,3]
22 | gwarancja prawidłowego działania opisanej, oferowanej w powyższym punkcie baterii kontrolera, min. 12 miesięcy od dnia przekazania do pacjenta. W przypadku osiągania zbyt krótkich czasów możliwego użytkowania po pełnym naładowaniu, poniżej 10 minut, bateria zostanie bezpłatnie wymieniona przez Wykonawcę do 7 dni od stwierdzenia opisanej dysfunkcji | TAK, podać |  | –
Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcy
23 | termin przydatności każdego zestawu do wszczepienia - min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego; w okresie pomiędzy dostawą a wszczepieniem terminy gwarancji nie biegną | TAK |  | –
24 | Wykonawca zapewni szkolenie w języku polskim z zakresu obsługi i monitorowania oferowanego w pakiecie II systemu wspomagania serca oraz w zakresie opieki nad pacjentami z wszczepioną oferowana w pakiecie II pompą. Miejsce liczba uczestników i terminy szkoleń do ustalenia w terminie 14 dni po podpisaniu umowy dotyczącej realizacji pakietu II | TAK |  | –
25 | Wykonawca zapewnia opiekę Proctora w zakresie kwalifikacji i wykonania zabiegu wszczepienia dla wszystkich pacjentów zaopatrywanych w zestawy oferowane w pakiecie II - WSZCZEPIALNE POMPY TYPU LVAD (TYP 2) | TAK |  | –
26 | Wykonawca zapewni opiekę techniczną i konsultacyjną dla pacjenta, lekarza i personelu medycznego w trybie 24 godzinnym, 7 dni w tygodniu w całym okresie konieczności wspomagania serca pacjenta pompą wszczepialną. Opieka obejmuje: - przeglądy okresowe wg wymagań producenta (w miejscu i terminach uzgodnionych z pacjentem) i sporządzanie pisemnych raportów dla zamawiającego; - analizę bieżącej pracy zestawu, analizę zagrożenia niesprawnością, - konsultację występujących zakłóceń pracy zestawu | TAK |  | –
27 | świadczenia gwarancyjne W całym okresie konieczności wspomagania serca pacjenta pompą wszczepialną wykonawca zobowiązany jest zapewniać wymianę lub natychmiastową naprawę wszystkich elementów oferowanego systemu, w przypadku ich wady, awarii, uszkodzenia, stwierdzenia błędu projektowego lub produkcyjnego. W tym samym okresie wykonawca zobowiązany jest zapewniać wymianę elementów zużywalnych oferowanego systemu (jak np. akcesoria, torby i baterie) w przypadku ich zużycia, zarówno nominalnego (upływ terminów przydatności) jak i faktycznego, w terminie max. 10 dni od zgłoszenia. | TAK |  | –
28 | świadczenia gwarancyjne: - dotyczą pompy, kontrolera pompy, baterii zasilających, ładowarki, zasilaczy sterownika, toreb na kontroler, na baterie i do kąpieli oraz wszelkich pozostałych elementów zestawu wspomagania. - wykonywane będą w miejscu pobytu pacjenta i w terminach odpowiednich do zagrożenia, tj. włącznie z natychmiastowym dojazdem do miejsca pobytu pacjenta | TAK, podać dane kontaktowe, min. 2 numery telefonów alarmowych, adres e-mail |  | –
29 | instrukcja obsługi do oferowanych w pakiecie urządzeń w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
Dla każdego z pakietów I i II Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim, 2) deklaracja zgodności dla oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim

## Wycena
Numer pakietu | Nazwa urządzenia | zapotrzebowanie sumaryczne | szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | szacunkowa cena jednostkowa brutto [PLN] | szacunkowa wartość netto [PLN] | szacunkowa wartość brutto [PLN]
I | WSZCZEPIALNE POMPY TYPU LVAD DO DŁUGOTRWAŁEGO WSPOMAGANIA SERCA - TYP 1 | 15 | 340000 | 8% | 367200 | 5100000 | 5508000
II | WSZCZEPIALNE POMPY TYPU LVAD DO DŁUGOTRWAŁEGO WSPOMAGANIA SERCA - TYP 2 | 25 | 340000 | 8% | 367200 | 8500000 | 9180000
[5 empty] | RAZEM | 13600000 | 14688000
Dział Inżynierii Klinicznej informuje, że wartość przedmiotu zamówienia ustalono z należytą starannością i dokonano na podstawie oferty z zapytania cenowego dotyczącego przedmiotowego produktu
Wartość przedmiotu zamówienia została oszacowana na podstawie ofert handlowych na dzień 25.01.2019 roku przez: Michał Kaleta