## Załącznik Nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1 - Zestaw do stabilizacji złamań miednicy
1 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długość od 3 do 20 otworów, od 39 do 260mm | sztuka | 5
2 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi długość od 3 do 20 otworów, od 39 do 260mm | sztuka | 5
3 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm | sztuka | 5
4 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długość od 10 do 16 otworów, od 130 do 208mm, prawe/lewe pod śruby korowe | sztuka | 5
5 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długość od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm | sztuka | 5
6 | Śruby LCP 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, | sztuka | 10
7 | Śruby 3,5mm korowe, dł. od 10 do 130mm, samogwintujące, stal | sztuka | 60
8 | grotowkręt Schanza o średnicy 4.0 i długości gwintu 25 mm, długość grotowkrętu 100-125 mm, stalowe | sztuka | 10
9 | Grotowkręty Schanza 5.0 mm, długość całości 175mm/długość części gwintowanej 50 mm, Stal | sztuka | 15
10 | Grotowkręty Schanza 5.0 mm, długość całości 200mm/długość części gwintowanej 50 mm, Stal | sztuka | 15
11 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | sztuka | 15
12 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 7.3mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 7.3 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 7.35 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | sztuka | 15
13 | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicy 10.0/4.6 mm dla śrub 4.5 mm i 13.0/6.6 dla śrub 6.5 i 7.3 | sztuka | 20
RAZEM
Zadanie 2 - Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego cementowana
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym. Komplet 3 ostrzy: oscylacyjne, posuwisto zwrotne i typu brush. Cement kostny z Gentamycyną 1x40g, mieszalnik do mieszania próżniowego pojedynczy, zestaw do płukania pulsacyjnego zasilany bateryjnie
| komponent udowy | sztuka | 12
| komponent piszczelowy | sztuka | 12
| wkładka | sztuka | 12
| cement | sztuka | 17
| Mieszalnik | sztuka | 17
| Pulse Lavage | sztuka | 17
| Ostrze-Trójpak | sztuka | 17
RAZEM
Zadanie 3 - Endoprotezy stawu barkowego.
1 | Endoproteza całkowita stawu ramiennego Endoproteza całkowita stawu ramiennego powinna być modularna oraz posiadać opcję niemodularną. W opcji modularnej powinna być bezcementowa i powinna posiadać element proksymalny, trzpień oraz głowę metalową. Element proksymalny powinien być pokryty porowatą okładziną i powinien występować w opcji anatomicznej w min. 3 kątach oraz urazowej w min. 3 wysokościach z dodatkowym kołnierzem, pozwalającym na umocowanie nićmi odłamków kostnych do protezy (standardowy i niecentryczny). Trzpień powinien być wykonany z tytanu i powinien występować w min. 6 rozmiarach dla opcji standardowej oraz w min. 4 rozmiarach dla opcji rewizyjnej, w opcji modularnej trzpień powinien być pokryty w części proksymalnej porowatą okładziną. Głowa metalowa powinna być dostępna w opcji centrycznej i niecentrycznej w rozmiarach od min. 40mm +/-2mm do 56mm +/-2mm i wysokościach od min. 15mm +/-1mm do 21mm +/-1mm zależnie od rozmiaru. System powinien umożliwiać zastosowanie śródoperacyjnie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy. Część panewkowa powinna być wykonana z polietylenu w min. 5 rozmiarach. Powinna być mocowana za pomocą cementu kostnego oraz 4 bolcami. | sztuka | 10
2 | Endoproteza odwrócona powinna być dostępna w opcji modularnej bezcementowej oraz monobloku cementowanego w opcji modularnej, gdzie część proksymalna bezcementowa powinna być pokryta hydroksyapatytem, w opcji centrycznej i niecentrycznej, w min. 2 rozmiarach dla opcji standardowej, lewa i prawa. Retrowersja nasady powinna wynosić max. 10°, natomiast zmiana ustawienia części proksymalnej powinna wynosić max. 30°. W opcji cementowanej endoproteza odwrócona powinna być wykonana z metalu w min. 7 rozmiarach trzpienia w wersji standardowej i min. 7 rozmiarach w wersji rewizyjnej, dłuższej. Panewka standardowa powinna pozwalać na duży zakres ruchomości endoprotezy oraz powinna być wykonana z polietylenu w min. 2 rozmiarach i min. 3 wysokościach. Powinna być możliwość zastosowania spacera. W zestawie powinna znajdować się głowa metalowa centryczna i niecentryczna w min. 2 rozmiarach, a także podkładka panewki w min. 3 rozmiarach mocowana min. 4 śrubami pod różnym kątem. | sztuka | 2
RAZEM
Zadanie 4 - Wsuwane klatki szyjne (materiał: PEEK powlekany tytanem) z wypełnieniem syntetycznym substytutu kostnego
Odporność na urazy mechaniczne; - klinowy kształt implantu; - obecność znaczników radiologicznych; - wysokość 4-9 mm stopniowane co 1 mm; - długość 11-14-16 mm; - szerokość 14-16-18 mm; - materiał PEEK powlekany czystym tytanem; - implant sterylny; - implant przezierny, umożliwiający wykonanie obrazowania RTG; - Implant nie zawiera elementów uniemożliwiających wykonanie badania TK i MR; - implant posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia w przestrzeni międzytrzonowej – 3 markery tantalowe; - implant posiada centralny otwór umożliwiający wypełnienie biomateriałem; - powierzchnia klatek o nieregularnym kształcie w celu lepszej fiksacji w przestrzeni międzytrzonowej; - narzędzia dostarczone w specjalnej skrzynce, umożliwiającej ich sterylizację; - w zestawie narzędzi przymiary implantów i podajnik implantu z możliwością zastosowania ogranicznika głębokości implantacji; - wypełnienie w formie pasty z hydroxyapatytem o pojemności 1ml;
1 | Klatka na operowany poziom | szt. | 3
2 | Wypełnienie substytutem kostnym | szt. | 1
RAZEM
Zadanie 5 - Wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF / TLIF (materiał: tytan):
Możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej; - zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji; - obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów; - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. - dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej- PLIF-22 mm, 26 mm, TLIF- 32 mm, 36 mm; - wysokości implantów od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnym co 2 mm - możliwość napełnienia wiórem kostnym; - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa;
1 | Klatka na operowany poziom przy technice PLIF/TLIF | szt. | 13
RAZEM
Zadanie 6 - Stabilizacja transpedikularna z dostępu tylnego oparta na średnicy pręta 4,75
Materiał śrub, nakrętek oraz łącznika – tytan; - materiał prętów – stop kobaltowo- chromowy, tytan; - system oparty na średnicy pręta 4,75 - długość dla konstrukcji krótkoodcinkowych od 30 do 130 mm – pręty wstępnie wygięte , pręty proste 500mm; - wielokątowe śruby tulipanowe pełne , kaniulowane, wyciągowe oraz sztywne z możliwością nawigacji; - średnica śrub od 4,0 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm, długość 35-55 mm - walcowy kształt gwintu, gwint podwójny; - śruba posiada specjalną 25mm strefę kortykalną o podwójnym zwoju, dzięki której zwiększa się zakotwiczenie w gęstej kości korowej o 30 % - śruby fenestracyjne wraz z dodatkowymi 6-cioma otworami w części dystalnej; dostępne w rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm ze skokiem co 5mm oraz długości od 30mm do 80mm, - mikser jednokrotnego użytku z cementem- sterylny - możliwość łączenia z systemem śrub typu iliac – sztywne w 3 kątach ),10, 20 oraz wielokątowe, łączniki do śrub illiac w trzech rozmiarach 10,20,30,60 mm - możliwość zastosowania haków laminarnych i pedicularnych - śruba ma charakter cylindryczny ze stożkowym krztałtem rdzenia oraz samogwintującym zwojem. - zrywalna nakrętka gwarantująca stałe i jednoznaczne blokowanie, oparta jest na technologii G4 – ujemny kąt natarcia gwintu co minimalizuje rozrzerzanie kielicha i zwiększa przyczepność blokera, - bloker posiada możliwość rewizyjnego usunięcia - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 11mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco zabezpieczającym wynosi 4,5mm ponad pręt - wszystkie implanty są kodowane kolorami w zależności od średnicy śruby.
1 | Śruby (MAS/FAS/RMAS/ILIAC) | szt. | 130
2 | Haki | szt. | 12
3 | Blokery | szt. | 160
4 | Pręty 4,75 – wstępnie wygięte CC | szt. | 40
5 | Pręty 4,75 – proste Ti | szt. | 20
6 | Łączniki domino / axial | szt. | 2
RAZEM
Zadanie 7 - Płytki tytanowe do stabilizacji kręgosłupa szyjnego:
Kombinacja płytek o niskim profilu umożliwiającym leczenie do 4 poziomów od C2 do T1; - możliwość wykorzystania w degeneracji, traumy, nowotworów i deformacji. - profil płytki od 1 do 3 poziomów 1,9 mm; 4 poziomy - 2,1 mm; - szerokość płytki od 12 do 16 mm; - śruby samogwintujące i nawiercające; - możliwość zmiany kształtu (krzywizny) płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących; - płytki w rozmiarach od 17 do 75 mm, stopniowane co 2 mm; - śruby dostępne w dwóch średnicach: 3,5 i 4,0 mm, długości od 13 do 17 mm stopniowane co 2 mm; - mechanizm blokowania śrub do płytki zintegrowany z płytką, z możliwością wielokrotnych powtórzeń blokowania; - możliwość umieszczenia centralnego wkręta w przeszczep kostny; - możliwość umieszczenia śruby pod wybranym kątem od 0 do 32 stopni;
1 | Płytka szyjna | szt. | 2
2 | Śruby kostne | szt. | 8
RAZEM
Zadanie 8 - Tytanowa proteza trzonu
Okrągły lub owalny w przekroju koszyk tytanowy (o dł. do 3 cm) umożliwiający docinanie o średnicy ok. 1,5 cm; - dostępne koszyki uformowane lordotycznie;
1 | Kosz tytanowy | szt. | 1
RAZEM
Zadanie 9 - Zestaw do stabilizacji szczytowo – potylicznej
Haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo); - śruby wieloosiowe tulipanowe; - śruby do potylicy; - haki do potylicy (minimum 3 wielkości); - pręty proste i zagięte; - łączniki poprzeczne; - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm –4,5 mm, o długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni; - w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości; - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach 6 mm – 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm; - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta; - śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem; - montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym(uniwersalnym); - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry; - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia; - pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym; - w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone; - materiał: stop tytanu.
1 | Haki laminarne lub śruby - wieloosiowe | szt. | 12
2 | Łącznik poprzeczny, łączniki offsetowe | szt. | 3
3 | Płytka potyliczna | szt. | 2
4 | Pręty zwykłe – proste i zagięte | szt. | 4
5 | Pręty z gwintem umożliwiającym przedłużenie stabilizacji | szt. | 2
6 | Blokery | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 10 - Wertebroplastyka
Sterylny, jednorazowy zestaw zawierający: - igłę dostępową 10G - igły z końcówką trokarową oraz ściętą 11G lub 13G (w zestawie) umożliwiającą precyzyjne podanie cementu do całego trzonu, z możliwością doboru samej igły zgodnie z zapotrzebowaniem - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy - pistolet podający posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisknatychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką Cement PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem.
1 | Zestaw dostępowy z podajnikiem pistoletowym oraz zbiornikami na cement | szt. | 5
2 | Zestaw dodatkowych igieł | szt. | 1
3 | Cement z mikserem | szt. | 5
4 | Igła biopsyjna | szt. | 2
RAZEM
Zadanie 11 - Stabilizacja transpedicularna techniką MIS
Parametry zestawu: śruba wieloosiowa , samogwintująca o kącie wychylenia od osi o +/- 30 stopni, gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby. Średnica śruby : 4.5mm;5.0mm,;5,5mm; 6.5mm;7.5mm,8.5mm Długość śrub w zakresie :20-120mm, nakrętka gwintowana , blokowanie nakrętki za pomocą klucza dynamometrycznego (8 Nm) W zestawie dostępne głowy śruby modułowej , o średnicy 12mm i możliwości redukcji o 10 i 30 mm. Możliwość zastosowania pręta o średnicy 5.5mm oraz 6.0mm, dostępne pręty proste oraz zagięte . -w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie, - możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia, - instrumentarium pozwala na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; - możliwość reponowania kręgozmyków,
1 | Trzpień śruby | szt. | 20
2 | Kielich | szt. | 20
3 | Bloker | szt. | 20
4 | Pręt do 150mm | szt. | 5
5 | Pręt powyżej 150mm | szt. | 5
6 | Drut | szt. | 20
7 | Igła Jamshidi | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 12 - Rozkręcana proteza trzonu
Trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu :12X14mm o wysokości w zakresie 15-89mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°,7°, 6°/10°; 21X23mm o wysokości w zakresie 24mm-70mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :-6°,0° oraz 25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :0°,-8°,8°,16°,0°/16° - regulowana wysokość implantów realizowana płynnie - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii - implant jednoelementowy - możliwość wypełnienia wiórem kostnym dla uzyskania spondylodezy -ząbkowana powierzchnia klatki granicznej
1 | Proteza trzonu wg specyfikacji jw | szt. | 1
RAZEM
Zadanie 13 - Proteza dysku szyjnego
Proteza dysku zbudowana z PEEK z wkładką poliuretanową dla lepszej amortyzacji - zakresy kątowe 0 st i 6 st - powierzchnie styku z kością napylane tytanem - implant w wysokościach od 5 do 8 mm - dostępne rozmiary podstawy: 11x12mm, 13x14mm, 14x16mm, 15x18mm - implant mocowany na kilach
1 | 1 komplet - dysk szyjny | szt. | 7
RAZEM
Zadanie 14 - Zestaw do leczenia złamania zęba obrotnika
Śruby w rozmiarze 3.5mm, 4.0mm i 4.5mm, długość śruby od 30mm do 60mm stopniowane co 5mm, dostępne śruby gwintowane w całości oraz gwintowane częściowo, w zestawie dostępne wiertła elastyczne w celu optymalnego dopasowania do anatomii pacjenta.
1 | 1 śruba kaniulowana, 1 celownik (materiał PEEK). | szt. | 2
RAZEM
Zadanie 15 - Klatka międzytrzonowa szyjna z mocowana śrubami/kotwami do trzonu
Wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do tzronów - klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty, - obecność znaczników radiologicznych, - co najmniej trzy klatki podstawy implantu w granicach szerokość 14mm – 18mm głebokośc 12-15mm - wysokości klatki 6mm -12mm - otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - sruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach: 3,6 mm i 4,2 mm w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającymi mocowanie śruby pod dowolnym kątem - alternatywnie do śrub dostępne kotwy w 3 rozmiarach - śruby w długościach od 12-20mm w wersjcch samowiercących i samogwintujących - blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu - celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub - w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi zeslizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów) - zamykany pojemnik na implanty; - metalowy pojemnik na narzędzia, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;
1 | 1 klatka + 2 wkręty kostne/ kotwy | szt. | 3
RAZEM
Zadanie 16 - Końcówki do zabiegów artroskopowych
1 | Ostrza Small Joint Aggressive Plus do shavera Formula CORE Firmy Stryker o średnicy 2.5mm o nr. 0375628000 lub równoważne | szt. | 5
2 | Frez Small Joint Hooded Abrasion do shavera Formula CORE Firmy Stryker o średnicy 2.0 mm o nr. 0375641000 lub równoważne | szt. | 5
3 | Elektrody Micro-Brush do waporyzacji kompatybilne z waporyzatorem SERFAS firmy Stryker o średnicy 2.5mm, o nr katalogowym 0279250201 lub równoważne | szt. | 10
4 | Elektrody Micro-Claw do waporyzacji kompatybilne z waporyzatorem SERFAS firmy Stryker o średnicy 2.5mm, o nr katalogowym 0279250101 lub równoważne | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 17 - Śruby kaniulowane
1 | Miękka uniwersalna kotwica typu Juggerknot mini lub produkt równoważny o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 18 - Endoproteza stawu śródręczno-nadgarstkowego
1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju pokryty powłoką z porowatego tytanu i hydroksyapatytu, dostępny w 5 rozmiarach (średnice 7.5-10.5mm, długość 25-28mm) | szt. | 5
2 | Wkładka ze stali nierdzewnej, dostępna w wersji z szyjką prostą oraz 15 stopniowym offsetem, w 3 rozmiarach (6mm,8mm,9mm). Wkładka zakończona głową z polietylenu o średnicy 4mm | szt. | 5
3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta powłoką, sferyczna dostępne w 2 rozmiarach 9mm i 10 mm | szt. | 5
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”