## Arkusz1
				Załącznik Nr 1A do SWZ /PN - 1/2022
REWIZJA BIODRA

Lp	Nazwa	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy	Producent
1	Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych.	3500
2	Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, z przestrzenna strukturą odwzorowującą strukturę beleczkowatą kości gąbczastej, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. W rozmiarach 48-58mm 9 otworów, w rozmiarach 60-80mm 12 otworów zlokalizowanych w kierunku kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wewnętrzna powierzchnia panewki gładko polerowana z bezcementowym mechanizmem mocującym dla wkładek polietylenowych zwyklych i z okapem	4000
3	R3 Anteverted XLPE Liner	1000
4	Wkładka z XLPE o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną.	600
5	Augmenty panewki rewizyjnej, wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu. Augmenty wypełniające ubytki kostne tylnego stropu panewki dostępne w rozmiarach 12mm, 18mm i 24 mm. Augmenty wypełniające ubytki kostne przedniego stropu panewki dostępne w rozmiarach 8mm, 12mm i 18mm. Gniazda augmentów dostosowane do śrub blokowanych kątowo.	2000
6	Augmenty stropu panewki składające się ze skrzydła z 5 otworami na śruby oraz podpory w 4 wielkościach z 2 otworami na śruby. Gniazda augmentów dostosowane do śrub blokowanych kątowo.	3000
7	Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek.	1100
8	Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm.	200
9	Zaślepki, śruby korowe do dodatkowej stabilizacji panewki	100
10	Trzpień bezcementowy, tytanowy, trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm; trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14.	4500
RAZEM:

	Zamawiający wymaga nieodpłatnego uzyczenia napędu ortopedycznego z ładowarką na czas trwania umowy

	……………………………………………………					…………………………………………………………………………
	miejscowość i data					pieczęć i podpis osoby upoważnionej