Załącznik nr 3 do SWZ

Parametry techniczne aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych

- Producent ………………………………………………………………………..

- Nazwa – model / typ …………………………………………………………….

- Kraj pochodzenia ………………………………………………………………..

- Rok produkcji …………………………………………………………………...

| L.p. | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane (proszę opisać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Opis ogólny |  |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub ogólnoustrojową; |  |
|  | Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów; |  |
|  | Aparat korzystający z uniwersalnych zestawów drenów z filtrem, dających możliwość wyboru rodzaju terapii CRRT: SCUF,CVVHD, CVVHF, CVVHDF |  |
|  | Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP); |  |
|  | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu; |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polski, pomoc kontekstowa na ekranie; |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt); |  |
|  | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu; |  |
|  | Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy; |  |
|  | Pamięć zdarzeń: 96 godz.; |  |
| II. | Rodzaje terapii |  |
|  | Hemodializa (CVVHD); |  |
|  | Hemofiltracja ( CVVH); |  |
|  | Hemodiafiltracja (CVVHDF); |  |
|  | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF); |  |
|  | Powolna ultrafiltracja (SCUF); |  |
|  | Plazmafereza (TPE); |  |
|  | Hemoperfuzja (HP); |  |
|  | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF CVVHDF – z pre- i postdylucją; |  |
|  | Możliwość podłączania zestawów pediatrycznych do CVVHDF, o objętości wypełnienia do 60 ml; |  |
| III. | Budowa aparatu |  |
|  | Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym: ultrafiltratu, płynu PBP, płynu dializacyjnego, płynu substytucyjnego; |  |
|  | Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia: 0 – 11 kg i z dokładnością ważenia: +/- 1 g; |  |
|  | Zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa; |  |
|  | Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta; |  |
|  | Sterujący, kolorowy ekran dotykowym, o wielkości min. 12”; |  |
|  | Jeden detektor przecieku krwi; |  |
|  | Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej; |  |
|  | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym; |  |
|  | Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej; |  |
|  | Automatyczna identyfikacja założonego filtra; |  |
|  | Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG; |  |
|  | Złącza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi; |  |
|  | Możliwość integracji z systemem informatycznym za pośrednictwem interfejsu HL7; |  |
|  | Zasilanie 230 V. Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min. |  |
| IV. | Zakresy regulacja dla terapii CRRT |  |
|  | Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 10 - 450 ml/min; |  |
|  | Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h; |  |
|  | Przepływ płynu PBP w zakresie: 0 - 4000 ml/h; |  |
|  | Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; |  |
|  | Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; |  |
|  | Usuwanie płynu z ciała pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h; |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza drenu krwi powracającej w zakresie: 33 - 43 ºC; |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: ……………………………………………………

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim.

UWAGA: oświadczenie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.