Załącznik Nr 1B do SWZ (dot. Pakietu Nr 3)

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  stół operacyjny – chirurgia naczyniowa

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny – chirurgia naczyniowa |
|  | Stół operacyjny, rok produkcji 2022r | Tak |  |
|  | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 3 | Stół do operacji i badań w zakresie chirurgii naczyniowej, endoskopii, angiografii | Tak |  |
| 4 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych | Tak |  |
| 5 | Ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków do dezynfekcji oraz ograniczenie potencjalnych ognisk bakterii, zaoferowany stół nie posiada tworzywowych osłon przy połączeniu blatu stołu z kolumną | Tak |  |
| 6 | Ergonomiczna podstawa stołu pokryta włóknem węglowym. | Tak |  |
| 7 | Blat stołu jednosegmentowy, wykonany z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG z możliwością monitorowania ramieniem C całej długości pacjenta. | Blat z włókna węglowego – 10 pkt Inny materiał przezierny dla RTG – 0 pkt |  |
| 8 | Blat wykonany z materiału gwarantującego bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG. | Tak |  |
| 9 | Blat stołu odpowiednio wyprofilowany (wklęsły) – w celu bezpiecznego i wygodnego ułożenia pacjenta na blacie. | Tak |  |
| 1 | Blat stołu umożliwiający pozycjonowanie w osiach X, Y i po przekątnych. Pozycjonowanie blatu za pomocą pilota przewodowego oraz ergonomicznego joysticka. | Tak |  |
| 1 | Regulacja pilotem przewodowym następujących funkcji: wysokość blatu przechyły wzdłużne blatu przechyły boczne blatu poziomowanie blatu przesuw wzdłużny blatu przesuw boczny blatu przesuwu blatu po przekątnych | Tak |  |
| 1 | Pełny zakres prześwietlalności blatu w zakresie 3600 na odcinku min. 1500 mm od strony głowy pacjenta | Tak |  |
| 1 | Możliwość prześwietlenia blatu w płaszczyźnie pionowej na odcinku min. 500 mm od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
| 1 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się procentowa informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. | Tak |  |
| 1 | Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz poziomowania blatu „0”. | Tak |  |
| 1 | Przycisk pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych przycisków na pilocie. | Tak |  |
| 1 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak |  |
| 1 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu oraz bezkolizyjną współpracę z aparatem RTG typu ramię C. | Tak |  |
| 1 | Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy. W pozycji zablokowanej stół posadowiony jest na czterech stopkach. | Tak |  |
| 2 | Materac jednoczęściowy, pokryty skajem antystatycznym, odejmowany, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac o właściwościach przeciwodleżynowych z tzw. „pamięcią kształtu”. | Tak |  |
| 2 | Długość blatu stołu: min. 2080 mm | Tak |  |
| 2 | Szerokość blatu stołu:. 550 mm ( ± 20 mm ) | Tak |  |
| 2 | Regulacja wysokości w zakresie (z materacem): min. od 800 mm do 1070 mm | Tak |  |
| 2 | Przechyły boczne: min. po 200 w lewo i prawo | Tak |  |
| 2 | Pozycja Trendelenburga: min. 160 | Tak |  |
| 2 | Pozycja anty-Trendelenburga: min. 250 | Tak |  |
| 2 | Przesuw wzdłużny blatu min. 450 mm | 450 mm – 0 pkt ≥ 500 mm – 10 pkt |  |
|  | Przesuw boczny blatu min. 250 mm | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie stołu: min. 220 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie stołu : - odejmowane listwy boczne do mocowania wyposażenia – 2 sztuki - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt. - przystawka do operacji ręki, blat wykonany z włókna węglowego przeziernego dla promieni RTG. - wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym-1szt - ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | TAK, parametr punktowany w zakresie 12 mc-e do 60 mc-e |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | PODAĆ |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | TAK |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | TAK, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.