Załącznik nr 3-3 do SIWZ

Analizator tekstury z komorą termiczną i zestawem przystawek do zaawansowanej charakterystyki mechanicznej materiałów farmaceutycznych i biomedycznych

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Wymagane parametry i warunki konieczne: | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| A. | Precyzyjny teksturometr: |  |  |
| 1 | Instalacja nastolikowa o konstrukcji dwukolumnowej. | TAK |  |
| 2 | Możliwość pracy bez komputera, w trybie sporządzonych wcześniej metod w oprogramowaniu testującym. | TAK |  |
| 3 | Zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie przynajmniej ±10 kN. | TAK |  |
| 4 | Możliwy wybór głowic pomiarowych: 1N, 2N, 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 5kN, 10kN | TAK |  |
| 5. | Metoda obciążania: bezpośrednia o wysokiej precyzji, kontrolowana stała prędkość suwu poprzez bezluzowy mechanizm kulowo-toczny. | TAK |  |
| 6. | Funkcja automatycznej kalibracji i rozpoznawania podłączonych głowic pomiarowych. | TAK |  |
| 7. | Mechaniczne ograniczniki przesuwu trawersy. | TAK |  |
| 8. | Zakres prędkości suwu nie gorsza niż: 0,001 – 1000 mm/min w całym zakresie obciążenia (do 10 kN). | TAK |  |
| 9. | Maksymalna prędkość powrotu nie mniejsza niż: 1500 mm/min. | TAK |  |
| 10. | Dokładność sterowania prędkością suwu co najmniej ± 0,1 %. | TAK |  |
| 11. | Odległość między trawersą, a stolikiem: co najmniej 1700 mm. | TAK |  |
| 12. | Zakres roboczy: co najmniej 1400 mm (z uchwytami śrubowymi 1kN). | TAK |  |
| 13. | Maksymalna szerokość testu: co najmniej 425 mm. | TAK |  |
| 14. | Czas pracy ciągłej: co najmniej 10 godzin. | TAK |  |
| 15. | Pozycjonowanie trawersy: enkoder optyczny, rozdzielczość pozycjonowania co najmniej 0,001 mm, dokładność ±0,1 %. | TAK |  |
| 16. | Szybkość próbkowania: transfer jednostek pomiarowych co najmniej 1 ms. | TAK |  |
| 17. | Rozdzielczość kanału siły: co najmniej 1/ 500 000 impulsów. | TAK |  |
| 18. | Rozdzielczość obrazowania pozycji: nie gorsza niż 1,0 µm. | TAK |  |
| 19. | Rozdzielczość pozycjowania belki pomiarowej: nie gorsza niż 0,033 µm. | TAK |  |
| 20. | Cyfrowy moduł sterowania zintegrowany z maszyną: odczyt cyfrowy siły testującej, pozycji trawersy. Możliwość kontroli startu, zatrzymania testu, pozycjonowania trawersy (powrót do zera), zerowania siły i przemieszczenia. | TAK |  |
| 21. | Automatyczna kontrola testu stałą prędkością narastania siły/naprężenia. | TAK |  |
| 22. | Automatyczna kontrola testu stałą prędkością wydłużenia. | TAK |  |
| 22. | Automatyczne zerowanie i kalibracja siły testującej. | TAK |  |
| 23. | Detekcja pęknięcia próbki, autopozycjonowanie. | TAK |  |
| 24. | Detekcja przeciążeń głowicy pomiarowej siły. | TAK |  |
| 25. | Wyłącznik awaryjny. | TAK |  |
| 26. | Wyjście analogowe – 2 kanały | TAK |  |
| 27. | Wejście analogowe – 2 kanały | TAK |  |
| 28. | Wejście cyfrowe – 2 kanały | TAK |  |
| 29 | Analogowe wejścia/wyjścia sygnału siły rozszerzalne do 4 | TAK |  |
| 30. | Cyfrowe wejścia/wyjścia sygnału czujnika rozszerzalne do 4 | TAK |  |
| 31. | Transfer danych przez złącze USB do komputera PC lub podobne zapewniające identyczną prędkość transferu jednostek pomiarowych. | TAK |  |
| 32. | Kontrolę za pomocą komputera przez dedykowane oprogramowanie. | TAK |  |
| 33. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 34. | Certyfikat CE. | TAK |  |
| B. | Wbudowany panel sterujący o następujących cechach: |  |  |
| 1. | Zaawansowana kontrola parametrami testu umożliwiająca stworzenie metody badawczej kontrolowanej szybkością odkształcenia bez używania komputera PC. | TAK |  |
| 2. | Wyświetlacz VFD, wyświetla siły testowej i suwu podczas wykonywania testów. | TAK |  |
| 3. | Możliwość wywołania procedury testującej z pliku metody zapisanej na pamięci USB. | TAK |  |
| 4. | Automatyczny zapis wyników na pamięci zewnętrznej USB | TAK |  |
| C. | Głowica pomiarowa siły o nominale 1 kN: |  |  |
| 1. | Zakres obciążeń: FN=1 kN | TAK |  |
| 2. | Co najmniej klasa 0,5 wg, EN 10002-2, ISO 7500-1, BS 1610, ASTM E4, JIS B7721. Błąd nie większy niż ±0,5 % siły wskazanej w zakresie 0,2 % do 100 % nominału głowicy. | TAK |  |
| 3. | Rozdzielczość co najmniej 1/500000 (0,02N) | TAK |  |
| 4. | Certyfikat fabrycznej kalibracji. | TAK |  |
| 5. | Automatyczne rozpoznawanie głowicy, informacja o kalibracji i rodzaju zapisane w przewodzie kalibracyjnym dołączonym do głowicy | TAK |  |
| D. | Głowica pomiarowa siły o nominale 10 N: |  |  |
| 1. | Zakres obciążeń: FN=10 N | TAK |  |
| 2. | Co najmniej klasa 0,5 wg, EN 10002-2, ISO 7500-1, BS 1610, ASTM E4, JIS B7721. Błąd nie większy niż ±0,5 % siły wskazanej w zakresie 0,2 % do 100 % nominału głowicy. | TAK |  |
| 3. | Rozdzielczość co najmniej 1/500000 (0,00002N) | TAK |  |
| 4. | Certyfikat fabrycznej kalibracji. | TAK |  |
| 5. | Automatyczne rozpoznawanie głowicy, informacja o kalibracji i rodzaju zapisane w przewodzie kalibracyjnym dołączonym do głowicy | TAK |  |
| E. | Mechaniczne uchwyty śrubowe o obciążalności 1 kN: |  |  |
| 1. | Komplet wkładek ząbkowanych do próbek płaskich o zakresie przynajmniej 0 – 15 mm. | TAK |  |
| 2. | Komplet wkładek gładkich do próbek płaskich o zakresie przynajmniej 0 – 15 mm. | TAK |  |
| 3. | Zakres pracy w temperaturze w zakresie co najmniej: -70 do + 250 ° C | TAK |  |
| F. | Próbniki cylindryczne o kształcie walca o wysokości 40 mm z płaską podstawą o średnicach |  |  |
| 1. | 2 mm ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2. | 3 mm ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3. | 10 mm z akrylu | TAK |  |
| 4. | 10 mm ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5. | 20 mm z aluminium | TAK |  |
| 6. | 20 mm z akrylu | TAK |  |
| 7. | 40 mm z aluminium | TAK |  |
| G. | Próbnik sferyczny, zakończony kulą o średnicy: |  |  |
| 1. | 10 mm ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| H. | Tarcza ściskająca dolna o średnicy: |  |  |
| 1. | 118 mm ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| I. | Zestaw do testów i oceny tabletek podczas wytłaczaniu z opakowań blistrowych: |  |  |
|  | Ocena wymaganej siły do wytłaczania tabletek lub kapsułek z opakowania z zakresem sił co najmniej do 500 N. | TAK |  |
|  | Zestaw zawiera co najmniej 4 adaptery dla różnych kształtów i wymiarów tabletek. Adapter z otworem o średnicy 17 mm. Adapter z otworem o średnicy 12 mm. Adapter z otworem o średnicy 17 mm. i z otworem szczelinowym R5 / L23 mm Adapter z otworem szczelinowym R5 / L23 mm (Dotyczy kapsułek nr 1 do 5). | TAK |  |
| J. | Stolik do zginania 3-punktowego: |  |  |
| 1. | Średnica stempla i podporów: 0,1mm | TAK |  |
| 2. | Zakres odległości pomiędzy podporami: od 1 do 99mm, 80mm szerokości. | TAK |  |
| K. | Przystawka do testów odrywania taśm klejących pod kątem 90 ° | TAK |  |
| L. | Stolik i platforma do przystawek: |  |  |
| 1. | Z możliwością usunięcia górnej płyty. | TAK |  |
| 2. | Zawiera wodoodporną tacę do wyłapania wytłaczanych lub rozlanych próbek. | TAK |  |
| Ł. | Zestaw do oceny lepkosprężystości płynów: |  |  |
| 1. | W zestawie co najmniej 3 tarcze ściskające, średnice: Ø35, Ø40, Ø45mm | TAK |  |
| 2. | Pojemnik na próbkę z średnicą wewnętrzną pojemnika co najmniej Ø50 mm | TAK |  |
| 3. | Zakres sił do co najmniej 50N | TAK |  |
| M. | Zestaw do oceny rozsmarowywalności: |  |  |
| 1. | Zestaw służy do oceny rozsmarowywalności próbek zwykłym rozprowadzaniem w cienkiej warstwie, takie jak maści i kremy | TAK |  |
| 2. | Zakres sił do co najmniej 50N | TAK |  |
| 3. | Zestaw zawiera próbnik stożkowy, akrylowy, z zakończeniem pod kątem 90° i 5 pucharów do próbek z zakończeniem pod kątem 90° | TAK |  |
| N. | Igły do testów przebijania o średnicach: |  |  |
| 1. | 2 mm, stożek 60° | TAK |  |
| 2. | 3 mm, stożek 60° | TAK |  |
| O. | Uchwyt z podstawką do mocowania próbki: |  |  |
| 1. | Zakres sił co najmniej do 500 N. | TAK |  |
| 2. | Uchwyt musi zamocować próbki co najmniej w zakresie średnicowym: ø25 do 60 mm | TAK |  |
| P. | Taca wodoodporna | TAK |  |
| R. | Przystawka do testów przebijania folii: |  |  |
| 1. | Zakres sił do co najmniej 20N. | TAK |  |
| 2. | Średnica stolika do przebijania: 12 mm | TAK |  |
| 3. | Średnica igły do przebijania: 0,5 mm. | TAK |  |
| S. | Komora termostatyczna: |  |  |
| 1. | Temperatura pracy co najmniej w zakresie: -70 do 280 stopni C. | TAK |  |
| 2. | Stojak do komory termostatycznej z elastyczną regulacją wysokości. | TAK |  |
| 3. | Zestaw cięgła z nominałem do 1kN do badań rozciągania w komorze termostatycznej. | TAK |  |
| 4. | Klatka do badań ściskania i zginania w komorze termostatycznej. | TAK |  |
| 5. | Zestaw instalacyjny | TAK |  |
| T. | Dedykowane oprogramowanie do sterowania teksturometrem posiadające następujące cechy: |  |  |
| 1. | Oprogramowanie dla pomiarów tekstury farmaceutycznej, oceny parametrów jakościowych lub pomiarów fizycznych. | TAK |  |
| 2. | Umożliwia tworzenia wzorców kontrolnych zdefiniowane przez użytkownika, które umożliwiają tworzenie specyficznych parametrów do przetwarzania danych związane z analizą farmaceutyczną, takich jak twardość, kruchość, i energię. | TAK |  |
| 3. | Przeprowadzanie i raportowanie testów rozciągania, ściskania trójpunktowego i czteropunktowego zginania, ścinania, zdzierania, możliwość do rozszerzenia oprogramowania o opcjonalne moduły do testów cyklicznych oraz o przebiegu zmiennym. | TAK |  |
| 4. | Kontrola testu szybkością suwu trawersy, stałą szybkością przyrostu siły oraz stałą szybkością odkształcenia próbki (wg ISO 6892:2009). | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie w minimum 10 językach obowiązkowo w językach polskim i angielskim. | TAK |  |
| 6. | Licencja na 200 stanowisk. | TAK |  |
| 7. | Możliwość zmiany prędkości testu w trakcie jego trwania. | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie nie posiadające zabezpieczenia w postaci pamięci przenośnej USB z kluczem produktu. | TAK |  |
| 9. | Możliwość automatycznej zmiany szybkości próbkowania w zależności od uzyskanych wyników testów. | TAK |  |
| 10. | Obsługa makr automatyzujących cykl pomiarowy. | TAK |  |
| 11. | Funkcja statystyki długoterminowej umożliwiająca analizę statystyczną partii materiałów przynajmniej 1 rok wstecz. | TAK |  |
| 12. | Eksport wyników w formatach: PDF, MS-Word, Excel, HTML, CSV, ASCII oraz w sieci lokalnej | TAK |  |
| 13. | Automatyczny eksport wyników do danych adresów email zapewniający zdalny nadzór nad wykonywanym testem lub cyklem testów. | TAK |  |
| 14. | Kompatybilność z Windows 10, 64bit | TAK |  |
| 15. | Dedykowana do urządzenia jednostka sterująca. |  |  |
| W. | W cenę maszyny wliczona koszt instalacji, 2 dniowe szkolenie instalacyjne z obsługi maszyny i oprogramowania i polska instrukcja obsługi. | TAK |  |