## Załącznik nr 2 do SWZ
ZADANIE 1. | System do odsysania pacjenta +maski
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | System zamknięty do odsysania pacjentów, sterylny, pakowany pojedynczo; do użytku wielodobowego (72h); klucz widełki do rozłączania; elastyczna przedłużka – martwa przestrzeń z regulacją długości i pamięcią kształtu; naklejki w języku polskim do oznaczenia daty wymiany zestawu; ergonomiczny przycisk, zastawka do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem w postaci zatrzaskowej blokady; obrotowa zastawka oddzielająca cewnik w trakcie płukania; długość cewnika dla pacjentów na rurce intubacyjnej 540mm, pacjenci na rurce tracheostomijnej 305mm. Zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapiegający zagubieniu; Ergonomiczna zastawka do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania raz pewny system blokowania zatrzaskowego (aktywacja podciśnienia za pomocą ściskania zastawki wnętrzem dłoni, system blokowania uniemożliwiający przypadkową aktywację odsysania. Szczelność zestawu, usunięciu cewnika z rurki intubacyjnej umożliwiająca utrzymanie prawidłowej wentylacji, PEEP, Natlenienie. Obrotowa zastawka saparujaca izolujaca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwanie cewnika. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć) z dwoma otworami po przeciwległych stronach; Zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania; Oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na zastawce. Cewnik z widocznym oznaczeniami głębokości insercji skalowany. Zestaw pozbawiony DEHP. Rurka intubacyjna, 72h, 14FR; Rurka intubacyjna, 72h, 16FR; Rurka tracheostomijna, 72h, 14FR; Rurka tracheostomijna, 72h, 16FR. 1op.=1szt. | op.=10szt. | 16
2. | Maska do tlenoterapii biernej z układem filtrującym obejmujacym otwory wydechowe, dla pacjentów, którzy mogą być źródłem aerozolowych patogenów. | szt. | 40
3. | LINIA PRÓBKOWANIA GAZÓW, jednorazowa PVC/PE, 3m – kompatybilna z aparatem do znieczulenia Carestation GE Healthcare. Końcówki typu Luer Loc męsko - męska | op.=10szt. | 8
4. | SKRAPLACZ D-FEND PRO – pułapka wodna D-fend pro- stalowo-szara – kompatybilna z aparatem do znieczulenia Carestation GE Healthare. | op.=10szt. | 4
5. | Filtr antybakteryjny wirusowy sterylny dla dorosłych z elektrostatyczną warstwą filtrującą. Skuteczność filtracji min. 99,99%, objętość martwa max. 35ml, powierzchnia filtrująca 23cm2, waga 19g i port kapno. | szt. | 3800
6. | Maska do podawania tlenu - dla dorosłych z rezerwuarem. Wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PCV, bez zawartości ftalanów DEHP, plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). wyposażona w dren o dł. 2,1m - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo. Pozbawiona metalowych elementów, do użytku w środowisku MRI. Rozmiar XL | szt. | 300
7. | Maska anestetyczna wykonana z dwóch różnych typów materiałów. Pozbawione PVC-nie zawierają szkodliwych ftalanów. Odpowiednio sztywna kopuła posiada krystalicznie przezroczystą formę, która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta. Kołnierz jest wykonany z termoplastycznego elastomeru, który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu. Kołnierz zapewnia możliwość przylegania do różnych typów ludzkiej twarzy. Produkt jednorazowy pakowany pojedynczo. Mikrobiologicznie czyste. Oferowana w 7 rozmiarach :– dla bardzo dużej osoby dorosłej–rozmiar6, – dla dużej osoby dorosłej – rozmiar 5, – dla średniej osoby dorosłej – rozmiar 4, – dla małej osoby dorosłej – rozmiar 3. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 2000
8. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, Korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiedni: noworodek/ niemowlę/ małe dziecko/ dziecko/ dorosły mały/ dorosły średni/ dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/ 11/ 16/ 20/ 27/ 29/ 3g. Dla roz 1 i 2 złącze 15mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorami pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. | szt. | 100
9. | Maska krtaniowa żelowa I-Gel. Sterylna, jednorazowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. Maska jest wykorzystywana do utrzymania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologii. Wykonana z żelowego tworzywa, dzięki czemu nie ma potrzeby nawilżania mankietu maski lubrykantem. łatwy sposób zakładania maski oraz mniejsze ryzyko powikłań pozwala stosować maskę krtaniową jako alternatywę dla intubacki. Rozmiary: 3,4,5. | szt. | 130
RAZEM
ZADANIE 2. | Maski
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Maska wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCW o średniej koncentracji tlenu, jałowa, regulowana blaszka na nos, nebulizator 5-10ml. Odporny na przetarcia przewód długości 1,8-2,1m; zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozmiar M, L, XL | szt. | 600
2. | Maska tlenowa wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCW o sredniej koncentracji tlenu, regulowana blaszka na nos, gumka, odporny na przetarcia przewód o długości 2,1 zakończony uniwersalnm łącznikiem, sterylna. Rozmiar standardowy i przedłuzony. | szt. | 300
RAZEM
ZADANIE 3. | Układ oddechowy + akcesoria
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kompatybilna z AIRVO2 kaniula donosowa Optiflow+ S lub M lub L z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin, o asymetrycznej budowie wypustek (różna średnica), pozwalająca na utrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. | op.=20szt. | 10 | 20
2. | Kompatybilna z AIRVO bezpośrednie złącze do tracheosstomii Optiflow+ z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin powzalająca na zatrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. | op.=20szt. | 1 | 20
3. | Kompatybilny z Airvo2, filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczzelne dopasowanie do systemu Airvo2, pozwalający na utrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. | op. | 3 | 2
4. | Zestaw do dezynfekcji termicznej | szt. | 2 | 1
5 | Kompatybilny z Airvo2, podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami, pozwalający na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2. | op. | 6 | 10
RAZEM
ZADANIE 4. | Zestaw PICC
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw typu PICC w składzie: cewnik wykonany technologią typu Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan), co powoduje, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jego powierzchni. Cewnik 3Fr – jednoświatłowy, 4Fr -jednosciatłowy, 5Fr – jedno i dwuświatłowy, 6Fr – dwu i trzyświatłowy. W zestawie igła z końcówką echo tip 21G/7cm, prowadnik nitinolowy 0,018”/70cm, rozszerzadełko z rozrywaną koszulką, strzykawka 10ml, obturator hydrofilny, skalpel, miarka, zatyczka do igły, plaster mocujacy cewnik do skóry. | szt. | 4
RAZEM
ZADANIE 5. | Wyroby medyczne na Blok
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Przezroczyste pojemniki z czytelną skalą, wykonane z odpornego na czyszczenie materiału. Pojemniki o pojemności 1000ml, owalne, kompatybilne z wkładami workowymi jednorazowymi. | szt. | 15
2. | Wkład workowy 1000ml z owalną pokrywą, z zastawką hydrofobową i filtrem, z jednym przyłączem w pokrywie (przyłącze do pacjenta w formie łącznika kątowego schodkowanego) z dołączonym drenem z zakończeniami typu lejek-lejek, dren o średnicy 5,8mm (25CH) i długości 180cm z dodatkowym łącznikiem schodkowym z przesuwnym regulatorem siły ssania. Worek i dren zapakowane fabrycznie przez producenta wkładów w jednym opakowaniu folia-papier. wkłady dostarczane w formie całkowicie sprasowanej. | szt. | 1000
3. | Pojemnik wielorazowy 2-litrowy z uchwytem do zawieszenia i przyłączem obrotowym do podłączenia próżni. | szt. | 60
4. | Wkład workowy 2 litrowy z trwale dołączoną pokrywą, z dużym otworem do pobierania próbek, z tylko jednym przyłączem w pokrywie, kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi typu Serres. | szt. | 5000
5. | Uchwyty metalowe do zawieszania pojemników na szynie. | szt. | 10
6. | Łącznik podwójny Serres | szt. | 40
7. | Wieszak, do mocowania pojemnika do ssania, z mechanizmem sprężynowym mocowany do szyny. Aluminiowy | szt. | 2
8. | Zestaw do odsysania do śródoperacyjnego usuwania krwi i płynów ustrojowych w chirurgii otwartej. Wymaga przyłączenia do słoja/pojemnika przez dren przed przyłączeniem do źródła ssania o podciśnieniu rzędu max 400mmHg. Konwencjonalne Yankauers wyposażone w standardową końcówkę. Otwarta końcówka. Pojedyncze zagięcie 155mm. 4 otwory odbarczające. Produkt jednorazowy. Długość 210cm. Rozmiar CH20. | szt. | 100
9. | Zestaw sterylny do odsysania z pola operacyjnego z kanką Yankauer CH 30 z końcówką elastyczną żeńską , bez regulacji siły ssania i z drenem 3 metrowym. | szt. | 600
10. | Zestaw sterylny do odsysania z pola operacyjnego z kanką Yankauer CH 24 z końcówką elastyczną żeńską , bez regulacji siły ssania i z drenem 3 metrowym. | szt. | 600
11. | Woreczek ekstrakcyjny objętości 200ml, do wprowadzania przez trokar 10mm. Produkt jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 250
12. | Woreczki ekstrakcyjne laparoskopowe, samootwierajace, rozmiar woreczka 127x178mm, rozmiar otworu 110x70mm, pojemność 720ml, pakowane sterylnie. | szt. | 150
13. | Worki samorozprężalne do zbierania i ewakuacji materiału w laparoskopii, pojemność 1500ml , rozmiary worka: długość 205mm, szerokość 240mm, średnica otwarcia 130mm, prowadnica pasująca do trokarów 10mm | szt. | 20
14. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z zastosowaniem zastawki wahadłowej, która pozwala na wczesną mobilizację pacjenta i skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu. Zastawka wahadłowa została umieszczona pod komorą kolekcyjną, co minimalizuje przestrzeń martwą zestawu (60ml). Niewielka przestrzeń martwa skutkuje szybszym odtworzeniem podciśnienia w śródpiersiu podczas cyklu oddechowego=usunięcie cewnika. Jeden drenaż klatki piersiowej wystarczy na cały czas pobytu pacjenta w szpitalu. Łatwość opróżniania zestawu. | szt. | 120
15. | Igła do aspiracji szpiku kostnego. Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem typu „ młotek”, wykonana ze stali nierdzewnej, spełniającej międzynarodowe wymogi. Specjalne zaostrzenie igły pozwala z łatwością penetrować jamę szpikową. Oznakowanie na skali pomiarowej na uchwycie. Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodę w manewrowaniu igłą. Rozmiar : 15G, długość regulowana w zakresie 50-70mm, jałowa, pakowana pojedynczo, sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 6. | Wyroby do tracheo.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Uzupełniający zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana wielorazowego użytku, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadający sztywny, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,00mm, 8mm, 9mm. | szt. | 10
2. | Zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką i wielorazow PEAN do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadający sztywny, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,00mm, 8mm, 9mm. | szt. | 3
3. | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni pogłośniowej, z miekkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wskazującym na wypełnienie mankietu, posiadający oznaczenie rozmiaru rurki, marki producenta i srednicy mankietu. Wykonana z termoplastycznego PCW, posiadający elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Rozmiary od 6,0 do 10,0 co 1,0 oraz 7,5 i 8,5. | szt. | 20
4. | Rurka tracheostomijna, z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, fenestracyjna, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz marki producenta i średnicy mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylne, pakowane w opakowaniu typu blister, rozmiary od 6mm do 10mm co 1mm oraz 7,5mm i 8,5mm w zestawie z dwiema kaniulami wymiennymi oraz opaskę mocującą. | szt. | 2
5. | Zastawka fenestracyjna do rurek tracheostomijnych dodatkowo w zestawie kapturek kryjący i kapturek z możliwością podłączenia źródła tlenu, łatwa w czyszczeniu. | szt. | 2
6. | Przyrząd do terapii oscylacyjnym dodatnim ciśnieniem wydechowym PEP wytwarzający efekt drgań (wibracji) przenoszony na ściany oskrzeli. Umieszczony rezystor powoduje hamowanie przepływu powietrza, podwyższając ciśnienie w drogach oddechowych, 5 ustawień numerycznych rezystora, pozwala na dostosowanie do stanu pacjenta. Posiada jednokierunkowy zawór oraz możliwość podłączenia nebulizatora poprzez standardowe złącze 22mm. Łatwość czyszczenia (możliwość demontażu na części). Przystosowany do używania w różnych pozycjach. | szt. | 1
7. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w RTG, dostępnego w dwóch rozmiarach 9CH i 12CH, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 30ml, worka do drenażu 2000ml oraz skalpela do nacięcia skóry. | szt. | 45
RAZEM
ZADANIE 7. | Asortyment do żywienia
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Strzykawka Enteralna z końcówką typu ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENFit niezgodnym ze złączem typu Luer. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Rozmiar 60ml. op=30szt. | op.=30szt. | 50
2. | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej - kompatybilny z opakowaniem typu Pack, wolny DEHP. | szt. | 2
3. | Zestaw do gastrostomii endoskopowej, zakładany metodą Pull pod kontrolą endoskopu, gwarantujący długotrwałe odżywianie dożołądkowe (min.30 dni). Cewnik wykonany ze 100% przezroczystego poliuretanu niezawierający PCV. Zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, pasek widoczny w promieniach RTG oraz silikonową płytkę do umocowania cewnika. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Rozmiar: CH 10/40, CH14/40, CH 18/40 – do wyboru. | op.=10szt. | 4
4. | Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą ułatwiającą zakładanie i linią kontrastującą w prom. RTG, z poliuretanowym łącznikiem do połączenia z zestawem do żywienia dojelitowego, końcówka ma dwa dodatkowe boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania, wolny od DEHP, do stosowania przez 6 tygodni. Rozmiar: CH 8/110, CH 10/110, CH 12/110, CH 14/110– do wyboru. | op.=10szt. | 20
5. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty: port zywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Przezroczysty z 3 cieniodajnymi liniami widocznymi w pomieszczeniach RTG. Rozmiar zgłębnika CH14/110cm. Nie zaaiwerający lateksu. | op.=10szt. | 4
6. | Zgłębnik gastrostomijny z balonem (wykonany z silkonu), używany jako wymiennik dotychczasowego założonego zgłębnika (PEG, G-tube lub button) lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny zakładany podczas interwencji operacyjnej. Posiada złącze typu ENFit. Rozmiar: CH14/ CH18/CH20/ balon 5ml; G-tube | szt. | 10
7. | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego przez pompę. Do użycia w celu bezpośredniego połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych kapslowanych,gotowych do powieszenia (RTH0 oraz worków typu Flexibag/Dripak-Flex, ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplowa, w zestawie z plastikowym woreczkiem do zawieszania butelki na stojaku. nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PCV(bez (DEHP) o długości 250cm, sterylny. Opakowanie zbiorcze 30szt | szt. | 1800
8. | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną. Do użycia w celu bezpośredniego połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych kapslowanych,gotowych do powieszenia (RTH) oraz worków typu Flexibag/Dripak-Flex, ze zgłębnikiem .Umożliwia żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplową , w zestawie z woreczkiem plastikowym do zawieszania butelki na stojaku. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z pcv (bez DEHP) o długości 190cm,sterylny. Opakowanie 30szt | szt. | 150
9. | Złącze transition przeznaczone do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer ze zgłębnikiem dojelitowym ENFit. Op.=30szt. | szt. | 1500
10. | Złącze transition przeznaczone do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką ENFit z żeńskimi łącznikami typu Oral/ENLock wyrobów medycznych przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z miękkim lejkiem zgłębnika dojelitowego. | op.=30szt. | 10
11. | Zestaw uniwersalny grawitacyjny Flocare to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służacy do połączenia worków/butelek/butelek OPTri z dietą i ze zgłębnikiem. Wyrób umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy zastosowaniu metody grawitacyjnej. Zestaw uniwersalny grawitacyjny Flocare składa się z elementów takich jak: łącznik pasujący do butelek, łącznik ENPlus pasujący do worków/butelek OpTri; komora kroplowa; zacisk rolkowy; port medyczny ENFit - słuzy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu; złącze ENFit (żeńskie) do połaczenia ze zgłębnikiem z łącznikiem ENFit; nasadki ochronne; nakrętka do portu medycznego; koszyk do zawieszenia butelki z dietą. zestaw uniwersalny grawitacyjny Flocare słuzy do polączenia butelki z dietą (500ml lub 200ml) lub worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem. | szt. | 400
RAZEM
ZADANIE 8. | Zestawy do cewnikowania żył centralnych + akcesoria
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 15cm lub 20cm, cewnik 1-kanałowy 4F,5F,6F,7F,8F. W zestawie: rozszerzadełko, strzykawka 5ml, prowadnica nitinolowa, skalpel, kateter, igła. | szt. | 10
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 15cm lub 20cm, cewnik 2-kanałowy, 4F,5F,6F,7F,8F. W zestawie: rozszerzadełko, strzykawka 5ml, prowadnica nitinolowa, skalpel, kateter, igła. | szt. | 50
3. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 15cm lub 20cm, cewnik 3-kanałowy, 5F,6F,7F,8F. W zestawie: rozszerzadełko, strzykawka 5ml, prowadnica nitinolowa, skalpel, kateter, igła. | szt. | 150
4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem, ostrzem Quinckego, rozmiary 24G,25G,26G,27G, długość 90mm, w zestawie z igłą prowadzącą 20G lub 22G. | szt. | 20
5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem, ostrzem Pencil-Point, rozmiary 24G,25G,26G,27G, długość 90mm, w zestawie z igłą prowadzącą 20G lub 22G. | szt. | 3000
6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typ standard bez igły prowadzącej, rozmiar: 18G,19G,20G,21G,22G,23G, długość 90mm. | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 9. | Rurki tracheo i inne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Aire-Cuf lub TTS, zbrojona, z centymetrowymi znacznikami głębokosci, z oznaczeniem na kołnierzu srednicy wew. i zew. Długości, rodzaju i średnicy mankietu, z obturatorem i łącznikem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, rozmiary śr. wew(mm)/śr. Zew.(mm)/długość (mm) 7,0/10,0/120 8,0/11,0/130 9,0/12,3/140 | szt. | 20
2. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, typu Murphy, z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym, cienkościenny mankiet wyprofilowany w kształcie walca, znak skracania rurki, oznakowanie rozmiaru na baloniku kontrolnym, wyraźne znaczniki głębokości w postaci jednego lub dwóch półpierścieni, sterylna, jednorazowego użytku, instrukcja w języku polskim. Rozmiary od 3,0 do 9,0 co 0,5. Logo lub nazwa producenta na samym wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. | szt. | 1000
3. | Rurka intubacyjna zbrojona z prowadnicą w środku, silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym, otwór Murphy, widoczna w promieniach RTG, wyprofilowana w kształcie łuku, z oznaczeniem głębokości intubacji w postaci dwóch półpierścieni, jałowa. Rozmiar: 6,0 do 9,0 co 0,5. Logo lub nazwa producenta na samym wyrobie , na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym. | szt. | 40
4. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu silikonowana, otwór Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony zatyczką, delikatny mankiet niskociśnieniowy, znakowany balonik, linie rtg na całej długości, jałowa. jednorazowego użytku. Rozmiary: od 5,0 do 9,0. | szt. | 10
5. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, ze stałym przezroczystym szyldem z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym, wyposażona w białą prowadnicę, dołączone dwie tasiemki mocujące, sterylna, pakowana w sztywne opakowanie. Rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5. | szt. | 50
6. | Rurka tracheostomijna zbrojona z regulowaną częścią proksymalną (regulowany kołnierz ) umożliwiający regulację długości rurki, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku, znacznik głębokości, znakowany balonik, tasiemka mocująca, prowadnica, odporna na zaginanie. Mankiet niskociśnieniowy wyprofilowany w kształcie walca. Rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5. | szt. | 40
7. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, jednoelementowa wykonana z medycznego materiału bez zawartości PCW, barwny i numeryczny kod ISO rozmiaru na rurce, gładkie zaokrąglone krawędzie, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku. Rozmiary od 000/35-40mm do 5/110-120mm (min.9 do wyboru Zamawiającego) | szt. | 250
8. | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem ze stali nierdzewnej, znacznik głębokości skalowany co 2cm, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z centralnym i dwoma bocznymi otworami. Jałowe, jednorazowego użytku. Rozmiary od CH 24 do CH 36. | szt. | 40
9. | Układ oddechowy 22mm z rurką T typu Cirrus z ustnikiem w komplecie. Zestaw składa się z nebulizatora Cirrus, uniwersalnego ustnika, złączki T z końcówkami 22F-22M/15F, dren tlenowy długość 1,8m, końcówka standardowa. | szt. | 30
10. | Kapturek zabezpieczający układ oddechowy, dla dorosłych, końcówka 22F. Służy do zamknięcia rur układu oddechowego w respiratorze i aparacie do znieczulenia. Kompatybilny z łącznikiem typu „Y” łączącym ramię wdechowe i wydechowe układu. Wykonany z medycznego PCV. | szt. | 150
11. | Cewniki tlenowe Sure Loc; odporne na zginanie, długość 1,8m. | szt. | 200
12. | Jednorazowa prowadnica do rurek intubacyjnych. Metal (mosiądz) pokryty tworzywem, miękki koniec, jałowy. Rozmiar 5mm, długość 370mm. | szt. | 120
13. | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji. Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokosci co 1cm, wymiary 5,0mm(15CH)/70cm. | szt. | 80
14. | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji. Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokosci co 1cm, wymiary 5,0(15CH)mm/800-830mm. Prowadnica typu S-Guide do dróg oddechowych z trudnym dostępem z funkcją natleniania przez 2 rodzaje złącz O2. | szt. | 90
15. | Elastyczna prowadnica do dróg oddechowych z trudnym dostępem. Kanał do podawania tlenu, możliwość ukształtowania na odcinku 42cm. Końcówka perforowana, 3 otwory podawania tlenu. Rozmiar 15Fr; długość 65cm; średnica wewn. Rurek >6,0mm. Op=5szt. | szt. | 20
16. | Tasiemka piankowa do fiksacji rurek tracheostomijnych o długości 590mm (rozmiar duży/dorosły) z zapięciem na rzep. Pianka pokryta bawełną w kolorze beżowym. Produkt jednorazowy. Opakowanie zbiorcze - zawiera 10szt. | op=10szt. | 30
RAZEM
ZADANIE 10. | Wyroby medyczne I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego zawierający: igła Touhy, kateter epiduralny, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2um, grot do nacinania skóry 1,6x35mm, samoprzylepny element mocujący filtr, strzykawka niskooporowa 10ml, strzykawka 10ml, igła do podawania leków 0,9x40mm, igła do znieczuleń 0,5x25mm, tulejka uniwersalna, rozm. 16G, 17G, 18G, 19G. | szt. | 10
2. | Pętle jednorazowego użytku 100mm do instrumentu do nadszyjkowej recesji macicy (LASH) z teflonową izolacją. | szt. | 200
3. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, sterylny,cewnik wykonany z poliuretanu ( trwałe oznakowanie długości, otwory boczne, zacisk, zawinięty koniec śred. 4cm). Rozmiar zestawu: kaniula CH 12, igła 12cm., | szt. | 1
4. | Sterylna osłona na głowicę USG o rozmiarze 15 x 122cm. W składzie: sterylny żel do USG, bezlateksowe gumki mocujące osłonę na głowicy USG, sterylna serweta (30 x 30cm). | szt. | 1300
5. | Czyścik do elektrod, samoprzylepny, pakowany sterylnie. Rozmiar 50 x 50mm. | szt. | 500
6. | Dren brzuszny wykonany z miękkiego PCW z centralnym i 5 bocznymi otworami, rozszerzany koniec dystalny, jednorazowego uzytku, jałowe, pakowane pojedynczo. Rozmiary: CH20-28/400 | szt. | 30
7. | Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z miękkiego PCV, otwory ssące i otwór końcowy, gładko wykończone, linia i oczka RTG, znacznik co 2-5 cm; oznaczenie rozmiaru na drenie, zintegrowany łącznik, pakowany w sztywnym tubusie zabezpieczającym, sterylny. Rozmiary: 16F.25, 20F/40cm; 24F/40cm; 28F/40cm, 30F/40 | szt. | 30
8. | Łącznik do drenów Y: 20-32cm, | szt. | 10
9. | Łącznik z PP 7/16cm, złącza 22M-15F/15M, podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, jałowy, pakowany pojedynczo.prosty rozciągliwy | szt. | 10
10. | Worek ileostomijny z elastyczną zintegrowaną klamrą zapinaną na higieniczny plastikowy rzep Velcro, 1-etapowe opróżnianie worka, kwiatowy kształt przylepca, płytka do docięcia15-60mm, asymetryczny/ umiejscowiony wyżej otwór początkowy,bezszelestna folia, miękka fizelina chroniąca przed oparzeniami. Łatwy w użyciu, filtr paskowy. | szt. | 60
RAZEM
ZADANIE 11. | Wyroby medyczne II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 10
2. | Rampa pięciokranikowa bez przedłużacza, wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. Objętość wypełnienia 0,6ml | szt. | 100
3. | Kranik 3-drożny bez zawartości DEHP, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcie Kranik ma posiadać podwójny( optyczny i wyczuwalny) identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max 0,22ml.. Każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę oraz kolorystyczne czytniki okreslające linię tetniczą i zylną. Sterylizowany radiacyjnie, pakowany pojedynczo. | szt. | 1000
4. | Kranik trójdrożny z drenem 7cm bez zawartości DEHP, z dodatkowym portem iniekcyjnym, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcie. Kranik ma posiadać podwójny( optyczny i wyczuwalny) identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max 0,8ml.. Każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 12000
5. | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiajacy sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, skuteczność dezynfekcji w czasie 30 sekund. sterylizacja radiacyjna, opakowanie 200 szt. | szt. | 2000
6. | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym flow Switch, jednorazowego użytku, jałowa. Rozmiar G - 20 ( 1,1 x 45mm ). Przepływ 49ml/min. | szt. | 100
7. | Łącznik z PP prosty 7/16 cm, zlącza 22F-15F, jałowy; pakowany pojedynczo. | szt. | 100
8. | Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm , z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 70mm - 150 mm, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, z polipropylenu, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny. | szt. | 1500
9. | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml / 650ml do wyboru przez Zamawiającego, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H2O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie pojedynczego opakowania napisy w języku polskim. | szt. | 100
10. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania 28,5 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 11 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H20 przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylny. | szt. | 1000
RAZEM
ZADANIE 12. | Strzygarka + ostrza
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, kompatybilna z ostrzami poniżej do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, do długotrwałej pracy, do wielokrotnego doładowywania metodą indukcyjną, wskaźnik naładowania baterii, możliwość strzyżenia na sucho i na mokro, także do całkowitego zanurzenia dla pełnej dezynfekcji, klasa wodoodporności IPX4. Dodatkowo komaptybilna ładowarka z mozliwościa demontażu w celu dezynfekcji | szt. | 2
2. | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, kompatybilne do strzygarki chirurgicznej powyżej. Ostrza mikrobiologiczne czyste lub sterylne, wyokość strzyżenia 0,21mm +/-0,01mm, konstrukcja ostrza wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane: 50szt. | szt. | 1200
3. | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, kompatybilne do strzygarki chirurgicznej powyżej, przeznaczone do miejsc wrażliwych. Ostrza mikrobiologiczne czyste lub sterylne, wyokość strzyżenia 0,23mm +/-0,01mm, konstrukcja ostrza wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane: 50szt. | szt. | 200
4. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej, jałowe, każde pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe z rysunkiem ostrza w skali 1:1, logo lub nazwa producenta oraz rozmiar na samm ostrzu i opakowaniu indywidualnym. Rozmiary od nr 11 do nr 24. Pakowane: 100szt. | op=100szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 13. | Wyroby medyczne do analizy moczu i kału
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Worek do utylizacji moczu w systemie zamkniętym zawierający superabsorbent przekształcający mocz w nielejący żel. Worek z zastawką antyzwrotną, podwójnym zgrzewem, zatyczką, uniwersalnym łącznikiem do kranika poprzecznego worka i z regulowanym podwieszeniem, pojemność 2 l, niesterylny. Z instrukcją obsługi na opakowaniu. | szt. | 350
2. | Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml jednorazowego użytku, sterylny, każdy pakowany pojedynczo. Zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca cofnięcie moczu z worka do drenu, podziałka. | szt. | 30000
3. | Wieszak wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego dla standardowych worków na mocz o poj. 1,5l i 2l, łatwy do mocowania, niejałowy. | szt. | 1500
4. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Jednoświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na długości minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z liczbowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 90 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. W zestawie hak do podwieszenia systemu. Nie zawiera lateksu. | szt. | 6
5. | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | op.=100szt. | 1
6. | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. | op.=10szt. | 2
RAZEM
ZADANIE 14. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru i OCŻ
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1x150cm (1x125cm=1x25cm); 1x przetwornik wyposażony w podwójny system zintegrowany płuczące o przepływie min. 3ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszerzalniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET. | szt. | 200
2. | Zestaw do pomiaru OCŻ, sterylny, ju. Elementy zestawu: dren łączący wkłucie centralne z zestawem, dren pomiarowy, skala, dren łączący z zestawem kroplowym do wypełnienia układu pomiarowego, kranik trójdrożny. | szt. | 25
RAZEM
ZADANIE 15. | Łyżki + laryngoskopy
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jednorazowa łyżka, ze stopu stali nierdzewnej, nie magnetycznej, o profilu przypominającym profil łyzki wielorazowej światłowoda, w standardzie zielonego zamka, tj. zgodnie z ISO-7376, mocowanie zatrzaskowe do rękojeści za pomocą metalowego elementu, doskonała transmisja i jasność światła gwarantuje optymalną wizualizację, w celu lepszej transmisji światła włókno światłowodu osłonięte jest w bezbarwnym płaszczu akrylowym, światłowód dodatkowo osłonięty zielonym tworzywem w części dystalnej. Światłowód w części proksymalnej wtopiony w przezroczyste tworzywo, dające użytkownikowi pewność świecenia światłowodu w trakcie intubacji. Na łyżce widoczny typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer Lot, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Dostępne w rozmiarach Mac. 0-4, Mill 00-4. Opakowanie jednostkowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. op.=20szt. | szt. | 500
2. | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu, wykonana z niemetalicznego lekkiego tworzywa sztucznego (ABS, poliamid) nadającego się do recyklingu, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami jedno i wielorazowymi w standardzie zielonego zamka. Rękojeść z poprzecznymi ergonomicznymi wgłębieniami/uchwytami na palce, zapewniającymi pewne trzymanie, cała rękojeść w charakterystycznym dla standardu „zielonego zamka” kolorze zielonym, mocowanie łyzki za pomocą stalowego elementu (redukcja ewentualnego wyłamania), rękojeść z załadowanymi bateriami 3xAAA, z 5mm źródłem światła LED, waga ok. 90g, długość 120 mm, opakowanie jednorazowe foliowe. op.20szt. | op=20szt. | 10
3. | Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz źródłem światła. Rękojeść wykonana z ABS i polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie. Łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny. Na łyżce wyraźne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu, ponadto: typ, rozmiar łyżki, znak CE. Na rękojeści symbol nie do powtórnego użycia. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności. Całość pozbawiona lateksu. Opakowanie jednorazowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 3 lata. Dostępny w rozmiarach Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4. Macintosh 2,3,4. op.10szt. | szt. | 60
4. | Jednorazowa łyżka metalowa do trudnych intubacji typu McCoy, zgodna z ISO7376, w standardzie „zielonego zamka”, wykonana ze stopu stali, nierdzewnej zmatowianej w celu redukcji refleksów świetlnych, ruchoma końcówka zaolona, nietraumatyzująca. Światłowód nieobudowany na całej długości, podstawa łyżki zielona sugerująca standard „zielonego zamka”, na łyżce widnieją min.: nazwa producenta, symbol nie do powtórnego użycia, numer LOT. Długość w rozmiarach MAC 3,4, szerokość końcówki 15mm, długość całkowita dla rozmiaru3: 130-135mm, dla końcówki4: 150-155mm. Opakowanie = 55 sztuk. Na opakowanieu jednostkowym typu folia papier etykieta w języku polskim, na której powinny znajdować się takie informacje jak: nazwa produktu, oricedura, nr ref, rozmiar, długość, LOT, data ważności, znak CE, kod EAN. Wyrób medyczny nie zawierający lateksu. op.=5szt. | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 16. | Wyroby medyczne III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Membrana nebulizatora Aeroneb Solo op=10szt. | op=10szt. | 1
2. | Złącze typu T o rozmiarze 15mm kompatybilne z membraną jednopacjentową | op=10szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 17. | Wyroby medyczne IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Sonda Sengstakena CH 18 i CH 20 ( 100% silikonu ) Typ 42 do żylaków przełyku. Średnica zewn. dla CH 18 - 6mm, długość efektywna 850mm; dla CH 20 - średnica zewn. 6,7mm, długość 850mm. | szt. | 6
2. | Zgłębnik żołądkowy CH 16 – CH 22wykonany z PCW o jakości medycznej, jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar oznaczony kolorem łącznika z zatyczką dla wymienionych rozmiarów oraz posiadający linie kontrastujące z RTG. Odpowiednia miękkość i elastyczność zapewnia komfort pacjentowi, zwężona końcówka ułatwia wprowadzanie ( końcówka atraumatyczna bez otworu centralnego ). Produkt jednorazowego użytku, sterylny, długość min. 1000mm max. 1500mm. | szt. | 20
3. | Zgłębnik żołądkowy CH 24 – CH 28 wykonany z PCW o jakości medycznej, jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar oznaczony kolorem łącznika, odpowiednia miękkość zapewnia komfort pacjentowi. Bez zatyczki. Długość min. 1000mm. | szt. | 60
4. | Worek (kaczka) na mocz z zastawką antyzwrotną. | szt. | 10
5. | Zestaw do lewatywy z kanką o pojemności 1,5 – 2l, niesterylny, z kanką zabezpieczoną osłonką, pakowany w worki chroniące przed zanieczyszczeniem. | szt. | 15
6. | Kanka doodbytnicza z jednym otworem środkowym, jednorazowego użytku. Sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; Rozmiar CH30, długość 400mm. | szt. | 10
7. | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką, rozmiar 400x20 | szt. | 3
8. | Dreny Kehra z silikonu w kształcie litery T, dł. ramion 50/20cm, skalowany co 5cm, linia RTG, sterylny. Rozmiar CH 9,12,15,18, | szt. | 10
9. | Kieliszki wykonane z plastiku, o pojemności 30ml. | op=90szt. | 670
10. | Zestaw laryngologiczny, rozmiar M. | szt. | 1000
11. | Zestaw laryngologiczny, jednorazowy, rozmiar 2 (wziernik do nosa, wziernik do ucha, szpatułka laryngologiczna) | szt. | 400
12. | Wziernik uszny, jednorazowy Riester do otoskopu Pen-Scope i Ri-Mini. Rozmiar wziernika 2,5 | szt. | 1500
13. | Lusterka krtaniowe, jednorazowe | szt. | 10
14. | Szpatułki drewniane, op=100szt. | op. | 30
15. | Koc ratunkowy, folia NCR. Wymiary 210x160cm | szt. | 15
RAZEM
ZADANIE 18. | Wyroby medyczne dla Ginekologii I.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wzierniki ginekologiczne CUSCO, pakowane pojedynczo, sterylne. Rozmiary: XS, S,M, L | szt. | 3240
2. | Wzierniki jednorazowe dwułyżkowe sterylny, uroginekologiczny; rozmiar S, M, L, długość 132 mm | szt. | 10000
3. | Utrwalacz do badań cytologicznych pojemności 150- 200ml. | szt. | 60
4. | Szczoteczka ginekologiczna do pobierania wymazów odpowiadająca standardom postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych. Typu wachlarzyk Op.=100szt. | op. | 40
5. | Przyrząd do pobierania materiału komórkowego z jamy macicy poprzez aspirację. Zbudowany z półsztywnej kaniuli o śr. 3mm w zestawie ze strzykawką 10mm wyposażoną w system samoblokujący oraz zatyczką z gwintem luer-lock. | szt. | 300
6. | Osłonka do badań USG, pudrowana. Op=200szt. | op.=200szt. | 80
RAZEM
ZADANIE 19. | Wyroby medyczne dla Ginekologii II.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Siatka do sakropeksji laparoskopowej i laparotomijnej o kształcie odwróconej litery Y, o całkowitej długości nie mniejszej niż 180mm, szerokości nie mniejszej niż 25mm. | szt. | 20
2. | System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do wiązadeł kolcowo-krzyżowych składający się z: siatki polipropylenowej w kształcie litery "C", gramatura siatki 21g/m2; porowatość siatki 93%; siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji | szt. | 200
3. | System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: -siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym; - gramatura siatki 21g/m2 - porowatość siatki 93% - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych; - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy; - siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji - rozmiar siatki standard | szt. | 260
4. | System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym. Gramatura siatki 21g/m2. Porowatość siatki 93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do wiącentralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych. System umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. Siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji - rozmiar siatki standard – | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 20. | Wyroby medyczne dla Ginekologii nr III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Siatka do pektoskopsji w technice laparoskopowej i laparotomijnej . Służąca do fliksacji przednio-górnych części talerza biodrowego. 159mmx 35mm. | szt. | 5
2. | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentnego, implant o kształcie krzyża, z ramionami szerszymi o długości 8,0 x 5,0cm każde i węższymi 18 x 1,5cm, specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34mm, grubość nici 0,15mm, porowatość 55-60%, gramatura 45m/m2, wielkość porów 1 x 1,25mm | szt. | 40
3. | Jednorazowe Trokary wkręcane do laparoskopii 5mm z ostrzem | szt. | 32
4. | Jednorazowe Trokary wkręcane do laparoskopii 10mm; z ostrzem | szt. | 24
RAZEM
ZADANIE 21. | Wyroby medyczne dla Ginekologii IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnej inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego i tylnego. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360stopni. Zestaw składa się z TAS - 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Rigtable Insertion Guide) o średnicy 2,2mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającącego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. System całkowicie jadnorazowy, sterylny. | szt. | 15
RAZEM
ZADANIE 22. | Wyroby medyczne dla Ginekologii V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Parametry: materiał polipropylen monofilamentowy o srednicy włókna 0,15mm; długość 50cm; szerokość 1,25cm; grubość 0,5mm; gramatura 70g/m2; porowatość 85%; odporność na rozerwanie 55%; wydłużenie max 57,3%; wydłużenie przy 10N; 8,6%. Rozmiar porów w mm 1,36x0,42; 1,485x0,76. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami w kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy. Specjalny splot nici zapobiega skręcaniu i rozciąganiu taśmy. Taśma niewymagająca plastikowej koszulki. Symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmach ułatwiającymi przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku. Taśma z certyfikatem CE zawierającym nazwę handlową oraz kod referencyjny. | szt. | 150
2. | Siatka do leczenia wypadania sklepienia pochwy. Siatka w kształcie Y wykonana z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialna. Kolor inny niż biały - ułatwiający identyfikację. Włośkna 120 mcm. Wymiar 3x24 cm, waga: 48g/m2 +/- 10% grubość: 0,56 mm +/- 10% Porowatość: 91% +/- 5% Pory średnie: 1,5 mm2. Wymiary porów: 2,76. Implant jednostronnie pokryty filmem polipropylenowym w owadzze 45g/m2 +/- 10% grubość 0,05 mm+/- 10% Caąłkowita grubość pojedyńczego końca siatki z filmem polipropylenowym 0,88 mm+/- 10% | szt. | 40
3. | Siatka do pektopeksji wykonana z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialna kolor ułatwiający identyfikację siatki o włóknach 120 mcm. Długość 39 cm, w części centralnej 3 cmx4,5 cm waga:48g/m2 +/- 10% grubość:0,56 mm+/- 10%, Porowatość:91% +/- 5% Pory średnie 1,5 mm2, wymiary porów 2,76 mm | szt. | 30
RAZEM
ZADANIE 23. | Wyroby medyczne dla Ginekologii VI. Urodynamika
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik dwukanałowy do cystometrii 7r, długość 47cm | szt. | 130
2. | Cewnik dwukanałowy rektalny 9Fr, długość 47cm, balon 3ml (10x30mm) | szt. | 250
3. | Elektrody powierzchniowe EMG bez kabla, 3/pk | szt. | 40
4. | Zestaw infuzyjny pompy wodnej do aparatów firmy Laborie, 400cm | szt. | 140
5. | Dreny pomiarowe ciśnienia (linia manometryczna) | szt. | 60
6. | Kopułki do przetworników ciśnienia dla systemów UDS 94 (kompletne z zatyczką luer lock) | szt. | 20
7. | Elektroda tnąca, bipolarna, do optyk o śr. 4mm i kącie patrzenia 30st, pętla okrągła o śr. 0,3mm; do płaszczy typu Shark 24Fr. Elektroda pojedyncza, bez tzw. "daszka" (elektroda ginekologiczna) | szt. | 20
8. | Elektroda koagulująca bipolarna, do optyk o śr. 4mm i kącie patrzenia 30st, do płaszczy typu Shark 24Fr. | szt. | 1
9. | Elektroda hakowa bipolarna, do optyk o śr. 4mm i kącie patrzenia 30st, do płaszczy typu Shark 24Fr. | szt. | 1
10. | Dreny do płukania jednorazowe, z dwoma przebijakami, do pompy wielospecjalistycznej ssąco-płuczącej firmy Richard Wolf model 2225. | op.=10szt. | 2
11. | Dren do płukania z dwoma przebijakami, do pompy laparoskopowej ssąco-płuczącej firmy Richard Wolf model 2225. | szt. | 20
12. | Jednorazowy dren do insuflacji z elemntem podgrzewającym do insuflatora Richard Wolf | op.=10szt. | 1
13. | Jednorazowy sterylny dren do odprowadzania gazów do insuflatora Richard-Wolf | op.=10szt. | 1
14. | Filtr gazu do insuflatora Richard-Wolf, op=25szt. | op. | 2
15. | Uszczelka do trokarów 10mm z otworem, instrumentowa, kompatybilna z trokarami laparoskopowymi firmy WOLF. Op.=10szt. | op. | 6
16. | Uszczelka do trokarów 12,5 mm z otworem, instrumentowa, kompatybilna z trokarami laparoskopowymi typu WOLF. Op=10szt. | op. | 2
17. | Uszczelka do trokarów 5,5 mm z otworem, instrumentowa, kompatybilna z trokarami laparoskopowymi typu WOLF. Op.=10szt. | op. | 2
18. | Wkład do disektora typ Meryland | szt. | 1
19. | Wkład do nożyczek Metzebaun do narzędzi typ Eragon | szt. | 10
20. | Wkład do disektora bipolarnego typ Meryland | szt. | 1
21. | Adapter redukujący z 10mm na 5,5mm kompatybilny z trokarami firmy wolf | szt. | 5
22. | Uszczelka z otworem (instrumentowa) do Morcelatora ginekologiczznego „Morce Power Plus”. | op.=10szt. | 2
23. | Zestaw uszczelek zastawkowych (tkankowych) do trokarów 15mm do Morcelatora Ginekologicznego „Morce Power Plus”. | op.=10szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 24. | Odzież z włókniny
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Sukienka operacyjna, włóknina typu SMMS, gramatura min. 35g/m2. Krótki rękaw, kieszenie, z tyłu trok do regulacji w talii. Niejałowa. Rozmiar S-XL. | szt. | 1000
2. | Ubrania operacyjne jednorazowe.Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza+spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągniety trok z tej samej włókniny co cały komplet. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją V obszyte oraz trzy kieszenie (niewymagane). Włóknina 40g/m2- typu SMS. Nić do szwów syntetyczna. Włóknina, z której wykonany jest komplet chirurgiczny spełnia wymogi normy NF EN 13795 dotyczącej wartości progowych charakterystycznych dla odzieży chirurgicznej. Bez lateksu i kalafonii. Produkty pakowane pojedynczo w zestawy bluza + spodnie. Rozmiar S-XXL. ubranka bez ściągaczy z wycięciem V (oraz krótkim rękawem) nie mogą spełniac normy EN 13795 | szt. | 1000
3. | Spódniczka ginekologiczna z włókniny przeznaczona dla pacjentek poradni ginekologicznych. Jednorazowego użytku, wykonana z wygodnej i miękkiej włókniny. Nie jest prześwitująca. Op.=10szt. | op. | 300
RAZEM
ZADANIE 25. | Materiały dla sterylizatorni I.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Włóknina typu Interleaved(kombinacja włókniny III generacji z włókniną SMS)- kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m 2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej o gramaturze 47 g/m 2 (100% polipropylenu),- wysoka wytrzymałość na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, - bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd, a w przypadku włókniny opakowaniowej o gramaturze 47 g/m2 (100% polipropylenu) również dla nadtlenku wodoru -plazma, okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min.180 dni, wymagane oświadczenie producenta potwierdzające okres przechowywania w stanie sterylnym. - zgodny z normą EN ISO 11607 -1, EN 868-2 oraz spełniający wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadający znak CE. rozmiar 90 x 90 cm | op.=70 ark. | 30
2. | Włóknina typu Interleaved(kombinacja włókniny III generacji z włókniną SMS)- kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m 2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej o gramaturze 47 g/m 2 (100% polipropylenu),- wysoka wytrzymałość na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, - bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd, a w przypadku włókniny opakowaniowej o gramaturze 47 g/m2 (100% polipropylenu) również dla nadtlenku wodoru -plazma, okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min.180 dni, wymagane oświadczenie producenta potwierdzające okres przechowywania w stanie sterylnym. - zgodny z normą EN ISO 11607 -1, EN 868-2 oraz spełniający wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadający znak CE.. rozmiar 100 x 100 cm | op.=70 ark. | 30
3. | Papier krepowany do pakowania i sterylizacji zestawów narzędziowych o gramaturze 58g/m2. Grubość 175μm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,06 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na mokro min. 0,53 kN/m, Wydłużenie przy zerwaniu w kierunku wytwarzania 11%. Opakowania arkuszowe są zgodne z normą DIN EN ISO 11607 Część 1 oraz DIN EN 868 Część 2, rozdział 4.2.1 i 4.2.2.2. rozmiar: 75 x 75 cm, kolor zielony | op=252szt. | 30
RAZEM
ZADANIE 26. | Materiały dla sterylizatorni II.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem pasków symetrycznie rozłożony substancja wskaźnikową na długości testu. Zastosowanie testu dla programu Bowie-Dick w zakresie parametrów 1340C - 3,5 minuty oraz 1210C - 15 minut. Jednoznaczna zmiana koloru z barwy jasnej na ciemną. Test samoprzylepny umożliwiający jego przyklejenie do dokumentacji. test zgodny z normą EN ISO 1140-4. Opakowanie 250 szt. walidowane z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN285 oraz EN 867-5. | op.=250szt. | 10
2. | Test kontroli skuteczności mycia L1C (żólty) Służy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni - dezynfekatorze. Zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik A - odpowiednik krwi owczej, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. | op=320szt. | 10
3. | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. Zgodny z normą PN EN 867i EN ISO 11140. Opakowanie 500szt. | op. | 20
4. | Samoprzylepne etykiety do kontenerów ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, z miejscem do opisu. Wymiary: 35 x 80mm. Op 1000 szt | op. | 40
6. | Wskaźnik biologiczny zgodny z normą EN ISO 11138 do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci fiolki z umieszczonymi sporami bakteryjnymi G. Stearothermophilus o populacji minimum 105 wraz z pożywką oraz zintegrowanym wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1 walidowanym z umieszczonymi sporami bakteryjnymi. Możliwość natychmiastowego zwolnienia wsadu na podstawie odczytu wskaźnika chemicznego, czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego 24 godziny w temperaturze 570C. | szt. | 800
7. | Test typu 5 wg EN ISO 11140-1 do kontroli pakietów i zestawów sterylizacyjnych, test samoprzylepny, wyraźne prze barwnie wskaźnika z koloru jasnego na ciemny. Op. 400szt. | op.=400szt. | 60
RAZEM
ZADANIE 27. | Materiały dla sterylizatorni III.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Filtr papierowy do kontenerów sterylizacyjnych o gramaturze papieru 60g, papier poddany krepowaniu, w celu łatwiejszego umieszczania we właściwym miejscu, bez materiałów toksycznych, niska przepuszczalność płynów i wysoka fizyczna wytrzymałość na pęknięcie i rozerwanie. Dobra bariera dla mikroorganizmów, z chemicznym wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, zgodny z ISO 11140-1 dla testów klasy A. Średnica filtra 19cm. Na opakowaniu nr LOT, data produkcji, data ważności, kod produktu, w celu właściwej identyfikacji produktu. | op.=500szt. | 40
2. | Taśma do sterylizacji parowej ze wskażnikiem, samoprzylepna, o rozmiarze 25mmx50m. Odporna na odrywanie, mocny klej, grubość 0,178mm. Zastosowanie w sterylizacjach parowych, gazowych, różnych typów. | szt. | 40
3. | Taśma do sterylizacji parowej bez wskażnika, samoprzylepna, o rozmiarze 25mmx50m. Odporna na odrywanie, mocny klej, grubość 0,178mm. Zastosowanie w sterylizacjach parowych, gazowych, różnych typów. | szt. | 80
RAZEM
ZADANIE 28. | Szczotki do sterylizatorni. Dział AG
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Szczotka do mycia: odporna na temperatury do 134°C i warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze, nylonowa, dwustronna, dł. włosia 5 i 10 mm, długoość szczotki 25 i 35mm, całkowita długość szczotki 175 mm | szt. | 20
2. | Szczotka do mycia: odporna na temperatury do 134°C i warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze, dwustronna, twarde syntetyczne włosie o długości 10 i 10mm do utrwalonych zabrudzeń, długość szczotki 30 i 40mm, całkowita długość szczotki 175 mm | szt. | 20
3. | Szczotka do mycia: odporna na temperatury do 134°C i warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze, miękkie syntetyczne włosie o długości 15mm, długość szczotki 75mm, całkowita długość szczotki 215 mm | szt. | 20
4. | Szczotka do mycia: odporna na temperatury do 134°C i warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze, mocne syntetyczne włosie o długości 15 mm do utrwalonych zabrudzeń, długość szczotki 75 mm, całkowita długość szczotki 215 mm | szt. | 20
5. | Szczotka do mycia z nylonowym włosiem do rozwieraków śródszpikowych, odporna na temperatury do 134°C i warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze, średnica szczotki 3 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita szczotki 800 mm, drut ze stali kwasoodpornej, bez końcówki ochronnej | szt. | 10
6. | Szczotka do mycia z nylonowym włosiem do rozwieraków śródszpikowych, odporna na temperatury do 134°C i warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze, średnica szczotki 5 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita szczotki 800 mm, drut ze stali kwasoodpornej, bez końcówki ochronnej | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 29. | Zestawy operacyjne i inne.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jałowy zestaw uniwersalny o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (owinięcie zestawu), wzmocnienie 75 x 190 cm 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 170 x 200 cm z przylepcem na dłuższym boku oraz z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 50 x 75 cm) 2 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 90 x 75 cm z przylepcem 86 cm oraz z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 35 x 90 cm) 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 50 x 75 cm) 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczny, 30 miejsc z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 3 x tupfer z gazy 20-nitkowej, 48 x 24 cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x miska plastikowa okrągła 500 ml, transparentna z podziałką 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane po 10, klasa II a 1 x podstawka zabezpieczająca pod skalpele, samoprzylepna 3 miejsca 1 x końcówka do ssaka 32 CH , 265mm zagięta bez V.C. 1 x dren do ssaka 30 CH, 300cm 1 x czyścik do koagulacji samoprzylepny, kontrastujący w RTG 5 x 5 cm 1 x elektroda czynna monopolarna, wejście na 3 bolce + uchwyt plastikowy do elektrody 1 x ostrze do skalpela nr 22 1 x kieszeń przylepna 1-komorowa 43 x 38 cm 2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm 2 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm, 4 w 20 n, zielona, klasa II a | kpl | 150
2. | Jałowy zestaw do przepukliny o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (owinięcie zestawu), wzmocnienie 75 x 190 cm 10 x tupfer twardy z gazy z nitką RTG 12 x 12 cm, 24 nitki, w pudełku tekturowym ułatwiającym liczenie, klasa II a 1 x ostrze do skalpela nr 15 2 x serweta przylepna 2-warstwowa 100 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym 1 x serweta przylepna 2-warstwowa 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym (min. 50 x 75 cm) 1 x serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 200 cm z dodatkowym padem chłonnym (min. 50 x 75 cm) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 20 x kompres z gazy z nitką rtg 10 x 10 cm, 12 w 17 n, klasa II a 3 x tupfer z gazy 48 x 24 cm, 20 nitek 1 x dren redona 14 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG 1 x miska plastikowa okrągła z podziałką 500 ml 1 x kabel elektrody czynnej monopolarnej 320 cm, płaski nożyk, wejście na 3 bolce 1 x uchwyt plastikowy do elektrody 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, przylepny, kontrastujący w RTG 1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne, 10 miejsc | kpl | 1000
3. | Jałowy zestaw do cementu kostnego o składzie: 1 x miska plastikowa okrągła z rowkami na szpatułkę 500 ml 1 x szpatułka plastikowa 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 75 x 75 cm (opakowanie zestawu) | kpl | 50
4. | Jednorazowa bluza chirurgiczna typu jacket wykonana z oddychającego materiału SMS o gramaturze min. 44 g/m2, długi rękaw zakończony elestycznym mankietem. Bluza z dwiema kieszeniami, zapinana na 4 napy. Rozmiary M-L. Kolor niebieski. Wyrób medyczny, zgodny z normą EN 13795. | szt. | 3000
5. | Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych w składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (owinięcie zestawu), wzmocnienie 75 x 190 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145cm składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 170 x 200 cm z przylepcem na dłuższym boku oraz z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 50 x 75 cm) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 90 x 75 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 35 x 90 cm) 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 50 x 75 cm) 2 x osłony na kończyny75 x 140 cm 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane po 10, klasa II a 1 x ostrze chirurgiczne nr 15 1 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm, 4 w 20 n, zielona, klasa II a 1 x miska plastikowa 500 ml 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczny, 15/15 miejsc z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 1 x opaska elastyczna 12 cm x 4 m 3 x tupfer z gazy 20-nitkowej, 48 x 24 cm. | kpl | 1000
6. | Jałowy zestaw do operacji dłoni/stopy o składzie: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 2 x ręczniki 30 x 33 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo 1 serweta na dłoń/stopę 245 x 320 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, z elastycznym otworem 3 cm 1 x serweta pomocnicza PE 150 x 200 cm 1 x uchwyt rzepowy 2 x 23 cm. Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | op. | 300
7. | Jałowy zestaw do cystoskopii o składzie : 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 100 x 150 cm 2 x osłony na kończyny dolne 75 x 140 cm 1 x serweta do cystoskopii 100 x 200 cm z centralnym przylepnym otworem w okolicy krocza 7 x 10 cm 1 x serweta 2-warstwowa 75 x 90 cm 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierana. | zestaw | 100
8. | Serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo, sterylizowana EO. | op=25szt. | 24
Serwety pakowane pojedynczo oraz serwety wchodzące w skład zestawów wykonane z 2-warstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej), zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych, bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy, o gramaturze 55 g/m2, cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie: na sucho min. 130 kPa i na mokro min. 125 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2 (łącznie w obszarze krytycznym 110 g/m2) cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie: na sucho min. 330 kPa i na mokro min. 350 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (złożyć wraz z ofertą). Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 (badania potwierdzające klasę palności złożyć wraz z ofertą) oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: wynosi około 350%, czyli około 380 ml/m2. Opakowania jednostkowe: zestawy zapakowane w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej oraz zawierające 4 odklejane etykiety z numerem REF, LOT, datą produkcji, ważności, nazwą producenta, do umieszczania w dokumentacji medycznej. Wszystkie komponenty zestawu wraz z etykietą, oznakowaniem opakowania jednostkowego oraz oznakowaniem opakowania transportowego powinny być zgodne z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. (Rozporządzenie MDR) w sprawie wyrobów medycznych.
9. | Jałowy zestaw opatrunkowy o składzie: 1 x pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,8 cm 1 x pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,8, cm 6 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości jajka. Opakowanie: Tacka typu twardy blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Wszystkie elementy zestawu są jednorazowego użytku, sterylne. | zestaw | 180
10. | Jałowy zestaw do nakłucia lędźwiowego o składzie: 1 x serweta z włókniny 75 x 90 cm 1 x kleszczyki plastikowe 14cm 6 x tupfery gazowe, 20 nitkowe, o wielkości śliwki (rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm) 1 x epiduralna, przylepna serweta 75 x 90 cm z centralnym otworem i przylepnym brzegiem z włókniny barierowej, otwór w rozmiarze 15 x 13 cm +/- 1 cm 1 x strzykawka luer lock 5 ml 1 x igła podskórna 22G 1 1/4 (0,7 x 32mm) 1 x igła podskórna 18G 1 1/2 (1,2 x 40mm) 1 x samoprzylepny opatrunek z centralnym wkładem chłonnym 7,2 x 5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w ksztacie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. | zestaw | 3000
11. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy nieprzylepna 120 x 95 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta 150 x 100 cm z przylepnym otworem 10 cm umieszczonym decentralnie względem dłuższego boku 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang do mycia pola 19 cm 1 x imadło chirurgiczne jedorazowe stalowe typu Mayo-Hegar 12 cm, matowo wykończone, posiadające symbol jednorazowości umieszczony w sposób trwały,po jednej stronie narzędzia 1 x opatrunek mocujący przeźroczysty, samoprzylepny 10 x 15 cm 1 x miseczka plastikowa z podziałką 120 ml, transparentna 10 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 1 x ostrze skalpela nr 11, bezpiecznie zapakowane 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L 1 x strzykawka typu Luer, 20 ml. | zestaw | 180
RAZEM
ZADANIE 30. | Instrument do zamykania dużych naczyń i inne.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Elektroda neutralna, jednorazowa owalna o symetrycznych, równych powierzchniach dzielonych. Powierzchnia częsci aktywnej o wymiarach 85 cm2 z odseparowanym elektrycznie i mechanicznie pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23 cm2 pozwalającym na równe rozproszenie prądu upływu na całej powierzchni elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń. | Op =50 szt. | 10
2. | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej. | szt. | 4
3. | Wkład do kleszczyków laparoskopowych typu BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm. | szt. | 2
4. | Wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro (do instrumentów nr kat. 20195-204), ø 5 mm, długość 350 mm | szt. | 4
5. | BiClamp Knife 220, zakrzywiony 36 mm, długość 220 mm. op. 5 szt. | szt. | 2
6. | Elektroda pętlowa prosta średnica 15mm, długość 135mm. | szt. | 30
RAZEM
ZADANIE 31. | Wyroby medyczne nr V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wosk kostny 2,5g, o skłdzie 80% naturalny wosk pszczeli i 20% mirystynian izopropylu | szt. | 24
2. | Zestaw do ekstyrpacji żył | szt. | 40
3. | Sterylna samoprzylepna, przezroczysta folia operacyjna z poliuretanu, która umożliwia oddychanie skóry, zapobiegając gromadzeniu wilgoci, przylega do otaczającej skóry (do brzegów rany) podczas długich operacji chirurgicznych 55-56x80cm | szt. | 200
4. | Sterylna samoprzylepna, przezroczysta folia operacyjna z poliuretanu, która umożliwia oddychanie skóry, zapobiegając gromadzeniu wilgoci, przylega do otaczającej skóry (do brzegów rany) podczas długich operacji chirurgicznych 45x65cm lub 45x75cm | szt. | 200
5. | Stapler skórny jednorazowego użytku 35 zszywek, grzbiet 6,9 -6,91mm, nóżka 4,18-4,2 mm, | szt. | 200
6. | Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek | szt. | 102
7. | Oksydowana celuloza w 100% pochodzenia roślinnego z naturalnej bawełny 5x7cm | szt. | 60
8. | urządzenie do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową z wchłanialnymi między 52-54 tygodniem zszywkami w kształcie kolców wykonanych z PLGA, wysokość zszywki 5,16mm, szerokość 5,08x3,28mm, liczba zszywek w urządzeniu - 30szt. długość kaniuli 36cm. | szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 32. | Druty Kirschnera
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Drut Kirschnera, końcówka robocza typ grot nie sterylne dł 70mm; śr. 0,8mm. | szt. | 40
2. | Drut Kirschnera, końcówka robocza typ grot nie sterylne dł 150mm, śr 1,0mm ; 1,2mm, 1,4mm; | szt. | 80
3. | Drut Kirschera, końcówka robocza typ grot nie sterylne dł 310mm, śr. 1,6mm; 1,8mm; 2,0mm; 2,2mm; 2,5mm; 3,0mm | szt. | 40
RAZEM
ZADANIE 33. | Worki do zabezpieczenia leków światłoczułych
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Worki do zabezpieczania leków światłoczułych, zapewniające dobrą widoczność poziomu płynu; Wycięcie na szczycie umozliwia zawieszenie butelki; Wycięcie w dolnej cześci pozwala na swobodne wyprowadzenie drenu; dodatkowy pasek klejący pozwala zamknąć worek; Rozmiar 100-250ml | szt. | 1500
2. | Worki do zabezpieczania leków światłoczułych, zapewniające dobrą widoczność poziomu płynu; Wycięcie na szczycie umozliwia zawieszenie butelki; Wycięcie w dolnej cześci pozwala na swobodne wyprowadzenie drenu; dodatkowy pasek klejący pozwala zamknąć worek; Rozmiar 500ml-1000ml | szt. | 2000
RAZEM
ZADANIE 34. | Wyroby medyczne VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem gazu CO2, kompatybilny z insuflatorem firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego, długość 3m, jednorazowy, sterylny | op=10szt. | 2
2. | Filtr gazu CO2, kompatybilny z insuflatorem firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego, sterylny. | op.=25szt. | 2
3. | Dren płuczący do przemywania czoła optyki, przeznaczony do zastosowania z dedykowanymi wielorazowymi płaszczami, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, sterylny, jednorazowy. | op.=10szt. | 3
4. | Dren płuczący do laparoskopii z kontrolą przepływu, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, jednorazowy, sterylny. | op=10szt. | 5
5. | Dren płuczący do histeroskopii z kontrolą ciśnienia, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, jednorazowy, sterylny. | op=10szt. | 3
6. | Dren płuczący, kompatybilny z konsolą Unidrive S III Ent posiadaną przez Zamawiającego i rękojeścią shavera, sterylny. | op=10szt. | 2
7. | Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilny z posiadanymi trokarami o śr. 11 mm firmy Karl Storz. Op=10szt. | op=10szt. | 4
8. | Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilny z posiadanymi trokarami o śr. 6 mm firmy Karl Storz. Op=10szt. | op=10szt. | 4
RAZEM
ZADANIE 35. | Proszek do ran
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw uniwersalny hemostatyczny do zabiegów laparoskopowych składający się z cewnika do zabiegów laparoskopowych, długości min. 40cm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykającym światło x 1 szt/op oraz 1 fiolkę polisacharydowego proszku hemostatycznego o gramaturze 5g złożonego z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. | op.=5fiol. | 3
RAZEM
ZADANIE 36. | Wyroby medyczne VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm, pakowana pojedynczo. | szt. | 1000
2. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z wymiennym nożykiem o dł. 70mm +/- 1mm, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300 +/- 15cm, wtyk 2,36±0,03 mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz. | szt. | 400
3. | Elektroda monopolarna nożyk, jednorazowa, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 100 mm | szt. | 48
4. | Elektroda monopolarna kulka, śr. 4 mm, jednorazowa, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 70 mm | szt. | 24
5. | Elektroda monopolarna kulka, śr. 4 mm, jednorazowa, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 156 mm | szt. | 24
6. | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii 1-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 1
7. | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, końcówki robocze 1.0mm, dł. 19-19,5 cm | szt. | 1
8. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych, neutralnych, jednorazowych, dzielonych, dł. 4.5-5.0m, wtyk typu Jack | szt. | 2
9. | Elektroda monopolarna nożyk, jednorazowa, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 153 mm | szt. | 24
10. | Osłona na uchwyty do lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, do uchwytów lamp o śr. 20-40mm, średnica dysku zewnętrznego 11,8cm, wymiary woreczka 9,5 x 12cm | szt. | 50
11. | Marker chirurgiczny do oznakowania skóry pacjenta, długość markera z nakrętką 16,5 cm, szerokość końcówki 1 mm, jałowy, biokompatybilny, kolor ciemny fiolet | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 37. | Nici chirurgiczne.
Lp. | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nici chirurgiczne, niewchanialne, syntetyczne, plecion, poliestrowe, polekane polibutylanem
1. | Grubość nitki: 2; Długość nitki: 1*150-180cm. Igła: podwiązka; | sasz. | 144
2. | Grubość nitki 2; Długość nitki 1*90cm. Igła 37-40mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 192
3. | Grubość nitki: 1; Długość nitki: 1*150-180cm. Igła: podwiązka; | sasz. | 72
4. | Grubość nitki:1; długość nitki 1*90cm; Igła 37-40mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 96
5. | Grubość nitki: 0; Długość nitki: 1*75cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 48
6. | Grubość nitki: 0; Długość nitki: 1*75cm. Igła: 30mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 192
7. | Grubość nitki: 2/0; Długość nitki: 1*75cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 216
Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe z dodatkiem polietylenu z igłą. W opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę.
8. | Grubość nitki 2/0, długość nitki 1x75cm, Igła: 26mm, 1/2 koła, okrągła. | sasz. | 960
9. | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe z igłą. Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x45cm, Igła: 24mm, 3/8 koła, odwrotnie tnaca z dwoma blokującymi koralikami | sasz. | 24
10. | Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x75cm, Igła: 26mm, 1/2 koła, okrągła. | sasz. | 216
11. | Grubość nitki 4/0, długość nitki 1x90cm, Igła: 2x22mm, 1/2 koła, okrągła. | sasz. | 72
12. | Grubość nitki 5/0, długość nitki 1x90cm, Igła: 2x17mm, 1/2 koła, okrągła. | sasz. | 72
Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę
13. | Grubość nitki 0; długość nitki: 1*90cm; Igła: 39-40mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca. | sasz. | 72
14. | Grubość nitki 2/0; długość nitki: 1*90cm; Igła: 24-26mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 1464
15. | Grubość nitki 2/0, długość nitki 1x75cm Igła: 39-40mm, 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca. | sasz. | 1236
16. | Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x75cm Igła: 24-26mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 3264
17. | Grubość nitki 4/0, długość nitki 1x75cm Igła: 19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 192
18. | Grubość nitki 5/0, długość nitki 1x45cm Igła: 19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 144
19. | Grubość nitki 6/0, długość nitki 1x45cm Igła: 16mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 144
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 56-70 dniem. Gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie minimum 40-55% w ciągu 21 dniu od zaimplantowania.
20. | Grubość nitki 2, Długość nitki 1*140-150cm fioletowa, Igła: podwiązka. | sasz. | 96
21. | Grubość nitki 2, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 40mm, ½ koła, okrągła, wzmocniona | sasz. | 216
22. | Grubość nitki 2, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 48mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 1800
23. | Grubość nitki 1, Długość nitki 1x70-75cm ; Igła: 30mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 648
24. | Grubość nitki 1, Długość nitki 1x90cm ; Igła: 48mm, ½ koła, okrągła, wzmocniona | sasz. | 1920
25. | Grubość nitki 1, Długość nitki 1*140-150cm fioletowa, Igła: podwiązka. | sasz. | 72
26. | Grubość nitki 0, Długość nitki 1 *140-150m fioletowa, Igła: podwiązka. | sasz. | 48
27. | Grubość nitki 0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 28
28. | Grubość nitki 0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 30mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 1152
29. | Grubość nitki 0, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 35-37mm, ½ koła, okrągła, | sasz. | 48
30. | Grubość nitki 0, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 40mm, ½ koła, okrągła wzmocniona | sasz. | 960
31. | Grubość nitki 2/0, Długość nitki 3x45cm fioletowa; Igła: podwiązka. | sasz. | 1056
32. | Grubość nitki 2/0, Długość nitki 6x45cm fioletowa; Igła: podwiązka. | sasz. | 240
33. | Grubość nitki 2/0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 3420
34. | Grubość nitki 2/0 Długość nitki 1x120cm fioletowa; Igła: 24mm, igła progresywnie zakończona, okrągło-tnąca.. | sasz. | 72
35. | Grubość nitki 3/0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 22mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 48
36. | Grubość nitki 3/0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 26mm, ½ koła, okrągła.. | sasz. | 480
37. | Grubość nitki 3/0, Długość nitki 3x45cm fioletowa; Igła: podwiązka. | sasz. | 120
38. | Grubość nitki 4/0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 17mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 48
39. | Grubość nitki 4/0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 22mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 48
40. | Grubość nitki 4/0, długość nitki 1x45cm bezbarwna; Igła: 19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca dwuwklęsła kosmetyczna. | sasz. | 48
Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione z poliglatyny 910, powlekane środkiem antyseptycznym – Triclosanem. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu między 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% około 21 dnia od zaimplantowania
41. | Grubość nici: 2; Długość nici: 1*90cm; igła: 40mm, 1/2koła, okrągła. | sasz. | 96
42. | Grubość nici: 2; Długość nici: 1*70-75cm fioletowa; igła: 45mm, 1/2koła, okrągła. | sasz. | 240
43. | Grubość nitki 4/0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 22mm, czarna, ½ koła, okrągła | sasz. | 24
44. | Grubość nitki 3/0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 22mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 48
45. | Grubość nitki 2/0, Długość nitki 1x70-75cm fioletowa; Igła: 26mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 216
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, z poli-4-hydroksybutyratu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 13-36 miesiącem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 60-70% po 3 miesiacach od zaimplantowania.
46. | Grubość nitki 1, Długość nitki 1x150cm ; Igła: 48mm, ½ koła, okrągła, pętla | sasz. | 240
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, z polidioksanonu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 180-220 dniem od zaimplantowania. Gwarantowane wytrzymałość na rozciąganie między 50-60% po 42 dniu od zaiplantowania.
47. | Grubość nitki: 4/0, długość nitki: 1x70-75cm, Igła: 20-22mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 48
48. | Grubość nitrki 1, długość nitki 1x150cm; Igła 48-50mm, 1/2 koła, okrągłą, pętla. | sasz. | 96
49. | Grubość nitrki 1, długość nitki 1x70-75cm; Igła 30-31mm, igła typu J, okrągłą z krótkim tnącym końcem | sasz. | 480
50. | Grubość nitki: 3/0, długość nitki: 1x70-75cm, Igła: 26mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 180
51. | Grubość nitki: 2/0, długość nitki: 1x70-75cm, Igła: 26mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 240
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z glikonatu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 60-90dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania.
52. | Grubość nitki 3/0. Długość nitki 1x70-75cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 216
53. | Grubość nitki 2/0. Długość nitki 1x70-75cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 528
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe z poliglecapronu 25 fioletowe. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 90-120 dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 30-40% w ciągu 14 dni od zaimplantowania.
54. | Grubość nitki 3/0. Długość nitki 1x70-75cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 144
55. | Grubość nitki 2/0. Długość nitki 1x70-75cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 144
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z glikonatu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56dni od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% między 6-7 dniem od zaimplantowania.
56. | Grubość nitki:2/0. Długość nitki: 1x45cm. Igła: 24mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca. | sasz. | 72
57. | Grubość nitki:3/0. Długość nitki: 1x70cm. Igła: 19mm, 3/8 koła, z mikrograwerowaną igłą z precyzyjnym zakończeniem. | sasz. | 72
58. | Grubość nitki:4/0. Długość nitki: 1x70cm. Igła: 16-19mm, 3/8 koła, z mikrograwerowaną igłą z precyzyjnym zakończeniem. | sasz. | 144
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z polipdoksanonu, z powleczeniem antybakteryjnym, bezwęzłowy, samomocujący system do zamykania ran. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu okolo 180 dniem od zaimplantowania.
59. | Grubość nitki:0. Długość nitki: 1x30cm. Igła: 26mm, 1/2 koła okrągła pojedyncza pętla. | sasz. | 268
RAZEM
ZADANIE 38. | Glukometr i paski do glukometrów.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Paski do glukometra - Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, paski pakowane po 2x25szt. - z datą ważności każdej fiolki do 6-ciu miesięcy po otwarciu, - Paski z kapilarą zasysającą umieszczoną na górze paska testowego (niedopuszczalny pasek z kapilarą umieszczoną z boku paska testowego). - Ważność testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu wynosi 6 miesięcy dla każdej fiolki z osobna. | op.=50szt. | 1000
2 | glukometr kompatybilny z paskami - glukometr skalibrowany. - każdy glukometr ma posiadać własny dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę badań – pomiarów kontrolnych przy użyciu płynów kontrolnych na wszystkich trzech poziomach: niskim, normalnym i wysokim - W przypadku uszkodzenia glukometru i wymiany na nowe, nowy glukometr musi posiadać dokument potwierdzający przeprowadzenie badania kontrolnego. - Automatyczny wyrzut paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy – po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem). - Czas pomiaru do 5 sek., próbka krwi wprowadzana do paska przez oznaczoną szczelinę kapilary na szczycie paska testowego. - Zakres hematokrytu 10-70% - Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6ul, temperatura przechowywania 2 -35 st. C. - Możliwość walidacji na trzech zakresach płynów kontrolnych. - Zakres pomiaru 10-600mg/dl. - Sygnalizacja na wyświetlaczu glukometru komunikatów alarmowych o hiper-, hipoglikemii i ew. ciałach ketonowych. - glukometr posiada możliwość dopełnienia brakującej próbki krwi na pasek. | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 39. | Wyroby medyczne VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda silikonowa lub równoważna, jednorazowa, samoprzylepna 56mm x 56mm. | szt. | 50
2 | Elektroda silikonowa lub równoważna, jednorazowa, samoprzyepna 56mm x 126mm | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 40. | Pojemniki na próbki histopatologiczne.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 15ml | szt. | 1200
2. | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 30ml | szt. | 1000
3. | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 60ml | szt. | 500
4. | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 1000ml | szt. | 300
5. | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 2500ml | szt. | 250
6. | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 10000 ml | szt. | 25
RAZEM
ZADANIE 41. | Pojemniki na odpady. Dział AG.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pojemnik 0,7l. Kolor pojemnika czerwony lub żółty. kształt wiaderka - wysokość 115 mm, średnica górna 140mm, średnica dolna 102 mm lub kształt owalny - wysokość 120 mm, 100 mm x 55 mm | szt. | 1000
2. | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Kolor pojemnika czerwony lub żółty. kształt wiaderka - wysokość 125 mm, średnica górna 140mm, średnica dolna 102 mm | szt. | 1000
3. | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pojemnik 2l. Kolor pojemnika czerwony lub żółty. kształt wiaderka - wysokość 160 mm, średnica górna 165mm, średnica dolna 120 mm lub kształt wiaderka - wysokość 230 mm, średnica górna 140mm, średnica dolna 105 mm | szt. | 1000
4. | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pojemnik 3,5l - wysokość 155 mm, średnica GÓRNA 240 MM . Kolor pojemnika czerwony lub żółty. | szt. | 500
5. | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pojemnik 5l - wysokość 210 mm, średnica GÓRNA 240 mm. Kolor pojemnika czerwony lub żółty. | szt. | 500
Pojemniki na odpady medyczne powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne badania potwierdzające odporność na przebicie igłą medyczną. Pojemniki na odpady medyczne wykonane z polipropylenu metodą wtrysku pod wysokim ciśnieniem.
RAZEM
ZADANIE 42. | EKG, elektrody
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Elektroda EKG żelowa, jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, bardzoo mocny, łagodny dla skóry klej, rozmiar 57×34 mm +/-1mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1522 mm2 , powierzchnia żelu 254 mm2 , grubość 1mm , odporność na odrywanie min. 5N | op=50szt. | 3500
2. | Elektroda EKG do Holtera i badań wysiłkowych, jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, radioprzezierna, nadaje się do badań Rtg, CT i MRI, zawiera hydrożel, silnie przylepna (wytrzymałość min. 72 h, odporna na zamoczenie), ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, rozmiary 50-45 mm, ze złączem zatrzaskowym , całkowita powierzchnia 1730 mm2 , powierzchnia żelu 380 mm2 , grubość 1mm , odporność na odrywanie min. 19N | szt. | 4
3. | Elektroda dla dorosłych system Quick-Combo do defibrylatora Medtronic- Physiocontrol, zintegrowane odprowadzenia długości 100-120 cm warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, z technologią rastrową i owalnym kształtem zastosowane celem zmniejszenia podrażnień skóry, doskonała radioprzezierność wraz z odprowadzeniem, mozliwość wykonania do 50 defibrylacji jedną parę elektrod (przy 360J) | para | 4
4. | Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca, standard, rozmiar 5, 6, 7F x 125cm | szt. | 2
5. | Papier EKG do aparatu typu Ascard z nadrukiem. Rozmiar 104 x 40 kratka | szt. | 100
6. | Papier EKG Ascard z nadrukiem. Rozmiar 210mm x 25m | szt. | 400
7. | Papier USG K61B (oryginał). Rozmiar 110 x 20 | szt. | 400
8. | Żel EKG. 500ml | szt. | 50
9. | Żel USG Aqua Ultra Basic ( oryginał ). 500 g | szt. | 300
10. | Pasta do Holtera. ok. 250G | szt. | 1
11. | Papier EKG 112x25. | szt. | 500
12. | Papier EKG 80mmx20m | szt. | 60
13. | Papier EKG Farum z nadrukiem 110x35; op=5szt. | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 43. | Przyrządy do przetaczania, przedłużacze do pompy.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Przyrząd do przetoczeń płynów. Wykonany z PVC bez ftalanów. kolec komory ścięty w 4 płaszczyznach, z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieska klapka. Długość komory kroplowej 60mm, komora zaopatrzona w skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie. Kroplomierz komory 20 kropli=1ml. Filtr zabezpieczający przed cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm, dren o długości 150-180 cm zakończony luer-lock, zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę zbiorczą i zaczep na dren, Nazwa producenta za zacisku rolkowym. Opakowanie typu blister pack z kolorowym kodem - niebieskim. Jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów. | szt. | 90000
2. | Przyrząd do transfuzji, Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną czerwoną klapką. Elastyczna komora kroplowa. Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml Filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200 μm Dren o dł. Min 150 cm, zakończony luer-lock. Zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia, nazwa producenta na zacisku rolkowym. Opakowanie typu blister pack z kolorowym kodem- czerwonym. Jednorazowego użytku. bez ftalanów. Bez lateksu. | szt. | 5000
3. | Przyrząd do szybkiej transfuzji krwi jałowy, niepirogenny, wykonany z PCW o jakości medycznej, sterylizowany tlenkiem etylenu, wyposażony w pompkę ręczną o dużej skuteczności. | szt. | 100
4. | Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego i aparatem. Produkt jałowy, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. Z załączoną wyraźną i czytelną papierową skalą pomiarową ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cm H2O. | szt. | 160
5. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedynczo, bez ftalanów. Długość do 200cm. | szt. | 4000
6. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej DLA LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH, jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedynczo, bez ftalanów. Długość DO 200 CM . | szt. | 1500
RAZEM
ZADANIE 44. | Asortyment z pulpy
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kaczka męska, jednorazowa. | op.=100szt. | 40
2. | Basen jednorazowy, poj. 2l | op.=100szt. | 20
3. | Miska ogólnego zastosowania (do mycia pacjenta), poj. 3L, z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazujacej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny dla płynów o temp. 35st. C, do utylizacji w urządzeniu typu Macelarot. | op.=100szt. | 30
4. | Miska ogólnego zastosowania (do mycia pacjenta), poj. 4L, z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazujacej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny dla płynów o temp. 35st. C, do utylizacji w urządzeniu typu Macelarot. | op.=100szt. | 20
5. | Miski nerkowate, jednorazowego użytku, o pojemności 700ml, tekturowe lub z pulpy celulozowej. | op.=300szt. | 15
RAZEM
ZADANIE 45. | Igły do iniekcji.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,5x25 | op=100szt. | 20
2. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,6x26 | op=100szt. | 40
3. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,7x30 | op=100szt. | 40
4. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,8x40 | op=100szt. | 300
5. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,9x40 | op=100szt. | 50
6. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 x 40 – krótkościęte. Igła luer 1,1x40 | op=100szt. | 150
7. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 1,2x40 | op=100szt. | 1300
8. | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 1,8x40 | op=100szt. | 2
9. | Igły do wstrzykiwaczy insuliny. Barwne oznaczenie rozmiaru igły, kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi aplikatorami do insuliny. Rozmiary igieł: 31G (0,25 x 8mm) i 29G (0,33 x 12mm) op.=100szt. | op=100szt. | 250
10. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z tępym końcem i otworem bocznym. Jałowa. Igła luer 1,2x30-40 op=100szt. | op=100szt. | 420
RAZEM
ZADANIE 46. | Wyroby medyczne IX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z poliuretanu z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180 st., min. 4 paski kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowym w komorze wypływu zakończony koreczkiem luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem logo lub nazwa producenta na wyrobie. Rozmiar 14-24G | op=50szt. | 20
2. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego bez portu bocznego, wykonana z PU, ze specjalnym dodatkowym zaworem eliminującym całkowicie wypływ krwi podczas kaniulacji, wtopione min. 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu; igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, rozmiar 18-24 G. | op=50szt. | 450
3. | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, filtrem w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki z zabezpieczeniem przed wpływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,999994%oraz filtracji wirusów (VFE) min. 99,99964%. | op=100szt. | 135
4. | Koreczki do venflonów pakowane pojedynczo, jałowe, z datą ważności na opakowaniu, zapewniające szczelność i zapobiegające wypływaniu krwi, kompatybilne z każdym standardowym produktem. | op=100szt. | 460
5. | Kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć. Wykonana z poliuretanu z czterema paskami kontrastującymi pod RTG. Żółta; 0,7x19mm; 24G. | op.=50szt. | 3
6. | Dreny przedłużające typu Heidelberg zakończone koreczkiem i zatyczką. Długość 140cm, objetość wypełnienia 9,9ml, średnica wewn. 3,0mm. Wykonane z PCV, nie zawierające DEHP. | szt. | 1000
7. | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy o składzie: probówka wykonana z niełamliwego materiału pojemności 10ml, skalowana, końcówka stożkowa do próżni z otworem do przerywania ssania (zatykana palcem lub zatyczką), osobny koreczek do probówki, etykieta identyfikująca pacjenta. | szt. | 225
8. | Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych ZE stymulatorem, posiadające • wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym. • igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem • szlif 30⁰ • znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły • powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków • rozmiar igieł 22G x 50 mm 22G x 80 mm 20G x 100 mm 20G x 150 mm • pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 400
9. | Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych BEZ stymulatora, posiadające • wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym. • igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem • szlif 30⁰ • znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły • powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków • rozmiar igieł 22G x 50 mm 22G x 80 mm 20G x 100 mm 20G x 150 mm • pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 150
10. | Aplikator do pobierania i przygotowywania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45um posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, z zamknięciem zatrzaskowym oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki. Op.=50szt. | op.=50szt. | 60
11. | Aparat do podawania leków do płynów infuzyjnych w opakowaniach polietylenowych, stojących typu Ecoflak; podwójny krótki kolec przelewowy. Kolec zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji podczas użycia, sterylny. | szt. | 1000
12. | Uchwyt do ramp i skali OCŻ | szt. | 3
RAZEM
ZADANIE 47. | Wyroby medyczne X
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego bez portu bocznego, wykonana z PU, ze specjalnym dodatkowym zaworem eliminującym całkowicie wypływ krwi podczas kaniulacji, wtopione min. 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu; igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, rozmiar 18-24 G. | op=50szt. | 30
RAZEM
ZADANIE 48. | Strzykawki
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. op=100szt. Wymiar: 2 ml. | op=100szt. | 500
2. | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Op=100szt. Wymiar: 5 ml. | op=100szt. | 500
3. | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack,, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Op.=100szt. Wymiar: 10 ml. | op=100szt. | 500
4. | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Op=100szt. Wymiar: 20 ml. | op=100szt. | 500
6. | Strzykawka trzyczęściowa 50ml (dopuszcza się strzykawki o pojemności do 60ml ) do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, z dwustronną czarną, niezmywalną skalą pomiarową. Czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, jałowe, pakowna pojedynczo, opakowanie papier-folia, niepirogenna. Do pomp Ascor oraz Braun. | szt. | 5200
7. | Strzykawka trzyczęściowa 50ml do pompy infuzyjnej dla leków światłoczułych (dopuszcza się strzykawki o pojemności do 60ml ) do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, z dwustronną czarną, niezmywalną skalą pomiarową. Czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, jałowe, pakowne pojedynczo, opakowanie papier-folia, niepirogenna. Do pomp Ascor oraz Braun. | szt. | 1200
8. | Strzykawka typu "Janetta" 100ml trzyczęściowa, jednorazowa,sterylna, niepirogenna, skalowana co 2ml, pakowana pojedynczo, szczelna, płynność w przesuwaniu tłoka, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z dołączonym łącznikiem Luer lub stożkiem cewnikowym, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie folia-papier. | szt. | 1200
9. | Strzykawka z rozszerzeniem 50/60, schodkowy stożek do cewnika usytuowany centralnie, gwarantujący stabilne połączenie z konektorem zgłębnika. Gumowy pierścień z podwójnym uszczelnieniem, zapewniający płynny przesuw tłoka. Czytelna i trwała, czarna skala co 1ml, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Dołączony łącznik luer w kolorze strzykawki. Nazwa producenta na cylindrze strzykawki. | szt. | 500
RAZEM
ZADANIE 49. | Cewniki, różne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli odsysania, jałowe, każdy pakowany pojedynczo. Powierzchnia tzw.”zmrożona” lub gładka, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Długości: dla rozmiarów CH6-CH10 400mm, Ch12-CH22 600mm. Wykonane z polichlorku winylu o jakości medycznej, zakończenie otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe lub naprzemianległe. | szt. | 18000
2. | Cewnik Foleya. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, bez ftalanów, pokryty obustronnie trwałą powłoką elastomeru silikon, dwudrożny. Balon pojemność 5-15ml. Obsługiwany strzykawką luer i luer-lock.Podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy zewnętrzne opakowanie folia-papier. Roz. od CH 12 do CH 18. | szt. | 7000
3. | Cewnik Foleya. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, bez ftalanów, pokryty obustronnie trwałą powłoką elastomeru silikon, dwudrożny. Balon pojemności 30ml-50ml. Obsługiwany strzykawką luer i luer-lock. Podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy zewnętrzne opakowanie folia-papier. Roz. od CH 20 do CH 24. | szt. | 500
4. | Cewnik Foleya. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, bez ftalanów, pokryty obustronnie trwałą powłoką elastomeru silikon, trójdrożny. Balon pojemności 30ml. Obsługiwany strzykawką luer i luer-lock. Podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy zewnętrzne opakowanie folia-papier. Roz. od CH 20 do CH 24. | szt. | 30
5. | Cewnik urol. Nelaton wykonany z PCW,końcówka zakończona półkoliście, z jednym bocznym otworem na końcu. Kolor konektora oznaczajacy kod średnicy cewnika rozmiary CH 8,10. | szt. | 5
6. | Cewnik Pezzer jałowy, pakowany pojedynczo. Posiadający 3 lub 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym. Rozmiary od CH 24 do CH 34. | szt. | 5
7. | Cewnik Tiemann, jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: CH12/400 do CH22/400 | szt. | 10
8. | Cewnik Couvelaira wykonany z PCV z prostą końcówką z otworem z boku, dodatkowy otwór na bocznej stronie końcówki. Powierzchnia zmrożona, sterylny, jednorazowego użytku. Kolor konektora oznacza kod średnicy cewnika. Rozmiary CH 22; CH 24 | szt. | 10
9. | Cewnik do podawania tlenu przez nos ( dla dorosłych). Produkt jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo. Posiadający wypustki do nosowe rozszerzane, wykonane z delikatnego tworzywa zmniejszającego traumatyzację błon śluzowych jamy nosowej. Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z nietoksycznego PCW. Długość 200- 210cm. | szt. | 2500
10. | Cewnik do podawania tlenu przez nos ( dla dorosłych). Produkt jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo. Posiadający wypustki do nosowe rozszerzane, wykonane z delikatnego tworzywa zmniejszającego traumatyzację błon śluzowych jamy nosowej. Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z nietoksycznego PCW. Długość 500cm. | szt. | 6000
11. | Zatyczki do cewników, uniwersalne, sterylne | szt. | 200
RAZEM
ZADANIE 50. | Wyroby medyczne XI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Czepek jednorazowy, typu beret, damski, PERFOROWANY, oddychajacy, wykonany z włókniny wiskozowej, ściągany gumką na całym obwodzie. Średnica zewnętrzna beretu w stanie rozłozonym nie mniejsza niż 35 cm. Pakowany po 100 szt., gramatura materiału 25g/m2, kolor zielony. | szt. | 12000
2. | Czepek typu furażerka, PERFOROWANY (włóknina SpunLance, gramatura min. 25g/m), wiązany, wykonany z delikatnej przewiewnej włókniny , kolor niebieski, rozmiar uniwersalny, gramatura materiału min. Kartonik 100 szt | szt. | 4000
3. | Czepek jednorazowy lekarski, wiązany, multikolor /w kwiatki, bok: wiskoza 30 g/m, denko: polipropylen 30 g/m2, rozmiar uniwersalny, opakowanie - kartonik 100 szt. | szt. | 1000
4. | Furażerka z warstwą chłonącą pot - wiązana, otok: Spunlace 45 g/m2, denko: Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 40 g/m2, +/-2%, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt | szt. | 4000
5. | Czepek typu beret dla pacjenta, jednorazowy, rozmiar uniwersalny, z polopropylenu, 14g/m2. | szt. | 4500
6. | Spodenki do kolonoskopii, jednorazowe, niejałowe, wykonane z SMS o gramaturze 28g/m2, koloru niebieskiego, rozmiar 2XL . Op. 10 szt. | op. | 350
7. | Koszula dla pacjenta, długa (120x140 cm), z rozcięciem z przodu typu Y, zakładana przez głowę, wykonana z włókniny SMS 35 g/m2, koloru niebieskiego. Op. 10 szt. | op. | 300
8. | Koszula dla pacjenta długa z krótkim rękawem, wiązana w pasie i przy szyi, w kolorze niebieskim z lamówką wokół szyji w kolorze białym, wykonana z włókniny SMS 35g/m², rozmiar M/L Op.10 szt. | op=10szt. | 100
9. | Koszula dla pacjenta długa z krótkim rękawem, wiązana w pasie i przy szyi, w kolorze niebieskim z lamówką wokół szyji w kolorze białym, wykonana z włókniny SMS 35g/m², rozmiar XL/2XL. Op.10 szt. | op=10szt. | 100
10. | Maska medyczna z gumką, operacyjna, typ IIR, 3-warstwowa, ze wzmocnieniem do dopasowania do nosa, wykonana z niepylącej włókniny. Op. 50 szt. | szt. | 50000
11. | Maska medyczna z trokami, operacyjna, typ IIR, 3-warstwowa na troki, wykonana z niepylącej włókniny. Op. 50 szt. | szt. | 7000
12. | Podkład bibułowo - foliowy, nieprzemakalny, jednorazowe pokrycie higieniczne, wykonany z 3 wastw: 2 celulozy 100% (2x18 g/m2) i PE 16 µm +/-1 i chłonności 160 g/m2, w rolce o szerokości 50-51cm i długości 40mb +/- 2%, z perforacją co 50cm. Kolor biały. | szt. | 300
13. | Podkład o rozmiarach 60cm x 90cm +/-10mm, z chłonnością 1390ml , wykonany z włókniny polipropylenowej, pulpy celulozowj oraz folii polipropylenowej, zabezpieczającej przed przeciekaniem i przed przemieszczaniem się. Opak. 25 szt. | op. | 480
14. | Prześcieradło do ochrony łóżka wykonane z jednej warstwy bibułki AIRLAID i jednej warstwy folii PE. Gramatura bibułka 55g/m2, grubość folii 13 mikronów. Wymiar: 80x220; Chłonność 1040 ml. Opakowanie 50 szt. | szt. | 3500
15. | Podkład papierowy, celulozowy 100% w rolce o szerokości 50cm i długości 50mb +/-2%, z perforacją co 50 cm jednorazowy, dwuwarstwowy 2x18 g/m2, biały. | szt. | 80
16. | Jednorazowy podkład nieprzemakalny wzmocniony 48 nitkami biały, 3 warstwowy: 2 warstwy papieru 18 g/m2 i 1 warstwa folii PE 12 mikronów. Chłonność 650ml. Wymiary 80x210cm. Opakowanie 25 szt. | szt. | 500
17. | Jednorazowe, prześcieradło włókninowe, rozmiar min. 240cm x 150cm, wykonane z PP, gramatura min. 25 g/m². Kolor biały. | szt. | 200
18. | Jednorazowe prześcieradło z wkładem chłonnym, wykonane z włókniny PP 50g/m2 + PE 25g/m2, rdzeń chłonny zbudowany z warstwy celulozy 18g/m2, superchłonnego polimeru (SAP) 27g oraz puszystej pulpy typu Fluff Pulp 92g, chłonność do 4 litrów, z możliwością do przenoszenia/przesuwania pacjenta (wytrzymałość do 150 kg). Wymiary 100 x 220cm ( wkład chłonny 60 x 208cm) +/- 1 cm. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 dotyczącą wyrobów medycznych. | szt. | 2000
19. | Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny o wymiarach całkowitych 100x230 cm, strefa absorbcyjna wym. 90 x210cm (+/- 5cm). Absorpcja ≥ 7000 ml NaCl 0,9% + zestaw osłon wykonanych z laminatu PE/PP 55g/m2 (2 szt. osłon na ramiona (70x30cm) +2 szt. taśm mocujących 80x5cm 1 szt.osłona na zagłówek 35x35cm - warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego białego laminatu - rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach. - nośność > 190 kg - warstwa podkładu „od pacjenta” trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny. - wyrób medyczny, pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20417:2021-10, zawierającą: nr REF, nazwę produktu, rozmiar, LOT, znak CE, datę ważności,nazwę produceta, warunki magazynowania. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR). | szt. | 1000
20. | Pościel jednorazowa - Komplet pościeli, jednorazowy, niejałowy, wykonany z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym lub niebieskim (włóknina 25g/): Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE. Wymiary: poszwy na kołdrę – 210x160 cm, poszwy na poduszkę 70x80 cm, prześcieradło – 210x150cm ; +/-2 cm. | szt. | 1300
21. | Koc ogrzewający jednorazowego użytku, o bardzo dobrych właściwościach termicznych, niejałowy, bezlateksowy, wykonany: wypełnienie 100% Polyester 85g/m2 + zewnętrzne warstwy włókniny PP o gramaturze 30g/m2, z przeszyciami w kształcie rombów na całej powierzchni w celu zabezpieczenia przemieszczenia się wypełnienia koca, szyty wzdłuż i wszerz szwami ultradźwiękowymi, kolor granatowy, materiał oddychający, przyjazny dla ciała, waga 300g, odporny na zawilgocenie, dla zapewnienia zachowania higieny, każda sztuka pakowana osobno w próżniowym opakowaniu. Wymiary: 110 x 190cm. Produkty zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR). Wyrób zgodny z normą EN ISO 11092-2014, odporność termiczna >0,03m²K/W | szt. | 3000
22. | Antypoślizgowa, podłogowa mata chłonna, może być stosowany zarówno na suchych jak i mokrych podłogach, bez super chłonnych proszków, dzięki czemu mata nie pęcznieje i jest równa na powierzchni, odpowiednia kapilarność utrzymuje matę na mokrej podłodze, chłonność 5l/m2, rozmiar 84 cm x 30 m. | rolka | 12
23. | Fartuch foliowy jednorazowy, wykonany z polietylenu (LDPE) o grubości 0,18µm (18 mikronów). Zakładany przez głowę na szyję, wiązany w pasie na troki, pakowany zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu foliowym. Kolor biały. Wymiary: 75 x 125cm. | op. | 60
24. | Fartuch jednorazowy, niejałowy, wykonany z włókniny PP o gramaturze 25 g/m2. Fartuch wiązany w pasie oraz na szyji, otwierany z tyłu. Elastyczne mankiety nie zawierjące lateksu. Rozmiary : L, XL. Op. 5 szt. | op. | 40
25. | Wielowarstwowa i samoprzylepna mata o aktywnym działaniu antybakteryjnym i odkażającym, zawiera środek biobójczy - chlorek didecylodimetyloamonu + bis3aminopropylododecylamina + niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy wspomagające działanie detergentów. Skutecznie zabezpiecza przed wprowadzaniem do pomieszczeń różnego rodzaju widocznych i niewidocznych zanieczyszczeń. Chroni przed bakteriami i pleśnią oraz hamują rozwój drobnoustrojów. Mata odporna na temperaturę i promienie UV. Posiada samoprzylepny podkład ściśle przylegający do powierzchni podłogi pewnie utrzymując matę w jednym miejscu. Kontrola stanu zużycia maty, dzięki 30 samoprzylepnym, ponumerowanym warstwom zbudowanym z polietylenu o niskiej gęstości, grubość 1 warstwy: 0,03mm, przyczepność 245 cN/25mm, grubość całej maty: 0,99mm. Kolor: niebieski. Wymiary: 115 x 90 cm. Wyrób medyczny klasy I, spełnia wymagania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), EN ISO 13485:2016, ISO 22196:2011, ISO 845:2019, ASTM E 2180. | op=5 mat po 30 arkuszy | 15
26. | Wielowarstwowa i samoprzylepna mata o aktywnym działaniu antybakteryjnym i odkażającym, zawiera środek biobójczy - chlorek didecylodimetyloamonu + bis3aminopropylododecylamina + niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy wspomagające działanie detergentów. Skutecznie zabezpiecza przed wprowadzaniem do pomieszczeń różnego rodzaju widocznych i niewidocznych zanieczyszczeń. Chroni przed bakteriami i pleśnią oraz hamują rozwój drobnoustrojów. Mata odporna na temperaturę i promienie UV. Posiada samoprzylepny podkład ściśle przylegający do powierzchni podłogi pewnie utrzymując matę w jednym miejscu. Kontrola stanu zużycia maty, dzięki 30 samoprzylepnym, ponumerowanym warstwom zbudowanym z polietylenu o niskiej gęstości, grubość 1 warstwy: 0,04mm, przyczepność 245 cN/25mm, grubość całej maty: 1,37mm. Kolor: niebieski. Wymiary: 115 x 45 cm. Wyrób medyczny klasy I, spełnia wymagania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), EN ISO 13485:2016, ISO 22196:2011, ISO 845:2019, ASTM E 2180. | op=5 mat po 30 arkuszy | 15
RAZEM
ZADANIE 51. | Podkłady i prześcieradła
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Prześcieradło włókninowe trójwarstwowe z polipropylenu, gramatura min. 18g, wymiary 160 x 210cm. Op=10szt. | op.=10szt. | 1100
2. | Podkład o rozmiarach 60cm x 90cm, (wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna, całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną, boki z folii do podłożenia pod materac.) typu Molinea Plus lub równoważny. Op=25szt. | op.=25szt. | 2600
3. | Podkład papierowy w rolce o szerokości 50cm i długości 80mb, jednorazowy, dwuwarstwowy, ekologiczny, łatwy w utylizacji. | szt. | 1300
RAZEM
ZADANIE 52. | Wyroby medyczne XII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pojemnik do moczu z wieczkiem o poj. 50-70ml, sterylny. Pakowany pojedynczo. | op=100szt. | 60
2. | Pojemnik do moczu PP z nakrętką o poj. 120-140ml, niesterylne, z matowym polem do opisu, sztywne, nie mogą się odkształcać podczas trzymania w dłoni. Op=100szt. | op=100szt. | 60
3. | Pojemnik do kału z łopatką, poj. 25-30ml. Opakowanie z PP. Op.=100szt. | op=100szt. | 14
4. | Sterylne wymazówki w probówkach transportowych bez podłoża, wykonane w całości z tworzywa sztucznego z wacikiem z włókna syntetycznego np.. Sztuczny jedwab, wiskoza, dacron. Op=100szt. | op=100szt. | 3
5. | Wymazówki z tworzywa sztucznego z wacikiem, z podłożem AMIES w probówce transportowej, sterylne. Op.=100szt. | op=100szt. | 8
7. | Nakłuwacze igłowe do pobierania krwi z naczyń włosowatych o głębokosci nakłucia: 1,8mm; 2,4mm (średnica igły 0,8; 0,5) Op.=100szt. | op=100szt. | 60
8. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1, z ciętymi krawędziami, gładnie z polem do opisu. Op.=50szt. | op=50szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 53. | Rękawice
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,0 , mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana, długość min.270mm, grubość na palcach min.0,17 mm, na dłoni min.0,12mm na mankiecie min.0,08nn. Rękawice w kategorii III typ B środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie EN 374-4 oraz EN 16523-1 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiar S-XL. Op.=100szt. | op.=100szt. | 3000
2. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana, długość rękawicy min. 300mm, grubość na palcu min 0.12 mm, na dłoni min 0.08 mm, na mankiecie min 0.06 mm, AQL 1.0 , rękawice zakwalifikowane jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), rękawice przebadane na przenikanie min.15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-4 oraz EN 16523-1 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5. Op=100szt. | op.=100szt. | 2500
3. | Rękawice wyprodukowane z nieuczulającego winylu, bezpudrowe, przeznaczone do wykonywania procedur niskiego ryzyka. Rękawice niejałowe, powierzchnia gładka, wykończenie mankietu równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ C, AQL : 1,5, zawartość protein lateksu: brak. Zgodność z normami EN 455-1-2-3, ISO 9001, Deklaracja zgodności. Rozmiar S,M,L. Op.=100szt. | op.=100szt. | 50
4. | Chirurgiczne rękawice lateksowe, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, długość minimalna rękawicy 280 mm, grubość ścianki na palcu min.0,19 mm, dłoni min.0,18 mm, mankiet min.0,14 mm, AQL 0,65, poziom protein lateksu ≤35.09 µg/g. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425,rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5 lub ASTM F1671, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, zgodność z normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE. Rozmiar 6-9. | para | 30000
5. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, długość minimalna rękawicy 280mm, grubość ścianki na palcu min 0.19 mm, na dłoni min.0.18 mm oraz na mankiecie min. 0.14 mm poziom protein lateksu poniżej ≤90,12 µg/g , posiadające AQL 0,65, Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425,rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5 lub ASTM F1671, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice zgodne z EN 455(1-4), Rozmiar 6 -9. | para | 20000
6. | Rękawice bezpudrowe ortopedyczne, lateksowe, jałowe; kolor: brązowy; Kształt anatomiczny, rolowany mankiet. Powierzchnia zew. teksturowana,silikonowana. Powierzchnia wew. pokrywana warstwą poliuretanową i silikonowana; średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu (0.33+/-0.03) mm, na części dłoniowej (0.31+/-0.03)mm, na mankiecie (0.25+/-0.03) mm; Długość rękawicy min.: 300mm; AQL 0.65. Poziom protein lateksu ⩽ 30ug/g; Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodne z ASTM F1671 lub EN 374-5 , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Zgodność z normami: EN 455-części 1-4. Rozmiar 5,5 -9. | para | 12000
7. | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewntrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 290mm, grubość min. na palcu 0,18mm. Na dłoni min. 0,17mm, na mankiecie min. 0,13mm. AQL<1,0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodne z ASTM F1671 lub EN 374-5 , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Zgodność z normami: EN 455-części 1-4. Rozmiar 6,0-9. | para | 10000
8. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe niejałowe, mankiet rolowany. Długość rękawicy min 240mm, grubość na palcu min 0,12 mm , na dłoni min 0,09 mm na mankiecie min 0,06 mm, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein <100 ug/g. AQL⩽ 1,5.Środek ochrony indywidualnej w kat. III typ B. Zgodne z wymaganiami normy EN 455-( 1- 4) oraz przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-4 oraz EN 16523-1 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), siła zrywu przed starzeniem min. 6N oraz po starzeniu min. 6N. Rozmiar:XS-XL.Op.=100szt. | op. | 1000
9. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL. Pakowane w kartonach o wymiarach 12x12x16cm (+/-5%) w systemie eliminującym kontakt dłoni uzytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed uzyciem produktu tj. z mozliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania-pasujące do uchwytów naściennych typu koszyk z możlwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawic min. 240mm, grubość min. na palcu 0,09 mm, na dłoni min. 0,06 mm oraz na mankiecie min. 0,06 mm; AQL 1,0. Zgodność z EN 455 1-3 i EN374, zaklasyfikowane jako srodek ochrony indywidualnej w kat. III typ B. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lubb EN ISO 374-5. Op=200szt. | op.=200szt. | 10000
Na czas trwania umowy Wykonanwca udostępnia Zamawiającemu kombatybilne statywy na rękawiczki.
RAZEM
ZADANIE 54. | Rękawice nitrylowe
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi), w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 200 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | op.=200szt. | 2000
2. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, mikrotekstura na całej rękawicy plus dodatkowa tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1, w tym odporne na 2 kwasy na min. 5 poziomie, odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy min. na poziomie 1. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. | op=100szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 55. | Strzykawki z solą fizjologiczną
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Strzykawki napełnione roztworem soli fizjologicznej 0,9%. Strzykawki przeznaczone do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych. Podwójna sterylizacja pozwala na uzywanie w standardowych procedurach jak i do użytku na blokach operacyjnych. Strzykawka zbudowana z końcówki luer lock z koreczkiem, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika; podwójnie sterylna wewn atrz i na zewnatrz, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie foliowe; Pojemność 10ml w strzykawce odpowiadającej rozmiarowi strzykawki 10ml. Wyrób zakwalifikowany do klasy IIa. Na cylindrze oznaczone objętości roztworu (piktogram) i oznaczone zgodności z USP. | szt. | 5000
RAZEM
ZADANIE 56. | Wyroby medyczne XIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Etykiety na strzykawki o wymiarach 11x38mm, umieszczone na rolce w ilości 500 sztuk, zapakowanych w kartonik. Etykieta wykonana z materiału odpornego na rozdarcia, wodoodpornego, z wyraźnym, czytelnym nadrukiem. | op.=500szt. | 30
2. | Etykiety na linie do kroplówek o wymiarach 25x95mm, umieszczone na rolce w ilości 250 sztuk, zapakowanych w kartonik. Etykieta wykonana z materiału odpornego na rozdarcia, wodoodpornego, z wyraźnym, czytelnym nadrukiem. | op.=250szt. | 20
3. | Etykiety na płyny infuzyjne , duże strzykawki o wymiarach 11x38mm, umieszczone na rolce w ilości 500 sztuk, zapakowanych w kartonik. Etykieta wykonana z materiału odpornego na rozdarcia, wodoodpornego, z wyraźnym, czytelnym nadrukiem. | op.=500szt. | 10
4. | Rampa metalowa lakierowana proszkowo, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, mieszcząca 7 strzykawek. | szt. | 1
Na czas trwania umowy Wykonanwca udostępnia Zamawiającemu kombatybilne statywy na rolki naklejek.
Wszystkie naklejki systemu są wykonane zgodnie z normą ISO 26825:2020 | [5 empty] | RAZEM
ZADANIE 57. | Wyroby medyczne - Endoskopia I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jednorazowe sterylne szczypce do gastroskopii / kolonoskopii z łyżkami owalnymi z podwójnym szlifem, z okienkiem, powlekane , z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 2,3 minimalna średnica kanału roboczego 2,5mm.szerokość otwarcia szczęk min 6,7 mm, pojemność łyżeczek min 10 mm³, długość samych szczęk min 4 mm, Pakowane indywidualnie sterylne, kodowane na opakowaniu Zawierające co najmniej 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. op=10szt. | op.=10szt. | 40
2. | Jednorazowe sterylne szczypce do gastroskopii / kolonoskopii z łyżkami owalnymi z podwójnym szlifem, z okienkiem,Typu Aligator powlekane , z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 2,3 minimalna średnica kanału roboczego 2,5mm..szerokość otwarcia szczęk min 6,7 mm, pojemność łyżeczek min 9 mm3, długość samych szczęk min 4 mm, Pakowane indywidualnie sterylne, kodowane na opakowani Zawierające co najmniej 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. | op.=10szt. | 5
3. | Szczypce chwytające do usuwania ciał obcych typu: aligator + ząb szczura, jednorazowe, średnica 2.3 mm,długość 230 cm powlekane na całej długości. Pakowane indywidualnie sterylne, kodowane na opakowani Zawierające co najmniej 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. | op.=10szt. | 1
4. | Jednorazowe sterylne szczypce do kolonoskopii typu JUMBOz łyżkami owalnymi z podwójnym szlifem, z okienkiem, powlekane, z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. . Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 3,0mm minimalna średnica kanału roboczego 3,2mmm. Pojemność łyżeczek min. 17,5mm³. Pakowane indywidualnie sterylne, kodowane na opakowaniu Zawierające co najmniej 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. | op.=10szt. | 5
5. | Jednorazowa igła injekcyjna do ostrzykiwania i hemostazy z osłonką zabezpieczającą przed przekłuciem kanału. Długość robocza narzędzia 2300mm dł. igły 4-5-6 mm, średnica igły 0,5mm-0.6mm-0,7mm .Do wyboru przez zamawiającegoMinimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Zawierające 3 etykiety do dokumentacji | op.=10szt. | 2
6. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny/ heksagonalny do wyboru; średnica pętli 10, 15, 20, 25, 30, 35mm; pętla na z plecionego drutu schowana w osłonce, z pamięcią kształturękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 3 etykiety do dokumentacji | op.=10szt. | 2
7. | Pętla do polipektomi wielostopniowa NA ZIMNO z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, jednorazowego użytku, kształt owalny, średnica pętli 10, 15mm; z plecionego drutu o grubości 0,25 lub 0,30mm do wyboru przez Zamawiającego; schowana w osłonce, z pamięcią kształtu. Regulowane średnice otwarcia pętli w celu usunięcia polipów między 3-10mm; lub 3-15mm rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; średnica kanału roboczego 2,8 mm; . | op.=10szt. | 3
8. | Pętla jednorazowa, wielostopniowa do wielokrotnej polipektomii i zmian płaskich, wykonana z drutu plecionego. Pętla z pamięcią kształtu srednica pętli regulowana w zakresie 3 wielkośći: 6-10-30mm oraz trzech kształtów: diament, hexagonal, średnica katetera 2,4 mm dł robocza 230 cm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu z 3 etykietami do dokumentacji. Op.=10szt. | op.=10szt. | 1
9. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku,z funkcją rotacji średnica pętli 15, 20, 25, 30, 50 mm; do wyboru przez zamawiajacego pętla schowana w osłonce, z pamięcią kształturękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 3 etykiety do dokumentacji | op.=10szt. | 2
10. | Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii (badania rektalne) Preparat w tubie. Fizjologicznie nieszkodliwy i dobrze przyswajalny dla błony śluzowej. Nie zawiera parafiny i silikonu, bez tłuszczu, dobrze rozpuszczalny w wodzie, nie pozostawia pozostałości, przezroczysty. Łagodzi błonę śuzową. Gramatura tuby 200ml. | op=1szt. | 24
11. | Zestaw szczotek jednorazowych do czyszczenia kanału endoskopu oraz zaworków. Zestaw zawiera: szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanału roboczego endoskopu. Wykonana z miękkiego, odpornego nylonu, średnica cewnika 1,8 mm, długość robocza 230 cm. Szczotki-średnica włosia 6 mm, dł. 20 mm z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Szczoteczka do zaworków: szczotki o wymiarach: śr. włosia 10mm/dł. 35mm oraz śr. włosia 5mm/ dł. 20mm. Dł. całkowita szczotki 15cm. Pakowane oryginalnie w pakiety po 2 szt. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy = 100 kompletów. | op.=100kpl | 6
12. | Jednorazowe sterylne klipsownice hemostatyczne, obrotowe- 360st., wielokrotne otwieranie i zamykanie klipsa, śr. 2,6mm, do kanału min. 2,8mm, dł. robocza 230cm, dł. klipsa 11, 16mm. Do wyboru przez zamawiającego Kodowane koorystycznie, w zalezności od dł. klipsa, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. Op.=10szt. | op.=10szt. | 4
13. | Jednorazowe chwytaki 5-ramienne, atraumatyczne końcówki do usuwania ciał obcych, śr. 2,3, dł. 230cm. | szt. | 5
14. | Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia endoskopu z czyścikiem zamiast drugiej szczotki, z miękkiego, odpornego nylonu, do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica cewnika 1,7mm, długość robocza 230cm. Szczotka średnica włosia 5mm, dł. 20mm, z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu, czyścik - średnica 5mm, dł. 300mm. Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100% identyfikacji produktu. Trzy etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy. | op=100szt. | 1
15. | Siatka niebieska do ochrony końcówki dystalnej endoskopu podczas transportu i przechowywania; do endoskopów o średnicy 7-15mm, długość siatki 50mm. Pakowane indywidualnie, sterylne. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z okienkiem. | op=100szt. | 1
16. | Pętla wielostpniowa, śr. otwarcia w zakresie 6-9-15mm, obrotowa(rotacja 360°) typu HYBRYDA do polipektomii na zimno i gorąco, z drutu pleionego, z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, ze zintegrowanym uchwytem. Długość robocza 230cm, wielkość pętli 15 mm. Grubośc drutu 0,3mm do wyboru przez Zamawiającego. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm; petla schowana w osłonce z pamięcią kształtu; rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu. Op.=10szt. | op=10szt. | 1
17. | Jednorazowy ustnik endoskopowy dla dorosłych, wymiary otworu głównego 22x25mm, wykonane z polietylenu, wolne od DEHP oraz latexu; opaska mocująca tekstylna zamocowana wstępnie na ustniku. Pakowana indywidualnie, data produkcji i ważności na każdym opakowaniu jednostkowym, zawierające 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z okienkiem. | op=100szt. | 1
18 | Jednorazowa taca do bezpiecznego transportu endoskopów, tekturowa (wykonana z pulpy), nadająca się także do długich giętkich endoskopów. Gramatura pulpy 900g/m³, wymiary tacy: dł.: 52 X szer.: 42 X wysokość: 10cm. Przyjazne dla środowiska- kompostowalne, możliwość układania w stos. Op.=10szt. | op.=1szt. | 25
19 | Zestaw 2 pokrowców ochronnych zabezpieczających tace do transportu endoskopów ROZMIAR XXL, zestaw sterylny zawierający: 1 pokrowiec z nadrukiem CLEAN&CONTAMINATED, 1 pokrowiec przezroczysty. OP. kartonowe= 25 kompletów | op=25kpl | 1
RAZEM
ZADANIE 58. | Probówki do pobierania krwi.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Probówki do koagulacji z 3,2% cytrynianem sodu, 1-2 ml krwi, plastikowe, z nalepką, o wysokości z korkiem max 75mm. Probówki z minimalną przestrzenią martwą max do 1cm. | op.=100szt. | 200
2. | Probówki zawierające rozpylony roztwór EDTA-K2 lub EDTA-K3, na 2ml krwi, z przekłuwalnym korkiem (na probówce wyrażnie zaznaczone 2ml), plastikowe, z nalepką. 13x75mm | op.=100szt. | 450
3. | Probówka z heparyną litową poj. 4ml (13x75mm) | op.=100szt. | 150
4. | Probówka do oznaczeń biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania, poj.4ml, z korkiem, z nalepką, plastikowe (13x75mm) | op.=100szt. | 550
5. | Probówki do oznaczeń biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym, poj. 3,5-5ml, z korkiem, z nalepką, plastikowe (13x75) | op.=100szt. | 60
6. | Probówki do grup krwi z EDTA-K2 z rozszerzoną etykietą i innym kolorem korka poj.4ml | op.=100szt. | 150
7. | Probówka do oznaczania poziomu glukozy na 2ml krwi, z fluorkiem sodu z korkiem, z nalepką, plastikowe (13x75mm) | op.=100szt. | 20
8. | Strzykawka do gazometrii napylona heparyną litową; poj.2-3ml | op.=100szt. | 30
9. | Adapter luer, sterylny łączący system zamknięty z systemem otwartym stosowany w szpitalu | op.=100szt. | 60
10. | Igła motylkowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym z przesuwalnym elementem przecizakłuciowym w rozmiarze 0,8-178-305mm z zakończeniem typu luer i luer lock. Op=50szt. | op.=50szt. | 5
11. | Sterylna igła systemowa zintegrowana z elementem przeciwzakłuciowym 0,8x32mm | op.=48szt. | 350
12. | Uchwyt jednorazowy do systemu; op=250szt. | op. | 90
13. | Igła systemowa z wizualizacją w komorze wypływu 0,6-1,0cm i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym zintegrowanym w zasadzie igły. Igła na stale zespolona z uchwytem. | op.=50szt. | 550
14. | Staza automatyczna do wielokrotnego uzytku z dwoma przyciskami | szt. | 100
15. | Probówka do analizy pierwiastków śladowych z aktywatorem krzepnięcia lub EDTA. | op.=100szt. | 3
RAZEM
ZADANIE 59. | Drut kostny
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Drut kostny, stalowy, miękki; średnica 0,3mm-1,2mm, rolka 10m. | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 60. | Wyroby medyczne XIV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne uzycie z zachowaniem jałowości żywotność 200 użyć (aktywacji) lub do 7 dni, obudowa przeżroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeńskiego Luer Lock ma być płaska - zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), z technologią obojętnego przemieszczania płynu zapobieagającą okuzji, przystosowany także do iniekcji wysokociśnieniowych do 24 Ba, z przepływem min 320 ml/min, objętość wypełnienia 0,085ml. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Złącze Luer-Lock męskie (wejście donaczyniowe) ma być zabezpieczone protektorem, co umożliwi bezpieczną aplikacją zaworu, bez ryzyka skażenia. | szt. | 2000
RAZEM
ZADANIE 61. | Wyroby medyczne XV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Standardowy zestaw do przetoczeń dł. 285cm Kompatybilne z pompami Medima Line L. Op.=100szt. | szt. | 300
2. | Standardowy zestaw do przetoczeń z portem bezigłowym dł. 285cm. Kompatybilne z pompami Medima Line L. Op=100szt. | szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 62. | Wyroby medyczne XVI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7, 6.0Fr, długość 26cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik hydrofilny 0.035" lub 0.038" o dł. 145cm, popychacz dł. Co najmniej 50cm (umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu); system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazwoy, pakowany łącznie. | szt. | 4
RAZEM
ZADANIE 63. | Wyroby medyczne XVII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Podkłady ginekologiczne przeznaczone są dla kobiet w okresie połogu, a także po operacjach ginekologicznych, po których może pojawić się obfite krwawienie. Zapewniają kobiecie komfort i poczucie bezpieczeństwa oraz wygody. Charakteryzują się wysoką chłonnością dzięki bibule celulozowej oraz folii stanowiącej część izolacyjną. Opakowanie 10 szt. | op. | 200
RAZEM
ZADANIE 64. | Układ oddechowy jednorurowy
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 2,7m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2st. C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy 0,18cm H2O i wydechowy 0,22cm H2O przy przepływie 10l/min, waga układu 231g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | szt. | 100
2. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 1,9m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2st. C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16cm H2O przy przepływie 10l/min, waga układu 170g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 65. | Cewnik moczowy zewnetrzny
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik moczowy zewnętrzny dla mężczyzn. Silikonowy, jałowy. Rozmiar 25,29,32 mm. | szt. | 600
RAZEM
ZADANIE 66. | Dreny do endoskopu
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Dren EndoPump do endoskopu Pentax/Fujifilm kompatybilny z pompą irygacyjną EMED | szt. | 50
2. | Dren EndoPump do endoskopu Olympus kompatybilny z pompą irygacyjną EMED | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 67. | Zestawy do cewnikowania żył centralnych + akcesoria
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pojemnik do odsysania ran typu Redon 400-450 ml wykonany z tworzywa sztucznego, z harmonijkowym elementem wytwarzającym podciśnienie, skalowane min. co 100ml, uniwersalne zakończenie ze zintegrowaną zatyczką do drenów min. F10-F18 sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie papier-folia. | szt. | 300
2. | Pojemnik do odsysania ran typu Redon 200-250 ml wykonany z tworzywa sztucznego, z harmonijkowym elementem wytwarzającym podciśnienie, skalowane min. co 100ml, uniwersalne zakończenie ze zintegrowaną zatyczką do drenów min. F10-F18 sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie papier-folia. | szt. | 200
3. | Dreny do odsysania Redon wykonane z PCW o jakości medycznej, z kontrastem RTG lub bez kontrastu, jednorazowe, jałowe, sterylizowane tlenkiem stylenu, pakowane na wprost (bez zawijania) w opakowania papier-folia, długości 70-80cm. Rozmiary: od F10 do F18. | szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 68. | Układ oddechowy do respiratora Stefan
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 2,7m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2st. C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy 0,18cm H2O i wydechowy 0,22cm H2O przy przepływie 10l/min, waga układu 231g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 69. | Wyroby medyczne XVIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Ostrze piły oscylacyjnej - maksymalna głębokość cięcia 35mm/szerokość ostrza 20mm/grubość ostrza 0,5mm/szerokość cięcia 0,8mm | szt. | 2
2. | Ostrze piły oscylacyjnej - maksymalna głębokość cięcia 25mm/szerokość ostrza 5mm/grubość ostrza 0,5mm/szerokość cięcia 0,5mm | szt. | 10
3. | Ostrze piły oscylacyjnej - maksymalna głębokość cięcia 35mm/szerokość ostrza 10mm/grubość ostrza 0,5mm/szerokość cięcia 0,8mm | szt. | 10
4. | Ostrze piły oscylacyjnej - maksymalna głębokość cięcia 90mm/szerokość ostrza 19mm/grubość ostrza 1,27mm | szt. | 20
5. | Ostrze piły oscylacyjnej - maksymalna głębokość cięcia 90mm/szerokość ostrza 23 mm/grubość ostrza 1,27mm | szt. | 4
6. | Ostrze piły oscylacyjnej - maksymalna głębokość cięcia 90mm/szerokość ostrza 19mm/grubość ostrza 1,37mm | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 70. | Wyroby medyczne dla ginekologii VII.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jednorazowa, sterylna, platforma dostępu przezpochwowego przeznaczona do wprowadzenia narzędzi do zabiegów minimalnie inwazyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu odmy podczas wspomaganych laparoskopowo i pochwowych zabiegów ginekologicznych vNOTES. Składająca się z retraktora-protektora,nakładki żelowej umożliwiającej utrzymanie odmy oraz umiejscowienie do 4 portów dla narzędzi laparoskopowych 5-12mm, prowadnicy do retraktora, 4 niezależnych portów laparoskopowych, osłony narzędziowej oraz obturatora do wprowadzania portów. Dostępna w 3 rozmiarach- 7cm /9,5 cm/11 cm - do wyboru przez Zamawiającego w czasie składania zamówienia. | szt. | 100
2. | Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 5 mm o długości 100 mm i 150 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Pakowane po 6 sztuk – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | op=6szt. | 5
3. | Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 11 mm o długości 100 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Uszczelka zapewniająca szczelność w zakresie 5-11mm bez konieczności stosowania redukcji. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | op=6szt. | 5
4. | Zestaw jednorazowych trokarów optycznych 5 mm (2 kaniule + 1 obturator) od długości 100 mm i 150 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | op=10szt. | 5
5. | Jednorazowe, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (nóż tnący w narzędziu), do zabiegów laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm, do zabiegów bariatrycznych o długość trzonu narzędzia 44 cm lub do zabiegów otwartych o długości trzonu 23 cm, o średnicy trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony. Brak konieczności zmiany oprogramowania generatora w przypadku pojawienia się aktualizacji systemu – najnowsze oprogramowanie zintegrowane z każdym narzędziem roboczym. Pakowane po 6 sztuk – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). | op=6szt. | 4
6. | Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione, tępe, linia koagulacji 40mm, linia cięcia 38 mm (nóż tnący w narzędziu), długość trzonu narzędzia 20 cm; rotacja 180 stopni w obie strony. Brak konieczności zmiany oprogramowania generatora w przypadku pojawienia się aktualizacji systemu – najnowsze oprogramowanie zintegrowane z każdym narzędziem roboczym. Pakowane po 6 sztuk. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). | op=6szt. | 4
7. | Jednorazowa, sterylna, platforma dostępu przezpochwowego przeznaczona GelPOINT V-Path do wprowadzenia narzędzi do zabiegów minimalnie inwazyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu odmy podczas wspomaganych laparoskopowo i pochwowych zabiegów ginekologicznych vNOTES. Składająca się z retraktora-protektora,nakładki żelowej umożliwiającej utrzymanie odmy oraz umiejscowienie do 4 portów dla narzędzi laparoskopowych 5-12mm, prowadnicy do retraktora, 4 niezależnych portów laparoskopowych, osłony narzędziowej oraz obturatora do wprowadzania portów. Platforma dostęna w trzech rozmiarach 11 cm, 9,5 cm i 7 cm oraz Voyant Maryland -Jednorazowe bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu),do zabiegów laparoskopowych, o długość trzonu narzędzia 37 cm, ośrednicy trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Rozmiar platformy do wyboru przez Zamawiającego w czasie składania zamówienia. | szt. | 60
Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia Zamawiającemu, na czas trwania umowy w ramach wartości umowy, 1 generator obsługujących jednorazowe, zaawansowane narzędzia bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie.
RAZEM
ZADANIE 71. | Wyroby medyczne dla ginekologii VIII.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Worek do morcelacji z prowadnikiem o śr. 160mm; obj. 3,5L z trzema portami oznaczonymi różnymi kolorami (port środkowy (żółty), port lewy (zielony) port prawy (czerwony)), otwór górny z pakiem do zaciśnięcia worka dla narzędzi o śr.15mm; sterylny (op.= 10 szt.) - 1op | op=10szt. | 4
RAZEM
ZADANIE 72. | Wyroby medyczne dla ginekologii IX.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Instrument laparoskopowy do cięcia i zamykania naczyń zakrzywiony 17mm, długość 350mm, dł. Kabla 4m , opakowanie zawiera 5 szt. Wtyczka pasująca do gniazda MF-2. | szt. | 10
2. | Instrument do cięcia i zamykania naczyń zakrzywiony 17mm, długość 200mm, dł. Kabla 4m , opakowanie zawiera 5 szt. Wtyczka pasująca do gniazda MF-2. | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 73. | Wyroby medyczne XIX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, 2 przyciski, kabel dł. 3m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi aparatu, uchwyt w komplecie z elektrodą - nożem prostym, sterylny, op. 10szt. | op=10szt. | 1
2. | Adapter łączący uchwyt monopolarny 3-pin z gniazdami z rozpoznawaniem narzędzi | szt. | 1
3. | Kabel bipolarny, dł. min. 3m, złącze proste, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi | szt. | 1
RAZEM