## Pakiet 1
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę ambulansu z zabudową medyczną oraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM w Międzyrzeczu Nr sprawy: ZP/P/05/24
Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | iudf | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Ambulans |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 1 : |  |  |  |  | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Marka/ model/ typ pojazdu bazowego Podać:………………………………………………………..…………………………………...…………
Nazwa firmy zabudowującej. Podać:……………………………………………………………………………………………………….……….
Rok produkcji pojazdu bazowego: wymagany min. 2022r.:
Autoryzowany serwis: Podać najbliższy siedziby Zamawiającego:………………………………………………………………..……..…………...
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego
I. NADWOZIE
1. | Typu „furgon podwyższony ”, do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |  | TAK
2. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy ,fotele regulowane z podłokietnikami Dopuszczono: dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w przedziale medycznym, miejsce dla pacjenta na noszach oraz możliwość przewożenia 4 osób w tym jednej leżącej na noszach |  | TAK- podać
3. | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º, o wysokości minimum 1,75 m |  | TAK - PODAĆ
4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym oraz zewnętrznym stopniem obrotowym z możliwością ręcznego sterowania stopniem lub ze stopniem automatycznie wysuwanym /wsuwanym przy otwarciu /zamykaniu drzwi - możliwość ręcznego sterowania stopniem. System samoczynnego domykania drzwi. |  | TAK
5. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  | TAK
6. | Kolor nadwozia żółty |  | TAK
7. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  | TAK
8. | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |  | TAK
9. | Krawędzie progów drzwi kabiny kierowcy, L+P strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru nakładkami z tworzywa sztucznego Dopuszczono: zabezpieczenie progów kabiny kierowcy L+P specjalistyczną folią ochronną zamiast wymaganych nakładek z tworzywa sztucznego |  | TAK- podać
II.SILNIK
1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |  | TAK
2. | Moc silnika minimum 170 KM moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm |  | TAK/ NIE podać oferowany parametr Moc silnika powyżej 180 KM , moment obrotowy powyżej 430 Nm TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
3. | Rozrząd silnika w formie łańcucha |  | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
4. | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin |  | TAK
III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
1. | Skrzynia biegów automatyczna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |  | TAK- PODAĆ
2. | Napęd przedni lub tylny |  | TAK- PODAĆ
3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny |  | TAK- PODAĆ
4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania |  | TAK
IV.ZAWIESZENIE
1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |  | TAK
V. UKŁAD HAMULCOWY
1. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  | TAK
2. | System wspomagania nagłego hamowania. |  | TAK
3. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  | TAK
4. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |  | TAK
VI. UKŁAD KIEROWNICZY
1. | Ze wspomaganiem. |  | TAK
2. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra – dół, przód - tył |  | TAK
VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |  | TAK- PODAĆ
2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 250 A |  | TAK- PODAĆ
VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU
1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  | TAK
2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. |  | TAK- PODAĆ
3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (min. dwa rodzaje). |  | TAK- PODAĆ
4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  | TAK
5. | Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna kabiny kierowcy. |  | TAK- PODAĆ
6. | Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie |  | TAK
7. | Lusterko wewnętrzne. |  | TAK
8. | Reflektory główne typu halogen lub led |  | TAK- PODAĆ
9. | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie |  | TAK
10. | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  | TAK
11. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  | TAK
12. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża |  | TAK
13. | Pełnowymiarowe koło zapasowe zainstalowane pod autem lub zestaw naprawczy |  | TAK- PODAĆ
14. | Czujniki ciśnienia w kołach |  | TAK
15. | Radioodbiornik |  | TAK
16. | Pojazd przeznaczony dla służb państwowych tj. wyposażony w system umożliwiający dalszą eksploatację pojazdu nawet do 50 km (bez spadku mocy czy ograniczenia prędkości) w przypadku spadku poziomu płynu AdBlue poniżej minimalnego poziomu. |  | TAK
IX. WYMAGANIA OGÓLNE
1. | Pojazd fabrycznie nowy – min. 2022 |  | TAK- PODAĆ
2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy |  | TAK
3. | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  | TAK
4. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: |  | TAK
a) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego( po zabudowie)
b) instrukcję obsługi pojazdu
c) książkę obsługi (przeglądów ) pojazdu bazowego
d) kartę gwarancyjną pojazdu
Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny
I. NADWOZIE
1. | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800 |  | TAK- PODAĆ
2. | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  | TAK
3. | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  | TAK
4. | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej ( różnych modeli) dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). Dodatkowa system umożlwiający otwarcie drzwi od wewnątrz przedziału w przypadku zacięcia się ich, np. poprzez dodatkową klamkę |  | TAK
5. | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |  | TAK
6. | Miejsce wraz z mocowaniem urządzenia do kompresji klatki piersiowej (LUCAS) np. w zewnętrznym schowku |  | TAK
7. | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych |  | TAK
II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
1. | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, |  | TAK
2. | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  | TAK- PODAĆ
3. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |  | TAK
4. | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC (proszę podać markę i model urządzenia), |  | TAK- PODAĆ
5. | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. |  | TAK- PODAĆ
(Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans).
III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V 1. minimum cztery gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej 2. kabel zasilający o długości min. 10m, 3. automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), 4. grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. 5. inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) |  | TAK- PODAĆ
2. | 1.Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2.Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym |  | TAK- PODAĆ
3. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: 1. informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu 2. z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) 3. informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu 4. sterujący oświetleniem przedziału medycznego 5. sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego 6. zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. Panel przyciskowy nie typu touch screen. |  | TAK- PODAĆ
4. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: 1. sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze) 2. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V 3. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy 4. informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego 5. ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego Panel przyciskowy nie typu touch screen. |  | TAK- PODAĆ
IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
1. | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” |  | TAK
2. | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED Dopuszczono: cztery lampy zamontowane w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach |  | TAK- PODAĆ
3. | W tylnej części dachu pojazdu pojedyncza lampa typu kogut Dopuszczono: lampa zespolona (belka) zamontowana w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED oraz dodatkowe lampy kierunkowskazów |  | TAK- PODAĆ
4. | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 200 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  | TAK
5. | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  | TAK- PODAĆ
6. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu |  | TAK
7. | Oznakowanie pojazdu: |  | X |  |  | X
| - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: |  | TAK
| a) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli |  | TAK- PODAĆ
| b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu |  | TAK- PODAĆ
| c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) |  | TAK- PODAĆ
| - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r |  | TAK
| - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |  | TAK
| - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S" lub „P”( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) |  | TAK
| - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu |  | TAK
8. | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  | TAK
V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI
1. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: |  | TAK
| - zakres częstotliwości -168-170 MHz, |  | TAK
| - współczynnik fali stojącej -1,6, |  | TAK
| - polaryzacja pionowa, |  | TAK
| - charakterystyka promieniowania –dookólna, |  | TAK
| - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). |  | TAK
| Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  | TAK
2. | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu DM4601 |  | TAK
3. | Zestaw anten dwuzakresowych GPS/GSM umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM |  | TAK
4. | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia oraz drugi głośnik z możliwością podłączenia do radiotelefonu |  | TAK
5. | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet w kabinie kierowcy wraz z doprowadzeniem przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką.(bez tabletu, bez drukarki, bez modułu GPS,). Uchwyt do drukarki, stacja dokująca, po stronie Wykonawcy. (TYP MODEL PO UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM PO PODPISANIU UMOWY) |  | TAK
VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
1. | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy |  | TAK
2. | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  | TAK
3. | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy , wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) . |  | TAK
4. | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia |  | TAK
5. | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 170 cm, szerokość min. 40 cm . |  | TAK- PODAĆ
6. | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. |  | TAK- PODAĆ
7. | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - kosz |  | TAK- PODAĆ
8. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  | TAK- PODAĆ
9. | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej |  | TAK
10. | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny min. 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. Na jednym adapterze zamontowany uchwyt do pompy infuzyjnej. |  | TAK- PODAĆ
11. | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z 2 szt. butli 10l.(bez butli tlenowych oraz bez reduktorów) - minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej i min. 1 w suficie) - dodatkowy uchwyt na dwie małe butle przenośne. |  | TAK- PODAĆ
12. | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki , podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności) Dopuszczono: Podstawa pod nosze główne z funkcją: a. przesuwu bocznego, b. wysuwu na zewnątrz przedziału medycznego, c. pochyłu do pozycji Trendelenburga / Antytrendelenburga, d. płynnej regulacji wysokości załadunkowej noszy, która to funkcja umożliwia ustawnie optymalnego kąta załadunkowego w zależności od potrzeb, tj. od ukształtowania terenu i realizowana jest za pomocą elastycznego cięgna |  | TAK- PODAĆ
13. | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  | TAK
14. | Fotele w przedziale medycznym wyposażone w czujniki zapięcia pasów informujące kierowcę wizualnie i/lub dźwiękowo o tym że na fotelu w przedziale medycznym siedzi osoba i ma niezapięty pas bezpieczeństwa. |  | TAK
VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU
1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  | TAK
2 | Wbudowany system dezynfekcji ambulansu: |  | TAK
3 | Podać model, rok produkcji nie starszy jak 2023r. |  | TAK- PODAĆ
4 | Urządzenie wyposażone w dwa tryby pracy : -tryb dezynfekcji (w obecności ludzi) -tryb ozonowania (poza obecnością ludzi) |  | TAK
5 | Urządzenie musi posiadać czujnik ruchu zapobiegający ozonowaniu w obecności ludzi w ambulansie |  | TAK
6 | Urządzenie spełnia normę EN-1789 |  | TAK
7 | Urządzenie w zestawie z zasilaniem, pozwalającym na działanie podczas wyłączonego zapłonu auta. |  | TAK
8 | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h. |  | TAK- PODAĆ
9 | Kamera cofania |  | TAK
10 | Lampka typu kokpit nad siedzeniem pasażera w kabinie kierowcy Dopuszczono: Dwa regulowane halogeny montowane i załączane osobno dla kierowcy oraz pasażera |  | TAK- PODAĆ
11 | Ampularium |  | TAK
12 | Tablica do pisania |  | TAK
13 | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy |  | TAK
14 | Dywaniki podłogowe, pojemniki materiały ostre |  | TAK
15 | Dodatkowy komplet kół zimowych (felga, opona, czujnik ciśnienia) – 4 sztuki |  | TAK- PODAĆ
VIII. WYMAGANIA OGOLNE
1. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |  | TAK
2. | Gwarancja na samochód bazowy – min. 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 24 miesiące Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – min. 60 miesięcy |  | TAK- PODAĆ
2.
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy)
1 | Nosze główne |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 2 : | [5 empty] | 0 | X | 0
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE NOSZY GŁÓWNYCH |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Nosze fabrycznie nowe. Rok produkcji 2023 |  | TAK- PODAĆ
2 | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  | TAK
3 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  | TAK
4 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  | TAK
5 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. |  | TAK- PODAĆ
6 | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. |  | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
7 | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej |  | TAK
8 | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne. |  | TAK
9 | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  | TAK
10 | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką. |  | TAK
11 | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. |  | TAK
12 | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  | TAK
13 | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze oraz rama noszy i transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym |  | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
14 | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia |  | TAK
15 | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. |  | TAK
16 | Waga noszy max. 23 kg (podać) |  | TAK- PODAĆ
17 | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy |  | TAK
18 | Możliwość mycia ciśnieniowego. |  | TAK
19 | Max obciążenie dopuszczalne min 227 kg |  | TAK- PODAĆ
TRANSPORTER NOSZY GLÓWNYCH
1 | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. |  | TAK
2 | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. |  | TAK
3 | Regulacja wysokości w min 7 poziomach. |  | TAK-PODAĆ
4 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  | TAK
5 | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. |  | TAK
6 | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. |  | TAK-PODAĆ
7 | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera |  | TAK
8 | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe) |  | TAK-PODAĆ
9 | 4 główne uchwyty transportera |  | TAK-PODAĆ
10 | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni |  | TAK
11 | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia |  | TAK
12 | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami |  | TAK
13 | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. |  | TAK
14 | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  | TAK
15 | Możliwość mycia ciśnieniowego. |  | TAK
16 | Max obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. |  | TAK-PODAĆ
18 | Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie |  | TAK- PODAĆ
19 | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie |  | TAK- PODAĆ
20 | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, certyfikaty, folder – załączyć do oferty. |  | TAK- PODAĆ
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 2
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę ambulansu z zabudową medyczną oraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM w Międzyrzeczu Nr sprawy: ZP/P/05/24
Pakiet nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Wideolaryngoskop | 1 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 2 : |  |  |  | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Marka/ model/ Podać:………………………………………………………..…………………………………...…………
Rok produkcji min. 2023 Podać.:
Autoryzowany serwis:………………………………………………………………..……..…………...
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
I. NADWOZIE
1. | Urządzenie z kolorowym monitorem o średnicy 2,7" TFT LCD. Monitor kompatybilny z wideosztyletami | TAK
2. | Rozdzielczość monitora 320x240 | TAK
3. | Urządzenie posiada monitor z możliwością ustawień kąta nachylenia w każdym kierunku: nachylenie 0°-130°; rotacja 0°-270°. | TAK - PODAĆ
4. | Kąt widzenia monitora 60°. | TAK
5. | Długość pracy baterii: minimum 120 minut po całkowitym naładowaniu. | TAK- PODAĆ Kryterium oceny ofert: 120 minut - 0 pkt. powyżej 120 minut - 20 pkt.
6. | Długość ładowania baterii urządzenia: maksymalnie 3h. | TAK- PODAĆ
7. | Pamięć wbudowana urządzenia: minimum 32GB, umożliwiająca zapis min, 400 zdjęć oraz min. 16 godzin wideo. | TAK- PODAĆ
8. | Zapis wideo oraz zdjęć realizowany za pomocą jednego przycisku i w osobnych folderach. | TAK
9. | Możliwość przeglądu zapisanych zdjęć i wideo na komputerze. | TAK
10. | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu poglądowego. | TAK
11. | Możliwość zgrania zapisanych wideo i zdjęć za pomocą przewodu USB/USB Mini. | TAK
12. | Urządzenie zawiera minimum 3 łyżki zintegrowane z rękojeścią z kamerą CMOS każda. | TAK- PODAĆ
13. | 1. Rękojeść pierwsza: zintegrowana z łyżką. Konstrukcja umożliwiająca szybką wizualizację głośni. Dla pacjenta: 2-6 lat. 2. Rękojeść druga: zintegrowana z łyżką. Konstrukcja umożliwiająca szybką wizualizację głośni. Dla pacjenta: 6+ lat 3. Rękojeść trzecia: zintegrowana z łyżką. Konstrukcja umożliwiająca szybką wizualizację głośni. Dla pacjenta: dorosły, osoba otyła | TAK
14. | Rękojeści wielorazowego użytku bez konieczności nakładania jednorazowych elementów. | TAK
15. | Rękojeści wielorazowego użytku przeznaczone do dezynfekcji w płynach. | TAK
16. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK- PODAĆ
17. | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK- PODAĆ
18. | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK- PODAĆ Kryterium oceny ofert: 24 miesiące - 0 pkt. 36 miesięcy - 20 pkt.
19. | Dostępność części zamiennych minimum 5 lat od momentu złożenia oferty | TAK
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: |  |  |  |  | 0 | X | 0