ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ
(dot. Pakietu nr 1)

ZESTAWIENIE WARUNKÓW/PARAMETRÓW WYMAGANYCH/ GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Wideobronchoskop – 2 szt.
Nazwa oferenta:
Producent:
Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideobronchoskop – 2 szt. |
| 1 | Wideoendoskop kompatybilny z posiadanymi procesorami serii: CV-1500, CV-190 | Tak |  |
| 2 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem USG serii: EU-ME, FujiFilm Arietta 750VE | Tak |  |
| 3 | Na wyposażeniu kabel komunikacyjny endoskop-USG – jeden dla dwóch endoskopów | Tak |  |
| 4 | Średnica wziernika max: 6,3 mm | Tak |  |
| 5 | Średnica końcówki wziernika max: 6,6 mm | Tak |  |
| 6 | Kanał roboczy min.: 2,2 mm | Tak |  |
| 7 | Kąty zgięcia G/D: min.: 150 / min.: 70 stopni | Tak |  |
| 8 | Długość robocza sondy: 600 mm | Tak |  |
| 9 | Pole widzenia min.: 80 stopni | Tak |  |
| 10 | Optyka skośna min.: 20 stopni | Tak |  |
| 11 | Głębia ostrości min.: 2-50 mm | Tak |  |
| 12 | Pole skanowania ultrasonograficznego min.: 60 stopni | Tak |  |
| 13 | Zawór ssawny z częścią podłączaną do ssaka odłączany w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji. | Tak |  |
| 14 | Częstotliwość skanowania min.: 5//6/7,5/10/12 MHz | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |
| 15 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
| 16 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | Tak |  |
| 17 | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
| 18 | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
| 19 | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 20 | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
| 21 | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 22 | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
| 23 | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
| 24 | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 25 | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
| 26 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 8 lat. | Tak |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.