# Białystok, 15.06.2023 r.

# Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzeń z podziałem na 6 części”

# Nr sprawy: AZP.25.1.38.2023

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 1 Zamrażarka niskotemperaturowa

- Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z  wyświetlaczem graficznym LCD? Rodzaj wyświetlacza nie wpływa na parametry pracy urządzenia.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem graficznym LCD.

- Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę z izolacją 120 mm? W związku z tym że jakość izolacji może być różna parametr ten zwykle jest tak dobrany przez producentów aby optymalnie utrzymywać temperaturę w czasie zaników napięcia jak również nie powodować niemożności pracy z ustawionymi temperaturami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z izolacją 120 mm.

- Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę bez wyboru napięcia i częstotliwości AC?  W Polsce mamy przyjęty tylko jeden standard zasilania 230V/50 HZ, więc nie potrzeby takiego rozwiązania.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza zamrażarkę bez wyboru napięcia i częstotliwości AC.

- Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę bez nóżek, na kółkach o odpowiedniej możliwości długotrwałego obciążenia wraz z hamulcami umożliwiającymi ustawienie i zablokowanie urządzenia na miejscu użytkowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę bez nóżek, na kółkach o odpowiedniej możliwości długotrwałego obciążenia wraz z hamulcami umożliwiającymi ustawienie i zablokowanie urządzenia na miejscu użytkowania.

- Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę o zużyciu energii 19,5 kWh/dobę? Takie zużycie jest podyktowane zastosowaniem 2 niezależnie pracujących kompresorów umożliwiających pracę urządzenia nawet w przypadku awarii któregoś z nich.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o zużyciu energii 19,5 kWh/dobę.

- Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę o konstrukcji bezfiltrowej gdzie nie ma potrzeby kłopotliwego czyszczenia filtra skraplacza?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o konstrukcji bezfiltrowej.

- Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę o głęb. wewnętrznej 608 mm i wysokość i zewnętrznej 1990 mm?

Różnice w wymiarach podanych w SWZ są na tyle niewielki że w przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o jej uzasadnienie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o głęb. wewnętrznej 608 mm i wysokość i zewnętrznej 1990 mm.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych SzxGxW: 1175*995*1980 mm (mierzone z wszystkimi elementami wystającymi poza korpus)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych SzxGxW: 1175*995*1980 mm (mierzone z wszystkimi elementami wystającymi poza korpus).

- Czy Zamawiający dopuści port USB zamiast RS-485 do rejestracji parametrów pracy oraz do pobrania danych do pamięci flash? Trochę nie bardzo wiemy, jak miałoby wyglądać pobieranie danych do pamięci flash poprzez interfejs RS485... Jest to raczej niemożliwe do zrealizowania bez komputera.

Odp.: Zamawiający dopuszcza port USB zamiast RS-485 do rejestracji parametrów pracy oraz do pobrania danych do pamięci flash.

- Czy Zamawiający dopuści izolację drzwi i ścian o grubości 90 mm, ale wykonaną z cyklopentanu z panelami próżniowymi, gwarantującą o 30% lepszą izolację termiczną od klasycznej izolacji piankowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza izolację drzwi i ścian o grubości 90 mm, ale wykonaną  z cyklopentanu z panelami próżniowymi.

- Czy Zamawiający dopuści poczwórną uszczelkę podgrzewaną ciepłem odzyskiwanym z kompresora? Jeszcze lepsza izolacja niż przy uszczelce potrójnej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza poczwórną uszczelkę podgrzewaną ciepłem odzyskiwanym z kompresora.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z komora podzieloną na 4 części z czwórką osobnych drzwi wewnętrznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z komora podzieloną na 4 części z czwórką osobnych drzwi wewnętrznych.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 7

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o głębokości zewnętrznej 980 mm przy zachowaniu pozostałych wymiarów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o głębokości zewnętrznej 980 mm.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 11

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę, gdzie rejestrator parametrów pracy oraz pobieranie danych do pamięci flash jest wyposażony w port USB, co jest rozwiązaniem bardziej popularnym, nowocześniejszym i standardowo stosowanym przez producentów zamrażarek? Jeżeli nie prosimy o wyjaśnienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza na zamrażarkę, gdzie rejestrator parametrów pracy oraz pobieranie danych do pamięci flash jest wyposażony w port USB.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 15

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę bez funkcji „Wybór napięcia i wybór częstotliwości AC.” Funkcja taka nie ma zastosowania w Polsce, ponieważ zarówno poziom napięcia, jak i częstotliwość są wartościami ustandaryzowanymi poprzez odpowiednie przepisy i nie ma możliwości ich wyboru? Jeżeli nie prosimy o wyjaśnienia, jakie zastosowanie ma dla Zamawiającego taka funkcja w zamrażarce.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę bez funkcji „Wybór napięcia i wybór częstotliwości AC.”

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 18 i 19

Wymogi co do grubości izolacji piankowej sugerują zamrażarkę o przestarzałej technologii izolacji termicznej. Zamrażarki niskotemperaturowe wykonane w nowoczesnej technologii posiadają izolację komory z pianki poliuretanowej oraz paneli próżniowych (VIP). Zastosowanie paneli próżniowych umożliwia zredukowanie całkowitej grubości izolacji przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametrów izolacyjnych przy mniejszej grubości izolacji.

W związku z tym, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z grubością izolacji 90 mm wykonanej z pianki poliuretanowej oraz paneli próżniowych (VIP), z takimi samymi właściwościami izolacyjnymi jak wskazane w OPZ (pkt 18 i 19)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z grubością izolacji 90 mm wykonanej z pianki poliuretanowej oraz paneli próżniowych (VIP), z takimi samymi właściwościami izolacyjnymi jak wskazane w OPZ (pkt 18 i 19)

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 20

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z poczwórną uszczelką drzwi głównych, co zapewnia lepszą izolację? Jeżeli nie prosimy o wyjaśnienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z poczwórną uszczelką drzwi głównych.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 26

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z możliwością umieszczenia pudełek o wysokości 3” – 240 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ofertę na zamrażarkę z możliwością umieszczenia pudełek o wysokości 3” – 240 szt.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 27

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z zewnętrznymi elementami malowanymi proszkowo bez pokrycia antybakteryjnego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z zewnętrznymi elementami malowanymi proszkowo bez pokrycia antybakteryjnego.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 29

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z komorą podzieloną na 4 części, każda część posiada odrębne drzwi wewnętrzne?

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie w zamrażarkach o wymaganej przez Zamawiającego pojemności, stosowane przez wielu renomowanych producentów. Wymóg podziału na 5 część znacznie ogranicza konkurencję oraz może spowodować, że Zamawiający dostanie niekorzystne oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z komorą podzieloną na 4 części, każda część posiada odrębne drzwi wewnętrzne.

- Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ (TABELA OCENY TECHNICZNEJ – część nr 1

Czy Zamawiający rozumie przez rozwiązanie wskazane w Tabeli oceny technicznej wyświetlanie temperatury aktualnej w zamrażarce oraz temperatury otoczenia na wyświetlaczu oraz możliwość podglądu temperatury zadanej z poziomu menu panelu sterowania?

Odp.: Wyświetlanie temperatury aktualnej w zamrażarce oraz temperatury otoczenia na wyświetlaczu oraz możliwość podglądu temperatury zadanej z poziomu menu panelu sterowania.

Część nr 6 Kontener do przechowywania próbek w ciekłym azocie

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę na kontener do przechowywania próbek w ciekłym azocie o wysokości nie większej niż 718 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza kontener do przechowywania próbek w ciekłym azocie o wysokości nie większej niż 718 mm.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt 6

Zamawiający wymaga z punkcie 6, aby kontener był wyposażony w nie mniej niż 7 racków o poj. po 5 pudełek po 25 miejsc na probówki 2 ml. Z wyliczeń wynika, że Zamawiający wymaga, aby zaproponowany kontener miał możliwość przechowywania 875 probówek o pojemności 2 ml.

Czy Zamawiający dopuści ofertę na kontener wyposażony w 6 racków umożliwiających przechowywanie łącznie 1110 probówek o pojemności 2 ml, czyli więcej niż ilość wskazana w OPZ? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza kontener wyposażony w 6 racków umożliwiających przechowywanie łącznie 1110 probówek o pojemności 2 ml.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w części nr 1: Załącznik nr 2 do SWZ - Modyfikacja OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 7, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31 wykreślono pkt. 14 i 15,

- w części nr 6: Załącznik nr 2 do SWZ - Modyfikacja OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 2 i 6.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................ mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załączniki:

#### Modyfikacja Część nr 1 Zamrażarka niskotemperaturowa

#### Modyfikacja Część nr 6 Kontener do przechowywania próbek w ciekłym azocie