## Arkusz2
Zadanie nr 1
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Prowadniki wieńcowe angioplastyczne | 750
* dł. 190 i 300cm * średnica 0.014” * końcówka prosta i „J” * przynajmniej 20 rodzajów * hydrofilnei hydrofobowe
2. | Prowadnik do pomiaru rezerwy wieńcowej | 300
* łączący się bezprzewodowo drogą radiową z konsolą * prowadnik przystosowany do pomiarów FFR, CFR, IMR * długość: 175 cm * średnica: 0,014" * hydrofilne pokrycie części roboczej na długości 31 cm * końcówka dystalna platynowa, dobrze widoczna w RTG, do manualnego kształtowania, z płaskim rdzeniem * końcówka proksymalna hydrofobowa
3. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy z trwałym polimerem i everolimusem | 200
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 1 pozycji nr 2 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do pomiary rezerwy wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 1 (suma wartości netto Zadania nr 1 oraz czynszu dzierżawnego netto): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 1 (suma wartości brutto Zadania nr 1 oraz czynszu dzierżawnego brutto): | …………………………………………..
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Balon wieńcowy angioplastyczny non-compliant | 500
* średnica 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm * długość 8; 10; 12; 15; 18 mm * ciśnienie nominalne 12atm * RBP 22atm (20 atm dla średnic 4,5 oraz 5,0 mm); MBP ≥30 atm * profil balonu 0,0295 * proksymalny shaft 1,9F, dystalny shaft 2,7F * wydłużenie balonu max. 3,19 % w zakresie 10-22 atm * kontrolowany przyrost 0,6%/atm w roboczym zakresie ciśnień * HIST tip - uformowanie końcówki zapobiegające efektowi "fishmouth" i zapewniające szybkie przejście przez zmiany * składanie 3-zakładkowe TiFo - gwarantujące doskonałą trakcyjność w najciaśniejszych zmianach. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie balonu NC o następujących parametrach: materiał Nylon, NP – 12 Atm, RBP – 20 Atm dla średnic 1,75-4,0mm(18 atm dla średnic 4,5 i 5,0 mm), MBP ≥30 Atm. Profil balonu – 0.0336” dla średnicy 3,0mm. Średnice balonów (1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm) Długości balonów: od 8 do 18 mm (8; 10; 12; 15; 18 mm). Długość końcówki 1,5mm dla balonu 1,75mm, 2 mm dla 2,0-3,0mm, 2,5mm dla 3,25-5,0mm. Prox shaft 2,0F, distal 2,36F dla średnic 1,75-2,0mm/2,55F dla 2,25-3,5mm/2,6F dla 3,75-5,0mm
2. | Balon wieńcowy non-compliant uwalniający paclitaxel | 100
* dostępne średnice 2,50 - 4,50 mm * możliwość 3-krotnej inflacji
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 3
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy z biodegradowalnym polimerem i everolimusem | 200
* platforma o budowie hybrydowej: cele zamknięte na końcach stentu, cele otwarte w środkowym segmencie stentu * minimalny zakres średnic 2,25 – 4,50mm * minimalny zakres długości 8 – 48mm * grubość stratu 50 μm * crossing profile max. 0,039" (dla stentów 3,0 mm) * kompatybilność z cewnikiem prowadzącego 5 F dla wszystkich rozmiarów stentów
2. | Y-connector | 750
3. | Deinflator | 500
4. | Balon wieńcowy semi-compliantuwalniający sirolimus | 100
5. | Stent wieńcowy taperowany z biodegradowalnym polimerem i sirulimusem | 5
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 4
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Igła angiograficzna | 100
*1.3 x 70mm *cienkościenna *ze stali nierdzewnej *umożliwia wprowadzenie prowadnika do max. 0.038” *ostrze ścięte pod kątem 16 stopni
2. | Prowadnik diagnostyczny krótki | 10
*długość 150-175cm *średnica 0.032” i 0.035” *z giętką końcówką prostą lub „J” *pokryty PTFE na całej długości
3. | Prowadnik diagnostyczny długi | 10
*długość 200-260cm *średnica 0.032” i 0.035” *z giętką końcówką prostą lub „J” *pokryty PTFE na całej długości
4. | Balon wieńcowy angioplastyczny semi-compliant | 500
*minimalny zakres średnic: 2.0 – 4.0 mm (min. 7 średnic) *minimalny zakres długości: 10 – 30 mm (min. 5 długości) *dostępne średnice 1.25 -1.5 mm dla długości 10, 15, 20 mm *profil wejścia balonu ≤ 0.016” *shaft proksymalny 1.9 F; dystalny 2.5 F dla wszystkich rozmiarów *ciśnienie nominalne 6 atm dla średnic 2.0 – 4.0 mm *ciśnienie nominalne 10 atm dla średnic 1.25 – 1.5 mm *RBP 14 atm. w zakresie średnic 2.0 – 4.0 mm oraz 18 atm dla średnicy 1.25 i 1.5 mm
5. | Stent wieńcowy bezpolimerowy z sirolimusem | 200
*zakres długości: 9-38 mm (min. 8 długości) *grubość ściany stentu 0,0022" dla średnic 2,0-3,0 mm oraz 0,0026" dla wszystkich pozostałych rozmiarów *profil wejścia ≤ 0,016" *RBP ≥ 18atm. - dla średnic od 2,0 do 3,5mm *ciśnienie nominalne 10 atm *crossing profile dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0.035”
6. | Rampa dwukranikowa OFF | 50
*wysokociśnieniowa - do 35 bar
7. | Kolec do oszczędności środka radiokontrastowego | 500
8. | Kaniula metalowa do prowadnika | 1250
9. | Torquer | 1250
10. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metoda krwawą | 25
11. | Zestaw jednorazowy do koronarografii | 2500
* 2x fartuch rozmiar L z włókniny SMS, elastyczne mankiety * 1x rękawiczki lateksowe bez pudru, syntetyczny płaszcz wewnętrzny rozm. 6,5 * 2 x chusta 2-warstowowa wym. min. 100 x 150cm * 1 x chusta min. 2-warstwowa wym. 152x190cm * 1 x serweta 75 x 90 cm * 1 x chusta angiograficzna SMS o wymiarach 208 x 330 cm, z prawej strony przezroczysta krawędź o wymiarach 70 x 330cm, 2 otwory w kształcie koła o średnicy 12cm wypełnione folią przylepną o brzegach 1,5cm, wokół otworów dodatkowe wzmocnienie wym. 120 x 80cm * 1 x serweta absorpcyjna z nieprzemakalną warstwą spodnią wym. 60x90cm * 1 x serweta wyskoabsorpcyjna 20 x 40 cm * 1 x zestaw do przetaczania płynów 150cm * 4 x strzykawka 10 ml typu luer z zielonym tłokiem * 1 x strzykawka 20 ml typu luer z zielonym tłokiem * 1 x strzykawka 3 - częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock 10 ml * 1x igła 0,8 x 40 mm, 21G * 1 x igła 0,7 x 40mm, 22G * 40 x kompres gazowy 10x10cm, 4 - warstwowy * 1 x prowadnik diagnostyczny 0,32" dł.200 cm * 1 x rampa 2-kranikowa testowana do ciśnienia 35BAR z adapterem rotacyjnym * 1 x miska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml * 1 x miska 250 ml z podziałką, przezroczysta * 1 x miska 250 ml z podziałką, niebieska * 1 x dren do kontrastu męsko - męski z zastawką bezzwrotną, kompatybilny z kolcem do oszczędności kontrastu i rampą o długości 150 cm * 1 x kolec przelewowydo transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemniościach * 1 x zestaw do monitorowania cisnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku, połączenie z kablem pinowe, wodoszczelne, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w kable pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami.
12. | Balon wieńcowy uwalniający substancję antyproliferacyjną | 100
13. | Serweta absorpcyjna z nieprzemakalną warstwą spodnią 40 x 60 cm | 250
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 5
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik prowadzący | 1500
*średnica zewnętrzna 5F, 6F, 7F, 8F *średnica wewnętrzna 5F-0.058”; 6F-0.071”; 7F-0.081”; 8F-0.090” *pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – Judkins L&R, Amplatz L&R, Femoral J&R, Multipurpose, EBU, MAC, Champ
2. | Balon wieńcowy angioplastycznysemi-compliant i non-compliant | 500
3. | Stent wieńcowy kobaltowo - chromowy z trwałym polimerem i zotarolimusem | 200
*biokompatybilny polimer składający się z warstwy hydrofilnej i hydrofobowej *platforma wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z platynowo- irydowym rdzeniem *budowa stentuotwartokomórkowa *dostępne średnice stentu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm *dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm *profil przejścia 0,038 dla średnicy 3,0 mm *ciśnienie nominalne - 12atm
4. | Cewnik wieńcowy aspiracyjny | 50
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 6
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Zestaw do dostępu udowego | 25
2. | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny krótki | 10
*średnice 0.018" / 0.025" / 0.032" /0.035" / 0.038" *długość 50/80/120/150/180cm
3. | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny długi | 10
4. | Zestaw do dostępu promieniowego | 1500
* średnice 4 – 5 - 6 F * rozmiary 6F i 7F dostępne w długościach 10,16 i 25 cm
5. | Zestaw do dostępu promieniowego hydrofilny | 250
*średnice 5F – kompatybilne z cewnikiem 6F *średnice 4F – kompatybilne z cewnikiem 5F *średnice 6F – kompatybilne z cewnikiem 7F
6. | Cewnik diagnostyczny | 2000
*średnice 4F, 5F i 6F *dostępne z bocznymi otworami *długości 65, 80, 90, 100 i 110 i 120 cm *krzywizny łącznie z dedykowanymi do TRA typu TIG oraz BLK
7. | Cewnik prowadzący | 100
8. | Cewnik prowadzący hydrofilny | 100
9. | Cewnik wieńcowy angioplastyczny semi-compliant i non-compliant | 500
10. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy z biodegradowalnym polimerem i sirolimusem | 200
*szerokość przęsła 80-120 µm *średnice stentów od 2.0 mm do 4.5 mm *długości stentów od 9.0 mm do 50 mm *średnica proksymalna 1,98 F
11. | Mikrocewnik wieńcowy | 25
12. | Zamykacz tętnicy udowej | 25
13. | Opaska promieniowa | 100
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 7
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Prowadniki wieńcowe angioplastyczne podstawowe | 1250
2. | Prowadniki wieńcowe angioplastyczne specjalistyczne | 100
3. | Prowadniki wieńcowe angioplastyczne do CTO | 5
4. | Balon wieńcowy angioplastyczny non-complaint superwysoko ciśnieniowy | 25
5. | Deinflator superwysokociśnieniowy | 25
6. | Zestaw do dostępu promieniowego | 750
7. | Cewnik do aterektomii orbitalnej z diamentową koroną | 100
8. | Prowadnik do aterektomii orbitalnej | 100
9. | Lubrykant do aterektomii orbitalnej | 100
10. | Cewnik wieńcowy do przedłużenia cewnika prowadzącego | 5
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 8
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Stent wieńcowy kobaltowo - chromowy z biodegradowalnym polimerem z sirolimusem | 200
2. | Stentgraft wieńcowy | 5
* grubość pokrycia 90 µm * dostępne długości: 15; 20; 26 mm * dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm * crossing profile 1,25 mm dla średnicy 3,0 mm * kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F (2,5 – 4,0 mm,) i 6F (4,5 – 5,0 mm)
3. | Balon wieńcowy semi - compliant uwalniający paclitaxel | 100
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 9
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik do litotrypsji wieńcowej | 75
2. | Deinflator | 1000
3. | Y-connector | 750
4. | Zestaw jednorazowy do koronarografii | 500
* chusta angiograficzna 208 x 330 cm; folia przezroczysta z prawej strony pacjenta, szerokość 70 cm; warstwa chłonna w strefie otworów 140 x150cm - 1 szt. * rampa dwudrożna – 1 szt. * fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze L wykonany z włókniny SMMS - 2 szt. * serweta 100 x 150 cm * serweta 150 x 190 cm * serweta 75 x 90 cm * serweta chłonna 60 x 90 cm - 1 szt. * system infuzyjny z odpowietrzaczem 150 cm - 1 szt. * strzykawki 10 ml - 4 szt. * strzykawka 20 ml - 1 szt. * strzykawka luer lock 10 ml - 1 szt. * kleszczyki plastikowe – 1 szt. * gaziki 10 x 10 cm - 20 szt. * miska przeźroczysta 250 ml -1 szt. * miska 250 ml niebieska - 1 szt . * miska na prowadnik 2500 ml * prowadnik 0,032 J 200 cm (możliwość dostarczenia sterylnego prowadnika poza zestawem) * Y - konektor * osłona foliowa na szybę z gumką 140 x 140 cm
5. | Opaska promieniowa | 100
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 9 pozycji nr 1 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do litotrypsji wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 9 (suma wartości netto Zadania nr 9 oraz czynszu dzierżawnego netto): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 9 (suma wartości brutto Zadania nr 9 oraz czynszu dzierżawnego brutto): | …………………………………………..
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 10
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik do ultrasonografii wieńcowej | 400
* kompatybilność z prowadnikami angioplastycznymi 0,014 * możliwość obrazowania z przestrajalną programowo częstotliwością 40MHz i 60MHz (obie częstotliwości dostępne „na jednym cewniku”) * 5 prędkości akwizycji „pullback” (do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 i 10,0 mm/s
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 10 pozycji nr 1 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do ultrasonografii wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 10 (suma wartości netto Zadania nr 10 oraz czynszu dzierżawnego netto): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 10 (suma wartości brutto Zadania nr 10 oraz czynszu dzierżawnego brutto): | ………………………………………….
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 11
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik do kotrapulsacji wewnątrzaortalnej | 10
* balony o objętościach 30ml i 40ml o profilu 7,5 F z możliwością wprowadzenia metodą Seldingera i chirurgicznie (z koszulką lub bez) * współosiowa budowa cewnika minimalizująca opory przy przepływie helu * kanał centralny zbrojony oplotem spiralnym (odporność na załamania i zagięcia w krętych tętnicach) * balon widoczny w promieniach rtg * cewnik wyposażony w osłonę hemostatyczną „peel away” (redukcja krwawienia przy wprowadzaniu) * pokrycie hydrofilne balonu * dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania
2. | Cewnik wieńcowy do przedłużenia cewnika prowadzącego | 50
3. | Mikrocewnik wieńcowy prosty | 25
4. | Mikrocewnik wieńcowy kątowy | 5
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 12
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik diagnostyczny | 250
* długość 100 i 125 cm
2. | Cewnik wieńcowy angioplastyczny semi-compliant i non-compliant | 500
3. | Stent wieńcowy platynowo-chromowy z trwałym polimerem i everolimusem | 200
4. | Prowadniki rot ablacyjne RotaWire | 100
* końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2,2 cm dla Floppy i 2,8 cm dla Extra Support
5. | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem | 100
6. | Balon wieńcowy semi-compliant uwalniający paclitaxel | 100
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 12 pozycji nr 4, 5, 6 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy konsoli do rotablacji Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 12 (suma wartości netto Zadania nr 12 oraz czynszu dzierżawnego netto): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 12 (suma wartości brutto Zadania nr 12 oraz czynszu dzierżawnego brutto): | ………………………………………….
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy