Załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy Części nr 5

Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów - parametry i funkcje wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Producent: ………………..…….…..............................................….

Typ: …………………….……………………………………….…..

Model: ………………………………………………..………..……

Rok produkcji (nie straszy niż 2009 r.) ……………………..…..….

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

| Lp. | Parametry i funkcje wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat nie starszy niż rok produkcji 2009, opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatu |  |
|  | Aparat stanowi system zamknięty. Zamawiający dopuszcza system półautomatyczny, inkubacja i odczyt w obrębie aparatu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, który w procedurze napełniania testów wykorzystuje siłę grawitacji lub w inny sposób i testy są samonapełniające |  |
|  | Aparat wyposażony w komputer wraz z monitorem, drukarką, zewnętrznym urządzeniem zasilania awaryjnego UPS oraz w czytniki kodów kreskowych z łączem USB |  |
|  | Komora inkubacyjna analizatora na 50-100 miejsc |  |
|  | Wymagane są 2 niezależne stanowiska do inokulacji z pełnym wyposażeniem: densytometr, worteks, pipety ze statywami, dozownik zgodnie z metodyką producenta lub dwa zestawy do inokulacji w systemie manualnym lub grawitacyjnym |  |
|  | Wprowadzanie nowych badań w trakcie pracy aparatu. |  |
|  | Praca analizatora w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora |  |
|  | Aparat wyposażony w oprogramowanie typu eksperckiego, do analizy poprawności otrzymywanych wyników lekooporności, zgodnych z aktualnymi wytycznymi KORDL i wytycznymi EUCAST. |  |
|  | Wymagana jest aktualizacja oprogramowania, w każdym przypadku zmiany wytycznych EUCAST, w czasie trwania umowy przez wykonawcę i na koszt wykonawcy. |  |
|  | Aparat współpracujący dwukierunkowo z oprogramowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia oferowanego analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego stanowią koszt Wykonawcy. Powyższe prace należy wykonać we współpracy z właścicielem systemu laboratoryjnego Infomedica. Zamawiający zapewnia podłączenie do sieci szpitalnej. Zamawiający posiada własny sprzęt komputerowy z systemem Infomedica |  |
|  | Dysk aparatu, lub inny rodzaj nieulotnej pamięci (np. pamięć typu flash), z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy konstrukcja aparatu nie pozwala na wymontowanie dysku lub pamięci nieulotnej innego rodzaju, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie, w obecności pracownika Sekcji Informatyki i Telekomunikacji usunięcia danych o pacjentach w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie (np. przez kilkukrotne nadpisanie danych). |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. |  |
| 13. | Zamawiający wymaga, aby testy po ukończonym odczycie były automatycznie usuwane w obrębie aparatu |  |
| 14. | Zamawiający wymaga, aby do wywołania reakcji chemicznej nie wymagane było dodawania jakichkolwiek odczynników |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

| Lp. | #### Warunki bezwzględnie wymagane | Warunki oferowane przez Wykonawcę (opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- |
|  | #### Serwis : |  |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich aktualizacji, napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych w całym okresie dzierżawy. Brak odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu. |  |
| 2. | ### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy |  |
| 3. | ### W okresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. |  |
| 4. | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy. |  |
| 5. | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię w okresie dzierżawy: 24 godziny od zgłoszenia. Proszę podać dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie. | dane kontaktowe serwisu: |
|  | ##### Szkolenia : |  |
| 6. | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu Laboratorium Mikrobiologicznego w zakresie obsługi systemu, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na aparacie oraz szkolenie przypominające po około 30 dniach od instalacji, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium |  |
| 7. | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu obsługi technicznej Szpitala w zakresie konserwacji sprzętu i podstawowej diagnostyki usterek zgodnie z instrukcją obsługi |  |
| 8. | Szkolenia potwierdzone świadectwem dla osób przeszkolonych wydane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

KWALIFIKACJA  APARATU (PRAWO OPCJI)

| 1. | Koszt kwalifikacji aparatu zgodnie z wymogami GMP dla przemysłu farmaceutycznego (IQ, OQ, PQ) - 1 raz w trakcie trwania umowy | Proszę wskazać koszt: …………………... zł netto …………………… zł brutto |
| --- | --- | --- |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

UWAGA: zestawienie parametrów MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.