Zał. nr 2b do SWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW GRANICZNYCH:

odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu back-up

Nazwa i producent analizatora  do badań immunohematologicznego:

Rok produkcji:

Typ:

Numer fabryczny:

|  | Warunki graniczne automatycznego analizatora serologicznego oraz odczynników do badań immunotransfuzjologicznych | Wypełnia Wykonawca wraz z opisem parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn systemowy, pomiędzy którymi automatycznie się przełącza, bez ingerencji operatora).. Dodatkowe urządzenie zastępcze back-up w postaci: - wirówka do mikrokart i probówek o stałym czasie i prędkości wirowania (w zestawie 2 rotory), z wyjmowanym bez narzędzi rotorem, automatyczna detekcja rodzaju rotora, automatyczny wybór odpowiedniego programu wirowania, sterowany przez wbudowany fabrycznie komputer z dotykowym ekranem. - automatyczny wirówko-czytnik do mikrokart o pojemności min. 24 karty o parametrach: automatyczna kontrola równowagi rotora, pozytywna identyfikacja każdej mikrokarty, odczyt wyników przez 2 kamery, identyfikacja i odczyt 24 mikrokart: ok. 5min |  |
| 2 | Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) |  |
| 3 | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT) bez ingerencji operatora. |  |
| 4 | Oferowany analizator nowy lub używany, nie starszy niż 2019 r. zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS – podać nazwę/typ i nazwę producenta |  |
| 5 | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw). Mikrokarty zawierające 6 kolumn kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d; oraz w PTA | podać nazwy klonów podać nazwy klonów |
| 6 | Wszystkie odczynniki/karty, krwinki i sprzęt (z wyj, sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora) muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator oraz posiadany na własność sprzęt manualny (wirówki, inkubatory, pipety – DiaMed/BioRad) i być dopuszczone do pracy z tymi urządzeniami |  |
| 7 | Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku (Podać nr linii serwisowej). Naprawa i walidacja w ciągu 48 godz. od zgłoszenia. Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badań u innego wykonawcy nie może przekraczać cen zawartych w umowie przetargowej. |  |
| 8 | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm |  |
| 9 | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |  |
| 10 | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem czytniki kodów kreskowych |  |
| 11 | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań |  |
| 12 | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników |  |
| 13 | Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie. |  |
| 14 | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie ich obsługi na koszt dostawcy w laboratorium zamawiającego. |  |
| 15 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń |  |
| 16 | Wydajność analizatora – min. 30 grup z badaniem przeciwciał na 1 godz. |  |
| 17 | Aparat oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP |  |
| 18 | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. |  |
| 19 | Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań automatycznego analizatora oznakowane znakiem CE, wyposażone w system kontroli niezgodności bieżąco wykonywanych badań z wynikami przechowywanymi w archiwum analizatora. oprogramowanie analizatora umożliwiające wprowadzanie wyników badań wykonanych manualnie |  |
| 20 | Analizator z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację badań wykonanych manualnie |  |
| 21 | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny wraz z komorą reakcyjną) w postaci kolorowych zdjęć |  |
| 22 | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki (bez lecenia) do analizatora bez ingerencji operatora w oprogramowanie |  |
| 23 | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora |  |
| 24 | Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny |  |
| 25 | Analizator wyposażony w funkcję optycznego wykrywania zakorkowanych probówek oraz innych odczynników na etapie ich identyfikacji wykluczając bezpośredni kontakt igły analizatora z korkiem |  |
| 26 | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora – w trakcie trwających badań |  |
| 27 | Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację igieł. |  |
| 28 | Automatyczne usuwanie (bez ingerencji operatora) zużytych kart, fiolek po odczynnikach i opakowań po diluentach przez analizator. Wbudowany kosz na odpady. |  |
| 29 | Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki z diluentem do zawieszania krwinek badnych |  |
| 30 | Wymaga się, aby krwinki wzorcowe do grupy oraz screeningu przeciwciał można było przechowywać na pokładzie analizatora przez min. 7 dni bez potrzeby wyjmowania. Analizator posiadający chłodzone pozycje do przechowywania krwinek na pokładzie |  |
| 31 | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań |  |
| 32 | Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B jak również anty-D; izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B | podać nazwy klonów |
| 33 | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań |  |
| 34 | Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. |  |
| 35 | Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych – 5 tygodni od daty dostawy |  |
| 36 | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st. C) – jako załącznik przykładowy wydruk z dostawy |  |
| 37 | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski |  |
| 38 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności |  |
| 39 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu /dwa różne klony/ |  |
| 40 | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie |  |
| 41 | Temperatura przechowywania wszystkich kart – pokojowa (18-25 st. C) |  |
| 42 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów |  |
| 43 | Możliwość załadowania na pokład analizatora min. 160 mikrokart |  |
| 44 | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1% |  |
| 45 | W ramach umowy Oferent zapewnia nieodpłatny autoryzowany producencki serwis i walidacje posiadanego przez Zamawiającego na własność systemu manualnego składającego się z wirówek, inkubatorów i pipetorów firmy DiaMed/BioRad a w przypadku braku możliwości naprawy wymieni sprzęt na sprawny. Do oferty załączyć autoryzację producencką serwisu |  |
| 46 | Kalkulacja ceny winna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki dodatkowe oraz krwinki firmowe gotowe do użycia do podanej ilości badań.. |  |
| 47 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych |  |
| 48 | Oprogramowanie do zarządzania analizatorem i wirówko-czytnikiem zintegrowane z Laboratoryjnym Informatycznym Systemem (LIS) Zamawiającego (Eskulap) spełniające następujące kryteria: - Wspólna baza danych dla dwóch analizatorów. - Wspólna lista robocza dla dwóch analizatorów. - Analizatory połączone serwerem w trybie query. - Wspólna historia wszystkich pacjentów oraz wszystkich badań dla danego pacjenta dla dwóch analizatorów. - Wspólna konfiguracja testów dla dwóch analizatorów. - Pełny podgląd na historię toczonych jednostek. - Wspólna statystyka wykonywanych testów na urządzeniach z podziałem na analizatory, testy anulowane, wykonane i QC. - Jedno dwukierunkowe podłączenie do LIS niezależnie od ilości urządzeń. - Zarządzanie kontrolą jakości dla wszystkich analizatorów. |  |
| 49 | W celu zapewnienia ciągłości wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej w ramach umowy (czynszu dzierżawnego) Wykonawca dostarczy do pracowni: - urządzenie chłodnicze umożliwiające przechowywanie odczynników, krwinek wzorcowych oraz innych roztworów w temp. 2-8°C z wyświetlaczem temperatury. Powyższe urządzenie po zakończeniu umowy staną się własnością Zamawiającego |  |

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym.

Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu,

a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.