Zał. 1D do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 4 – Defibrylator transportowy

# „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.04.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.11.02.00-30-0029/22-00 z dnia 14.02.2023 r.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Defibrylatora transportowego przeznaczonego do Ambulansu. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2022 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33182100-0 Defibrylatory

W poniższej części Załącznika „1D” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Podać markę, model, producenta , rok produkcji oferowanego Defibrylatora: ..................... |
| --- |
| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| I. | Defibrylator transportowy (1 szt.) |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie przenośne - waga max. 12 kg (z elektrodami do defibrylacji dla dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów, kablami EKG), wbudowany uchwyt (rączka) do przenoszenia Parametr punktowany: waga ( 10 kg – 5 pkt waga >10 kg ( 12 kg – 0 pkt |  |  |
| 2 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - klasa minimum IP54 wg IEC529) |  |  |
| 3 | Automatyczny test gotowości wraz z informacją o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) oraz automatyczny wydruk wyników autotestu |  |  |
| 4 | Zasilanie 12 V– zasilacz odłączany od defibrylatora bez użycia narzędzi. |  |  |
| 5 | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy lub równoważny, bez efektu pamięci, zapewniające: - min. 6 godz. ciągłego monitorowania EKG lub - min. 100 defibrylacji z maksymalną energią Wskaźnik pozostałego czasu pracy widoczny na akumulatorze i w czasie pracy urządzenia na ekranie. |  |  |
|  | DEFIBRYLACJA |  |  |
| 6 | Defibrylacja manualna, dwufazowy impuls defibrylacyjny w technologii oszczędzającej mięsień sercowy (niskoenergetyczny), regulacja energii w zakresie min. 2 – 200J, z automatycznym pomiarem i kompensacją oporności pacjenta w każdym dostępnym w urządzeniu sposobie i akcesorium do defibrylacji. |  |  |
| 7 | Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej – funkcja ręcznego uruchomienia analizy EKG w celu określenia zaleceń do defibrylacji, automatyczne ładowanie do ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego, z możliwością użycia dla osób poniżej 8 roku życia. |  |  |
| 8 | Protokół defibrylacji w trybie pediatrycznym |  |  |
| 9 | Możliwość regulacji energii defibrylacji w trybie pediatrycznym od min. 2 J |  |  |
| 10 | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu |  |  |
| 11 | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤ 7 sekund |  |  |
| 12 | Minimum 20 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej. |  |  |
| 14 | Pełna kompatybilności elektrod do defibrylacji dostarczonych z tym urządzeniem (jedne elektrody pasują do każdego typu urządzeń) z innymi urządzeniami tego samego producenta z zachowaniem dostępności funkcji pomiaru impedancji pacjenta, jakości prowadzonej RKO, automatycznego rozpoznawania typu elektrod i przełączania tryby pacjenta. |  |  |
| 15 | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku) Zamawiający dopuścił w odp. na pytania: „Urządzenie, które wykonuje automatycznie wydruk po każdej defibrylacji bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez operatora, umożliwiający jednocześnie wydruk na żądanie z poziomu panelu czołowego defibrylatora” |  |  |
|  | EKG: |  |  |
| 16 | Monitorowanie EKG z 3, 6 i 12 odprowadzeń |  |  |
| 17 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min. |  |  |
| 18 | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,25 - 4,0 cm/mV |  |  |
| 19 | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego |  |  |
| 20 | Funkcja analizy arytmii u dzieci poniżej 8 roku życia, automatyczne przełączenie na pediatryczny algorytm analizy EKG po podłączeniu elektrod pediatrycznych, zapewniający prawidłowe zalecenie wykonania lub niewykonania defibrylacji, |  |  |
| 21 | Pomiar respiracji wykonywany za pomocą kabla EKG i wyświetlany na ekranie głównym. Zamawiający dopuszcza urządzenie pozbawione funkcji pomiaru respiracji za pomocą kabla EKG / dopuszcza na zasadzie równoważności pomiar respiracji za pomocą czujnika do pomiaru SpO2. |  |  |
| 22 | Możliwość transmisji zapisu EKG do placówek wytypowanych przez Zamawiającego |  |  |
|  | FUNKCJA MONITOROWANIA RESUSCYTACJI: |  |  |
| 23 | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2015. Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 24 | Funkcja aktywnego metronomu wspomagająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej włączająca podpowiedzi w sytuacji zbyt wolnego, zbyt szybkiego, zbyt płytkiego lub zbyt głębokiego wykonywania uciśnięć klatki piersiowej. Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 25 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. Parametr punktowany: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI |  |  |
| 26 | Możliwość pracy w trybach: ręcznego i automatycznego pomiaru. Odstępy kolejnych pomiarów w trybie automatycznego pomiaru min.: 1 minuta, max. 60 minut, programowalne przez użytkownika bez przerywania monitorowania. |  |  |
| 27 | Możliwość pracy w trybie automatycznych pomiaru następujących bezpośrednio po sobie w okresie 5 minut. Programowalne przez użytkownika bez przerywania monitorowania. |  |  |
| 28 | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany z zapisem EKG. Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 29 | Funkcja dostosowania warunków wykonywania pomiarów NIBP dla min. dwóch grup pacjentów (dziecko, noworodek) poprzez ograniczenie maksymalnego czasu pomiaru, maksymalnego ciśnienia napełnienia mankietu, maksymalnego czasu napełnienia mankietu. |  |  |
| 30 | Możliwość stosowania funkcji u każdego pacjenta - niezależnie od jego wieku. |  |  |
| 31 | Możliwość szybkiej zmiany rozmiaru mankietu do pomiaru bez konieczności odłączania kabla – wymiana samego mankietu. |  |  |
|  | STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |
| 32 | Możliwość stymulacji dzieci i dorosłych w trybach asynchronicznym i „na żądanie” |  |  |
| 33 | Stałoprądowy, prostokątny impuls stymulacji o szerokości min. 40 ms |  |  |
| 34 | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min |  |  |
| 35 | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA |  |  |
|  | WYŚWIETLANIE/ REJESTRACJA |  |  |
| 36 | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6,5”, z rodzielczością minimum 640 x 480 pikseli |  |  |
| 37 | Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych |  |  |
| 38 | Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk na papierze pełnego zapisu 12 odpr. EKG,, interpretacji słownej oraz wyników pomiarów amplitudowo – czasowych. |  |  |
| 39 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm z lub bez naniesionej siatki milimetrowej. |  |  |
| 40 | Pamięć wewnętrzna min. 300 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG (Zamawiający dopuszcza zapisywanie min. 300 zdarzeń wraz z fragmentami zapisu EKG (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne) poprzez dołączoną kartę pamięci CF) |  |  |
| 41 | Możliwość transferu danych/ raportów przez: - port USB - Wi-Fi - Bluetooth |  |  |
|  | PULSOKSYMETRIA |  |  |
| 42 | Pomiar SpO2 w technologii odpornej na zakłócenia |  |  |
| 43 | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% |  |  |
| 44 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie |  |  |
| 45 | Czujnik wielorazowego użytku typu „klips na palec”. |  |  |
|  | EtCO2 |  |  |
| 46 | Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych dorosłych i dzieci (bez ograniczeń wiekowych) |  |  |
| 47 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej EtCO2 na ekranie |  |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |
| 48 | Łyżki zewnętrzne |  |  |
| 49 | Elektrody dla dorosłych -min 2 szt. |  |  |
| 50 | Uchwyt karetkowy |  |  |
| 51 | Elektrody pediatryczne - 1 szt. |  |  |
|  | INNE WYMAGANIA CO DO URZĄDZENIA |  |  |
| 52 | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. |  |  |
| 53 | Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz wszelka dokumentacja pozwalającą na użytkowanie oferowanego urządzenia w planowanym terminie oddania inwestycji do pełnej eksploatacji dostarczana przy dostawie. |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji na aparat min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym