Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Robot operacyjny | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |
|  | Robot chirurgiczny umożliwiający operacje w specjalizacjach minimum: - urologicznej – prostatektomii, częściowej nefrektomii, cystektomii - chirurgicznej; - procedury kolorektalne: - przednia resekcja odbytnicy - hemikolektomia prawostronna - hemikolektomia lewostronna - sigmoidektomia (resekcja esicy) - laryngologia |  |
|  | Urządzenie składające się co najmniej z : - konsoli chirurgicznej, - wózka lub wózków z minimum 4 ramionami robotycznymi, - zintegrowanego systemu wizyjnego, - systemu do elektrokoagulacji |  |
|  | Konsola chirurgiczna na podstawie jezdnej z blokadą kół |  |
|  | Konsola chirurgiczna zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych zapewniając płynne sterowanie przez operatora wszystkimi ramionami robotycznymi oraz zainstalowanymi na nich narzędziami chirurgicznymi i kamerą endoskopową urządzenia przy zminimalizowaniu efektu naturalnego drżenia rąk oraz ich przypadkowych ruchów, jak również umożliwiająca skalowanie ruchu używanych narzędzi |  |
|  | Możliwość sterowania narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D w każdym z ramion robotycznych |  |
|  | Konsola wyposażona w panel dotykowy oraz panel włączników nożnych umożliwiających minimum sterowanie kamerą, wyzwalaniem elektrokoagulacji, wysprzęglania, przełączania ramion robotycznych |  |
|  | Sterowanie ramionami robotycznymi przez operatora przy pomocy manetek |  |

|  | Konsola umożliwiająca minimum: •sterowania nastawami zaoferowanego z zestawem systemu do elektrokoagulacji w tym co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień dla narzędzi elektrochirurgicznych •włączania i wyłączania zaimplementowanego w zaoferowanym urządzeniu systemu do wizualizacji znacznika ICG (obrazowania fluorescencyjnego) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Konsola chirurgiczna składająca się z minimum: - manetki sterujące (lewa i prawa), - pulpit sterujący (lewy i prawy), - przeglądarka stereoskopowa, - ekran dotykowy, - panel przełączników nożnych |  |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta z zachowaniem kierunku ruchu |  |
|  | Przeglądarka stereoskopowa dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D |  |
|  | Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D bez zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych) |  |
|  | Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel dotykowy służący operatorowi wybieraniu funkcji konsoli, co najmniej w zakresie: - wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie, - przypisania narzędzi do określonej konfiguracji rąk oraz nóg, - sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora, - programowania przez operatora wartości energii dostarczonej do narzędzi, - pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami, - sterowania ustawieniami obrazu i dźwięku oraz ich zapisu, - sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (co najmniej: obrazów USG, CT, kamer zewnętrznych), sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej, telestracji i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D) |  |
|  | Uniwersalne ramiona robotyczne w pełni kompatybilne z oferowanymi narzędziami oraz endoskopami – możliwość jednoczesnego osadzenia zarówno endoskopu jak i narzędzia w każdym z ramion z osobna |  |

|  | Napęd elektryczny wózka / wózków: •umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania •zapewniający możliwość zmiany położenia wózka również bez użycia interfejsu napędu elektrycznego •interfejs napędu elektrycznego obejmujący: kolumnę kierowniczą oraz przełączniki przemieszczenia i zmiany wysokości |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramiona robotyczne z możliwością zamocowania sterylnej nakładki i jednorazowego, sterylnego obłożenia ramienia robotycznego |  |  |  |
|  | Przegubowe monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne |  |  |  |
|  | Przegubowe bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne |  |  |  |
|  | Chwytaki przegubowe |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania jednorazowych, sterylnych, artykulacyjnych narzędzi bipolarnych chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7 mm chwytania i dysekcji |  |  |  |
|  | Wymagana możliwość osadzenia endoskopu chirurgicznego w każdym z ramion robotycznych wózka robota, bez konieczności wymiany kaniuli (lub instalowania reduktora kaniuli) |  |  |  |
|  | System wizyjny wyposażony minimum w: •tor wizyjny o rozdzielczości minimum FullHD, •endoskop z końcówką prostą o kącie patrzenia 0 stopni - minimum 2 szt. •endoskop z kątem patrzenia 30 stopni – minimum 2 szt. •monitora medycznego o wielkości minimum 24" oraz rozdzielczości minimum FullHD, •panelu sterującego do regulacji parametrów wyświetlanego obrazu |  |  |  |
|  | System wizyjny wyposażony w minimum 4 wyjścia wideo umożliwiające przekazanie obrazu z toru wizyjnego do systemu zintegrowanego na sali operacyjnej oraz minimum 2 wejść pomocniczych wideo |  |  |  |
|  | Elektrokoagulacja, pracująca w trybach monopolarnym oraz bipolarnym w pełni kompatybilna i współpracująca z oferowanymi narzędziami |  |  |  |
|  | Elektrokoagulacja wyposażona w system ograniczenia mocy skutkujący redukcją dymu oraz zwęglenia w polu operacyjnym |  |  |  |
|  | Elektrokoagulacja wyposażona w minimum 3 konfigurowalne ustawienia wstępne |  |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 48 miesięcy |  |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |  |
|  | Zestaw startowy narzędzi i akcesoriów do wykonania minimum 420 zabiegów w zakresie: 1. Urologia 2. Chirurgia ogólna (m. in. wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: dostępne narzędzia zgodnie z pkt powyżej, trokary współpracujące z ramionami robotycznymi robotycznymi wraz z obturatorami o zakończeniu tępym, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny, kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych; stosownie do wymagań obsługowych |  |  |  |
|  | Kosze do zaoferowanych narzędzi wielokrotnego użytku – minimum 4 szt. |  |  |  |
|  | Stół ogólnochirurgiczny o poniższych minimalnych parametrach. Szerokość blatu: 60 cm Długość blatu: >220 cm Obciążalność: min. 400 kg. Zakres wysokości stołu (bez podkładek): min. 60 cm – 110 cm Trendelenburg / Odwrócony Trendelenburg: min. 70 stopni (± 35°) Masa stołu netto: do 250 kg Komplet materacy do każdego elementu stołu Pilot przewodowy do stołu z ekranem. Zaciski do montowania akcesoriów stołu min. 2 kpl Pasy do mocowania pacjenta min. 2 kpl Podpora pod rękę z przegubem kulowym Pozycjonery minimum pod głowę, pod barki do pozycji trendelenburga, materac próżniowy Podpory pod nogi wyposażone w sprężyny gazowe |  |  |  |
|  | Insuflator kompatybilny z systemem. |  |  |  |
|  | Nagrywarka medyczna 2D/3D |  |  |  |
|  | Wyposażenie uzupełniające do procesu sterylizacji - zestaw do mycia/dezynfekcji/sterylizacji endoskopów robota chirurgicznego - 4 szt, który zawiera: - wkładkę do bezpiecznego pozycjonowania endoskopu - zestaw łączników do podłączenia endoskopu do wózka myjącego - kosz siatkowy kompatybilny z wkładką myjąco – dezynfekującą do pakowania i sterylizacji |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |  |
|  | Rozszerzone szkolenie personelu medycznego Zamawiającego z obsługi robota uwzględniające m.in. aspekty techniczne oraz użytkowe zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Producenta oraz innymi uwarunkowaniami prawnymi Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niżej wymienionych szkoleń wskazanego przez Zamawiającego personelu: Szkolenia dla min. 2 zespołów urologicznych z obsługi systemu robotycznego zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Producenta oraz innymi uwarunkowaniami prawnymi. Szkolenia dla min. 2 zespołów chirurgicznych z obsługi systemu robotycznego zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Producenta oraz innymi uwarunkowaniami prawnymi. Powyższe szkolenia nie warunkują przekazania Urządzenia do eksploatacji. Szkolenie zespołów: pielęgniarek- asystujących i pomagających oraz pracowników Centralnej Sterylizatorni |  |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |  |
|  | Wózek / wózki mobilne wyposażone w minimum 4 uniwersalne ramiona chirurgiczne zapewniające uzyskanie minimum 7 stopni swobody ruchów narzędzi Jeden wózek – 20 pkt Dwa wózki – 10 pkt Trzy wózki i więcej 0 pkt |  |  |  |
|  | Ramiona robotyczne z możliwością obrotu narzędzi o minimum 360 stopni w osi długiej - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |  |
|  | System wizyjny wyposażony minimum w głowicę kamery o min. 5 krotnym powiększeniu optycznym oraz min. 4 krotnym powiększeniu cyfrowym 3D z funkcją wizualizacji znacznika ICG - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym               podpisem elektronicznym”