## Pakiet 1
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 1
Lampa operacyjna mobilna
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Lampa operacyjna - mobilna |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 1 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ……………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana na : - min. czteroramiennej podstawie jezdnej, ze źródłem światła LED lub - na jednym statywie z czterema podwójnymi kołami o średnicy minimum 90 mm. | TAK- podać
2 | Diody LED w kolorze białym | TAK
3 | Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy. Dolna powierzchnia czaszy (front) czaszy będąca osłoną źródeł światła wykonana jest ze szkła bezpiecznego | TAK
4 | Natężenie światła 60.000 lux w odległości 1 m od czoła lampy | TAK- podać
5 | Lampa wyposażona w minimum 18 źródeł światła LED dopuszcza się element świeltny skłądajacy się z odbłyśników z 3 diodami LED | TAK- podać
6 | Żywotność układu świetlnego min. 50 000 godzin | TAK- podać KRYTERIUM OCENY: 50000 h- 0 pkt. Powyżej 50000 h- 10 pkt.
7 | Regulacja natężenia światła: - bezstopniowa w zakresie min. 45-100% lub - umieszczona na sterowniku kopułu mocowanym na ramieniu, elektroniczna w minimum 10 stopniach Dopuszczono: - bezstopniowa regulacja w zakresie min. 45-100% pozostałe parametry bez zmian | TAK- podać
8 | Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy lub na panelu umieszczonym na ramieniu uchylnym lampy | TAK- podać
9 | Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4300 [K] lub - regulacja barwowa lampy w 3 krokach : 3800-4400-5000 K Podać oferowaną opcje:…........................... | TAK- podać
10 | Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 96 | TAK- podać
12 | Zużycie energii : - zasilanie sieci maksymalnie 28 W | TAK- podać
13 | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym w zakresie 160 mm do 280 mm lub stała średnica pola bezcieniowego = 170 mm Podać oferowaną opcje:…........................... | TAK- podać
14 | Deklaracja zgodności CE | TAK
2. Lampa zabiegowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Lampa zabiegowa |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 2 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ……………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Lampa operacyjna - o czaszy w kształcie okręgu - wszystkie diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy” - kopuła o konstrukcji jednoczęściowej, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. lub - o kształcie wieloboku w której kopuła składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiedzy trzema segmentami ułatwiajacymi pracę nawiewu laminarnego. | TAK- podać
2 | Kopuła o konstrukcji jednoczęściowej, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. | TAK
3 | Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na ramieniu przy czaszy. Zakres 16-28 cm +/-2cm Dopuszczono: Zakres 16-25 cm Podać oferowaną opcję:…............. | TAK
4 | Źródło światła min. 36 diod LED | TAK- podać
5 | Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z min. 5 diod LED lub w przypadku kopuły czterosegmentowej minimum 16 diod LED w trzech segmentach zewnętrznych oraz w module środkowym minimum 9 diod LED Zamawiający dopuszcza lampe z modułami diodowymi, z których każdy składa się z 3 diód LED Podać oferowaną opcję:...................................... | TAK- podać
6 | Osłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego lub Obudowa kopuły wykonana ze stopów aluminium lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło. Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji | TAK- podać
7 | Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu w każdej kopule. Każda czasza wyposażona w min. 3 uchwyty brudne. | TAK- podać
8 | Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy lub Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika umieszczonego na ramieniu uchylnym lampy Dopuszczono: Elektroniczne natężenie światła za pomocą sterownika na czaszy | TAK- podać
9 | Natężenie oświetlenia czaszy min. 120 000 lux | TAK- podać
10 | Regulacja natężenia światła lampy w zakresie min. 30 do 100%. | TAK- podać
12 | Lampa wyposażona w światło typu ENDO, przystosowana do pracy przy zabiegach endoskopowych. | TAK- podać
13 | Stała temperatura barwowa: minimum 4300° [K] Nie dopuszcza się regulacji temperatury barwowej. | TAK- podać
14 | Współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 96 | TAK- podać
15 | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 96 | TAK- podać
17 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2)≥ 97 [cm] | TAK- podać
18 | Zużycie energii max 45W | TAK- podać
19 | Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 340 º | TAK- podać
20 | Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad minimum 240 º | TAK- podać
21 | Możliwość podnoszenia lampy minimum 30º na przegubie łączącym ramiona. | TAK- podać
22 | Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 40º na przegubie łączącym ramiona. | TAK- podać
23 | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi pionowej: ponad 340 º | TAK- podać
24 | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. | TAK- podać
25 | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | TAK- podać
26 | Żywotność źródła światła min. 50 000 godzin. | TAK- podać KRYTERIUM OCENY: 50000 h- 0 pkt. Powyżej 50000 h- 10 pkt.
27 | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | TAK
28 | Deklaracja zgodności CE | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 1 : | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 2
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 2
1. Łóżko
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Łóżko |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 1 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….……………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 85 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. | TAK - podać
2 | Długość podstawy łóżka 160 cm- 179 (+/- 2 cm) szerokość podstawy łóżka 77- 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu | TAK - podać
3 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga | TAK
4 | Zasilanie 230 V, 50 Hz Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | TAK- podać
5 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. | TAK
6 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta | TAK
7 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | TAK
8 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | TAK - podać
9 | Regulacja elektryczna pleców min 65° oraz regulacja elektryczna uda min 34° | TAK - podać
10 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° | TAK - podać
11 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji lub Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL montowanymi na stałe. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym\ | TAK - podać
12 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | TAK - podać
13 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | TAK
14 | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad na czas transportu posiadajace blokadę, która uniemożliwia wyjęcie szczytu | TAK- podać
15 | Koła tworzywowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | TAK
16 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System zabezpieczajacy łóżko przed uszkodzeniem w wyniku przekroczonego obciążenia roboczego dla poszczególnych siłowników. W sytuacji przekroczenia maksymalnego obciążenia następuję zatrzymanie siłowników. | TAK- podać
17 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane | TAK
18 | Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg : - pozycji krzesła kardiologicznego - pozycji leża CPR - pozycji leża antyszokowej | TAK
19 | Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/ Łóżko posiadające barierki boczne wyposażone w przycisk zwalniający blokadę barierki, umieszczony w górnej poprzeczce, dzięki czemu personel podczas opuszczania barierki nie musi się pochylać w celu zwolnienia blokady | TAK
20 | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej - Materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 10cm z nacięciami dostosowującymi materac do 4segmentowego leża. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny. | TAK
2. Łóżko szpitalne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Łóżko szpitalne |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 2 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….……………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Wymiary zewnętrzne 2060 x 750 mm (+/- 90 mm) | TAK- podać
2 | Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm) | TAK- podać
3 | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 600 - 900 mm (+/- 50 mm) | TAK- podać
4 | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna +/- 18 (+/-5o) | TAK- podać
5 | Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy | TAK- podać
6 | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem prowadnica/tunel na kasetę na całej długości. Elementy barierek wykonane z tworzywa a leże przezierne na całej długości | TAK- podać
7 | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o | TAK- podać
8 | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku lub od strony głowy i nóg pacjenta | TAK- podać
9 | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, piąte koło jako koło kierunkowe | TAK- podać
10 | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji minimum 230 kg | TAK- podać KRYTERIUM OCENY: 230 kg - 0 pkt. Powyżej 230 kg- 20 pkt.
11 | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. Koluimny o przekroju cylindrycznym, posiadającymi dodatkowe harmonijkowe osłony | TAK
12 | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | TAK
13 | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | TAK
14 | Materac o grubości min 60 mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | TAK
15 | Łózko z materacem stabilizowanym na leżu za pomocą antypoślizgowej tkaniny | TAK- podać
16 | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane, metalowe, lakierowane proszkowo uchwyty z tworzywowymi nakładkami, umieszczone z obu stron | TAK- podać
17 | Wózek wyposażony w wysuwany szczyt, służący jednocześnie do transportu wózka. Szczyt wysuwany spod leża. Szczyt posiadający tworzywową nakładkę lub Uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta z możliwością ich składania wykonane ze stali nierdzewnej z tworzywową nakładką. Uchwyty do przetaczania od strony nóg pacjenta w postaci 2 rękojeści, zamocowane na stałe wykonane ze stali nierdzewnej z tworzywową nakładką. | TAK- podać
3. Wózek do przewożenia pacjentów leżących.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Wózek do przewożenia pacjentów leżących |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 3 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Wózek transportowy 2 segmentowy | TAK
2 | Blat wózka 2segmentowy, segmenty tapicerowane, min. 1 ruchomy | TAK - podać
3 | Długość: 2100 mm- 2200 mm (+/-50mm) | TAK - podać
4 | Szerokość wózka wraz z poręczami: 740 mm- 800 mm Szerokość leża: 650mm | TAK- podać
5 | Regulacja segmentu pleców w zakresie: minimum od -25°do 0° maksymalnie: od +55 °do +60° (+/-5°) | TAK- podać
6 | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej | TAK- podać
7 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: minimum od 540 mm do 580 mm maksymalnie: 900 mm- 980mm (+/-20mm) | TAK- podać
8 | Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z dwóch stron | TAK
9 | Koła o średnicy 125mm z centralnym systemem blokowania, dźwignie hamulca dostępne przy każdym narożniku lub centralny system blokowania kół jezdnych wózka wraz z blokadą kierunku jazdy przy uzyciu dźwigni nożnejod strony nóg pacjenta. | TAK- podać
10 | Tworzywowa osłona podstawy na całej jej długości | TAK
11 | Krążki odbojowe zabezpieczające wózek, ściany i futryny przed obiciem, w każdym rogu | TAK
12 | Od strony głowy i nóg metalowe uchwyty do prowadzenia wózka, będące jednocześnie szczytami | TAK
13 | Blat wózka oparty na dwóch punktach podparcia. Konstrukcja metalowa w kolorze siwym lub RAL 7035 | TAK- podać
14 | Antystatyczna tapicerka w kolorze czarnym lub zielonym | TAK- podać
15 | Bezpieczne obciążenie robocze min 230 kg | TAK- podać
16 | Wózek wyposażony w I wariant: metalowe, chromowane barierki, zabezpieczające na 3/4 długości leża, składane wzdłuż ramy leża, nie poszerzające wózka po złożeniu. Mechanizm zwalniający blokadę barierki w postaci 1 przycisku. Przycisk zabezpieczony metalową osłoną przed uszkodzeniem. lub II wariant: Poręcze boczne ze stali nierdzewnej, nieposzerzające wymiar gabarytowy wózka. barierki boczne składne wzdłuż ramy leża poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie ich w kierunku nóg pacjenta | TAK- poać
17 | Deklaracja zgodności CE | TAK
4. Stół operacyjny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Stół operacyjny |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 4 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020. Podać: ……………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Stół zabiegowy elektryczny lub funkcje stołu realizowane przy pomocy napędu elektrohydraulicznego | TAK - podać
2 | Blat stołu 4 lub 5 segnmentowy: Wariant I: 4 segmentowy - segmenty tapicerowane, - ruchome, - antystatyczne w kolorze czarnym Wariant II: 5 segmentowy - płyta głowy - odłączana - segment oparcia pleców ze zintegrowanym wypiętrzeniem nerkowym na wysokość minimum 120 mm - segment siedziska - dwuczęściowy segment nóg - segmenty odłączane | TAK - podać
3 | Segment głowy o o takiej samej szerokości lub pomniejszonej szerokości w stosunku do szerokości segmentu pleców | TAK - podać
4 | Regulacja segmentu głowy w zakresie: minimum od -34° do -90° maksymalnie od +46° do 50° (+/-2°) | TAK - podać
5 | Długość blatu stołu: 2000mm (+/-50mm) | TAK- podać
6 | Szerokość stołu bez listw bocznych: od 520mm do 700mm (+/-50mm) | TAK
7 | Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie: minimum od -10° do -30° maksymalnie: od +60° do +80° (+/-2°) | TAK- podać
8 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie (zakres liczony bez materaca): minimum 480- 530 mm maksymalnie 880- 900mm (+/-20mm) | TAK- podać
9 | Funkcja Trendelenburga w zakresie -12° do -30° | TAK- podać
10 | Regulacja segmentu nóg w zakresie minimum -50° - 90° maksymalnie od +30° do +32° (+/-2°) | TAK- podać
11 | Regulacja segmentu nóg elektryczna za pomocą pilota przewodowego lub podnóżki regulowane przy pomocy układu elektrohydraulicznego Dopuszczono: Regulacja segmentu nógza pomoca sprężyny gazowej. | TAK- podać
12 | Segment pleców i siedziska wyposażony w listwy boczne ze stali nierdzewnej do montażu akcesoriów | TAK- podać
13 | Cztery koła o średnicy minimum 75 mm nie wystające Stół z możliwością blokady kół co umożliwi jego stabilność | TAK- podać
14 | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 nóżek z systemem przyssawek celem stabilizacji lub stopki blokujące stół z napędem elektrohydraulicznym posiadające mechanizm automatycznej kompensacji nierówności podłoża Dopuszczono: Stół blokowany jest do podłogi za pomocą 4 wysuwanych nóżek z gumowym spodem | TAK- podać
15 | Regulacja wysokości z pilota przewodowego oraz za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do konstrukcji stołu lub regulacja wysokości z pilota przewodowego oraz panelu | TAK- podać
16 | Podstawa stołu osłonięta tworzywową osłoną w kolorze szarym | TAK
17 | Stół wyposażony w dwie podpórki ręki, montowane na szynach bocznych | TAK- podać
18 | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 240kg | TAK- podać
19 | Stół wyposażony w akumulator oraz w system antykolizyjny zabezpieczający elementy stołu przed uderzeniem o podstawę lub podłogę podczas regulacji | TAK- podać
ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
1 | Wieszak kroplówki z uchwytem wielopozycyjnym – 1 szt. | TAK
2 | Podpórka ręki z uchwytem mocującym – 2szt. | TAK
3 | Podkolanniki ginekologiczne kpl. | TAK
4 | Miska ginekologiczna z uchwytem – 1szt. | TAK
5 | Uchwyt wielopozycyjny – 1szt. | TAK
5. Stół operacyjny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Stół operacyjny |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 5 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….…
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. BUDOWA STOŁU
1 | Stół zabiegowy elektryczny lub funkcje stołu realizowane przy pomocy napędu elektrohydraulicznego | TAK - podać
2 | Blat stołu 4 lub 5 segnmentowy: Wariant I: 4 segmentowy - segmenty tapicerowane, - ruchome, - antystatyczne w kolorze czarnym Wariant II: 5 segmentowy - płyta głowy - odłączana - segment oparcia pleców ze zintegrowanym wypiętrzeniem nerkowym na wysokość minimum 120 mm - segment siedziska - dwuczęściowy segment nóg - segmenty odłączane | TAK - podać
3 | Segment głowy o o takiej samej szerokości lub pomniejszonej szerokości w stosunku do szerokości segmentu pleców | TAK - podać
4 | Regulacja segmentu głowy w zakresie: minimum od -34° do -90° maksymalnie od +46° do 50° (+/-2°) | TAK - podać
5 | Długość blatu stołu: 2000mm (+/-50mm) | TAK- podać
6 | Szerokość stołu bez listw bocznych: od 520mm do 700mm (+/-50mm) | TAK- podać
7 | Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie: minimum od -10° do -30° maksymalnie: od +60° do +80° (+/-2°) | TAK- podać
8 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie (zakres liczony bez materaca): minimum 500mm- 530 mm (+/- 20 mm) maksymalnie 880- 900mm (+/-20mm) | TAK- podać
9 | Funkcja Trendelenburga w zakresie -12° do -30° | TAK- podać
10 | Regulacja segmentu nóg w zakresie minimum -50° - 90° maksymalnie od +30° do +32° (+/-2°) | TAK- podać
11 | Regulacja segmentu nóg elektryczna za pomocą pilota przewodowego lub podnóżki regulowane przy pomocy układu elektrohydraulicznego Dopuszczono: Regulacja segmentu nógza pomoca sprężyny gazowej. | TAK- podać
12 | Segment pleców i siedziska wyposażony w listwy boczne ze stali nierdzewnej do montażu akcesoriów | TAK- podać
13 | Cztery koła o średnicy minimum 75 mm nie wystające Stół z możliwością blokady kół co umożliwi jego stabilność | TAK- podać
14 | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 nóżek z systemem przyssawek celem stabilizacji lub stopki blokujące stół z napędem elektrohydraulicznym posiadające mechanizm automatycznej kompensacji nierówności podłoża Dopuszczono: Stół blokowany jest do podłogi za pomocą 4 wysuwanych nóżek z gumowym spodem | TAK- podać
15 | Regulacja wysokości z pilota przewodowego oraz za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do konstrukcji stołu lub regulacja wysokości z pilota przewodowego oraz panelu | TAK- podać
16 | Podstawa stołu osłonięta tworzywową osłoną w kolorze szarym | TAK
17 | Stół wyposażony w dwie podpórki ręki, montowane na szynach bocznych | TAK- podać
18 | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 240kg | TAK
19 | Stół wyposażony w akumulator oraz w system antykolizyjny zabezpieczający elementy stołu przed uderzeniem o podstawę lub podłogę podczas regulacji | TAK- podać
II. ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
1 | Wieszak kroplówki z uchwytem wielopozycyjnym – 1 szt. | TAK
2 | Podpórka ręki z uchwytem mocującym – 2szt. | TAK
3 | Podkolanniki ginekologiczne kpl. | TAK
4 | Miska ginekologiczna z uchwytem – 1szt. | TAK
5 | Uchwyt wielopozycyjny – 1szt. | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 2: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 3
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 3
1. Wózek ratunkowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Wózek ratunkowy |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 3 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020. Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy podać czy wykonawca spełnia wymóg, czy nie spełnia
I. OGÓLNE
1 | Wózek przeznaczony do szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia życia | TAK
2 | Wózek składający się z konstrukcji bazowej: - szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym - wszystkie elementy wewnętrzne szafki (półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany elementów wózka aby zmienić przeznaczenia wózka czy dostosować go poprzez rozbudowę o wyposażenie dodatkowe - zmiana elementów wewnętrznych wózka łatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegająca na prostej wymianie elementów składowych wózka bez użycia narzędzi | TAK
3 | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących. Dopuszczono: Wóżek przystosowany do mycia w sposób maulany ręczny | TAK
4 | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego: - polipropylenu, dolna półka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia - półka profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia - w narożach wózka zatopione elementy metalowe zwiększające sztywność wózka Dopuszczono: Konstrukacja wózka wykonana w całości z poliuretanu typu "Baydur" nie wymagająca stosowania metalowych elementów w narożnikach - pólka bez spadu i otworu | TAK - podać
5 | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego: - polipropylenu odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach - wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka - blat posiadający zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. | TAK
6 | Górny blat: - formowany z jednego kawałka tworzywa, całkowicie szczelny i odporny na zalania - minimum 2 boki blatu z podniesioną krawędzią. | TAK- podać
7 | Wózek zabudowany na stałe tworzywowymi ściankami z trzech stron | TAK
8 | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) - 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm) bez wyposażenia. Dopuszczono: wymiary 830x 715x 910 (szer. x gł. x wys.) | TAK- podać
9 | - korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac - prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego - minimum 9 prowadnic | TAK- podać
10 | - prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa - nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka Dopuszczono: prowadnice rolkowe | TAK
11 | - 4 Koła o średnicy 125 mm w tym minimum jedno z blokadą - koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie tworzywowej bez zewnętrznych elementów metalowych | TAK
12 | Kolor podstawy do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów - minimum 6 | TAK- podać
13 | Na bokach wózka zamontowane uniwersalne szyny montażowe o długość minimum 350 mm - wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej – 2 sztuki Dopuszczono: szyna ze stali nierdzewnej umieszczona nad blatem głównym | TAK- podać
14 | Wózek wyposażony w szuflady systemowe: - szuflada w systemie ISO lub własnym 600 x 400mm - wnętrze z możliwością wyposażenia w różne akcesoria i podziałki pasujące do systemu | TAK- podać
15 | - każda szuflada z całkowicie szczelnym dnem - formowana z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się szuflad skręcanych lub składanych z kilku elementów | TAK
16 | Szuflada wyposażona w zintegrowany uchwyt. Na czole ramka opisowa. | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
17 | Możliwość swobodnej zamiany kolejności szuflad bez użycia narzędzi. | TAK
18 | Szuflady: - zamykane zamkiem centralnym. - zamek z dodatkowym przyciskiem z sygnalizacją otwarcia lub zamknięcia wózka - w zamku umieszczony system plombowania zrywający plombę po każdym użyciu wózka Dopuszczono: - zamek centralny szuflad z kluczykiem | TAK- podać
19 | - 2 wysuwane szuflady o głębokości minimum 70 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK- podać jeśli nie dotyczy dopuszczenia pkt. 27
20 | - 1 wysuwana szuflada o głębokości minimum 145 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK- podać jeśli nie dotyczy dopuszczenia pkt. 27
21 | 2 wysuwane szuflady o głębokości min. 220 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK- podać jeśli nie dotyczy dopuszczenia pkt. 27
22 | Na plecach zamocowana tworzywowa deska reanimacyjna z możliwością łatwego wyjęcia w razie reanimacji pacjenta | TAK
23 | Nad wózkiem zmocowana obrotowa półka pod defibrylator. Obrót 360 stopni z możliwością zablokowania obrotu. Regulacja wysokości półki za pomocą pokrętła. Ranty półki podwyższone zapobiegające przesuwaniu się defibrylatora. Półka z otworami w których zamocowane są pasy do przymocowania defibrylatora. | TAK
24 | Wieszak na płyny infuzyjne z 2 hakami. Góra tworzywowa. Regulacja wysokości wieszaka. | TAK
25 | Na jednym z boków wózka na szynie akcesoryjnej zawieszony kosz na butlę z tlenem Dopuszczono: - uchwyt na butle z tlenem owytłoczony w narożniku wózka | TAK
26 | Kosz na cewniki po drugiej stronie wózka na szynie akcesoryjnej Dopuszczono: - z uchwyt na cewniki wytłoczony w narożniku wózka - wyposażenie dodatkowe ma być zamontowane tak aby nie wystawało poza obrys listwy odbojowej. | TAK
27 | Dopuszczono: -3 szuflady o wysokości 100 mm - 2 szuflady o wysokości 150 mm - szuflady o szerokości 365mm oraz głębokości 585 mm | TAK- podać jęsli nie dotyczy zapisów z pkt 19-21
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu nr 3: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 4
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 4
1. Szafka ubraniowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Szafka ubraniowa |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 1 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. PARAMETRY OGÓLNE
1 | Służąca personelowi do przetrzymywania ubrania | TAK
2 | Czterodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach regulowanych w zakresie 10 mm - 15 mm | TAK- podać
3 | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” | TAK
4 | Szafa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik lub wieszaki boczne | TAK- podać
5 | Drzwi szafy z perforacją | TAK- podać
6 | Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem minimum 300 mm | TAK- podać
7 | Korpus i drzwi wykonane z blachy o grububości minimum 0,8mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy o grubości minimum 0,5 mm | TAK- podać
8 | Nogi z blachy ocynkowanej grubość minimum 1,5 mm ze stopką regulacyjną. | TAK- podać
9 | Wymiar szafy: - 1940 x 800 x 500mm (+/-10 mm) | TAK- podać
10 | Zamek cylindryczny zamykany w minimum 1 punkcie | TAK - podać
2. Wózek funkcyjny- anestezjologiczny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Wózek funkcyjny- anestezjologiczny |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 2 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ……………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Wózek wchodzący w skład systemu wózków szpitalnych do zastosowania jako wózek anestezjologiczny. | TAK
2 | Wózek zbudowany z wysokowytrzymałego, trwałego na uderzenia oraz odpornego na środki dezynfekyjące materiału | TAK
3 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK- podać
3 | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : od 90 cm do 100 cm (+/-5 cm) Głębokość: od 62 cm- 72 cm (+/-5 cm) Szerokość: 80- 83 cm (+/-5 cm) | TAK- podać
4 | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm lub - dwie wysuwane szuflady o wysokości minimum 70 mm, - jedna wysuwana szuflada o wysokości minimum 145 mm, - dwie wysuwane szuflady o wysokości minimum 220 mm | TAK- podać
7 | Czoła szuflad: I wariant: czoła z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji II wariant: szuflada z całkowicie szczelnym dnem. Formowana z jednego kawałka tworzywa. Szuflada wyposażona w zintegrowany uchwyt. Na czole ramka opisowa. | TAK- podać
9 | 4 Koła o średnicy 125mm w tym: - minimum jedno z blokadą - koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża | TAK- podać KRYTERIUM OCENY: 1 koło z blokadą - 0 pkt. powyżej 1 koła z blokadą - 20 pkt
10 | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami lub podstawa wózka posiad zderzak i jest wykonana z tworzywa ABS | TAK- podać
11 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie) otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, pojemnik na butelki, kosz na odpadki , minimum 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka, półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia, ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje . Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie, zintegrowane w budowie wózka lub Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa, całkowicie szczelny i odporny na zalania, minimum 2 boki blatu z podniesioną krawędzią, blat posiadający zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka, uchwyt na pojemnik na zużyte igły zawieszany na szynie, uchwyt na cewniki zawieszany na szynie tworzywowy kosz na śmieci zawieszany na szynie bocznej, kosz otwierany kolanem, metalowy druciany uchwyt na pudełko z rękawiczkami do zamocowania na szynie | TAK- podać
24 | Wyposażenie dodatkowe: - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, - półka ze stali nierdzewnej, montowana do nadstawki, listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, wieszak kroplówki lub Wózek wyposażony w galeryjkę. Galeryjka z możliwością łatwego demontażu, na galeryjce zamontowane dwa rzędy pojemników na akcesoria – 5 plus 4 sztuki, pojemniki odchylane do przodu, z możliwością opisania; wykonane z przeźroczystego tworzywa, każdy z możliwością wyjęcia bez używania narzędzi; regulacja wysokości całego rzędu pojemników; zamontowana metalowa szyna na akcesoria; szyna z regulacją wysokości w pełnym zakresie wysokości galeryjki | TAK
26 | Kolorystyka szafki do wyboru, podać możliwości (minimum 6 kolorów) | TAK- podać
3. Zestaw mebli medycznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Zestaw mebli medycznych |  | zest. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 4 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ……………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
ZESTAW I
1 | Szafka do zabudowy zlewu- 1 szt.: - dwudrzwiowa, - wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK- podać
2 | Szafka podblatowa - 3 szt.: - jednokomorowa, otwarta, - wyposazona w 2 półki - wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK - podać
3 | Blat roboczy - 3 szt.: - z płyty meblowej - laminowany - wbudowany zlew ze stali szlachetnej i baterią łokciową - wymiary ( szerokość x głębokość): * 1630 mm x 600 mm/ 200 mm (+/-) 5% | TAK- podać
4 | Szafka stojąca 2 szt: - 4 szufladowa, - konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, - 3 płytkie i 1 głęboka szuflada. - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK- podać
5 | Szafka wisząca- 4 szt.: - konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, - wewnątrz półka, - dwudrzwiowa - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 320 mm x 620 mm (+/-) 5% | TAK- podać
ZESTAW II
1 | Szafa opatrunkowo – zabiegowa - 1 szt.: - dzielona poziomo - przeszklona górą, - jednoskrzydłowe drzwi w górnej i dolnej części, - 5 półek przestawnych - przeszklenie drzwiczek oraz półki wykonane z bezpiecznego szkła - szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 600 mm x 580 mm x 2000 mm (+/-) 5% | TAK- podać
2 | Szafka podblatowa - 1 szt.: - jednokomorowa, - otwarta, - wyposazona w 2 półki - wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 780 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK- podać
3 | Szafka do zabudowy zlewu - 1 szt.: - wyposazona w drzwiczki dwuskrzdłowe - wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 950 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK- podać
4 | Blat roboczy- 1 szt.: - z płyty meblowej laminowany - z wbudowanym zlewem ze stali szlachetnej i baterią łokciową - wymiary ( szerokość x głębokosć ): * 1530 mm x 600/ 200 mm (+/-) 5% | TAK- podać
5 | Blat roboczy- 1 szt.: - z płyty meblowej laminowany - wymiary ( szerokość x głębokość ): * 1000 mm x 600 / 200 mm (+/-) 5% | TAK- podać
Zestaw III
1 | Szafa opatrunkowo – zabiegowa - 2 szt.: - dzielona poziomo - przeszklona górą, - jednoskrzydłowe drzwi w górnej i dolnej części, - 5 półek przestawnych - przeszklenie drzwiczek oraz półki wykonane z bezpiecznego szkła - szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 600 mm x 580 mm x 2000 mm (+/-) 5% | TAK- podać
2 | Szafka wisząca- 1 szt.: - konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, - wewnątrz półka, - dwudrzwiowa - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 320 mm x 620 mm (+/-) 5% | TAK- podać
3 | Szafka stojąca 1 szt: - 4 szufladowa, - konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, - 3 płytkie i 1 głęboka szuflada. - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK- podać
4 | Blat roboczy- 1 szt.: - z płyty meblowej laminowany - wymiary ( szerokość x głębokość ): * 810 mm x 600 / 200 mm (+/-) 5% | TAK- podać
Zestaw IV
1 | Szafa opatrunkowo – zabiegowa - 1 szt.: - dzielona poziomo - przeszklona górą, - jednoskrzydłowe drzwi w górnej i dolnej części, - 5 półek przestawnych - przeszklenie drzwiczek oraz półki wykonane z bezpiecznego szkła - szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 600 mm x 580 mm x 2000 mm (+/-) 5% | TAK- podać
2 | Szafka wisząca- 1 szt.: - konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, - wewnątrz półka, - dwudrzwiowa - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 320 mm x 620 mm (+/-) 5% | TAK- podać
3 | Szafka stojąca 1 szt: - 4 szufladowa, - konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, - 3 płytkie i 1 głęboka szuflada. - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK- podać
4 | Blat roboczy- 1 szt.: - z płyty meblowej laminowany - wymiary ( szerokość x głębokość ): * 810 mm x 600 / 200 mm (+/-) 5% | TAK- podać
Zestaw V
1 | Szafka do zabudowy zlewu- 1 szt.: - wyposazona w drzwiczki dwuskrzdłowe - szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK- podać
2 | Szafka podblatowa- 1 szt.: - jednokomorowa, - otwarta, - wyposazona w 2 półki - wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK- podać
3 | Szafka stojąca: - 4 szufladowa, - konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, - 3 płytkie i 1 głęboka szuflada - wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ): * 800 mm x 580 mm x 850 mm (+/-) 5% | TAK- podać
4 | Blat roboczy: - z płyty meblowej - laminowany - z wbudowanym zlewem ze stali szlachetnej i baterią łokciową - wymiary ( szerokość x głębokość ): * 2430 mm x 600/200 mm (+/-) 5% | TAK- podać
II. PARAMETRY TECHNICZNE WYKONANIA ZESTAWÓW MEBLI
1 | Konstrukcja – korpus: - wszystkie meble medyczne wykonane w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. -poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS - mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych - profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie - przekrój profili nie mniejszy niż 25 x 25 mm - nóżki o wysokości 100- 105 mm z regulacją wysokości - wypełnienia boczne i tylne: * płyta dwustronnie laminowana * półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV. | TAK- podać
2 | Blat roboczy: - blat o grubości 36- 38 mm - postforming, - ćwierćwałek - okleinowane laminatem, z rowkiem antyzaciekowym o bardzo dużej odporności na barwniki. | TAK- podać
3 | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza. | TAK- podać
4 | Zawiasy do drzwi: - stalowe, - clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia minimum 100 stopni, - z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. | TAK- podać
5 | Drzwi wykonane: - z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, - zamocowane na zawiasach opisanych powyżej | TAK
6 | Uchwyty metalowe w kształcie litery C. | TAK
7 | Szuflady: - delikatne i ciche działanie oraz wysoki komfort ruchu - fronty wykonane z płyty dwustronnie laminowanej - obrzeża okleinowane PCV - szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. | TAK
8 | Zamki patentowe i centralne w całości metalowe, według zestawienia ilościowego | TAK
9 | Drzwi szklane: - wszystkie drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej - rama drzwi o szerokości minimum 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność | TAK- podać
10 | Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. | TAK
11 | Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa konstrukcji nośnej mebla, oraz kartę charakterystyki produktu dotyczącą złączy korpusu. | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu nr 4: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 5
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 5
1. Defibrylator
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Defibrylator |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 1 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: …………………………………………………………….………………..……………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym. | TAK
2 | Ciężar maksymalnie 10 kg z kompletem akumulatorów. | TAK- podać
3 | Aparat spełnia wymagania normy PN-EN 1789 | TAK
4 | Warunki pracy: - temperatura minimum 0-45oC - odporny na wilgotność względną do 95% | TAK- podać
5 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - klasa IP55 lub IP44 | TAK- podać
6 | Aparat odporny na wstrząsy. | TAK
II. ZASILANIE
1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. | TAK
2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna. | TAK
3 | Energia defibrylacji w zakresie minimum 5 do 360J. | TAK- podać
4 | Minimum 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej. | TAK- podać KRYTERIUM OCENY: 20 poziomów energii-0 pkt. powyżej 20 poziomów energii - 20 pkt.
5 | Dwa gniazda akumulatorowe ze zdolnością automatycznego przełączania. | TAK
6 | Zasilacz gwarantujący działanie oraz ładowanie akumulatora przy podłączeniu zewnętrznego źródła prądu stałego lub zmiennego. | TAK
II. MONITOROWANIE I REJESTRACJA
1 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej minimum 6,5'' o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640 x 480 pixeli. | TAK- podać
2 | Możliwość wyświetlenia minimum 3 krzywych dynamicznych jednocześnie. | TAK
3 | Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas analizy: wiek i płeć pacjenta. | TAK
4 | Możliwość prezentacji trendów – funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu. | TAK
5 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości minimum 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. | TAK
6 | Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji krzywych EKG oraz przebiegu pracy: 360 min. ciągłego zapisu EKG. | TAK
7 | Możliwość korzystania z technologii bluetooth. | TAK- podać
III. EKG/ RESPIRACJA
1 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą i interpretacją. | TAK
2 | Możliwość wydruku pomiarów uniesienia odcinka ST w EKG z każdego odprowadzenia. | TAK
3 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min. | TAK- podać
4 | Pomiar częstości oddechów w zakresie min. 3 - 90 /min. | TAK- podać
IV. STYMULACJA ZEWNĘTRZNA
1 | Tryb asynchroniczny i „na żądanie”. | TAK
2 | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 40-170 imp/min. | TAK- podać
3 | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-200 mA. | TAK - podać
V. PULSOKSYMETRIA
1 | Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET (kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego) odpornej na zakłócenia, pomiar methemoglobiny i karboksyhemoglobiny. | TAK
2 | Zakres pomiaru SpO2: min. 50-100%. | TAK- podać
3 | Zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/min. | TAK- podać
4 | Czujnik wielorazowy typu klips dla dorosłych i pacjentów pediatrycznych. | TAK
VI. NIBP
1 | Pomiar ciśnienia w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. | TAK
2 | Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: 30 do 235 mmHg. | TAK
3 | Tryb pomiarów manualny, automatyczny. | TAK
4 | W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych oraz dla dzieci 2 rozmiary. | TAK
VII. KAPTOMETRIA
1 | Monitorowanie etCO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. | TAK- podać
2 | Zakres pomiaru etCO2 min. 0-99 mmHg. | TAK- podać
3 | Zakres pomiaru respiracji min 0-99 odd./min. | TAK- podać
VIII. MONITOROWANIE RKO
1 | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej. | TAK / NIE
IX. TRANSMISJA DANYCH
7 | Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą WiFi lub bluetooth. | TAK
8 | Możliwość transmisji 12 -odprowadzeniowego zapisu EKG do istniejącego szpitalnego systemu odbiorczego, za pomocą modemu GPRS - do co najmniej dwóch z wymienionych stacji odbiorczych: (stacja odbiorcza: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze) | TAK- podać minimum 2 stacje
IX. WYPOSAŻENIE
1 | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. | TAK
2 | Kabel do stymulacji – 1 szt. | TAK
3 | Czujnik do pomiaru SpO2– klips palcowy dla dorosłych - 1 szt. | TAK
4 | Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych: 26 – 35 cm - 1 szt. oraz dla dzieci 2 rozmiary. | TAK
5 | Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne: dla dorosłych min. 2 kpl. (1 kpl.-2szt.) | TAK
6 | Kaniule do pomiaru EtCO2 – 25 szt. | TAK
7 | Torba na akcesoria - 1 szt. | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu nr 5: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 6
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 6
Aparat do ogrzewania płynów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Aparat do ogrzewania płynów |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:…………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: …………………………………………………………….…………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych na podstawie jezdnej. | TAK
2 | Czytelny wyświetlacz LCD Dopuszczono: - czytelny wyświetlacz LED | TAK- podać
3 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenia | TAK
4 | Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody | TAK
5 | Możliwość regulacji zakresu temperatur od 30 do 39 oC. | TAK
6 | Podłączenie i gotowość do użycia w czasie poniżej 30 s - brak czasu nagrzewania urządzenia | TAK- podać
7 | Układ alarmu przekroczenia temperatury: - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa z możliwością czasowego wyciszenia. | TAK
8 | Możliwość współpracy i rozbudowy o system do szybkich przetoczeń | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
9 | Waga maksymalna aparatu 10 kg | TAK
10 | Wymiary maksymalny 390 x 260 x 255 mm (+/- 10%) | TAK- podać
15 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 6: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 7
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 7
Szkoleniowy fantom osoby dorosłej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Fantom osoby dorosłej szkoleniowy |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ……………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia W PRZYPDAKU ROZWIAZANIA RÓWNOWAŻNEGO UZUPEŁNIĆ TYLKO TABELE DOTYCZĄCĄ PRODUKTU RÓWNOWAŻNEGO ORAZ PUNTKU OCENY KRYTERIU
I. OGÓLNE
1 | Manekin odzwierciedlający wielkość i wygląd osoby dorosłej, posiadający ruchome stawy. | TAK
2 | Fantom zaopatrzony z manualnym symulatorem tętna na tętnicy szyjnej oraz posiadający widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne, pomocne w odnajdowaniu właściwego miejsca ucisku przy wykonywaniu masażu serca (mostek, wyrostek mieczykowaty i klatkę piersiową, sutki). | TAK
3 | W czasie wykonywania pośredniego masażu serca występować ma wyczuwalny, naturalny opór klatki piersiowej. | TAK
4 | System dróg oddechowych: - zaopatrzony w kulkową zastawkę w zaworze odcinającym, dzięki której prawidłowa wentylacja możliwa jest tylko wtedy, gdy głowa jest odchylona we właściwy sposób. lub - zaopatrzony w zastawkę w zawór dzięki któremu prawidłowa wentylacja możliwa jest tylko wtedy, gdy głowa jest odchylona we właściwy sposób. Podać oferowaną opcję:..................................................... | TAK
5 | Higieniczne maski twarzowe, z możliwością wielokrotnej dezynfekcji w celu ponownego użycia, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie ćwiczeń niezwykle sprawnie, bez problemu odkażania po każdej osobie. | TAK
6 | Higieniczne maski twarzowe, które mogą być wielokrotnie dezynfekowane i ponownie używane, pozwalają na prowadzenie ćwiczeń niezwykle sprawnie, bez problemu odkażania po każdej osobie. | TAK
7 | Fantom posiadający lekki wskaźnik diodowy informujący o poprawności: - ułożenia dłoni do masażu pośredniego serca - głębokości ucisku klatki piersiowej - objętości powietrza dostarczanego poprzez oddechy ratownicze. | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
8 | Fantom umożliwiający: - bez przyrządowe udrożnianie dróg oddechowych - wentylację metodą usta-usta lub workiem - układanie fantomu w pozycji bezpiecznej - dzięki specjalnej budowie m.in. ruchomym stawom - prowadzenie masażu serca (naturalny opór klatki piersiowej, wskaźnik informujący o poprawności wykonywania) - kontrolę tętna na tętnicy szyjnej | TAK
II. WYPOSAŻENIE
1 | Minimalne wyposażenie zestawu: - fantom, - wskaźnik diodowy, -baterie AA, - wymienne drogi oddechowe (6 szt.), - maski twarzowe (minimum 5 szt.). - zespół wskaźników (wbudowany) - worki na wdmuchiwane powietrze (100 szt) | TAK- podać
LUB DODATKOWY OPIS PRODUKTU RÓZNOWAŻNEGO
1. | Manekin odzwierciedlający wielkość i wygląd osoby dorosłej, posiadający w zestawie 5 wymiennych dróg oddechowych oraz 5 wymiennych części twarzowych | TAK -podać
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 7 : | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 8
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 8
1. Kardiomonitor
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Kardiomonitor |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy podać czy wykonawca spełnia wymóg, czy nie spełnia
I. OGÓLNE
1 | Monitor stacjonarno-modułowy wyposażony w pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. / 2x IBP | TAK - podać
2 | Ekran LCD o przekątnej >15 oraz wysokiej rozdzielczość min. 1300x700 dpi. Waga do <7kg. | TAK - podać
3 | Czas pracy na baterii min. 4 godz. z możliwością zastosowania drugiego akumulatora z czasem pracy do min. 8 godz. (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). | TAK - podać
4 | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. | TAK
5 | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK
6 | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). Możliwość zapisania min. 20 ekranów użytkownika. | TAK - podać
7 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. | TAK - podać
8 | Pamięć wszystkich krzywych „full disclosure” z okresu min. 48 godz. | TAK - podać
9 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK - podać
10 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | TAK - podać
11 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | TAK - podać
12 | Możliwość ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i wizualnych z możliwością wyboru min. trybu: - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych | TAK
13 | Regulacja czasu pauzy alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk na obudowie do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. | TAK
14 | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). Możliwość utrzymania alarmów w centrali przy wyłączonych alarmach w monitorze. | TAK
15 | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK - podać
16 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | TAK
17 | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy – wskaźnik na baterii oraz informacja w systemie w godzinach. | TAK
18 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK - podać
19 | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK
20 | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. | TAK
21 | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. Możliwość exportu trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv. | TAK
22 | Praca w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). | TAK
23 | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. | TAK
24 | Funkcjonalność podglądu innych kardiomonitorów podpiętych do sieci. Możliwość tworzenia grup opieki z wyborem kardiomonitorów przesyłających informacje o parametrach oraz alarmach. Min. 4 dedykowane ekrany do podglądów innych kardiomonitorów. | TAK
25 | Bezpieczne i wygodne zamocowanie systemu monitorowania na stanowisku z możliwością szybkiego wypięcia kardiomonitora bez użycia narzędzi. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty z hakiem na kable. | TAK
26 | Możliwość obserwacji wszystkich kardiomonitorów na jednym stanowisku zbiorczym umożliwiającym podgląd wszystkich danych, ich archiwizację oraz zdalne sterowanie. | TAK
II. MONITOROWANIE PARAMETRÓW
1 | Pomiar EKG - pomiar w każdym kardiomonitorze. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK- podać
2 | Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. | TAK- podać
3 | Możliwość doposażenia kardiomonitorów w opcję rozbudowanej arytmii z rozpoznawaniem mi. 25 rodzajów zaburzeń. | TAK
4 | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. | TAK
5 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. | TAK
6 | Respiracja (RESP) - pomiar w każdym monitorze. Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK
7 | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | TAK
8 | Saturacja (SPO2) - pomiar w każdym monitorze. Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo Rainbow SET lub FAST. | TAK- podać
9 | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. | TAK- podać
10 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | TAK
11 | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
12 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) - pomiar w każdym monitorze. Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK- podać
13 | Temperatura (TEMP) - pomiar w każdym monitorze. Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. Możliwość wyboru min. 7 etykiet temperatur. | TAK- podać
14 | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały) - pomiar w każdym monitorze. Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ oraz wyboru różnych jednostek pomiarowych niezależnie dla ciśnień. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. Dedykowany ekran do obliczania PPV. | TAK- podać
15 | Pomiar kapnografii - każdy kardiomonitor wyposażony w gniazdo umożliwające obsługę czujnika do strumienia główego jak i strumienia bocznego. Na wyposażeniu łącznie 2 szt. czujników do pomiaru w strumieniu bocznym w technologii Respironics. | TAK
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
1 | Możliwość rozbudowy poprzez moduły w postaci kostek o pomiar BIS, IBP, analizator gazów. | TAK - podać
2 | Możliwość doposażenia każdego kardiomonitora w kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) z możliwością montażu niezależnie od kardiomonitora. Rozbudowa bez udziału serwisu. | TAK - podać
3 | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną Wydruk min. 3 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. | TAK - podać
OFEROWANE WYPOSAŻENIE
1 | Każdy monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - zestaw min. 60 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych, różne rozmiary – 4 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji z min. IP34 – 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. - 100 jednorazowych linii pomiarowych na każdy czujnik pomiarowy do kapnografii - przewód do ciśnienia krwawego x 1 | TAK- podać
2. Kardiomonitor transportowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Kardiomonitor transportowy |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020. Podać: ……………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy podać czy wykonawca spełnia wymóg, czy nie spełnia
I. KARDIOMONITOR
1 | Parametry ogólne: Stanowisko do monitorowania składające się z: - kardiomonitor / elementu transportowego - stacji dokującej | TAK
2 | Kardiomonitor przenośny o niewielkich gabarytach umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych dorosłych, dzieci i noworodków w środowisku szpitalnym, podczas transportu na terenie szpitala i poza nim. Musi mieć możliwość odłączenia od stacji dokującej i transportu razem z pacjentem bez konieczności przerywania monitorowania, przepinania kabli bądź utraty danych z okresu monitorowania w transporcie. | TAK
3 | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej >5,5”, rozdzielczości min. 1024x480 i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów, przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów. | TAK
4 | Element transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin. Automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w stacji dokującej bądź niezależnie (połączenie na kablu). Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 2000mAh oraz z wskaźnikiem naładowania. Masa elementu transportowego nie większa niż 1,5 kg. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (z min. 1 metra). | TAK- podać
5 | Element transportowy o podwyższonej odporności na czyszczenie środkami chemicznymi stosowanymi w placówkach medycznych. | TAK
6 | Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min. 3 krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT. Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej typu Corning® Gorilla Glass® Antibacterial lub równoważny, wykonany w technologii minimalizującej ryzyko przenoszenia infekcji lub w wyższej technologii. | TAK
7 | Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków (możliwość tworzenia własnych profili – min. 20 profili). | TAK
8 | Obsługa za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie), wszystkie przyciski obsługi dostępne na ekranie dotykowym. Moduł wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu. Autorotacja ekranu względem położenia. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w stacji dokującej. Możliwość konfiguracji ekranów z prezentacją danych wg wytycznych Użytkownika z zapisem min. 20 takich konfiguracji. Możliwość dowolnej konfiguracji przycisków szybkiej obsługi. | TAK- podać
9 | Inne parametry Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia – pamięć min. 48 godzin trendów i wyników pomiaru. | TAK- podać
10 | Pełna polska wersja językowa (dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu). | TAK
11 | Alarmy Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 10 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych (min. 4 krzywe). Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | TAK
12 | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. | TAK
13 | Możliwość tworzenia własnych ekranów z rozmieszczeniem wszystkich elementów wg zaleceń Użytkownika. Pełna dowolność konfiguracji krzywych i parametrów cyfrowych. Możliwość dodawania zegarów, stoperów, trendów słupkowych. | TAK
14 | Możliwość obserwacji wszystkich kardiomonitorów w trakcie pracy stacjonarnej na jednym stanowisku zbiorczym umożliwiającym podgląd wszystkich danych oraz zdalne sterowanie. | TAK - podać
15 | Na wyposażeniu dodatkowa stacja dokująca umożliwiająca zasilanie kardiomonitora w ambulansie. Całe rozwiązanie musi spełaniać założenia dla urządzeń medycznych używanych podczas transportu ambulansem tj. min. wg normy IEC 60601-1-12 Ed.1.0:2014. | TAK
16 | Bezpieczny montaż sytemu monitorowania w ambulansie w dedykowanym uchwycie do transportu spełniającym wysokie wymogi bezpieczeństwa min. wg normy IEC 60601-1 Ed.3.1:2012. | TAK
MONITOROWANIE PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH
1 | Pomiar EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG. Jednoczesne wyświetlenie zapisu EKG 12 odprowadzeń z max. 5-6 elektrod. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-170 odd/min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. Ręcznie regulowany próg detekcji oddechów. Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do zliczania oddechów. Pomiar uniesienia odcinka ST/STE w zakresie od -20 do + 20 mm. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. | TAK - podać
2 | Pomiar saturacji / SPO2 Pomiar saturacji w technologii Masimo Rainbow SET lub FAST. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe. Możliwość regulacji opóźnienia dla alarmów saturacji i desaturacji. | TAK - podać
3 | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. Wyświetlanie cyfrowego wskaźnika perfuzji. | TAK - podać
4 | Możliwość przyszłej rozbudowy elementu transportowego do pomiaru SpO2 z monitorowaniem pomiaru poziomu hemoglobiny (SpHb), zawartości tlenu (SpOC) i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej PVI, przy czym wszystkie te pomiary dokonywane będą z tego samego czujnika co pomiar SpO2. Możliwość rozbudowy o pomiar RRa (dla saturacji Masimo Rainbow SET). | TAK - podać
5 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego / NIBP Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 12 godzin. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. | TAK - podać
6 | Pomiar temperatury Pomiar w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. W ofercie dostępne jednorazowe czujniki dla noworodków na skórę oraz rektalno-przełykowe. | TAK - podać
7 | Pomiar ciśnienia krwawego / IBP Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. Pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 ud/min. Możliwość synchronizacji sygnału ciśnienia krwawego. | TAK - podać
8 | Pomiar kapnografii - wbudowane gniazdo obsługujące zarówno sensor do pomiaru w strumieniu głównym jak i w strumieniu bocznym. Na wyposażeniu łącznie 2 szt. sensorów do strumienia bocznego. Czujniki pomiarowe kompatybilne z monitorami w pkt. 1. | TAK
WYPOSAŻENIE
1 | Każdy monitor transportowy wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - zestaw min. 60 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych, różne rozmiary – 6 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji z min. IP34 – 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. - 100 jednorazowych linii pomiarowych na każdy czujnik pomiarowy do kapnografii - przewód do ciśnienia krwawego x 1 szt. | TAK - podać
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu nr 8: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 9
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 9
Gastroskop
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Gastroskop |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Urządzenie pozwalające ocenić w sposób dokładny przełyk, żołądek i opuszkę dwunastnicy pod katem wyglądu błony śluzowej, soku żołądkowego ( kolor, ilość, obecność ewentualnej domieszki żółci) oraz elastyczności ścian | TAK
2 | Bezpośrednie i bezpieczne podłączenie do będącego na wyposażeniu Szpitala procesora wizyjnego: EPK-100p | TAK
3 | Średnica kanału roboczego – minimum 2,8 mm | TAK - podać
4 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – 9,8 mm | TAK
5 | Głębia ostrości – w zakresie 4-100 mm | TAK
6 | Kąt widzenia - 140o | TAK
7 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: minimum 210° b) dół: minimum 120° c) prawo: minimum 120° d) lewo: minimum 120° | TAK - podać
8 | Minimum 4 programowalne przyciski endoskopowe z możliwością przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideogastroskopu w tym: - zamrożenie obrazu, - regulacja przysłony irysowej, - wyostrzenie obrazu, - zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC | TAK - podać
9 | Długość robocza sondy wziernikowej – 1050 mm (+/- 5 mm) | TAK - podać
10 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
11 | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję wirtualnej chromoendoskopii | TAK
12 | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych | TAK
13 | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek | TAK
14 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet | TAK
15 | Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o minimum 180o | TAK - podać
16 | Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 9 | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 10
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 10
Mata dekontaminacyjna
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Mata dekontaminacyjna |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Fabrycznie nowa rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Jednowarstwowa mata do dekontaminacji obuwia oraz kół sprzętów. Instalowana przed wejściem do strefy czystej na okres 3 lat. | TAK
2 | Mata przeznaczona do dekontaminacji obuwia i sprzętów kołowych do maksymalnej wagi 100 kg | TAK
3 | Mata posiadająca właściwości elektrostatyczne powodujące przyciąganie mikroorganizmów | TAK
4 | Szczelne zabezpieczenie przed dostawaniem się drobnoustrojów pod matę | TAK
5 | Mata zawierająca w swojej strukturze dodatek antymikrobiologiczny wspomagający dekontaminację i zapobiegający namnażaniu się mikroorganizmów na powierzchni maty | TAK
6 | Mata zmywalna ogólnodostępnymi detergentami do podłóg | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
7 | Wymiary: - szerokość 2 m x długość 1,2 m (+/- 1cm) - grubość 3 mm | TAK- podać
8 | Instalacja przeprowadzona przez przeszkolony przez producenta mat serwis | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 10: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 11
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 11
Materac podciśnieniowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Materac podciśnieniowy |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Materac wyposażony w: - dodatkową dopinaną podłogą - pompkę - pokrowiec - minimum 12 uchwytów umożliwiających transport ( 4 uchwyty materac, 12 uchwytów podłoga) - minimum 3 poprzeczne pasy bezpieczeństwa kodowane kolorami | TAK- podać
2 | Materac: - próżniowy z systemem minimum 14 pikowanych komór (kanałów) wewnętrznych, uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta z dodatkową podłogą transportową. | TAK- podać
3 | Konstrukcja materaca oparta o niezależne komory uniemożliwiająca załamywanie się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego oraz usprawniająca akcję ratunkową. | TAK
4 | Granulat umieszczony w formie luźnej w wewnątrz materacu | TAK
5 | Materac całkowicie przenikalny dla promieni X. Szerokość materaca zwężająca się ku dołowi. | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
6 | Rozmiar: - w najszerszej części 100 cm (+/- 3 cm) - długość: 200 cm (+/- 3 cm) - waga minimum 6,0 kg | TAK- podać
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 11: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 12
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 12
Model głowy do intubacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Model głowy do intubacji |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020. Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Model głowy przeznaczony do nauki zarówno podstawowych jak i zaawansowanych technik intubacji | TAK
2 | Fantom wykonany w sposób oddający realistyczny wygląd | TAK
3 | Głowa wykonana z polimerowych komponentów zapewniających bardzo wysoki realizm podczas ćwiczeń przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego | TAK
4 | W trakcie i po prawidłowym wprowadzeniu narzędzi do dróg oddechowych ćwiczący będzie mógł wyczuć rzeczywiste (charakterystyczne) sprzężenie zwrotne | TAK
5 | Konstrukcja szyi umożliwiająca pełen zakres ruchów | TAK
6 | Język w modelu posiadający realistyczny kształt z możliwością napompowania go w celu uzyskania obrzęku | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
7 | Model umieszczony na wytrzymałej podstawie wykonanej z karbonu, zapewniając ćwiczącym komfort użytkowania | TAK
8 | Dodatkowo do modelu dołączona lekka i wytrzymała torba | TAK
9 | Fantom umożliwiający wykorzystanie następujących narzędzi podczas wykonania procedur: • maska krtaniowa • pełna gama przyrządów nadkrtaniowych • laryngoskopy • rurki dotchawicze • fiberoskopy • Zalecane rozmiary narzędzi: 8.0-9.0 mm do ustnej intubacji, maska krtaniowa nr 3 i 4 oraz inne przyrządy nadkrtaniowe | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 12: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 13
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 13
Nebulizator
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Nebulizator |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Nebulizator służy do podawania pacjentowi płynnych leków w postaci rozpylonej mgiełki o pożądanej średnicy metodą inhalacji poprzez usta, rurkę intubacyjną lub przez otwór tracheotomijny. | TAK
2 | Zewnętrzny pracujący na zasadzie wibrującej membrany | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
3 | Nebulizator bez dodatkowego przepływu i o wielkości cząstek średnio 2,1 µ MMAD | TAK- podać
4 | Adapter z końcówkami do podłączenia układu oddechowego o średnicy 12 mm | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 13: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 14
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 14
Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK
2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | TAK
4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK
5 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 1000 m3 | TAK
6 | Waga maksymalnie 7 kg | TAK - podać
7 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK
8 | Środek dezynfekcyjny dwuskładnikowy oparty na 6 % lub 12 % nadtlenku wodoru +( kationy srebra, lub kwas askorbinowy) | TAK - podać
9 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach lub kanistrach zbiorczych 20 l | TAK
10 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm | TAK - podać
11 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | TAK
12 | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM | TAK
13 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: minimum 80 m/s | TAK - podać
14 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK
15 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK
16 | Stosowany preparat aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor. Dezynfekcja zgodna z obowiązującymi przepisami | TAK
17 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK
18 | Złącze USB do komunikacji z komputerem | TAK
19 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisania operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
20 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 14: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 15
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 15
1. Pompa infuzyjna
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Pompa infuzyjna |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….…………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 50/60 ml. – fabrycznie skalibrowane - minimum 3 typów strzykawek występujących na rynku polskim | TAK
2 | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek | TAK
3 | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK
4 | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem min. 0,01 ml/h | TAK
5 | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-2% dla podaży > 1 ml | TAK - podać
6 | Bolus manualny i automatyczny | TAK - podać
7 | Programowanie parametrów podaży bolusa - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK
8 | Szybkość bolusa programowana w zakresie min. 0,1-2000 ml/h | TAK - podać
9 | Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 | TAK
10 | Zmiana parametrów bolusa bez wstrzymywania infuzji | TAK
11 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: · ml ng, μg, mg, g, mU, U, kU, mmol, mol, kcal, mEq · na kg wagi ciała · na min, godz. , 24godz. | TAK - podać
12 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych minimum z: - nazwy leku - lek oznaczony kolorem wybranym dla danej kategorii leków - parametrów infuzji z limitami podaży górnym (sztywnymi i miękkim); dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną , parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną - pojemnosć biblioteki; minimum 500 leków | TAK
13 | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr minimum 2000 zdarzeń | TAK - podać
14 | Praca pompy w trybach : prędkość; masa ciała; czas; przerywany; sekwencyjny; dawki nasycającej; mikroinfuzji; wzrost/stała/spadek; | TAK - podać
15 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie minimum od 75 do 975 mm Hg | TAK - podać
16 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK
17 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus | TAK
18 | Rozbudowany system alarmów: - 2 lub 3 min do końca infuzji - pusta strzykawka - koniec infuzji - okluzja - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - 30 minut do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - pompa uszkodzona | TAK - podać
19 | Czas pracy z akumulatora minimum 10 h przy infuzji 5ml/h | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: powyżej10 h- 10 pkt. Do 10h - 0 pkt.
20 | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h | TAK
21 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - bez konieczności przykręcania - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej | TAK
22 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 3,5” , format- 16:9 | TAK
23 | Wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - tryb pracy - nazwa leku - prędkość infuzji - objętość do podania VTBI - objętość podana - stan naładowania akumulatora - wartość limitu ciśnienia - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu - stan infuzji (w toku lub zatrzymania) | TAK
24 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK
25 | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi | TAK
26 | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów . | TAK
27 | Klawiatura symboliczna | TAK
28 | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu | TAK
29 | Możliwośc zliczania podanych objętości w zaprogramowynych ramach czasowych : w czasie doby, zaprogramowanym interwale czasowym, zaprogramowanym przedziale czasu | TAK
30 | Pompa posiada funkcję ręcznego oraz automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK
31 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
32 | Waga do 2,5 kg | TAK
33 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK
34 | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK
2. Stacja dokująca do pomp infuzyjnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Stacja dokująca do pomp infuzyjnych |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 2 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: …………………………………………………………….……………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Możliwość mocowania minimum 4 pomp | TAK - podać
2 | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | TAK
3 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 3,5” ; format- 16:9 | TAK
4 | Wyświetlacz z możliwością wyświetlania : - numeru gniazda pompu - czasu do końca infuzji - nazwa leku - typu pompy | TAK
5 | Możliwość podaży kaskadowej dowolnych pomp wpiętych do stacji dokującej | TAK
6 | Możliwość zliczania objętość płynów podanych z poszczególnych pomp. | TAK
7 | Alarm dźwiękowy | TAK
8 | Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz | TAK
9 | Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej | TAK
10 | Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy | TAK
11 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy. | TAK
12 | Stacja posiadająca uchwyt do przenoszenia. | TAK
13 | Ochrona przed zalaniem; min IP22; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację. | TAK
16 14 | Stojak pod aparaturę medyczną - Podstawa, kolumna i głowica wykonana ze stali kwasoodpornej. - Głowica min. dwa haczyki. - Podstawa średnica 600 mm; z pięcioma kołami o średnicy 75 mm , dwa z blokadą. - Rączka do wygodnego prowadzenia stojaka. - Regulacja wysokości w zakresie minimum 1600-2000 mm. - Listwa zasilająca. - Nośność min. 20 kg. Dopuszczono: Stojak pod aparaturę medyczną -o podstawie stalowej z oniżonym środkiem ciężkości , - lakierowany proszkowo - średnica 610 mm Pozostałe patrametry bez zmian. | TAK- podać
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 15 : | [5 empty] | 0 | X | 0
,
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 16
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 16
Reduktor do tlenu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Reduktor do tlenu |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Reduktor ze skokowym nastawem przepływu i szybkozłączem. | TAK
2 | Obrotowy manometr - kąt obrotu 360 stopni | TAK
3 | Ruchoma końcówka przepływomierza - kąt wychylenia 360 stopni - do podłączenia butli nawilżacza, maski lub kaniuli. | TAK
4 | Samocentrujące pokrętło przepływomierza ułatwiające precyzyjny nastaw przepływu. Nieprzerwany przepływ strumienia gazu, również pomiędzy poszczególnymi pozycjami. | TAK
5 | Odczyt wskazań przepływomierza z boku i przodu reduktora. | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
6 | Dodatkowe skoki nastawu przepływomierza zwiększające możliwość stosowania urządzenia | TAK
7 | Możliwość zaprogramowania przepływu 7 l/min służącego do rozpylania lekarstw oraz 25 l/min służącego do reanimacji pacjentów. | TAK- podać
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 16: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 17
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 17
Respirator transportowy przystosowany dla dzieci
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Respirator transportowy przystosowany dla dzieci |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK
2 | Waga respiratora maksymalnie do 4 kg | TAK- podać
3 | Respirator odporny na wstrząsy | TAK
4 | Respirator o stopniu ochrony min IP34 | TAK
5 | Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie | TAK
6 | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy | TAK
7 | Obsługa i komunikaty w języku polskim | TAK
8 | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej minimum 8,4” rozdzielczość minimum 640x 480 px. | TAK- podać
9 | System testów sprawdzających działanie respiratora | TAK
10 | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora | TAK
11 | Wbudowany składany uchwyt/rączka do przenoszenia | TAK
II. PARAMETRY ZASILANIA PNEUMATYCZNEGO
1 | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny | TAK
2 | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu minimum 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/minutę | TAK
III. ZASILANIE ELEKTRTYCZNE
1 | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz | TAK
2 | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny. | TAK- podać
3 | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by maksymalnie 2,5 godziny | TAK- podać
IV. TRYB WENTYLACJI
1 | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: - stałym - oraz opadającym | TAK
2 | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca | TAK
3 | SIMV z PS | TAK
4 | Wentylacja PSV | TAK
5 | CPAP | TAK
6 | Możliwość programowania westchnięć | TAK
7 | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji | TAK
8 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK
9 | Pauza wdechowa oraz wydechowa | TAK
10 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości Fi O2 | TAK
11 | Możliwość rozbudowy: - o tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels - o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową - o tryb CPV – tryb łączący w wentylację i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. Pomiar minimum: - częstotliwość uścisków obliczona przez respirator - maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uściskami klatki piersiowej (cmH2O) | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
V. PARAMETRY REGULOWANE
1 | Częstość oddechów minimum: 1- 80 oddechów / minutę | TAK - podać
2 | Objętość pojedynczego oddechu minimum: 20 – 2000 ml | TAK - podać
3 | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | TAK - podać
4 | Regulowany stosunek I:E minimum 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot minimum 10% - 50% | TAK - podać
5 | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 % O2 | TAK - podać
6 | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cm H2O | TAK - podać
7 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimum 1-10 l/min | TAK - podać
8 | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych minimum 20- 80% przepływu szczytowego | TAK- podać
9 | Ciśnienie PEEP minimum od 0 do 20 cmH2O | TAK- podać
10 | Ciśnienie wdechowe minimum 5 – 50 cmH2O | TAK- podać
11 | Przepływ szczytowy minimum 220 l/min | TAK- podać
VI. OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI
1 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK
2 | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa | TAK
3 | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa) | TAK
4 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) | TAK
5 | Ciśnienie szczytowe | TAK
6 | Ciśnienie średnie | TAK
7 | Ciśnienie Plateau | TAK
8 | Ciśnienie PEEP | TAK
9 | % Przeciek | TAK
10 | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot | TAK
11 | Trendy mierzonych parametrów z min. 60 godz. Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VMi, VTe, VMe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO₂ | TAK
12 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK
13 | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji | TAK
VII. PREZENTACJA GRAFICZNA
1 | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK
2 | Jednoczesne wyświetlanie minimum 2 krzywych dynamicznych z pośród : - przepływ/czas, - ciśnienie/czas, - objętość/czas | TAK- podać
3 | Okno monitorowania: - możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji. | TAK
4 | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych) | TAK
VIII. ALARMY
1 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK
2 | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta | TAK
3 | Stężenia tlenu min/max | TAK
4 | Za wysokiej częstości oddechowej | TAK
5 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK
6 | Alarm bezdechu | TAK
7 | Awaria zasilania w tlen | TAK
8 | Zatkania gałęzi wydechowej | TAK
9 | Rozładowanie akumulatora | TAK
10 | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący minimum 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem | TAK- podać
IX. INNE WYMAGANIA
1 | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | TAK
2 | Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do systemów HIS po integracji. | TAK
3 | Funkcja obrotu obrazu ekranu o 180° ułatwiająca obsługę podczas transportu | TAK - podać
4 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | TAK
5 | Cicha praca urządzenia: poniżej 55 dB (A) - w odległości 1 m od urządzenia | TAK - podać
X. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1 | Minimalne wyposażenie dodatkowe: - wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 1 szt. - torba transportowa – 1 szt. | TAK- podać
2 | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, 20 szt. w zestawie | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 17: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 18
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 18
Videolaryngoskop
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Videolaryngoskop |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia W PRZYPDAKU ROZWIAZANIA RÓWNOWAŻNEGO UZUPEŁNIĆ TYLKO TABELE DOTYCZĄCĄ PRODUKTU RÓWNOWAŻNEGO ORAZ PUNTKU OCENY KRYTERIU
I. Ogólne
1 | • kolorowy wyświetlacz TFT/LCD, zintegrowany z rękojeścią • videolaryngoskop bezprzewodowy • parametry wyświetlacza: • przekątna 2,4 cala • rozdzielczość wideo 320x240 (QVGA) • bez możliwości nagrywania video, bez pamięci wewnętrznej do zapisu zdjęć i filmów lecz z możliwością podłączenia w celu przeniesienia aktualnego obrazu do zewnętrznego monitora, w zestawie przewód do połączenia z monitorem • brak zmiany jasności ustawienia obrazu, źródło światła biała dioda LED – pozwala uzyskać doskonały oraz naturalnej barwy bez prześwietleń • urządzenie wyposażone w układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie urządzenia po 60 sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię • wskaźnik w postaci świecącej się diody informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii • bez wbudowanego akumulatora, ze względu na zasilanie bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok 90 min, w zestawie 2 komplety baterii pozwalające na 180 min pracy urządzenia • bez możliwości regulacji ustawienia pozycji wyświetlacza – zintegrowany na stałe z rękojeścią, wyświetlacz LCD ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni • bez opcji automatycznego nagrywania video, jednakże z możliwością podłączenia videolaryngoskopu do monitora zewnętrznego, w celu przeniesienia aktualnego obrazu | TAK- podać
3 | Kamera o rozdzielczości minimum 640x 480 | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
4 | • videolaryngoskop z światłem typu LED • materiał wykonania odporny na pracę w trudnych warunkach: • wyświetlacz: poliwęglan / ABS przeciwodblaskowa powłoka na ekranie wyświetlacza • łyżki: poliwęglan / TPE • wyposażenie dodatkowe: • łyżki aBlade z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną rozmiar 3C – 20 szt. • baterie (AAA) – 6 szt. • kabel do podłączenia videolaryngoskopu z monitorem • etui transportowe na wyświetlacz, rękojeść, baterie • ergonomiczna, lekka rękojeść, zintegrowana z wyświetlaczem, na którą nasuwa się łyżkę jednorazową, której kształt zapewnia stabilne utrzymanie w dłoni • rękojeść i obudowa wykonana z materiału zapewniającego bezpieczne utrzymanie urządzenia w dłoni • łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3C (łyżka z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną) • w każdej łyżce jednorazowego użytku powłoka przeciwmgielna, która zapewnia doskonałą optykę oraz ochronę przed zaparowywaniem Anti-fog • matryca kamery CMOS • waga urządzenia 95 g • włączanie/wyłączanie urządzenia poprzez wciśnięcie przycisku • wielorazowy tor wizyjny do użytku z jednorazowymi łyżkami • brak pilota pozwalającego, ze względu na brak możliwości zapisu zdjęć i filmów | TAK- podać
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 18: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 19
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 19
1. Zestaw laryngoskopów światłowodowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Zestaw laryngoskopów światłowodowych |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 1 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: …………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. PARAMETRY OGÓLNE
1 | Laryngoskop umożliwiający dokładne obejrzenie krtani w celach diagnostycznych oraz założenia rurki intubacyjnej. | TAK
2 | Laryngoskop światłowodowy zgodny z tak zwanym zielonym standardem | TAK
3 | Rękojeść wielorazowa: - w rozmiarze C -zasilana bateriami R14 - wykonana w wysokiej jakości stali nierdzewnej, niechromowana, radełkowana - rękojeść ze źródłem światła LED dająca białe światło - możliwość sprawdzenia stanu żarówki bez konieczności zakładania łopatki na rękojeść | TAK
4 | Łopatki wielorazowe: - typu Macintosh w rozmiarach 1, 2, 3, 4 oraz typu Miller w rozmiarze 0 - wykonane z jednego elementu (bez połączeń) wysokiej jakości stali nierdzewnej, niechromowane - w łopatkach wielorazowych demontowany światłowód | TAK
2. Ciśnieniomierz zegarowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Ciśnieniomierz zegarowy |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 2 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: …………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Ciśnieniomierz ręczny | TAK
2 | Manometr zegarowy | TAK
3 | Laserowo grawerowana tarcza manometru o szerokości minimum 15 cm | TAK- podać
4 | Zakres pomiarowy minimum 0 – 300 mmHg | TAK- podać
5 | Potwierdzona dokładność ±3 mm Hg | TAK
6 | Dożywotnia gwarancja kalibracji | TAK
7 | Mankiet: - wielorazowy - wykonany z tworzywa sztucznego – zapinany na rzep, - przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, - z powłoką antybakteryjną, - niezawierający lateksu - przewód mankietu obrotowy o 360º, - łatwa wymiana mankietu na inny rozmiar bez odkręcania przewodów - rozmiar dorosły standard | TAK
8 | Statyw jezdny ciśnieniomierza | TAK
3. Ciśnieniomierz elektroniczny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 3 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………..………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Elektroniczny ciśnieniomierz umożliwiający badanie ciśnienia tętniczego krwi | TAK
2 | Duży, kolorowy wyświetlacz LCD | TAK
3 | Zakres pomiaru ciśnienia: minimum 0 – 300 mmHG | TAK - podać
4 | Zakres pomiaru pulsu: minimum 35-190 u/min | TAK - podać
5 | Moduł pomiaru ciśnienia na minimum 150 000 cykli | TAK - podać
6 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego, pulsu, daty, godziny, numeru kolejnego odczytu i poziomu naładowania akumulatora | TAK
7 | Pomiar w trakcie inflacji mankietu- typowy czas pomiaru 15 sekund | TAK
8 | Wewnętrzna pamięć: minimum 50 ostatnich pomiarów | TAK- podać
9 | Zasilanie akumulatorowe: - akumulatory litowo – jonowe, - minimum 100 pomiarów przy w pełni naładowanych akumulatorach | TAK- podać
10 | Ładowarka umożliwiająca ładowanie ciśnieniomierza z zasilania 230V | TAK
11 | Obudowa ciśnieniomierza z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji ze względu na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przycisk | TAK
12 | Wersja nabiurkowa, przenośna z 2 mankietami dla dorosłych w różnych rozmiarach Podać oferowane rozmiary | TAK- podać
13 | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 | TAK
4. Monitor funkcji życiowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Monitor funkcji życiowych |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 4 : | [5 empty] | 0 | X | 0
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej umożliwiający transfer danych do systemu szpitalnego 802.11 a/b/g | TAK
2 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK
3 | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków | TAK
4 | Kolorowy ekran dotykowy: - o przekątnej minimum 8 cali, - rozdzielczości minimum 1024 x 600 pikseli | TAK- podać
5 | Wbudowana drukarka termiczna (w zestawie minimum 1 rolka papieru) | TAK- podać
6 | Praca minimum w 3 trybach: - triage, - pomiar punktowy, - monitorowanie ciągłe | TAK- podać
7 | Regulowane progi alarmowe: - NIBP, - saturacji i temperatury; - regulowana głośność sygnału alarmowego - alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | TAK- podać
8 | Wszystkie komunikaty i menu w języku polskim | TAK
9 | Waga urządzenia z akumulatorem maksymalnie 4,3 kg | TAK- podać
II. PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: oscylometryczna w trakcie pompowania mankietu | TAK
2 | Przewód NIBP dwukanałowy | TAK
3 | Typowy czas określania ciśnienia tętniczego w zakresie 15- 150 sekund | TAK- podać
4 | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 | TAK
5 | Wymóg standardu ANSI/AAMI SP10:2002 w zakresie ciśnienia w mankiecie | TAK
6 | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: od 30 do 260 mmHg | TAK- podać
7 | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: od 20 do 220 mmHg | TAK- podać
8 | Zakres pomiaru ciśnienia średniego: od 25 do 230 mmHg | TAK- podać
9 | Zakres pomiaru tętna: od 30 do 200 uderzeń/minutę z dokładnością (± 3 uderzenia/min) | TAK- podać
10 | W zestawie mankiety w rozmiarach: - niemowlęcy, dziecięcy mały, dziecięcy, dorosły mały, dorosły, dorosły duży, - wykończone powłoką antybakteryjną, z możliwością obrócenia przewodu o 360⁰, - z możliwością prania w pralce (w zestawie zatyczki do gniazd mankietów). | TAK- podać
11 | W trybie monitorowania granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym | TAK- podać
12 | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania minimum 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika | TAK- podać
13 | Funkcja automatycznego wykonywania maksymalnej możliwej liczby pomiarów w ciągu 5 minut | TAK
14 | Możliwość wprowadzania informacji o pozycji pacjenta w trakcie pomiaru, rozmiarze mankietu i miejscu pomiaru | TAK
15 | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP takich jak: pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru | TAK
16 | Możliwość stosowania mankietów jednorazowych w celu eliminacji zakażeń krzyżowych | TAK
17 | Elektroniczny termometr douszny z podgrzewaną końcówką do 35°C | TAK
18 | Zakres pomiaru temperatury: od 20°C do 42,2°C | TAK- podać
19 | Najmniejsza jednostka wskazania 0,1°C | TAK
20 | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo (minimum 800 szt. w komplecie) | TAK- podać
21 | Pomiar SPO2 w technologii Nellcor w zakresie min. 1 – 100% | TAK
22 | W komplecie wielorazowy czujnik palcowy dla pacjentów dorosłych i dzieci | TAK
23 | Wyświetlanie wartości liczbowej, pletyzmogramu, częstości tętna oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna (do wyboru przez użytkownika) | TAK
24 | Progi alarmowe stale widoczne na ekranie (tryb monitorowania) | TAK
25 | Pomiar częstości tętna w zakresie od 20 do 250 uderzeń na minutę (bpm) ± 3 cyfry | TAK- podać
26 | Pamięć pomiarów minimum z ostatnich 24 godzin- automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. | TAK- podać
27 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub wyboru pacjenta z listy | TAK
28 | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: - wzrost, - waga, - częstość oddechu, - poziom bólu, | TAK
29 | Możliwość rozbudowy urządzenia o: - Skalę Wczesnego Ostrzegania (EWS) - wskaźnik stanu pacjenta na podstawie algorytmu z minimum 5 parametrów do wyboru (NIBP, SpO2, tętno, ciepłota ciała, ilość oddechów) | TAK/ NIE - podać KRYTERIUM OCENY: TAK- 20 pkt. Nie- 0 pkt.
30 | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe | TAK
31 | Akumulator litowo-jonowy: - o czasie ładowania do pełnej pojemności maksymalnie 4 godz. - pozwalający na wykonanie minimum 45 kompletów pomiarów | TAK- podać
32 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie | TAK
33 | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski | TAK
34 | Urządzenie umieszczone na statywie jezdnym z półką na akcesoria i wbudowanym oświetleniem półki (dioda LED) | TAK
5. Pulsoksymetr przenośny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Pulsoksymetr przenośny |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 5 : | [5 empty] | 0 | X | 0
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: …………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. PARAMETRY OGÓLNE
1 | Pulsoksymetr przenośny | TAK
2 | Waga maksymalna 0,3 kg (z bateriami) | TAK- podać
3 | Zasilanie bateryjne – baterie ogólnodostępne | TAK- podać
4 | Czas pracy na 1 komplecie baterii min. 150 godzin | TAK
5 | Możliwość zapisu do 72 godzin SpO2 i tętna pacjenta | TAK- podać
6 | Zakres pomiaru SpO2 od 1 do 100% | TAK
7 | Zakres pomiaru pulsu od 20 do 320 /min | TAK
8 | Wyświetlacz cyfrowy typu LED | TAK
9 | Wskaźnik perfuzji / jakości sygnału | TAK
10 | Czujnik wielorazowy typu klips na palec: - dla dorosłych 1 szt. | TAK
12 | Możliwość podłączenia czujników jedno i wielorazowych dla różnych grup wiekowych | TAK
13 | Pokrowiec na pulsoksymetr | TAK
14 | Możliwość pracy w temperaturze min. -20°C do +50°C | TAK- podać
15 | Możliwość pracy w ciśnieniu atmosferycznym do 4 atmosfer | TAK
16 | Klasa odporności minimum IP32 | TAK- podać
17 | Technologia zapewniająca dokładność pomiaru SpO2 70-100% (+/- 2%) | TAK- podać
18 | Technologia zapewniająca dokładność tętna w zakresie min. 20-300 ud/minutę (+/- 3%). | TAK- podać
6. Rolki do przenoszenia pacjenta
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Rolki do przenoszenia pacjenta |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 6 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Deska przeznaczona do transportu pacjenta z łóżek na inne miejsce przeznaczone do leżenia | TAK
2 | Możliwość pokonania 20 cm odstępów pomiędzy łóżkami Dopuszczono: - możliwość poknania 15 cm odstępów między łóżkami | TAK - podać
3 | Antybakteryjna powłoka zewnętrzna Dopuszczono: - deska z powłoką zewnętrzną przystosowaną do mycia i dezynfekcji z możliwością stosowania specjalnych pokrowców wielorazowych z możliwością prania i dezynfekcji jak również z możliwością stosowania pokrowców jednorazowych | TAK - podać
4 | Przenikliwa dla promieni X | TAK
5 | Poszycie odporne na zniszczenie mechanicznie (rozerwanie) oraz łatwe do utrzymania w czystości | TAK
6 | Lekka, natychmiast gotowa do użycia | TAK
7 | Wymiary: - po rozłożeniu 180 x 50 cm (±2 %), - złożona 85 x 50 cm ( ±2 %), - waga maksymalna 3 kg Dopuszczono: Wymiary: - po rozłożeniu 180x 49 cm, - złożona 90x 49 cm - waga 1,4 kg | TAK - podać
7. Zestaw szyn Kramera
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Zestaw szyn Kramera |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 7 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: …………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Szyny typu Kramer w zdejmowanym powleczeniu każdej szyny | TAK
2 | Powleczenie wykonane z miękkiego tworzywa nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin i wydalin | TAK
3 | Możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, | TAK
4 | Pokrowiec na zestaw wszystkich szyn | TAK
5 | Uchwyty transportowe pokrowca umożliwiające transport w ręku i na ramieniu | TAK
6 | Pokrowiec dostosowany rozmiarami do najdłuższej szyny | TAK
7 | Dostęp do szyn w pokrowcu jednocześnie do całego zestawu. | TAK
8 | Minimum 14 szyn stanowiących komplet (tolerancja +/- 10 mm) o wymiarach: 1) 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm, 2) 1500 x 120 mm, 3) 1200 x 120 mm, 4) 1000 x 100 mm, 5) 900 x 120 mm – 2 szt., 6) 800 x 120 mm, 7) 800 x 100 mm, 8) 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm, 9) 700 x 70 mm, 10) 600 x 80 mm lub 600 x70 mm, 11) 600 x 70 mm, 12) 250 x 50 mm – 2 szt. | TAK- podać
8. Aparat do szybkiego przetaczania płynów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Aparat do szybkiego przetaczania płynów |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 8 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2020 . Podać: ………………………………………………………………….…………..…………………………………………………………….……
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Mankiet do ciśnieniowego toczenia płynów infuzyjnych przeznaczony do szybkiego podawania płynów infuzyjnych pacjentom wymagającym agresywnej płynoterapii. | TAK
2 | Wysoka trwałość wykorzystanych materiałów | TAK
3 | Podziałka na manometrze z informacją dotyczącą ciśnienia granicznego | TAK
4 | Mankiet zapewniająca dobrą widoczność płynu | TAK
5 | Mankiet wyposażony w gruszkę z zaworem obrotowym umożliwiającą precyzyjną kontrolę i regulację szybkości przepływu. | TAK
6 | Możliwość umieszczenia płynów o objętości od 500 ml do 1000 ml | TAK- podać
7 | Mankiet posiada zaczep do powieszenia na stojaku lub innym punkcie zapewniającym toczenie grawitacyjne. | TAK
8 | Zakres ciśnienia roboczego: 0 – 300 mmHg | TAK- podać
9 | Zakres skali manometru: 0 – 300 mmHg | TAK
10 | Możliwość szybkiej wymiany gumowego mankietu | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 19: | [5 empty] | 0 | X | 0
`
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 20
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/01/21
Pakiet nr 20
Torba ratownicza na kółkach
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Torba ratownicza na kółkach |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….…………………………....…………………………………………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020. Podać: ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………
| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. Ogólne
1 | Torba ratownicza na kółkach | TAK
2 | Wewnątrz komory głównej : - uchwyty na butlę tlenową | TAK- podać ilość
3 | Wymiary siedziska : - Szerokość 34- 36 cm - Głębokość 35-37 cm - Długość: 71- 75 cm | TAK- podać
4 | Oznakowanie torby : - krzyż Św. Andrzeja - taśmy odblaskowe | TAK
5 | Waga maksymalnie : 6 kg | TAK- podać KRYTERIUM OCENY: Waga do 6 kg – 20 pkt, waga większa niż 6 kg– 0 pkt
Łączna wartość przedmiotu zamówienia pakietu 20: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy