## załącznik nr 4 parametry techni
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
PAKIET I - Automatyczny analizator do badań z zakresu serologii grup krwi
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | rok produkcji, min. 2018 | TAK | –
Wymagania ogólne i parametry pomiarowe
5 | analizator w pełni automatyczny, wykonujący samodzielnie całą procedurę badania od pobrania próbki badanej do przesłania wyniku do komputera | TAK | –
6 | praca analizatora w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych | TAK | –
7 | kasety 6-cio kolumnowe | TAK | –
8 | w przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego, zapewnienie dedykowanego stołu na kółkach | TAK | –
9 | analizator pracujący w trybie wolnego dostępu | TAK | –
10 | dostępna funkcja wykonywania badań pilnych (STAT) | TAK/NIE | 3/0
11 | konieczność wykonania konserwacji (odkażania) analizatora nie częściej niż 1 raz na tydzień | TAK/NIE | 3/0
12 | możliwość przechowywania w lodówce odczynników(krwinek wzorcowych) w oryginalnym statywie roboczym na odczynniki z możliwością bezpośredniego umieszczenia w analizatorze | TAK | –
13 | wyświetlacz z aktualnym stanem odczynników | TAK | –
14 | wyświetlacz ze stanem alarmowym odczynników | TAK | –
15 | przechowywanie kart/kaset w temperaturze pokojowej | TAK | –
16 | analizator wykonujący zawiesiny krwinek badanych w naczyniach jednorazowych (np. dołki mikropłytek lub kuwety) | TAK | –
17 | automatyczny system usuwania zużytych kart/kaset - bez potrzeby kontaktu ze zużytymi kartami, kasetami | TAK | –
18 | dedykowane dziurkacze do każdego rodzaju kart/kaset | TAK | –
19 | odczyt i archiwizacja obrazu mikrokarty w kolorze | TAK/NIE | 3/0
20 | manualny system zabezpieczenia "back up" pracujący na kompatybilnych z systemem głównym odczynnikach (wirówka, cieplarka, 2 pipety automatyczne) | TAK | –
21 | manualny system zabezpieczenia "back up" pracujący na kompatybilnych z systemem głównym odczynnikach (wirówko-czytnik, cieplarka, 2 pipety automatyczne) | TAK/NIE | 3/0
22 | wydajność pracy analizatora przy pełnym oznaczeniu grupy krwi ABO, Rh wraz z izoaglutyninami oraz badaniem przeglądowym przeciwciał, min. 30 próbek na godzinę | TAK, podać | [1,3]
23 | magazyn na odczynniki (karty/kasety) na pokładzie automatycznego analizatora zapewniający 24h wykonywanie badań – bez konieczności doładowywania – min. 240 kart/kaset | TAK, podać | [1,3]
24 | pojemność rotora/statywu - jednoczesne załadowanie, min. 80 próbek | TAK, podać | [1,3]
25 | pozytywna identyfikacja próbek na pokładzie, automatyczna identyfikacja rozmiaru próbki przez analizator | TAK | –
26 | możliwość odprowadzenia ścieków z analizatora do zewnętrznego pojemnika Zamawiającego celem poddania utylizacji zgodnie z procedurą Zamawiającego | TAK | –
27 | analizator wyposażony w system podtrzymywania napięcia UPS o czasie podtrzymania pracy min. 30 [min] | TAK, podać czas, podać model/typ /producenta | [1,2]
Komunikacja z systemem InfoMedica
28 | podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie Wykonawcy. Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanego analizatora z systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco S.A. w zakresie automatycznej dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej: - zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala - zwrotne przekazywanie wyników badań do systemu Infomedica Laboratorium oraz korekt wyników | TAK | –
29 | konieczność wczesnego skoordynowania prac w celu zachowania ciągłości prowadzenia oznaczeń w pracowni podczas wymiany analizatora; umożliwienie przeprowadzenia walidacji metody w nowym środowisku | TAK | –
Warunki gwarancji i serwisu
30 | okres gwarancji na wszystkie elementy w Pakiecie biegnący od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
30 | bezpłatny serwis i walidacja wszystkich elementów w Pakiecie przez cały okres trwania umowy | TAK | –
31 | gwarantowany czas naprawy, max. 48 godzin od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać | –
32 | telefoniczna dostępność serwisu min. 12 godzin na dobę | TAK | –
33 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
34 | wymagany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów automatycznego aparatu (wirówka - kontrola prędkości wirowania; inkubator - temperatury inkubacji; głowicy pipetującej - objętość pipetowania) oraz odczynników | TAK | –
35 | w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewni niezbędną ilość odczynników potrzebnych do wykonania walidacji metody badawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK | –
36 | zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań serologicznych z IHiT w Warszawie, potwierdzonej certyfikatem - 4 razy w każdym roku obowiązywania umowy | TAK | –
37 | funkcjonalność oferowanego analizatora, min. w 5 jednostkach szpitalnych | TAK, podać | –
38 | termin ważności od daty dostawy kart/kaset, min. 7 miesięcy | TAK, podać | –
39 | termin ważności od daty dostawy krwinek, min. 1 miesiąc | TAK, podać | –
40 | Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań, w tym: kaset, krwinek, materiałów kontrolnych, płytek do rozcieńczania, dodatkowych odczynników; nie dotyczy to materiałów ogólnie dostępnych jak woda i sól fizjologiczna | TAK, podać | –
41 | w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona instalacji wraz z wykonaniem testu instalacyjnego urządzenia | TAK | –
42 | bezpłatne, kompleksowe szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
43 | instrukcja obsługi do oferowanego analizatora w języku polskim dostarczona do Pracowni podczas instalacji | TAK | –
| ...................................... | ..............................., dnia .....................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET II - Aparat do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych DNA/RNA
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | rok produkcji, min. 2018 | TAK | –
5 | system zamknięty do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych DNA/RNA. Metoda ekstrakcji oparta o technologię kulek magnetycznych | TAK | –
6 | wymiary zewnętrzne aparatu, max. szer. x gł. x wys.: 750×700×760 mm | TAK, podać | –
7 | brak konieczności samodzielnego umieszczania przez użytkownika w aparacie elementów wyposażenia innych niż kartridże, tipsy i/lub probówki elucyjne i/lub z materiałem. Izolaty bezpośrednio gotowe do użycia w probówkach elucyjnych | TAK | –
8 | izolacja oparta o najnowsze wersje oprogramowania, która zawiera zainstalowane odpowiednie protokoły dające możliwość ekstrakcji wirusowych kwasów nukleinowych RNA/DNA | TAK | –
9 | urządzenie wyposażone w moduł automatycznego przebijania kartridżu na pokładzie aparatu | TAK | –
10 | ilość prób: możliwość izolacji nie mniej niż 16 próbek jednoczasowo | TAK, podać | [1,2]
11 | możliwość wykonania izolacji DNA/RNA z pojedynczej próbki bez dodatkowych strat odczynników na poszczególnych etapach ekstrakcji | TAK | –
12 | czas izolacji niezależnie od ilości próbek, max. 55 min. | TAK, podać | [2,1]
13 | objętość materiału wyjściowego do izolacji, min. 200 ul | TAK, podać | [1,2]
14 | objętość elucji, min. 60 ul | TAK, podać | [1,2]
15 | izolacja z materiałów: krew, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, aspirat, wymazy, plwocina | TAK | –
16 | zestaw odczynnikowy do ekstrakcji zawiera pełny asortyment niezbędny do przeprowadzenia izolacji (kartridże z kompletem odczynników, końcówki, probówki na materiał i izolat, proteinazę K-liofilizat, carrier RNA-liofilizat) | TAK | –
17 | zestawy do izolacji kompatybilne z aparatem do ekstrakcji | TAK | –
18 | analizator oraz wszystkie zestawy odczynnikowe posiadają znak (CE, IVD) i przeznaczone są do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzone deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE | TAK | –
19 | poszczególne protokoły izolacji zwalidowane do oferowanego aparatu | TAK | –
20 | Wykonawca do instalacji oferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" w ramach szkolenia oraz wszystkie odczynniki, które umożliwiają przeprowadzenie izolacji kwasów nukleinowych zgodnie z dostarczonymi protokołami ekstrakcji | TAK | –
21 | aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 30 [min] | TAK, podać czas, podać model/typ /producenta | [1,2]
22 | bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy | TAK | –
Warunki gwarancji i serwisu
23 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
24 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
25 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. do 5 dni roboczych od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK, podać | –
26 | telefoniczna dostępność serwisu 7 dni w tygodniu w godzinach 8-17 | TAK | –
27 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
28 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
29 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | –
| ...................................... | ..............................., dnia .....................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET III - System do oznaczania mycobacterium tuberculosis z genem oporności na rifampicinę metodą Real Time PCR
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | rok produkcji, min. 2015 | Tak | –
5 | aparat Real Time PCR wyposażony w 4 aktywne moduły reakcyjne | TAK | –
6 | system zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki | TAK | –
7 | system dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA | TAK | –
8 | system dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji | TAK | –
9 | aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki | TAK | –
10 | system z możliwością dostawiania kolejnych prób w dowolnym momencie pracy analizatora | TAK/nie | 3/0
11 | kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem oraz czytnik kodów kreskowych | TAK | –
12 | czas trwania badania (wykonanie testu w kierunku Mycobactrium tuberculosis z jednoczesnym wykryciem genu oporności na rifampicinę) - wynik gotowy do interpretacji max. 2,0 [h] | TAK, podać | [2,1]
13 | urządzenie stabilizujące napięcie elektryczne 800 VA; 230 Vin/Vou pozwalające bezpieczne wyłączenie aparatu w przypadku awarii sieci elektrycznej (praca na baterii, min. 4 min.) | TAK, podać czas, podać model/typ /producenta | [1,2]
Warunki gwarancji i serwisu
14 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | Tak | –
15 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | Tak, podać | –
16 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | Tak, podać | –
17 | gwarantowany czas naprawy, max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy | Tak, podać | –
18 | telefoniczna dostępność serwisu 24 godziny na dobę | Tak | –
19 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
20 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | Tak | –
21 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | Tak | –
| ...................................... | ..............................., dnia .....................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET IV - Zestaw pomiarowy do badań w kierunku identyfikacji 13 gatunków Mycobacterii (MOTT) atypowych
I. Termocykler do amplifikacji DNA - 1 szt.
1 | nazwa i typ produktu | podać | –
2 | producent | podać | –
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
4 | rok produkcji, min. 2015 | Tak | –
5 | dokładność nastawy temperatury: 0,01ºC | Tak | –
6 | zakres regulacji prędkości, min. 0,001ºC/s do 5ºC/s | Tak, podać | –
7 | jednorodność temperatury w bloku, max. 0,25ºC w 55ºC | Tak, podać | –
8 | jednorodność temperatury w bloku, max. 0,40ºC w 95ºC | Tak, podać | –
9 | zakres temperatury, min. -5,0ºC do 99,9ºC | Tak, podać | –
10 | żywotność, min. 600 000 cykli | Tak, podać | –
11 | opcjonalne wymienne bloki z funkcją gradientu temperatury 96, 48, 384 | Tak | –
12 | standardowy blok 96-dołkowy zbudowany ze srebra pokrytego złotem | Tak | –
13 | prędkość grzania, min, 4,0ºC/s | Tak, podać | [1,2]
14 | prędkość chłodzenia, min. 3,5ºC/s | Tak, podać | [1,2]
15 | gradient, min. 40ºC | Tak, podać | –
16 | wyświetlacz, min. dotykowy TFT, kolorowy, 320x240 | Tak, podać | –
II. Blok grzejny - 1szt.
17 | nazwa i typ produktu | podać | –
18 | producent | podać | –
19 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
20 | rok produkcji, min. 2015 | Tak | –
21 | zakres regulacji temperatury, min. +25ºC do +100ºC | Tak, podać | [1,2]
22 | rozdzielczość nastawiania temperatury: 0,1ºC | Tak | –
23 | równoległe wyświetlenie temperatury i czasu | Tak | –
24 | standardowy blok na 49 probówek (24x2/1,5ml; 15x0,5ml; 10x0,2ml) | Tak | –
25 | wymiary, max. 210mmx230mmx110mm | Tak, podać | –
26 | waga, max. 3,5 kg | Tak, podać | [2,1]
III. Skaner do odczytywania wyników wraz z programem do ewaluacji danych - 1 szt.
27 | nazwa i typ produktu | podać | –
28 | producent | podać | –
29 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
30 | rok produkcji, min. 2015 | Tak | –
31 | technologia CIS | Tak | –
32 | rozdzielczość optyczna, min. 600 dpi | Tak, podać | [1,2]
33 | rozdzielczości maksymalna, min. 600x1200 dpi | Tak, podać | –
34 | głębia barw: kolor: 48 bitów wej. 24/48 bitów wyj.; skala szarości: 16 bitów wej. 8/16 wyj.; czarno-biały: 1 bit | Tak | –
35 | szybkość skanowania (skala szarości, 300dpi, A5), max. 7,5 sek | Tak, podać | [2,1]
36 | podłączenie USB 1.1 | Tak | –
37 | protokół w pełni kompatybilny ze standardem TWAIN | Tak | –
IV. Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości 2-20 [μl] - 1 szt.
38 | nazwa i typ produktu | podać | –
39 | producent | podać | –
40 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
41 | rok produkcji, min. 2015 | Tak | –
42 | pipeta automatyczna, jednokanałowa z zrzutnikiem końcówek | Tak | –
43 | zakres nastawności pracy: 2-20 [µl] | Tak | –
44 | skok, max. 0,5 ul | Tak, podać | [2,1]
45 | cyfrowy wyświetlacz ustawienia objętości | Tak | –
46 | filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem | Tak | –
47 | możliwość wymontowania stożka na końcówki oraz kołnierza wyrzutnika | Tak | –
48 | możliwość rekalibracji | Tak | –
49 | indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym | Tak | –
V. Mikrowirówka z wirnikiem kątowym 12x2/1,5 ml - 1 szt.
50 | nazwa i typ produktu | podać | –
51 | producent | podać | –
52 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
53 | rok produkcji, min. 2015 | Tak | –
54 | trwały, bezobsługowy silnik indukcyjny | Tak | –
55 | mikroprocesowa kontrola prędkości i czasu zapewniająca powtarzalność wyników badań | Tak | –
56 | wybór, min. 9 programów wirowania | Tak, podać | [1,2]
57 | wybór, min. 3 charakterystyk rozpędzania i hamowania | Tak, podać | –
58 | cyfrowy odczyt parametrów na wyświetlaczu LCD | Tak | –
59 | wirowanie w trybie "short" | Tak | –
60 | zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania | Tak | –
61 | zabezpieczenie przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie | Tak | –
62 | pojemność, max. 52,8 ml | Tak, podać | –
63 | zakres obrotów, min. 300-14000 obr/min | Tak, podać | [1,2]
64 | zakres regulacji czasu wirowania, min. 15 s -99 min. | Tak, podać | –
65 | wymiary (wys./szer./gł.), max. 220x270x180 mm | Tak, podać | –
VI. Vortex - 1 szt.
66 | nazwa i typ produktu | podać | –
67 | producent | podać | –
68 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
69 | rok produkcji, min. 2015 | Tak | –
70 | zakres prędkości, min. 750-3000 obr/min | Tak, podać | [1,2]
71 | głowica przystosowana do probówek od 1,5 ml do 50 ml | Tak, podać | –
72 | maksymalna objętość wytrząsania 30 ml | Tak | –
73 | średnica ruchu 4 mm | Tak | –
75 | wymiary, max. 90x150x80xmm | Tak | –
76 | waga, max. 1,0 kg | Tak, podać | [2,1]
77 | zasilacz zewnętrzny DC 12V, 320 mA | Tak | –
Warunki gwarancji i serwisu
78 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | Tak | –
79 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | Tak, podać | –
80 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | Tak, podać | –
81 | gwarantowany czas naprawy max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy | Tak, podać | –
82 | telefoniczna dostępność serwisu 24 godziny na dobę | Tak | –
83 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
84 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | Tak | –
85 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | Tak | –
| ...................................... | ..............................., dnia .....................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET V - Aparat do wykrywania DNA prątków gruźlicy bezpośrednio w materiale diagnostycznym
1 | nazwa | podać | –
2 | producent | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | rok produkcji, min. 2018 | TAK | –
5 | możliwość wykrywania w jednym badaniu obecności genomu Mycobacterium tuberculosis oraz oporności/wrażliwości prątków na rifampicynę i izoniazyd w próbkach plwociny surowej lub zagęszczonych osadach plwociny przygotowanych z próbek plwociny indukowanej lub odkrztuszanej | TAK | –
6 | analizator w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowgo PCR (Multiplex PCR) w systemie zamkniętym dla gruźlicy oraz otwartym do konfigurowania innych badań | TAK | –
7 | kompletny zestaw zawierający: aparat wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem do analizatora, drukarką - do wykonywania badania, monitorowania przebiegu procesu i izolacji PCR oraz prezentowania krzywej wzrostu produktu PCR po zakończeniu badania, podglądu i wydruku wyników, czytnik kodów kreskowych do identyfikacji odczynników, z możliwością podłączenia w przyszłości do istniejącego systemu informatycznego Infomedica | TAK | –
8 | wymiary analizatora, max. szer. x gł. x wys. 95 x 80 x 75 [cm] | Tak, podać | –
9 | waga analizatora, max. 120 [kg] | Tak, podać | –
10 | możliwość jednoczesnego uruchomienia całości lub partii testów | TAK | –
11 | możliwość przeprowadzenia, min. od 1 do 24 automatycznych ekstrakcji kwasów nukleinowych | Tak, podać | [1,2]
12 | możliwość, min. 48 amplifikacji PCR w czasie rzeczywistym w jednej serii | Tak, podać | [1,2]
13 | możliwość jednoczesnego uruchomienia całości lub partii testów | TAK | –
14 | pojedyncze miejsce do reakcji PCR z indywidualnie kontrolowaną temperaturą umożliwiające uruchamianie różnych protokołów PCR w każdym stanowisku w tym samym czasie. Budowa systemu na bazie kaset mikroprzepływowych. Zintegrowane mikrozawory zamykające automatycznie dostęp do komory reakcyjnej PCR, zabezpieczając analizowaną próbkę przed zanieczyszczeniem | TAK | –
15 | możliwość zatrzymania pracy systemu po etapie ekstrakcji kwasów nukleinowych, które są dalej analizowane w oparciu o PCR, włożenia kolejnych próbek poddawanych etapowi ekstrakcji kwasów nukleinowych w celu optymalizacji i efektywnego wykorzystania systemu | TAK | –
16 | system nie wymagający kalibracji przez użytkownika | TAK | –
17 | zestaw zawierający startery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji powielenia i wykrywania DNA | TAK | –
18 | zestaw zawierający odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 24 reakcji | TAK | –
19 | obecna w każdej probówce ekstrakcyjnej próbka kontrolna do monitorowania procesu ekstrakcji i amplifikacji kwasów nukleinowych | TAK | –
20 | przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników dla serii próbek) | TAK | –
21 | zestaw do oznaczania w postaci jednego zintegrowanego paska zawierający wszystkie odczynniki do izolacji DNA MTBC i przeprowadzenia reakcji PCR oraz jednorazowe końcówki pipet potrzebne do automatycznej ekstrakcji oraz reakcji PCR w aparacie | TAK | –
22 | test posiadający znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | TAK | –
23 | odczynniki do aparatu gotowe do użycia pozwalające na skrócenie do minimum preparatyki przed fazą analityczną | TAK | –
24 | przechowywanie odczynników do diagnostyki gruźlicy w temperaturze od 2 do 25°C | TAK | –
25 | analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 10 [min] | TAK, podać czas, podać model/typ /producenta | [1,2]
Warunki gwarancji i serwisu
26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | Tak | –
27 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | Tak, podać | –
28 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | Tak, podać | –
29 | gwarantowany czas naprawy max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy | Tak, podać | –
30 | telefoniczna dostępność serwisu 24 godziny na dobę | Tak | –
31 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
32 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | Tak | –
33 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | Tak | –
34 | przy dostawie do zestawu każdorazowo dołączona instrukcja obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia, interpretację wyników, czułość analityczną, powtarzalność | Tak | –
| ...................................... | ..............................., dnia .....................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET VI - Automatyczny system do diagnostyki molekularnej wirusów
1 | nazwa | podać | –
2 | producent | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | rok produkcji, min. 2016 | TAK | –
5 | system w skład którego wchodzą aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych oraz aparat do automatycznej amplifikacji DNA i detekcji w czasie rzeczywistym | TAK | –
6 | aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych akceptujący wiele rodzajów probówek, pierwotne i wtórne | TAK | –
7 | aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych na pokładzie pipetuje i składa reakcję PCR | TAK | –
8 | kody paskowe próbek badanych sczytywane automatycznie za pomocą czytnika kodów paskowych umieszczonego na pokładzie aparatu | TAK | –
9 | automatyczne monitorowanie i kompensacja zmiany ciśnienia w końcówce pipetującej odczynnik | TAK | –
10 | aparat umożliwia izolację trzech różnych testów w jednym przebiegu na jednej płytce | TAK | –
11 | jednoczesna izolacja do 96 próbek | TAK | –
12 | jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 reakcji | TAK | –
13 | odczynniki i materiały zużywalne wprowadzane za pomocą czytnika kodów paskowych | TAK | –
14 | system wyposażony w oprogramowanie zapewniające sterowanie i automatyczną interpretacją wyników testów diagnostycznych | TAK | –
15 | system wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykonanie aplikacji własnych zaprojektowanych przez użytkownika | TAK | –
16 | system z technologią bloku grzejnego, który optymalizuje transfer ciepła do mieszaniny reakcyjnej zapewniając powtarzalność i dokładność wyników pomiędzy dołkami | TAK | –
17 | aparat do detekcji wyposażony w kamerę CCD wysokiej czułości, umożliwiającą jednoczesny odczyt fluorescencji wszystkich prób na płytce | TAK | –
18 | aparat w którym zastosowany jest system enzymatycznej ochrony przed kontaminacją | TAK | –
19 | oprogramowanie aparatu automatycznie sprawdza i waliduje poprawność krzywej fluorescencji dla reakcji PCR | TAK/nie | 1/0
20 | system nie wymaga stosowania procedur dekontaminacji po zakończonych badaniach | TAK/nie | 1/0
21 | analizator przeznaczony do badań in vitro (znak IVD) | TAK | –
22 | wykonawca do instalacji oferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" zawierający materiały niezbędne do uruchomienia analizatora | TAK | –
23 | analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 15 [min] | TAK, podać czas, podać model/typ /producenta | [1,2]
Warunki gwarancji i serwisu
24 | okres gwarancji dla zestawu pomiarowego od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
25 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
26 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK, podać | –
27 | gwarantowany czas naprawy max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze | TAK, podać | –
28 | telefoniczna dostępność serwisu 7 dni w tygodniu w godzinach 8-17 | TAK | –
29 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
30 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
31 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | –
| ...................................... | ..............................., dnia .....................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy