## PAKIET 20
38/23 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach
Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 20
PRÓBKI - po 1 szt. z kazdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 oraz 17mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach: 155 cm oraz 235cm, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. Potwierdzony dołączonymi badaniami klinicznymi czas retencji w tkance klipsa min. 4 tygodnie | szt. | 200
2 | Pętle do poiipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min, 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli: 10, 11,13,15,20, 25,27,30,33 mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii wszystkich oferowanych pętli w załaczonej instrukcji obsługi. | szt. | 80
3. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 6-8 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego nie zawierającego latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.5 -11.5 mm | szt. | 15
4. | Szczypce biopsyjne; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm do wyboru Zamawiajacego, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez Zamawiajacego : z igłą i bez igły, cztery rozmiary łyżeczek biopsyjnych (pediatryczne, standardowe, powiększone, jumbo), współpracujące. Kanał roboczy - 2,0; 2,8; 3,2mm. | szt. | 150
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
POZ. 1 - Potwierdzony dołączonymi badaniami klinicznymi czas retencji w tkance klipsa min. 4 tygodnie-20p.
POZ. 2 - Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli-10p.
POZ. 3 - Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.5 -11.5 mm-10p.
Brak w/w cech - 0 p.
W/w dokumenty potwierdzające wymagane cechy użytkowe należy dostarczyć wraz z ofertą.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)