ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ

(dot. Pakietu Nr 1)

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH – PAKIET NR 1

Przedmiot zamówienia: platforma monitorująca utleniająca pacjenta + EEG – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma monitorującej utleniającej pacjenta + EEG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Platforma monitorująca z nieinwazyjnym pomiarem: SpHbTotal, ORI, PVI oraz modułem do pomiaru funkcji mózgu i oksymetrii regionalnej. | Tak |  |
|  | Monitor z dotykowym ekranem i wypinanym pulsoksymetrem | Tak |  |
|  | Pulsoksymetr prezentuje dane: SpO2, Pi, tętno, SpHb, ORi, PVi, | Tak |  |
|  | Opcjonalna możliwość podpięcia 3 wybranych modułów: kapnografia, oksymetria NIRS, funkcje mózgu - SedLine, ANI - Analgesia Nocyception Index, LiDCO | Tak |  |
|  | Prezentowanie danych funkcji mózgu na ekranie głównym: surowy zapis EEG, obraz spektralny (osobno dla prawej i lewej półkuli), algorytmy liczbowe | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji w technologii Masimo Set - pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji od 0,02 | Tak |  |
|  | Widok zapisu 4 fal EEG | Tak |  |
|  | Prezentowanie na ekranie głównym: wartości numerycznych rSO3, trendu, % odchylenie od linii bazowej, delta SpO2, AUC | Tak |  |
|  | Wartość absolutna dla czujników do oksymetrii dla dorosłych nie gorsza niż 4%, Dokładność trendów nie gorsza niż 3% | Tak |  |
|  | Pomiar hemoglobiny utlenowanej (delta O2Hbi), odtlenowanej (delta Hhbi), sumy obu (delta cHbi) oraz ich trendów dla dodatkowej oceny stanu pacjenta podczas zmian oksymetrii | Tak |  |
|  | Konstrukcja czujników umożliwiająca jednoczesne stosowanie na czole pacjenta czujników do oksymetrii i funkcji mózgu | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru min. 6 sposobów prezentowania danych na ekranie głównym. | Tak |  |
|  | Opcjonalna możliwość pomiarów hemodynamicznych metodą małoinwazyjną | Tak |  |
|  | Mozliwość zmiany konfiguracji amplitudy i prędkości wykresu EEG przez użytkownika. | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Mobilny stojak na kółkach z możliwością łatwego wypinania monitora | Tak |  |
|  | Wielorazowy Czujnik saturacji RD typu klips na palec > 30 kg - min. 2 szt. | Tak |  |
|  | Wielorazowy Czujnik saturacji RD typu klips na ucho - min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Czujnik do oksymetrii regionalnej kompatybilny z platformą, dla dorosłych - min. 40 szt. | Tak |  |
|  | Czujniki do pomiaru funkcji mózgu składający się z 4 elektrod pomiarowych i 2 pomocniczych typu RD dla dorosłych - min. 30 szt. | Tak |  |
|  | Czujnik jednopacjentowy do pomiaru rezerwy tlenowej ORi dla dorosłych - 10 szt. | Tak |  |
|  | Czujnik Masimo RD rainbow SET umożliwiający pomiar SpO2, SpHb, PVI, - 10 szt. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • Deklaracja Zgodności, • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, • certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych, • dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty). | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak / podać |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.