Gdańsk, dnia  14.02.2023r.

GUM2023ZP0005

Do uczestników postępowania

Dotyczy: Dostawa chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tandemowego spektrometru mas o szybkości skanowania 15 000 Da/sek oraz parametrach wyższych niż wymagane odnoszące się do czułości aparatu (1.500.000 :1) przy rozdzielczości 0,2 Da? Dane literaturowe potwierdzają iż na jakość i precyzję wykonywanych analiz nie wpływa szybkość skanowania spektrometru mas.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie oferty na chromatograf ze spektrometrem o czułości 350000:1 dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (ESI, ujemna polaryzacja) przy jednoczesnym utrzymaniu czułości 750000:1 dla polaryzacji dodatniej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, czy w parametrze szybkość skanowania miał na myśli krok (0,1 m/z) zamiast rozdzielczości?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co miał na myśli w parametrze „przepływ na każdy kanał do co najmniej 5 ml/min? Standardowym parametrem opisującym kanał degazera jest objętość wewnętrzna kanału.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszczalny całkowity przepływ (suma wszystkich kanałów) co najmniej 5 ml/min.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na chromatograf ze spektrometrem o pojemności termostatu: 4 kolumny o długości do 30 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

p.o. Kanclerza											          /-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Sporządziła: Małgorzata Święcicka