AE/ZP-27-10/20			                                                                             ZAŁĄCZNIK NR 6.2

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego respiratora stacjonarno-transportowego 1 sztuka.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia 1 szt. | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci od 3 kg IBW | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 120 minut. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego . | TAK |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
|  | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |
|  | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV | TAK |  |
|  | CPAP/PSV | TAK |  |
|  | APRV | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów lub bez możliwości regulacji parametrów. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator posiada funkcję westchnienia automatycznego bez możliwości regulacji parametrów - 0 pkt Zaoferowany respirator posiada funkcję westchnienia automatycznego z regulacją parametrów - 5 pkt. |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel i podobne | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z możliwością ustawienia wartości kompensacji rurki lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
| PARAMETRY WENTYLACJI |
|  | Częstość oddechów 1-80 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |
|  | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | TAK |  |
|  | Czas wdechu 0,2 do 10,0 sek | TAK |  |
|  | Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms | TAK |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego. | TAK |  |
| MONITOROWANIE |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 8 cali. | TAK |  |
|  | Możliwość lub brak możłiwości zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora podczas pracy na podstawie jezdnej. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną możliwość - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Czas wdechu i wydechu lub brak takiej funkcji | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną funkcję - 5 pkt. |  |
|  | Podatność statyczna płuc | TAK |  |
|  | Index dyszenia RSB | TAK |  |
|  | Pomiar PO.1 | TAK |  |
|  | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Minimum dwie krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
| ALARMY |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta lub alarm rozłączenia układu pacjenta. | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów, minimum 100 zdarzeń | TAK |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |
|  | Możliwość lub brak możliwości rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną możliwość - 10 pkt. |  |
|  | Możliwość lub brak możliwości rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK Punktacja:. Zaoferowany respirator nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną możliwość - 10 pkt. |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
|  | Sterylizowalna w autoklawie zastawka lub zastawki (wdechowa i wydechowa) respiratora | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych minimum 25 kpl. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Płuco testowe | TAK |  |
|  | Szyna na podstawie jezdnej do mocowania akcesoriów | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy i/lub przyciski i/lub pokrętło (-a) | TAK |  |
| VII.POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.