Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………                                                                                                                                                      Postępowanie nr 36 Z TP 23

Załącznik nr 1-2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET II:     Aparat do SV dedykowany bezdechom centralnym z możliwością zdalnego automatycznego miareczkowania ciśnienia leczniczego (CPV: 33157400-9)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: nie starszy niż z 2021 r.

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego -podać: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie do terapii zaburzeń oddychania podczas snu, typu bezdech obturacyjny, bezdech centralny i oddech typu Cheyne’a-Stokesa, przy użyciu nieinwazyjnej metody wentylacji | - | - |  |
| 2 | Kolorowy wyświetlacz i polskie menu | - | - |  |
| 3 | Pokrętło do obsługi nawigacji po menu urządzenia | - | - |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe | - | - |  |
| 5 | Min. zakres ciśnienia EPAP: 4-20cmH20 Min. zakres ciśnienia IPAP: 4-30cmH20 Nastawa czasu trwania wdechu: min.0,5 - 3,0 sekundy Zakres min. częstości oddychania (back-up frequency): 4- 30 oddech/min | - | - |  |
| 6 | Możliwość nastawy automatycznego doboru minimalnej częstości oddechów (auto back-up rate) | - | - |  |
| 7 | Tryb CPAP, min. zakres ciśnień: 4cmH2O - 20 cmH20 | - | - |  |
| 8 | Tryb ASV z możliwością dynamicznych zmian ciśnienia wdechowego (IPAP) w celu stabilizacji szczytowego przepływu powietrza lub określonej objętości oddechowej (TV) i jednoczesnym automatycznym doborze ciśnienia wydechowego (EPAP) w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym | - | - |  |
| 9 | Narzędzie do autodiagnostyki wbudowane w urządzenie terapeutyczne umożliwiające szybką ocenę działania podstawowej funkcjonalności urządzenia terapeutycznego | - | - |  |
| 10 | Alarmy: - Alarm odłączenia obwodu pacjenta, - Bezdechu - Alarm niskiej wentylacji minutowej | - | - |  |
| 11 | Możliwość podłączenia nawilżacza powietrza z podgrzewaną rurą. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 12 | Możliwość przeprowadzenia testu szczelności maski z pozycji menu aparatu | - | - |  |
| 13 | Inteligentna funkcja RAMP wykorzystująca algorytm automatycznego miareczkowania w okresie zmiany liniowej. | - | - |  |
| 14 | Dostępna funkcja komfortu | - | - |  |
| 15 | Informacje dostępne w menu aparatu: - AHI – z wyszczególnieniem ilości poszczególnych rodzajów zdarzeń oddechowych - wskaźnik szczelności maski - wskaźnik oddechów Cheyne’a-Stokesa | - | - |  |
| 16 | Możliwość integracji danych z aparatu z danymi polisomnograficznymi. Zapis parametrów z urządzenia terapeutycznego (m.in. ciśnienie, przecieki, częstość oddechów) wraz z danymi polisomnograficznymi. | - | - |  |
| 17 | Raportowanie pozycji ciała | - | - |  |
| 18 | Raportowanie jakości i liczby zarejestrowanych sygnałów | - | - |  |
| 19 | Zapis danych w pamięci wewnętrznej min. 4 GB | Powyżej 4 GB – 10 pkt 4 GB-0 pkt. |  |  |
| 20 | Karta pamięci do gromadzenia danych umożliwiająca transfer danych do oprogramowania do gromadzenia i analizy danych terapeutycznych. | - | - |  |
| 21 | Możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia z wykorzystaniem karty do gromadzenia danych. | - | - |  |
| - GWARANCJA |  |  |  |  |
| 22 | Gwarancja na sprzęt 24 miesiące. | - |  | - |