Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………                                                                                                                                                      Postępowanie nr 36 Z TP 23

Załącznik nr 1-1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET I:    Aparat do wspomagania oddychania w czasie snu dwupoziomowym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych 
z możliwością zdalnego automatycznego miareczkowania ciśnienia leczniczego  – 2 sztuki (CPV: 33157400-9)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: nie starszy niż z 2021 r.

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego -podać: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Aparaty przeznaczone do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji (NWW) oraz inwazyjnej wentylacji mechanicznej dla pacjentów z niewydolnością oddechową, oraz obturacyjnym bezdechem sennym (OBS) | - | - |  |
| 2 | Aparaty wyposażone w zewnętrzne zasilanie akumulatorowe, spełniające następujące wymagania: - awaryjne zasilanie akumulatorowe zapewniające pracę aparatu przez min.4 godziny, - w przypadku utraty zasilania sieciowego przełączanie na zasilanie akumulatorowe. - w przypadku zastosowania zasilania akumulatorowego zewnętrznego niezintegrowane z aparatem jego waga nie może przekroczyć 1 kg. - całkowita waga aparatu poniżej 4 kg. | zasilanie zewnętrzne zintegrowane z aparatem – 10 pkt zasilanie zewnętrzne niezintegrowane z aparatem – 0 pkt |  |  |
| 3 | Menu w języku polskim. | - | - |  |
| 4 | Aparaty wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD zapewniający jednoczesne monitorowanie minimum: - objętości oddechowej (VTe), - częstości oddechów (BPM), - przecieków powietrza, - ciśnień terapeutycznych, - wentylacji minutowej (MV), - stosunku I/E, - poziomu naładowania akumulatora zasilającego. | - | - |  |
| 5 | Aparaty posiadające następujące tryb wentylacji: - CPAP - ciśnieniowozmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych (back-up rate) z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi, - objętościowozmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych (back-up rate) z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi. | - | - |  |
| 6 | Tryby wentylacji ciśnieniowej: - tryb S - tryb ST - tryb PAC/PC - tryb T | - | - |  |
| 7 | Programowalne parametry wentylacji oraz ich zakresy minimum: - ciśnienie IPAP w zakresie min.: 4 - 40 [cmH20], - ciśnienie EPAP w zakresie min.: 4 - 25 [cmH20], - częstość oddechów w zakresie min.: 4 - 40 [BPM] - czas wdechu Ti w zakresie min.: 0,5 - 3,0 [sek]. - szybkość narastania ciśnienia przy przejściu z fazy wydechu do fazy wdechu w zakresie min.: 100 – 600[MS]. | - | - |  |
| 8 | Funkcja typu V target (objętości docelowej), umożliwiająca zaprogramowanie objętości oddechowej VTe w zakresie min. 200 -1500 [ml], częstości oddechów kontrolowanych z zakresie: 4-40 BPM oraz Ti w zakresie 0,5 -3,0 [sek]. | - | - |  |
| 9 | Funkcja wentylacji respiratora, która umożliwia wykrywanie ograniczenia przepływu wydechowego i eliminowanie go. Możliwość zastosowania w trybach ciśnieniowych nieinwazyjnych celem wyeliminowania ograniczenia przepływu wydechowego każdego oddechu u pacjenta z POCHP. Funkcja określa wartości Xrs oddechu następnie automatycznie zwiększy lub obniży ciśnienie EPAP kolejnego oddechu w ramach przepisanego zakresu minimalnego i maksymalnego EPAP na podstawie wartości Xrs | - | - |  |
| 10 | Funkcja- tryb badania przesiewowego trwającego nie dłużej niż 5 minut, którego celem jest zbadanie częstości występowania oraz wartości ograniczenia przepływu wydechowego , zwłaszcza u pacjentów z POCHP. Tryb badania dostępny wyłącznie w czasie, gdy terapie nie jest podawana | - | - |  |
| 11 | Możliwość podłączenia bezpośrednio do respiratora źródła tlenu o przepływie do 15l/min | - | - |  |
| 12 | System manualnego nastawianie czułości „triggerów” zarówno dla fazy wdechu, jak i wydechu - min. 5 poziomów trigger’a wdechowego. | - | - |  |
| 13 | Automatyczne rejestrowanie poziomu przecieków powietrza w układzie oraz ich automatyczna kompensacja. | - | - |  |
| 14 | Rejestracja i dostęp z poziomu aparatu do dziennika alarmów - prezentacja min. 8 ostatnich alarmów. | Powyżej 8 alarmów – 10 pkt 8 alarmów – 0 pkt |  |  |
| 15 | Aparaty wyposażone w akustyczne i wizualne alarmy minimum: - alarm wysokiej częstości oddechów, - alarm braku zasilania, - alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora - alarm rozłączenia obwodu pacjenta, - alarm bezdechu - alarm niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. | - | - |  |
| 16 | Zapis danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci (typu karta pamięci). | - | - |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania parametrów pracy aparatów za pomocą karty pamięci. | - | - |  |
| 18 | Możliwość podłączenia do aparatów zintegrowanej przystawki do pomiaru SpO2. | - | - |  |
| 19 | Możliwość podłączenia do aparatów zintegrowanego nawilżacza powietrza. | - | - |  |
| 20 | Możliwość podłączenia aparatów do polisomnografów i zdalnego wprowadzania zmian parametrów wentylacji z pozycji komputera. | - | - |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy aparatu o modem GSM lub/i wi-fi | - | - |  |
| 22 | Możliwość zdalnego nadzoru pacjenta wraz ze sterowaniem aparatem. | - | - |  |
| - WYPOSAŻENIE KAŻDEGO APARATU |  |  |  |  |
| 23 | Filtr wlotu powietrza do zaoferowanych aparatów - 1 sztuka/aparat | - | - |  |
| 24 | Karta pamięci - 1 sztuki/ aparat | - | - |  |
| 25 | Elastyczna rura wielokrotnego użytku o średnicy 22 mm i długości ok. 1,8m. możliwość sterylizacji - 2 sztuki / aparat | - | - |  |
| 26 | Dedykowana torba do urządzenia - 1 sztuka / aparat | - | - |  |
| 27 | 10 szt. jednorazowych zestawów umożliwiających wykonanie badań przesiewowych wykrywających częstość i wartość ograniczenia przepływu wydechowego. | - | - |  |
| 28 | Modem GSM zintegrowany aparatem w celu transmisji danych terapii z możliwością nadzoru w dedykowanej platformie, posiadający możliwość całkowitego wyłączenia lub możliwości zdemontowania | - | - |  |
| - OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY I ZAPISU DANYCH TERAPEUTYCZNYCH Z ZAOFEROWANYCH APARATÓW – 1 sztuka |  |  |  |  |
| 29 | Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows posiadanym przez Zamawiającego lub on-line | - | - |  |
| 30 | Oprogramowanie umożliwiające uzyskanie raportu z zaoferowanych aparatów, zawierającego informacje dotyczące następujących parametrów: ciśnień terapeutycznych, objętości oddechowych (VTe), częstości oddechów (RR), chrapania, OA, CA, H, AHI, przecieków powietrza, krzywych oddechowych „breath-by-breath”. | - | - |  |
| - GWARANCJA |  |  |  |  |
| 31 | Gwarancja na sprzęt 24 miesiące. | - |  | - |