- AE/ZP-27-79/23	                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 3

##### Wymagane i oferowane parametry platformy hemodynamicznej 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforma hemodynamiczna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Platforma hemodynamiczna dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, saturacji żylnej oraz saturacji tkankowej | TAK |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji za pomocą cewnika Swan-Ganza | TAK |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2, pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar saturacji tkankowej metodą NIRS | TAK |  |
|  | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: - rzut serca (CO) - rzut serca indeksowany (CI) - rzut serca przerywany (iCO) - objętość wyrzutowa (SV) - indeks objętości wyrzutowej (SVI) - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR) - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) - zmienność objętości wyrzutowej (SVV) - saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2) - centralne ciśnienie żylne (CVP) - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) - częstość akcji serca (HR) - Saturacja tkankowa (StO2) - zmienność ciśnienia tętna (PPV) - wskaźnik ryzyka wystapienia hipotensji HPI | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: - kokpit wyświetlany jako ekran z dużymi kołami parametrów wskazujące granicznie zakresy i wartości alarmowe, - ekran stanu fzjologicznego jako animacja obrazująca wzajemne interakcje między sercem, krwią a układem krwionośnym, - ekran zogniskowany umożliwia obserwację wartości ciśnienia tętniczego krwi wraz z monitorowanymi danymi z maksymalnie trzema parametrami kluczowymi, - ekran graficzny/ tabelaryczny umożliwia równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie grafcznej oraz innych wybranych monitorowanych parametrów w formie tabelarycznej, - dodatkowy ekran ze wskaźnikiem informującym o HPI (wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotensji), który wyświetla informacje na temat przyczyn wysokiego prawdopodobieństwa niedociśnienia lub przyczyn wystąpienia niedociśnienia | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali i rozdzielczości min 1024x768 | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG | TAK |  |
|  | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o pojemności min 3000 mAh z możliwością wymiany bez interwencji serwisu | TAK |  |
|  | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG | TAK |  |
|  | Statyw do zamontowania monitora | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą platformy należy dostarczyć wszelkie niezbędne kable interfejsowe do komunikacji | TAK |  |
|  | Czujnik rzutu serca minimum 1 sztuka | TAK |  |
|  | Czujnik rzutu serca z możliwością wykrywania hipotensji minimum 1 sztuka | TAK |  |
|  | Elektroda do oksymetrii tkankowej minimum 1 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią minimum 1 sztuka | TAK |  |
|  | Cewnik do pomiaru rzutu metodą termodylucji minimum 1 sztuka | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczona platforma ma być kompletna i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty