AG/ZP-13/2024                                                                                                    Załącznik nr 4 do SWZ

PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORÓW/ODCZYNNIKÓW

| Lp. | Nazwa parametru | Spełnienie warunku |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie |
| 1. | Analizator immunochemiczny – fabrycznie nowy (nie starszy niż rok 2022) |  |  |
| 2. | Metoda pomiaru chemiluminescencja |  |  |
| 3. | Wszystkie odczynniki w stanie ciekłym gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji przed wstawieniem do analizatora. |  |  |
| 4. | Metoda oznaczania prokalcytoniny wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT |  |  |
| 5. | Kalibracja i rekalibracja testów przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów |  |  |
| 6. | Krzywe kalibracyjne zapisane w kodach kreskowych – wczytywanie automatycznie przez analizator. |  |  |
| 7. | Analizator z jednorazowymi końcówkami do pipetowania materiału badawczego i odczynników. |  |  |
| 8. | Analizator wyposażony w detektor skrzepów badanej próbki oraz pęcherzy powietrza dla odczynników i próbek badanych. |  |  |
| 9. | Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora. |  |  |
| 10. | Analizator z automatycznym monitorowaniem stanu odczynników i materiałów zużywalnych. |  |  |
| 11. | Chłodzone miejsca odczynnikowe na pokładzie analizatora. |  |  |
| 12. | Wydajność min 80 analiz na godzinę |  |  |
| 13. | Możliwość wykonywania badan w surowicy, osoczu. |  |  |
| 14. | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole pochodzące od tego samego producenta co analizator. |  |  |
| 15. | Redukcja wpływu HAMA na wyniki |  |  |
| 16. | Szybkość oznaczenia TROPONINY nie dłuższa niż 15 min. |  |  |
| 17. | Możliwość oznaczenia próbek pediatrycznych – objętość próbki do jednego oznaczenia nie większa niż 50 l. |  |  |
| 18. | Czas uzyskania pozostałych wyników nie dłuższy niż 30 min. |  |  |
| 19. | Odczynniki do TSH, fT3, fT4 posiadające określoną przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji osób dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych. |  |  |
| 20. | Test do oznaczenia - HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów. |  |  |
| 21. | Test do oznaczania Troponiny posiadający oficjalne wskazania i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do zastosowania 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału serca. |  |  |
| 22. | Testy do oznaczania peptydów natiuretycznych umożliwiający wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI |  |  |
| 23. | Analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych, drukarkę do bezpośredniego drukowania wyników, komputer, monitor oraz UPS podtrzymujący prace analizatora w przypadku braku napięcia do 20 min. |  |  |
| 24. | Analizator z pełna automatyzacją procesu oznaczania i możliwością rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości. |  |  |
| 25. | Opakowanie zbiorcze testów na max 100 oznaczeń. |  |  |
| 26. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |  |
| 27. | Program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji ( wykresy Levey-Jeningsa) |  |  |
| 28. | Zapewnienie zewnątrz laboratoryjnej niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości dla oznaczanych parametrów na koszt oferenta. |  |  |
| 29. | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przesyłanie wersji elektronicznych ulotek na adres mailowy: laboratorium@spzoz-miedzychod.com.pl, m.kowalak-klejdzinska@spzoz-miedzychod.com.pl |  |  |
| 30. | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca poda dane osoby odpowiedzialnej za serwisowania analizatora (nazwisko, imię, nr telefonu komórkowego, poczta e-mail). |  |  |
| 31. | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 12 godzin od momentu kontaktu z serwisem (pn - pt). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek |  |  |
| 32. | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. |  |  |
| 33. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy. |  |  |
| 34. | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania analizatora) bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. |  |  |
| 35. | Wykonawca przeprowadzi na własny koszt, minimum trzy szkolenia personelu w zakresie obsługi oferowanego analizatora potwierdzone certyfikatem. |  |  |
| 36. | Wykonawca podłączy na własny koszt oferowany analizator do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (KS-SOLAB, firmy KAMSOFT) w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń, Wykonawca, w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. |  |  |
| 37. | Stół mobilny pod w/w aparat |  |  |
| 38. | Odczynniki gotowe do użycia i trwałe po otwarciu przez min. 3 miesiące |  |  |

Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego  może zażądać od  ubiegającego się o zamówienie dodatkowych informacji wyjaśniających w formie ulotek, instrukcji obsługi, itp.