Oznaczenie sprawy: PN: 40/20

Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, dzierżawę analizatorów i zakup aparatów do diagnostyki biochemiczno – immunologicznych, molekularnych oraz analizy moczu..

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostosowanie ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do liczby i częstotliwości planowanych oznaczeń. W przypadku niedoszacowania tego asortymentu Wykonawca jest zobowiązany dostarczać w/w asortyment bez obciążania Zamawiającego do czasu zakończenia umowy, z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wykonaniem większej ilości badań, niż deklarowana w SIWZ, bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów.

Część nr 1

Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych  oraz dzierżawa analizatorów:

- zintegrowanego systemu analizatorów biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej,

- zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej – analizatory wsparcia,

- analizatora immunochemicznego wsparcia do badań immunochemicznych – badania specjalistyczne, w tym przesiewowej diagnostyki prenatalnej  z oprogramowaniem do analizy ryzyka występowania najczęstszych aberracji chromosomowych u płodu,

- zapewnienie prawidłowych warunków przechowywania odczynników i materiałów badawczych poprzez dostarczenie 3 szaf chłodniczych oraz 1 zamrażarki,

- zapewnienie prawidłowych warunków pracy analizatorów i przygotowania materiału do badań, poprzez dostarczenie 5 klimatyzatorów, 1 wytrząsarki, 1 termostatu

- podłączenie wyszczególnionych analizatorów do systemu  informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych

na okres 36 miesięcy

Załącznik nr 1 do Części nr 1:

Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno –immunochemicznych wraz z dzierżawą  zintegrowanego systemu analizatorów biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków przechowywania odczynników i materiału badawczego poprzez dostarczenie szafy chłodniczej oraz zamrażarki niskotemperaturowej, zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatorów poprzez dostarczenie 2 klimatyzatorów oraz podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap.

- Zintegrowany system analizatorów biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj. pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator nie starszy niż 2017 r. | ……………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 4. | Analizatory posiadają wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | TAK |  |
| 5. | System wyposażony w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ręcznego ich przenoszenia między aparatami | TAK |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnej pracy w trybie rutynowym oraz CITO | TAK |  |
| 7. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, hemolizacie, krwi pełnej, | TAK |  |
| 8. | Odczynniki systemu analizatorów w pełni kompatybilne z aparatami wspomagającymi | TAK |  |
| 9. | Wprowadzenie wszystkich testów do aparatu na podstawie firmowych aplikacji przez przedstawiciela firmy oraz przeszkolenie pracowników laboratorium ( liczba szkoleń uzależniona od potrzeb pracowników ) | TAK |  |
| 11. | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu wraz z poniesieniem przez wykonawcę kosztów jej eksploatacji. | TAK |  |
| 12. | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu | TAK |  |
| 13. | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line | TAK |  |
| 14. | Wykonanie wszystkich przyłączy do poprawnej pracy analizatorów na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 15. | Analiza w fazie ciekłej. Odczynniki płynne, gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez potrzeby dodatkowego, manualnego ich przygotowania czy rozpuszczania liofilizatów. | TAK |  |
| 16. | Materiał kontrolny płynny lub liofilizowany: - dla biochemii – 1 seria ważna minimum 1 rok, - dla immunochemii – 1 seria ważna minimum 1 rok (wyłączając wirusy i leki) | TAK |  |
| 17. | Stała gotowość systemu aparatów do pracy | TAK |  |
| 18. | System aparatów jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej | TAK |  |
| 19. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| 20. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów | TAK |  |
| Parametry wymagane do części immunochemicznej systemu |  |  |  |
| 21. | Wydajność nie mniej niż 150 ozn./godz. | TAK |  |
| 22. | Nie mniej niż 48 pozycji odczynnikowych w module immunochemicznym | TAK |  |
| 23. | Metody pomiaru moduł immunochemiczny: chemiluminescencja | TAK |  |
| 24. | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek, kalibratorów i kontroli | TAK |  |
| 25. | Układ dozujący aparatu jest wyposażony w detektor skrzepów i czujnik cieczy | TAK |  |
| 26. | Procedura do badań CITO, z możliwością ciągłego ładowania próbek | TAK |  |
| 27. | Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników, buforów, akcesoriów na pokładzie aparatu | TAK |  |
| 28. | Kontrolowany system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zapewniający ich trwałość aż do zużycia | TAK |  |
| 29. | Możliwość zastosowania w analizatorze różnego typu probówek pierwotnych | TAK |  |
| 30. | Jednorazowe końcówki dozujące materiał badany | TAK |  |
| 31. | Eliminacja kontaminacji w części immunochemicznej – jednorazowe końcówki dozujące. | TAK |  |
| 32. | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. | TAK |  |
| 33. | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda i wykresy Levey – Jenningsa z możliwością archiwizacji . Kontrola w czasie rzeczywistym i skumulowana | TAK |  |
| 34. | Krzywe kalibracyjne dla oferowanych testów wczytywane automatycznie | TAK |  |
| Parametry wymagane do części biochemicznej systemu |  |  |  |
| 35. | Łączna wydajność części biochemicznej nie mniejsza niż 1000 oznaczeń na godzinę (wraz z oznaczeniem elektrolitów) | TAK |  |
| 36. | Metody pomiaru moduł biochemiczny: Fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne; | TAK |  |
| 37. | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150 z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy | TAK |  |
| 38. | Co najmniej 60 pozycji odczynnikowych w module biochemicznym | TAK |  |
| 39. | Kuwety pomiarowe sprawdzane automatycznie przez analizator, monitorujący stopień zużycia i konieczność wymiany. Łaźnia inkubacyjna dla rotora pomiarowego z zastosowaniem mediów ciekłych. | TAK |  |
| 40. | Bezkontaktowe, bezdotykowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji. | TAK |  |
| SZAFA CHŁODNICZA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH – PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 42. | Rok produkcji - urządzenie nie starsze niż z 2018r.. Producent, kraj pochodzenia, nazwa, model | TAK, podać | …………………rok Producent:………………….. Kraj poch.:………………….. Nazwa, model……………….. |
| 43. | Wymiary: szer.164 cm ± 5 cm, wys.198 cm±10 cm, głębokość nie większa niż 80 cm, | TAK |  |
| 44. | Powierzchnia chłodzenia półek min 2,03 m2 | TAK |  |
| 45. | Powierzchnia użytkowania komory min 1400 dm3 | TAK |  |
| 46. | Zakres temperatur +1/+10 | TAK |  |
| 47. | Mocowanie agregatu - dolne | TAK |  |
| 48. | Podwójne drzwi przesuwane z szybą zespoloną samozamykające | TAK |  |
| 49. | Oświetlenie wnętrza | TAK |  |
| 50. | Podświetlany panel górny | TAK |  |
| 51. | Wyłącznik oświetlania wnętrza | TAK |  |
| 52. | Dziesięć półek z regulacją położenia z kompletem uchwytów | TAK |  |
| 53. | Nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | TAK |  |
| 54. | Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | TAK |  |
| 55. | Sygnalizator dźwiękowy informujący o przekroczeniu żądanej temperatury | TAK |  |
| 56. | Alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora | TAK |  |
| 57. | Automatyczne odparowanie kondensatu | TAK |  |
| DOSTOSOWANIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA APARATURY |  |  |  |
| KLIMATYZATOR – 2 SZTUKI – PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 58. | Rok produkcji - urządzenia nie starsze niż z 2014r. | TAK | ………………………………..rok |
| 59. | klimatyzator naścienny | TAK |  |
| 60. | wydajność chłodzenia odpowiadająca powierzchni pomieszczenia nie większego niż 50 m2 | TAK |  |
| 61. | dostosowany do wartości ciepła wydzielanego przez aparaturę w pomieszczeniu | TAK |  |
| 62. | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy - koszty napraw i konserwacji (2x w roku) ponosi Wykonawca |  |  |
| ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA – PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 63. | Rok produkcji - urządzenie nie starsze niż z 2018r. Producent, kraj pochodzenia, nazwa, model | TAK | ………………………….rok Producent:…………………….. Kraj pochodz.:……………………… Nazwa, model:………………… |
| 64. | Wymiary zewnętrzne: Szerokość:720 mm -800 mm Głębokość: 870 mm- 885 mm Wysokość: 2000 mm – 2100 mm | TAK |  |
| 65. | Pojemność: 413 l netto | TAK |  |
| 66. | Zakres temperatur -40oC/-86oC | TAK |  |
| 67. | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 68. | Izolowane drzwi wewnętrzne | TAK |  |
| 69. | 5 oddzielnych przedziałów zamrażających zamykanych oddzielnymi drzwiczkami | TAK |  |
| 70. | Elektroniczny sterownik cyfrowy z mikroprocesorem i podtrzymaniem bateryjnym | TAK |  |
| 71. | 4 półki spełniające funkcje parownika, zapewniające stałą temperaturę w każdym przedziale zamrażarki | TAK |  |
| 72. | Pojedyncza sprężarka | TAK |  |
| 73. | Niski poziom hałasu <55 dB | TAK |  |
| 74. | Niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 75. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 76. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 77. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 78. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 79. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) Jeśli naprawa, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 80. | W przypadku powyżej 3 tych samych awarii trwającej powyżej 7 dni w jednym miesiącu konieczność wymiany analizatora - modułu, którego dotyczyło uszkodzenie na nowy tej samej klasy lub o wyższych parametrach technicznych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 81. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 82. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 83. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |

- Wykaz asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania 799 700 badań biochemicznych i immunochemicznych w zintegrowanym systemie analizatorów biochemiczno - immunochemicznym

- Planowana ilość badań:

|  | Odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 24500 |
| 2 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 24500 |
| 3 | Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 4500 |
| 4 | Bilirubina całkowita – test dla noworodków -wysokie stężenia bilirubiny | 25000 |
| 5 | Białko C-reaktywne (dolna granica pomiaru max. 0,3 mg/dl) – | 30000 |
| 6 | Kreatynina – możliwość oznaczania w surowicy i w moczu | 35000 |
| 7 | Glukoza | 60000 |
| 8 | Białko całkowite | 25000 |
| 9 | Kwas moczowy | 25000 |
| 10 | Mocznik | 30000 |
| 11 | Cholesterol całkowity | 16200 |
| 12 | Trójglicerydy | 20000 |
| 13 | Cholesterol frakcji HDL | 18000 |
| 14 | Cholesterol frakcji LDL | 10000 |
| 15 | Elektrolity (Na, K, Cl) w surowicy i moczu - – wykonywane metodą pośrednią (koszt całkowity: elektrody, bufory, płyny) | 25000 |
| 16 | Witamina D3 (25-hydroksywitamina D) | 15000 |
| 17 | Transferyna | 2000 |
| 18 | TSH | 39000 |
| 19 | Wolna tyroksyna (FT4) | 24000 |
| 20 | Wolna trijodotyronina (FT3) | 17000 |
| 21 | Lutropina (LH) | 25000 |
| 22 | Folikulotropina (FSH) | 24000 |
| 23 | Prolaktyna (PRL) | 32000 |
| 24 | Progesteron | 10500 |
| 25 | ESTRADIOL (17-β-estradiol) | 30000 |
| 26 | TESTOSTERON –odczynnik dostosowany do oznaczania w zakresie stężeń u kobiet | 21000 |
| 27 | Globulina wiążąca hormony płciowe (SHGB) | 8500 |
| 28 | Siarczan dehydroepiandrosterionu (DHEAS) | 18000 |
| 30 | Kortyzol w surowicy | 28800 |
| 31 | Insulina | 28000 |
| 32 | HCG-BETA (dolna granica pomiaru 0, 1 mIU/ml) – – test do wczesnego wykrycia oraz monitorowania przebiegu ciąży | 18000 |
| 33 | Witamina B12 | 2000 |
| 34 | Kwas foliowy | 3000 |
| 35 | Ferrytyna | 3900 |
| 36 | Alfa-fetoproteina (AFP) | 3500 |
| 37 | Antygen karcinoembrionalny (CEA) | 3600 |
| 38 | Marker raka jajnika CA 125 | 21000 |
| 39 | Białko komórek nabłonkowych najądrza 4 (HE4 ) | 8000 |
| 40 | Swoisty antygen sterczowy (PSA) całkowity | 2100 |
| 41 | Hormon Anty Mullerowski (AMH) | 6000 |
| 42 | Marker raka piersi CA 15-3 | 3000 |
| 43 | Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC-Ag) | 600 |
| 44 | Parathormon | 300 |
| 45 | Prokalcytonina - zestaw wraz z kalibratorem i materiałem kontrolnym | 10000 |
| 48 | Troponina - maksymalny czas oznaczenia. 12 min. | 5000 |
| 49 | Przeciwciała przeciwko tyreoperoksydsazie (anty- TPO) | 8000 |
| 50 | Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (anty- TG) | 5000 |
| 51 | Interleukina-6 ( IL6) | 300 |
| 52 | Adrenokortykotropina (ACTH) | 300 |
| 53 | Łożyskowy czynnik wzrostu (PLGF ) | 300 |
| 54 | Rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 (sFlt-1) | 300 |
|  | suma | 799 700 |

2. Kalibratory:

| L.p | Kalibrator | Liczba opakowań kalibratora na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalibratory dla oznaczeń immunochemicznych | Dostosowane do liczby badań parametrów immunochemicznych według pkt. 1 |
| 2 | Kalibratory do oznaczeń biochemicznych | Dostosowane do liczby badań parametrów biochemicznych według pkt. 1 |

3. Kontrola jakości:

- Kontrole wewnątrzlaboratoryjne:

| L.p | Nazwa kontroli | Liczba opakowań kontroli na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrole dla parametrów biochemicznych- minimum dwupoziomowe (normalna i patologiczna) | Liczba poszczególnych parametrów biochemicznych według ilości podanej w pkt. 1 |
| 2. | Kontrole do oznaczeń immunochemicznych – minimum na dwóch poziomach (normalny i patologiczny)` | Liczba poszczególnych parametrów biochemicznych według ilości podanej w pkt. 1 |
| 3. | Kontrola do patologicznie wysokich stężeń bilirubiny (ok. 12 mg/dl) | Liczba badań bilirubiny całkowitej i bezpośredniej według ilości podanej w pkt. 1 |

Uwaga:

- Surowice kontrolne o maksymalnie dwóch numerach serii w ciągu 12 miesięcy.

- Dopuszczamy jednoparametrowy i wieloparametrowy materiał kontrolny dla oceny dokładności oznaczeń na co najmniej dwóch poziomach kontroli (niskim i wysokim)

- Materiał kontrolny o dacie ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia.

- Kontrola zewnątrzlaboratoryjna:

Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy kontroli proszę przedstawić w formie tabeli

| Lp. | Nazwa kontroli zewnętrznej | Producent/Dostawca | Częstotliwość kontroli zewnętrznej | Nr katalogowy kontroli zewnętrznej/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Materiały eksploatacyjne – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania umowy. W przypadku wyczerpania deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw do końca trwania umowy.

| L. p | Materiały eksploatacyjne | Liczba opakowań na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
|  | Płyny płuczące, bufory, diluenty, roztwory czyszczące itp. | Dostosowana do liczby badań |

Załącznik nr 2 do Części nr 1:

Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno - immunochemicznych wraz z dzierżawą  zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej, immunochemii i diagnostyki zakażeń z jednej próbki pierwotnej wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków przechowywania odczynników poprzez dostarczenie szafy chłodniczej, zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatorów, poprzez dostarczenie 2 klimatyzatorów oraz  podłączenie zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia do systemu informatycznego Eskulap.

- Zintegrowany system analizatorów wsparcia biochermiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej, immunochemii i diagnostyki zakażeń z jednej próbki pierwotnej

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator nie starszy niż 2017 r. | ………………………………rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 4. | System wyposażony w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ręcznego ich przenoszenia między aparatami | TAK |  |
| 5. | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu wraz z poniesieniem przez wykonawcę kosztów jej eksploatacji. | TAK |  |
| 6. | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu | TAK |  |
| 7. | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line | TAK |  |
| 8. | Odczynniki systemu analizatorów w pełni kompatybilne z aparatami wspomagającymi | TAK |  |
| 9. | Stała gotowość systemu aparatów do pracy | TAK |  |
| 10. | System aparatów jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej | TAK |  |
| 11. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| Parametry wymagane do części immunochemicznej systemu |  |  |  |
| 12. | Wydajność nie mniej niż 150 ozn./godz. | TAK |  |
| 13. | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek, kalibratorów i kontroli | TAK |  |
| 14. | Układ dozujący aparatu jest wyposażony w detektor skrzepów i czujnik cieczy | TAK |  |
| 15. | Procedura do badań CITO, z możliwością ciągłego ładowania próbek | TAK |  |
| 16. | Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników, buforów, akcesoriów na pokładzie aparatu | TAK |  |
| 17. | Kontrolowany system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zapewniający ich trwałość aż do zużycia | TAK |  |
| 18. | Możliwość zastosowania w analizatorze różnego typu probówek pierwotnych | TAK |  |
| 19. | Jednorazowe końcówki dozujące materiał badany | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda i wykresy Levey – Jenningsa z możliwością archiwizacji . Kontrola w czasie rzeczywistym i skumulowana | TAK |  |
| 21. | Krzywe kalibracyjne dla oferowanych testów wczytywane automatycznie | TAK |  |
| Parametry wymagane do części biochemicznej systemu |  |  |  |
| 22. | Łączna wydajność części biochemicznej nie mniejsza niż 1000 oznaczeń na godzinę (wraz z oznaczeniem elektrolitów) | TAK |  |
| 23. | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150 z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy | TAK |  |
| 24. | Analizator wieloparametrowy do wszystkich badań wg podanego niżej asortymentu- wszystkie badania muszą być wykonywane tzw. „mokrą chemią” | TAK |  |
| 25. | Moduł do oznaczeń elektrolitów z minimum 3 elektrodami do oznaczeń Na, K, Cl wymieniane oddzielnie | TAK |  |
| SZAFA CHŁODNICZA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH – PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 26. | Rok produkcji – urządzenie nie starsze niż z 2016r. Producent, kraj pochodzenia, nazwa, model | TAK, podać | ……………………………rok Producent:…………………… Kraj pochodz.:………………. Nazwa, model.:………………………. |
| 27. | Długość [mm]: od 800 do 820 | TAK |  |
| 28. | Pojemność użytkowa [dm3]: od 700 do 750 | TAK |  |
| 29. | Powierzchnia półek [m2]: od 2,0 do 2,5 | TAK |  |
| 30. | Głębokość [mm]: od 700 do 750 | TAK |  |
| 31. | Wysokość [mm]: od 2000 do 2100 | TAK |  |
| 32. | agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole | TAK |  |
| 33. | drzwi otwierane z szybą zespoloną-możliwość wyboru kierunku otwierania | TAK |  |
| 34. | 5 szt. półek siatkowych z regulacją wysokości | TAK |  |
| 35. | nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | TAK |  |
| 36. | oświetlenie boczne wnętrza - świetlówki LED (białe) | TAK |  |
| 37. | elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | TAK |  |
| 38. | alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora | TAK |  |
| DOSTOSOWANIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA APARATURY |  |  |  |
| KLIMATYZATOR – 2 SZTUKI – PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 39. | Rok produkcji – urządzenia nie starsze niż z 2014r. | TAK | …………………………….rok |
| 40. | klimatyzator naścienny | TAK |  |
| 41. | wydajność chłodzenia odpowiadająca powierzchni pomieszczenia nie większego niż 50 m2 | TAK |  |
| 42. | dostosowany do wartości ciepła wydzielanego przez aparaturę w pomieszczeniu | TAK |  |
| 43 | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy - koszty napraw i konserwacji (2x w roku) ponosi Wykonawca |  |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 44. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 45. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 46. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 47. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 48. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) Jeśli naprawa, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 49 | W przypadku powyżej 3 tych samych awarii trwającej powyżej 7 dni w jednym miesiącu konieczność wymiany analizatora - modułu, którego dotyczyło uszkodzenie na nowy tej samej klasy lub o wyższych parametrach technicznych |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 50. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 51. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 52. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |

B.   Wykaz asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zaplanowanych do

wykonania 325 400 badań biochemicznych i immunochemicznych w zintegrowanym systemie analizatorów wsparcia

biochemiczno - immunochemicznym

1. Planowana ilość badań:

| L.p. | Odczynniki | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| Badania biochemiczne |  |  |
| 1 | Bilirubina całkowita – test dla noworodków -wysokie stężenia bilirubiny | 15 000 |
| 2 | Bilirubina bezpośrednia | 7 000 |
| 3 | Kreatynina – możliwość oznaczania w surowicy i w moczu | 1 500 |
| 4 | Glukoza | 30 000 |
| 5 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 4 000 |
| 6 | AMONIAK | 2 000 |
| 7 | ALFA-1-ANTYTRYPSYNA | 1 000 |
| 12 | Haptoglobina | 1 500 |
| 13 | Albumina w surowicy | 5 500 |
| 14 | Kwasy żółciowe | 5 000 |
| 15 | Białko C-reaktywne (dolna granica pomiaru max. 0,3 mg/dl) – | 40 000 |
| 16 | Elektrolity (Na, K, Cl) w surowicy i moczu - – wykonywane metodą pośrednią (koszt całkowity: elektrody, bufory, płyny) | 15 000 |
| 17 | Wapń - możliwość oznaczenia w surowicy i moczu | 20 000 |
| 18 | Fosfataza zasadowa | 8 000 |
| 19 | Żelazo | 7 000 |
| 20 | Magnez - możliwość oznaczania w surowicy i moczu | 19 500 |
| 21 | Fosforany nieorganiczne – możliwość oznaczania w surowicy i w moczu | 18 000 |
| 22 | Hemoglobina glikowana - oznaczana w krwi pełnej z próbki pierwotnej | 12 000 |
| 23 | Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | 5 000 |
| 24 | Amylaza | 1 000 |
| 25 | Transferyna | 1 000 |
| 26 | Utajona zdolność wiązania żelaza TIBC | 3 000 |

| Zestawy odczynnikowe z kalibratorem do badań wirusowych i odczynniki do bada immunochemicznych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27. | Przeciwciała klasy IgG przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV- IgG) | 6 900 |
| 28. | Przeciwciała klasy IgM przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV- IgM) | 6 000 |
| 29. | Awidność przeciwciał IgG przeciwko wirusowi cytomegalii | 1 000 |
| 30. | Przeciwciała klasy IgG przeciwko Toxoplasma gondii | 10 500 |
| 31. | Przeciwciała klasy IgM przeciwko Toxoplasma gondii | 11 000 |
| 32. | Awidność przeciwciał IgG przeciwko Toxoplasma gondii | 1 500 |
| 33. | Przeciwciała klasy IgG przeciwko wirusowi różyczki | 6 500 |
| 34. | Przeciwciała klasy IgM przeciwko wirusowi różyczki | 5 500 |
| 35. | Przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C HCV | 9 000 |
| 36. | Zestaw do jakościowego oznaczania in vitro stężenia antygenu p24 wirusa HIV-1 oraz przeciwciał przeciwko HIV-1, łącznie z grupą O oraz HIV-2 w surowicy i osoczu ludzkim (HIV) | 10 000 |
| 37. | Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBS-Ag) | 11 500 |
| 38. | Przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (anty HBc) | 6 000 |
| 39. | Przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (anty-HBS) | 2 000 |
| 40. | Przeciwciała przeciwko krętkowi blademu w surowicy krwi (Syfilis) | 9 000 |
| 41. | AntiHBe | 500 |
| 42. | HBeAg | 500 |
| 43. | Anti-HBc IgM | 1 000 |
| 44. | Przeciwciała SARS-Covid-19 | 5 000 |

2. Kalibratory:

| L.p | Kalibrator | Liczba opakowań kalibratora na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalibratory dla oznaczeń w tabeli nr 1 | Liczba poszczególnych badań według ilości podanej w pk. 1 |

3. Kontrola jakości:

- Kontrole wewnątrzlaboratoryjne:

| L.p | Nazwa kontroli | Liczba opakowań kontroli na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrole dla parametrów w tab. nr 1- minimum dwupoziomowe (normalna i patologiczna) | Liczba poszczególnych parametrów według ilości podanej w pk. 1 |

Uwaga:

- Surowice kontrolne o jednym numerze serii przez minimum 12 miesięcy.

- Materiał kontrolny dla oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach.

- Materiał kontrolny o dacie ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia

- Kontrola zewnątrzlaboratoryjna:

Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy kontroli proszę przedstawić w formie tabeli

| Lp. | Nazwa kontroli zewnętrznej | Producent/Dostawca | Częstotliwość kontroli zewnętrznej | Nr katalogowy kontroli zewnętrznej/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Materiały eksploatacyjne – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania umowy. W przypadku wyczerpania się deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw do końca trwania umowy.

| L.p | Materiały eksploatacyjne | Liczba opakowań na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
|  | Płyny płuczące, bufory, diluenty, roztwory czyszczące itp | Dostosowana do liczny badań |

Załącznik nr 3 do Części nr 1:

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań immunochemicznych – badania specjalistyczne, w tym przesiewowa diagnostyka prenatalna wraz z oprogramowaniem do analizy ryzyka występowania najczęstszych aberracji chromosomowych u płodu, wraz z dzierżawą analizatora wsparcia  z zapewnieniem warunków przechowywania odczynników poprzez dostarczenie szafy chłodniczej, zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatorów  poprzez dostarczenie  klimatyzatora oraz zapewniając prawidłowe przygotowanie materiału do badań poprzez dostarczenie 1 termostatu  i 1 wytrząsarki  oraz  podłączenie analizatora wsparcia do systemu informatycznego Eskulap

- Immunodiagnostyczny analizator wsparcia

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator nie starszy niż 2017 r. | …………………………..rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 4. | Analizator nie starszy niż, rok produkcji 2017. | TAK | ..........................................rok |
| 5. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w pełni pacjent po pacjencie | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i drukowania tych kontroli | TAK |  |
| 7. | Jednorazowe końcówki dozujące materiał i odczynniki | TAK |  |
| 8. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
| 9. | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu | TAK |  |
| 10. | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | TAK |  |
| 11. | Czas wykonania wszystkich oznaczeń poniżej 30 min. | TAK |  |
| 12. | Krzywe kalibracyjne dla oferowanych testów wczytywane automatycznie | TAK |  |
| 13. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału | TAK |  |
| 14. | Możliwość przeniesienia kaset odczynnikowych z analizatora wsparcia na zintegrowany system analizatorów i odwrotnie | TAK |  |
| 15. | Aparat jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej, możliwość podłączenia analizatora do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| SPRZĘT POMOCNICZY DO PRZYGOTOWANIA PRZEDANALITYCZNEGO MOCZU DO OZNACZEŃ KORTYZOLU: |  |  |  |
| WYTRZĄSARKA (1 SZTUKA) – parametry dostosowane do metodyki oznaczeń |  |  |  |
| 16. | Rok produkcji – urządzenie nie starsze niż z 2016r. Producent, kraj pochodzenia, nazwa, model | TAK, podać | ……………………………….rok Producent:…………………….. Kraj pochodz.:………………………. Nazwa, model:………………………. |
| 17. | ruch orbitalny | TAK |  |
| 18. | tryb pracy chwilowy i ciągły | TAK |  |
| 19. | wkładka na probówki o średnicy 16 mm, min. 5 otworów | TAK |  |
| 20. | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy (koszty napraw i konserwacji ponosi Wykonawca) | TAK |  |
| TERMOSTAT BLOKOWY (1 SZTUKA) – parametry dostosowane do metodyki oznaczeń |  |  |  |
| 21. | Rok produkcji – urządzenie nie starsze niż z 2016r. | TAK | ………………………..rok |
| 22. | zakres regulacji temp. od 8 do 130 st. C | TAK |  |
| 23. | pojemność – dwa bloki | TAK |  |
| 24. | bloki na probówki o średnicy 16 mm i 19 mm | TAK |  |
| 25. | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy (koszty napraw i konserwacji ponosi Wykonawca) | TAK |  |
| SZAFA CHŁODNICZA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH – SPEŁNIAJĄCA NASTĘPUJĄCE WARUNKI |  |  |  |
| 26. | Rok produkcji – urządzenie nie starsze niż z 2016r. Producent, Kraj pochodzenia, nazwa. model | TAK, podać | ………………………………rok Producent:……………………… Kraj pochodz.:…………………… Nazwa, model:………………….. |
| 27. | Wymiary: szer. 164 cm ± 5 cm, wys.198 cm ± 10 cm, głębokość nie większa niż 80 cm | TAK |  |
| 28. | Powierzchnia chłodzenia półek min 2,03 m2 | TAK |  |
| 29. | Powierzchnia użytkowania komory min 1400 dm3 | TAK |  |
| 30. | Zakres temperatur +1/+10 | TAK |  |
| 31. | Mocowanie agregatu - dolne | TAK |  |
| 32. | Drzwi przesuwane z szyba zespoloną samozamykające | TAK |  |
| 33. | Oświetlenie wnętrza | TAK |  |
| 34. | Podświetlany panel górny | TAK |  |
| 35. | Wyłącznik oświetlania wnętrza | TAK |  |
| 36. | Dziesięć półek z regulacją położenia z kompletem uchwytów | TAK |  |
| 37. | Nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | TAK |  |
| 38. | Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | TAK |  |
| 39. | Sygnalizator dźwiękowy informujący o przekroczeniu żądanej temperatury | TAK |  |
| 40. | Alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora | TAK |  |
| 41. | Automatyczne odparowanie kondensatu | TAK |  |
| KLIMATYZATOR (1 SZTUKA) |  |  |  |
| 42. | Rok produkcji – urządzenie nie starsze niż z 2014r. | TAK | ……………………….rok |
| 43. | klimatyzator naścienny | TAK |  |
| 44. | wydajność chłodzenia odpowiadająca powierzchni pomieszczenia nie większej niż 25m2 | TAK |  |
| 45. | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy - koszty napraw i konserwacji (2x w roku) ponosi Wykonawca |  |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 46. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 47. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 48. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 49. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 50. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 51. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 52. | W przypadku powyżej 3 tych samych awarii trwającej powyżej 7 dni w jednym miesiącu konieczność wymiany analizatora na nowy tej samej klasy lub o wyższych parametrach technicznych |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 53. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 54. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 55. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |

B.   Wykaz asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zaplanowanych do

wykonania 65 500 badań immunochemicznych na analizatorze wsparcia.

1. Planowana liczba badań

| L.p. | Odczynniki | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Troponina - maksymalny czas oznaczenia. 12 min. | 1 000 |
| 2. | TSH | 12 000 |
| 3. | Wolna tyroksyna (FT4) | 6 000 |
| 4. | Kortyzol w moczu - metodyka oparta na ekstrakcji frakcji kortyzolu z moczu | 10 000 |
| 5. | ESTRADIOL (17-β-estradiol) | 3 500 |
| 6. | Prokalcytonina - zestaw wraz z kalibratorem i materiałem kontrolnym | 3 000 |
| 7. | HCG-BETA (dolna granica pomiaru 0, 1 mIU/ml) – – test do wczesnego wykrycia oraz monitorowania przebiegu ciąży | 10 000 |
| 8. | Ciążowe białko osoczowe typu A (PAPPA) | 10 000 |
| 9. | FreeBHCG | 10 000 |
|  | suma | 65 500 |

2. Kalibratory:

| L.p | Kalibrator | Liczba opakowań kalibratora na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalibratory dla oznaczeń w tabeli nr 1 | Liczba poszczególnych badań według ilości podanej w pk. 1 |

3. Kontrola jakości:

- Kontrole wewnątrzlaboratoryjne:

| L.p | Nazwa kontroli | Liczba opakowań kontroli na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrole dla parametrów w tab. nr 1- minimum dwupoziomowe (normalna i patologiczna) | Liczba poszczególnych parametrów według ilości podanej w pk. 1 |

Uwaga:

- Surowice kontrolne o jednym numerze serii przez minimum 12 miesięcy.

- Materiał kontrolny dla oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach.

- Materiał kontrolny o dacie ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia

- Kontrola zewnątrzlaboratoryjna:

Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy kontroli proszę przedstawić w formie tabeli

| Lp. | Nazwa kontroli zewnętrznej | Producent/Dostawca | Częstotliwość kontroli zewnętrznej | Nr katalogowy kontroli zewnętrznej/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Materiały eksploatacyjne – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania umowy. W przypadku wyczerpania się deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw do końca trwania umowy.

| L.p | Materiały eksploatacyjne | Liczba opakowań na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
|  | Płyny płuczące, bufory, diluenty, roztwory czyszczące itp | Dostosowana do liczny badań |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 ul | TAK- 6 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2. | Funkcja prognozy zużycia odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych, porównująca zużycie w określonym czasie (nie mniej niż 6 tygodni) | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3. | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut dla wszystkich parametrów wskazanych w ofercie | TAK - 4 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4. | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych | TAK - 6 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 5. | Test do oznaczania b-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów | TAK - 6 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 6. | Test do oznaczania prolaktyny umożliwiający wykrywanie i różnicowanie makroprolaktynemii | TAK - 4 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 7. | Test do oznaczania prokalcytoniny w oparciu o licencję i standaryzację Brahms | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 8. | Elektrody jonoselektywne w module ISE wymieniane osobno według stopnia zużycia | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 9. | Test do oznaczania witaminy D wystandaryzowany wc. międzynarodowego wzorca NIST | TAK - 4 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 10. | Aplikacja do hemoglobiny glikowanej z krwi pełnej, niewymagająca wstępnego przygotowania hemolizatu poza analizatorem | TAK - 4 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Suma punktów | Max. 40 pkt |  |

_______________ dnia  __________			                                          ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

Część nr 2

Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatorów do kompleksowej analizy moczu:  automatycznego wykonania  badania fizykochemicznego moczu oraz analiza elementów upostaciowionych. Dostawa odczynników kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych i dzierżawa analizatora wsparcia. Podłączenie analizatorów oraz analizatora wsparcia do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych na okres 36 miesięcy

Załącznik nr 1 do Części nr 2:

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do kompleksowej analizy moczu (automatycznego wykonania badania fizykochemicznego moczu oraz  z automatyczną analizą elementów upostaciowionych moczu)

- Automatyczne analizatory do badania ogólnego oraz elementów upostaciowionych  moczu (analizatory podstawowe):

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO ODCZYTU PASKÓW TESTOWYCH |  |  |  |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Urządzenie nie starsze niż z 2017r. | …………………………………rok |
| AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO ANALIZY OBRAZÓW ELEMENTÓW UPOSTACIOWIONYCH |  |  |  |
| 4. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 5. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 6. | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2017r. | …………………………………….rok |
| WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| 7. | Analizator pasków testowych umożliwiający bezpośrednie połączenie z analizatorem analizy elementów upostaciowionych, pozwalający na wykonywanie badań z tej samej próbki bez konieczności jej przenoszenia między analizatorami. | TAK |  |
| 8. | Analizator do odczytu pasków testowych i analizator oceny elementów upostaciowionych obsługiwany z jednego stanowiska operatorskiego (zewnętrzny monitor z ekranem dotykowym, drukarka oraz UPS) | TAK |  |
| 9. | Analizatory dokonują mieszania próbki moczu przed pipetowaniem materiału badanego | TAK |  |
| 10. | Możliwość niezależnej pracy na każdym z analizatorów w sytuacji awarii drugiej jednostki | TAK |  |
| 11. | Analizatory wyposażone w detektor poziomu płynu | TAK |  |
| 12. | Połączone analizatory wyposażone w podajnik na minimum 70 próbek, z możliwością dostawienia statywów w trakcie pracy. | TAK |  |
| 13. | Mycie igły pobierającej po każdym cyklu pomiarowym w każdym z analizatorów, ograniczenie kontaminacji. | TAK |  |
| 14. | Możliwość wyboru jednostek oznaczanych parametrów | TAK |  |
| 15. | Analizatory posiadające łączną pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników minimum 5000 pacjentów oraz wyników minimum 100 oznaczeń kontrolnych . | TAK |  |
| 16. | Każdy z analizatorów wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych . | TAK |  |
| 17. | Moduł QC z graficzną prezentacją krzywych Levey-Jeninngs'a | TAK |  |
| 18. | Automatyczne powiadomienie operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady | TAK |  |
| 19. | Wykonawca zapewni udział w zewnętrznym programie kontroli jakości wraz z certyfikatami – cykl kontroli: 1 raz w miesiącu, nie rzadziej niż raz na kwartał dla obu analizatorów Dostawa materiału kontrolnego nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Do oferty należy dołączyć nazwę dostawcy kontroli międzylaboratoryjnej. | TAK |  |
| 20. | Podłączenie obu analizatorów do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych. | TAK |  |
| PARAMETRY ANALIZATORA PASKÓW |  |  |  |
| 21. | Analizator do odczytu pasków oznaczający co najmniej 11 parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, kolor, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty/hemoglobina), przejrzystość. | TAK |  |
| 22. | Kalibracja wykonywana, nie częściej niż raz na miesiąc | TAK |  |
| 24. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków wraz z powiadomieniem operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady | TAK |  |
| PARAMETRY ANALIZATORA OCENY ELEMENTÓW UPOSTACIOWIONYCH |  |  |  |
| 25. | Analizator moczu oznaczający następujące elementy osadu: Erytrocyty, Leukocyty, Nabłonki, Wałeczki, Kryształy, bakterie, śluz, plemniki | TAK |  |
| 26. | Wydajność analizatora osadu moczu min. 70 próbek / godz. | TAK |  |
| 27. | Ilościowy pomiar erytrocytów i leukocytów. Wynik podawany w kom/ mikrolitr | TAK |  |
| 28. | Techniki pomiaru dostosowane do właściwości składników upostaciowanych moczu | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 29. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 30. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub w odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 31. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 32. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 33. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 34. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 35. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 36. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 38. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji | TAK |  |

- Wykaz wymaganego asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania badania ogólnego moczu.

| Lp. | Nazwa parametru | Deklarowana liczba badań na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki | 60 000 |
| 2. | Materiał kontrolny – poziom niski* | 75 000 (na dwa analizatory –podstawowy i wsparcia ) |
| 3. | Materiał kontrolny – poziom wysoki * |  |
| 4. | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna * | (na dwa analizatory –podstawowy i wsparcia) |
| 5. | Paski kalibracyjne |  |
| 6. | Materiały zużywalne |  |

*Planowany harmonogram kontroli wewnątrzlaboratoryjnej:

Aparat podstawowy: kontrola codzienna

Aparat wsparcia: kontrola raz w miesiącu, a w przypadku wystąpienia awarii analizatora głównego- codzienna

C.    Rodzaj oferowanej kontroli, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy  kontroli proszę przedstawić w formie

tabeli

| Lp. | Nazwa kontroli zewnętrznej | Producent/Dostawca | Częstotliwość kontroli zewnętrznej | Nr katalogowy kontroli zewnętrznej/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do Części nr 2:

Dostawa odczynników, pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora wsparcia

- Analizator do badania ogólnego moczu (analizator wsparcia)

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Urządzenie nie starsze niż 2017 r. | ………………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 4. | Automatyczny/półautomatyczny analizator do odczytu pasków testowych wyprodukowany nie później niż w 2016 roku | TAK |  |
| 5. | Odczyt min. 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu (ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty) | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru jednostek | TAK |  |
| 8. | Automatyczne definiowanie przez aparat barwy moczu, definiowanie klarowności moczu z aparatu, kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK |  |
| 9. | Możliwość wprowadzania numerów identyfikacyjnych pacjentów do analizatora poprzez panel dotykowy aparatu i podłączony do analizatora czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 10. | Automatyczny transport i usuwanie pasków | TAK |  |
| 11. | Flagowanie patologicznych odczytów | TAK |  |
| 12. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru | TAK |  |
| 14. | Aparat jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia analizatora do systemu informatycznego Eskulap i jego podłączenie | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 16. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 17. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub w odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 18. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 20. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 21. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 22. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 23. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min.5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 24. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min.5 osób. | TAK |  |

- Liczba pasków do badań ogólnych moczu wraz z paskami kalibracyjnymi i materiałami zużywalnymi zaplanowana  do wykonania na analizatorze pomocniczym

- Odczynniki

| Nazwa | Deklarowana liczba badań na 3 lata |
| --- | --- |
| Paski do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu | 15 000 |
| Materiały eksploatacyjne ( np. papier termiczny do drukarki wewnętrznej, płyny czyszczące) |  |
| Paski kalibracyjne |  |

Odczynniki, kontrole i materiały zużywalne należy dostosować do liczby i częstotliwości planowanych oznaczeń, w przypadku niedoszacowania tego asortymentu Wykonawca jest zobowiązany przesyłać go bez kosztów do czasu zakończenia umowy.

Wykaz parametrów podlegających ocenie:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenia w oparciu o pasek, w którym pola testowe mocowane są bez użycia kleju | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Fizyczny pomiar przejrzystości i ciężaru właściwego | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3 | Możliwość wyboru jednostek tradycyjnych („składnik - w polu widzenia”) oznaczanych parametrów upostaciowanych moczu | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4 | Możliwość wykonania badania w małej objętości próbki moczu (mniejszej i równej 2 ml) | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: |  | Max. 40 pkt |  |

_______________ dnia  __________     			                                          ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

Część nr 3

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą aparatu do izolacji oraz dzierżawą analizatora do przeprowadzenia ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych z możliwością zastosowania testów  kompatybilnych z dzierżawionym analizatorem wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych z zapewnieniem warunków przechowywania odczynników poprzez dostarczenie chłodziarko-zamrażarki, z zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatora poprzez dostarczenie 1 klimatyzatora i lampy bakteriobójczej, przepływowej oraz prawidłowego przygotowania materiału do badań przez dostarczenie 2 kompletów pipet automatycznych, jednokanałowych nastawnych i 1 kompletu pipet elektronicznych, nastawnych, 3 kompletów wytrząsarek typu vortex i 3 mikrowirówek z rotorami na okres 36 miesięcy

Załącznik nr 1 do Części nr 3:

Dostawa odczynników  i materiałów eksploatacyjnych  do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych, wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z zapewnieniem warunków przechowywania odczynników poprzez dostarczenie chłodziarko-zamrażarki i dwufunkcyjnej, przepływowej lampy bakteriobójczej oraz prawidłowego wykonania izolacji przez dostarczenie 2 kompletów pipet jednokanałowych nastawnych, 2 wytrząsarek typu vortex i 2 mikrowirówek z rotorami.

A.    Aparat do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane |  |  | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |
| 2. | Nazwa, typ, model |  | podać |  |  |  |
| 3. | Rok produkcji |  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020. |  |  | ………………………………rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / |  | TAK, podać |  |  |  |
| 5. | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku |  | TAK |  |  | ………………………………rok |
| 6. | Aparat do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych posiadający następujące możliwości: izolacji materiału genetycznego z różnych rodzajów próbek klinicznych podczas jednego przebiegu, wstawienia na pokład aparatu różnego rodzaju probówek wejściowych, łączenia kilku rodzajów przebiegów oraz wyposażenie w jeden uniwersalny zestaw odczynników dla wszystkich protokołów. |  | TAK |  |  |  |
| 7. | Aparat posiada certyfikat CE IVD |  |  |  |  |  |
| 8. | Urządzenie zawiera co najmniej: - aparat i akcesoria wielokrotnego użytku - oprogramowanie - zainstalowane protokoły izolacji i oczyszczania - odczynniki do izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych - materiały zużywalne- jednorazowego użytku |  | TAK |  |  |  |
| 9. | Aparat na stołowy z wbudowanym komputerem i ruchomym ekranem dotykowym o rozdzielczości co najmniej 600x800 |  | TAK |  |  |  |
| 10. | Aparat wyposażony co najmniej w: - głowicę transferową zawierającą 4 oddzielne pipetory, każdy pipetor z dwoma dyszami, służącymi do pipetowania do 8 próbek jednocześnie. Głowica jest odpowiedzialna za pipetowanie odczynników i próbek, przetwarzanie próbek i przenoszenie eluatu. - 3 stacje procesowe umożliwiające magnetyczną separację i termiczną inkubację próbek - stację chłodzącą do przechowywania eluatów zapobiegającą ich parowaniu i degradacji - czytniki kodów kreskowych na pokładzie aparatu pozwalające na skanowanie prób wejściowych, odczynników i kontroli - czytnik kodów kreskowych na głowicy transferowej umożliwiający skanowanie materiałów na pokładzie przed rozpoczęciem przebiegu. - ręczny czytnik kodów kreskowych do zczytywania kodów kreskowych materiałów zużywalnych i akcesoriów - lampę UV do dekontaminacji powierzchni roboczej |  | TAK |  |  |  |
| 11. | Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji od 1 do 24 prób o objętości od 200 μL do 4000 μL w czasie do ok. 75 minut (czas dla izolacji 24 prób o objętości wyjściowej 200 µl) ostateczny czas izolacji zależny od wybranego protokołu, |  | TAK |  |  |  |
| 12. | Zakres objętości prób w aparacie • próba: 200 - 4000 µl • elucja: 50 - 200 µl |  | TAK |  |  |  |
| 13. | Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu różnego rodzaju probówek pierwotnych o wysokości: od min. 65 mm do maks. 100 mm i średnicy od min. 12 mm do maks. 16.2 mm i jak i probówek 2.0 ml w trakcie jednego przebiegu. |  | TAK |  |  |  |
| 14. | Możliwość zastosowania 4 typów przebiegów: • Przebieg przeniesienia próbki umożliwiający przeniesienie próbek z probówek pierwotnych/wtórnych do kartridża procesowego • Przebieg umożliwiający izolację i oczyszczanie kwasów nukleinowych wykorzystujący kartridże procesowe z przebiegu przeniesienia próbki lub manualnie napipetowane • Przebieg umożliwiający izolację i oczyszczanie kwasów nukleinowych z próbek pierwotnych bez dodatkowej interwencji użytkownika |  | TAK |  |  |  |
| 15. | Możliwość łączenia różnych typów przebiegów w zależności od potrzeb. |  | TAK |  |  |  |
| 16. | Zainstalowane i zoptymalizowane protokoły dla izolacji genomowego DNA, kwasów nukleinowych pochodzenia wirusowego, z bakterii, z grzybów. |  | TAK |  |  |  |
| 17. | Możliwość izolacji pozakomórkowych, wolnokrążących kwasów nukleinowych (cfNA)- z zastosowaniem odpowiedniego zestawu buforów. (objętość próby 2-4 ml osocza). |  | TAK |  |  |  |
| 18. | System zamknięty, wykorzystujący gotowy do użycia, uniwersalny zestaw odczynników przeznaczony do izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z szerokiego spektrum stosowanych próbek (pełna krew, osocze, surowica, tkanka świeża – mrożona, bloczki parafinowe, hodowle komórkowe, mocz, wymazy, kał, BAL) – na 50 000 izolacji |  | TAK |  |  |  |
| 19. | Możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z różnego rodzaju materiałów wyjściowych. |  | TAK |  |  |  |
| 20. | Krótki czas przygotowania aparatu do pracy (wstawienie odczynników i materiałów zużywalnych na pokład, wprowadzenie informacji o próbkach i parametrach reakcji) – ok 5 minut. |  | TAK |  |  |  |
| 21. | Minimalna ilość materiałów zużywalnych. |  | TAK |  |  |  |
| 22. | Oprogramowanie z trybem audytowym zapewniające nadzór nad próbką i materiałami zużywalnymi. |  | TAK |  |  |  |
| 23. | Kontrola poziomu cieczy dla próbki i odczynników, kontrola ciśnienia monitorująca poprawność pipetowania podczas całego procesu izolacji i oczyszczania. |  | TAK |  |  |  |
| CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO PRZECHOWYWANIA ZESTAWÓW ODCZYNNIKOWYCH – SPEŁNIAJĄCA NASTĘPUJĄCE WARUNKI |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 r. Producent, kraj pochodzenia, nazwa, model |  | TAK, podać |  |  | ………………………rok Producent:………………… Kraj pochodz.:………………… Nazwa, model:…………………… |
| 25. | Wymiary: szer. 60cm ± 10 cm, wys.190 cm ± 10 cm, głębokość nie większa niż 70 cm |  | TAK |  |  |  |
| 26. | Pojemność użytkowa chłodziarki 220 l ± 20 l |  | TAK |  |  |  |
| 27. | Powierzchnia użytkowa zamrażarki 100 l ± 20 l |  | TAK |  |  |  |
| 28. | Zakres temperatur chłodziarka +1/+10 st. C zamrażarka ok. -20 st. C |  | TAK |  |  |  |
| 29. | Oświetlenie wnętrza chłodziarki - LED |  | TAK |  |  |  |
| 30. | Opcja bezszronowa (No Frost) |  | TAK |  |  |  |
| 31. | Nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |  | TAK |  |  |  |
| 32. | Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem |  | TAK |  |  |  |
| 33. | Sygnalizator dźwiękowy informujący o przekroczeniu żądanej temperatury |  | TAK |  |  |  |
| 34. | Alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |  | TAK |  |  |  |
| LAMPA BAKTERIOBÓJCZA, PRZEPŁYWOWA, DWUFUNKCYJNA |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna - ścienno-sufitowa, |  | TAK |  |  |  |
| 36. | Wysoki poziom dezynfekcji powietrza w zakresie: bakterii, wirusów i grzybów, |  |  |  |  |  |
| 37. | Możliwość pracy personelu podczas dezynfekcji pomieszczeń, |  |  |  |  |  |
| 38. | Napięcie 230V/50Hz |  |  |  |  |  |
| 39. | Energooszczędny pobór mocy, |  |  |  |  |  |
|  | Emitowane promieniowanie UV-C, |  |  |  |  |  |
| 40. | Trwałość promiennika: pow. 8000 h |  |  |  |  |  |
| 41. | Wydajność wentylatora: pow. 130m3/h |  |  |  |  |  |
| 42. | Dezynfekowana kubatura pomieszczenia: pow. 20m3 |  |  |  |  |  |
| 43. | Zasięg działania lampy: pow. 10m2 |  |  |  |  |  |
| 44. | Licznik czasu pracy |  |  |  |  |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP |  |  | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |  |
| 46. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych w jednym miesiącu lub w odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 10 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie zastępcze na czas naprawy |  |  | TAK |  |  |
| 47. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) |  |  | TAK |  |  |
| 48. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) |  |  | TAK |  |  |
| 49. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 2 dni robocze |  |  | TAK |  |  |
| 50. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  | TAK |  |  |
| 51. | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów |  |  |  |  |  |
| PIPETY JEDNOKANAŁOWE, NASTAWNE O PIĘCIU ZAKRESACH POJEMNOŚCI – DO PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU DO IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH – 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Pipeta fabrycznie nowa, automatyczna, jednokanałowa nastawna o pojemności od 0,5 – 10 ul, zapewniająca łatwą i szybką pracę oraz redukcję powstawania aerozoli wraz z kompletem końcówek 0,1 – 10ul, 34mm sterylne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR – (10 statywów x 96końcówek) |  | TAK |  |  |
| 53. |  | Pipeta fabrycznie nowa, automatyczna, jednokanałowa, nastawna o pojemności od 10– 100 ul, zapewniająca łatwą i szybką pracę oraz redukcję powstawania aerozoli wraz z kompletem końcówek 2 – 100ul, 53mm sterylne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR – (10 statywów x 96końcówek) |  | TAK |  |  |
| 54. |  | Pipeta fabrycznie nowa, automatyczna, jednokanałowa nastawna o pojemności od 2 – 20 ul, zapewniająca łatwą i szybką pracę oraz redukcję powstawania aerozoli wraz z kompletem końcówek 2 – 20ul, 53mm sterylne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR – (10 statywów x 96końcówek) |  | TAK |  |  |
| 55. |  | Pipeta fabrycznie nowa, automatyczna, jednokanałowa nastawna o pojemności od 20 – 200 ul, zapewniająca łatwą i szybką pracę oraz redukcję powstawania aerozoli wraz z kompletem końcówek 2 – 200ul, 55mm sterylne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR – (10 statywów x 96końcówek) |  | TAK |  |  |
| 56. |  | Pipeta fabrycznie nowa, automatyczna, jednokanałowa nastawna o pojemności od 100 – 1000 ul, zapewniająca łatwą i szybką pracę oraz redukcję powstawania aerozoli – 2 sztuki wraz z kompletem końcówek 50 – 1000ul, 76mm sterylne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR – (10 statywów x 96końcówek) - 2 op. |  | TAK |  |  |
| 57. |  | Statyw karuzelowy na 6 sztuk pipet |  | TAK |  |  |
| WYTRZĄSARKI typu VORTEX –2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  | Rok produkcji – urządzenie nowe, rok produkcji 2020 r., producent, kraj, pochodzenia, nazwa, model |  | TAK, podać | …………………..rok Producent……………………. Kraj pochodz;……………. Nazwa, model………………. |  |
| 59. |  | Zakres prędkości do 4000 obr./min |  | TAK |  |  |
| 60. |  | Czas przyspieszania ok.3 sek. |  | TAK |  |  |
|  |  | Średnica ruchu ok.2 mm |  |  |  |  |
| 61. |  | Nasadki/rotory/platformy do pracy z probówkami typu Eppendorf oraz ze stripami na 8 probówek |  | TAK |  |  |
| 62. |  | 8 godz. pracy w trybie ciągłym |  | TAK |  |  |
| MIKROWIRÓWKI z rotorami– 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Rok produkcji – urządzenie nowe, rok produkcji 2020 r., Producent, kraj pochodzenia, nazwa, model |  | TAK, podać | ……………………..rok Producent……………………. Kraj pochodz……………………… Nazwa, model:……………………. |  |
| 64. |  | Pojemność maksymalna 12 × 1,5/2,0 ml |  | TAK |  |  |
| 65. |  | Czas rozpędzania ok. 13s |  | TAK |  |  |
| 66. |  | Czas hamowania ok. 12s |  | TAK |  |  |
| 67. |  | Mikrowirówka bez chłodzenia |  | TAK |  |  |
| 68. |  | Ciężar bez akcesoriów do 4 kg |  | TAK |  |  |
| 69. |  | Rotory do PCR – na probówki i stripy |  | TAK |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Dostarczenie i instalacja urządzeń w ciągu max 2 tygodni od dnia podpisania umowy |  | TAK |  |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 6 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). |  | TAK |  |  |  |
| 72. | Szkolenie personelu Zamawiającego w zależności od potrzeb podczas trwania umowy |  | TAK |  |  |  |

B.   Wykaz asortymentu do automatycznej izolacji oczyszczania kwasów nukleinowych kompatybilnego z dzierżawionym aparatem do wykonania 50 000 izolacji.

1. Planowana liczba badań

| L.p. | Odczynniki | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z wymazów | 49000 |
| 2 | Zestaw do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z bloczków parafinowych | 1000 |

2.  Materiały konieczne do  prawidłowej pracy analizatora, podaje oferent.

A. Odczynniki podstawowe do izolacji:

| L.p | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

B.   Odczynniki opcjonalne do izolacji:

| L.p | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

C.   Materiały eksploatacyjne:

| L.p | Nazwa | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Materiały eksploatacyjne – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania umowy. W przypadku wyczerpania się deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw do końca trwania umowy.

Załącznik nr 2 do Części nr 3:

Dzierżawa analizatora umożliwiającego przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, w systemie otwartym -  z możliwością zastosowania testów  kompatybilnych z dzierżawionym analizatorem z zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatora i przygotowania materiału do badań, poprzez dostarczenie 1 klimatyzatora, 1 kompletu elektronicznych pipet jednokanałowych, 1 wytrząsarki typu vortex i 1 mikrowirówki

A.    Analizator umożliwiający przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać | ………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 4. | Aparat nowy lub nie starszy niż 2017 r. | TAK | ……………………………rok |
| 5. | Aparat umożliwiający przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych | TAK |  |
| 6. | Aparat umożliwia jednoczesną amplifikację 96 prób | TAK |  |
| 7. | Aparat posiada automatycznie wysuwaną i wsuwaną kieszeń z blokiem. | TAK |  |
| 8. | Czytnik kodów kreskowych płytki amplifikacyjnej wbudowany w aparat | TAK |  |
| 9. | Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: - 10 – 100μl dla bloku 96 dołków | TAK |  |
| 10. | Urządzenie nie wymaga przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych | TAK |  |
| 11. | Urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu ROX. | TAK |  |
| 12. | Prędkość nagrzewania bloku do 4,4°C / sek | TAK |  |
| 13. | Prędkość chłodzenia bloku do 2,2°C / sek | TAK |  |
| 14. | Powłoka bloku wykonana ze srebra | TAK |  |
| 15. | Blok wyposażony w: - podstawę płytki - elementy Peltiera (6 sztuk) - element chłodzący | TAK |  |
| 16. | Zakres temperatur bloku: 37 - 95°C | TAK |  |
| 17. | Homogenność termiczna bloku: ±0,4°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (72°C) | TAK |  |
| 18. | Dokładność termiczna bloku: a) ±0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) b) ±0,2°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) | TAK |  |
| 19. | System detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób. - czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym lub manualnym, w zakresie 10 msek. do 10 sek. | TAK |  |
| 20. | Aparat posiada 5 kanałów wzbudzenia światła | TAK |  |
| 21. | Aparat posiada 6 kanałów detekcji fluorescencji | TAK |  |
| 22. | Element wzbudzający – lampa ksenonowa umożliwiająca jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób | TAK |  |
| 23. | Oprogramowanie urządzenia umożliwia wykonanie: - Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie - Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego - Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu - Analizy mutacji typu „end-point” - Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w formacie .txt - Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) | TAK |  |
| 24. | Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki, wykresy) w formacie .pdf | TAK |  |
| 25. | Producent aparatu posiada jednocześnie w swojej ofercie katalogowej zestawy odczynników (SYBR Green I, odczynnik interkalujący typu LC Green, sondy) dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie. | TAK |  |
| 26. | Wyposażenie aparatu: - komputer z monitorem, klawiaturą i myszką do sterowania aparatem i analizy danych wymagany przez producenta aparatu - zewnętrzny skaner kodów kreskowych - drukarka kompatybilna z zaoferowanym komputerem | TAK |  |
| 27. | Aparat posiada oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów diagnostycznych (CE-IVD) oraz odrębne oprogramowanie badań naukowych. | TAK |  |
| 28. | Aparat posiada oddzielne bazy danych (profile, wyniki, dane próbek) dla testów diagnostycznych i aplikacji naukowych. | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 29. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 30. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 31. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 32. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 33. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii analizatora umożliwiającego przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych w jednym miesiącu lub w odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 10 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK |  |
| KLIMATYZATOR – 1 SZTUKA – PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 34. | Rok produkcji - urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 35. | Klimatyzator naścienny | TAK |  |
| 36. | Wydajność chłodzenia co najmnie j 3 200 W | TAK |  |
| 37. | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy - koszty napraw i konserwacji (2x w roku) ponosi Wykonawca | TAK |  |
| PIPETY JEDNOKANAŁOWE, ZMIENNE O TRZECH ZAKRESACH POJEMNOŚCI – DO PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU DO IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH – 3 sztuki |  |  |  |
| 38. | Pipeta nowa, elektroniczna, jednokanałowa, zmienna, z eliminacją potencjalnego ryzyka wielu błędów występujących podczas pipetowania manualnego, o pojemności od 0,5 – 10 ul, zapewniająca łatwą i szybką pracę oraz redukcję powstawania aerozoli wraz z kompletem końcówek 0,1 – 10ul, 34mm sterylne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR – (10 statywów x 96końcówek) | TAK |  |
| 39. | Pipeta nowa, elektroniczna, jednokanałowa, zmienna, z eliminacją potencjalnego ryzyka wielu błędów występujących podczas pipetowania manualnego, o pojemności 5 – 100ul wraz z kompletem końcówek 2 – 100ul, 53mm sterylne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR – (10 statywów x 96końcówek) | TAK |  |
| 40. | Pipeta nowa, elektroniczna, jednokanałowa, zmienna, z eliminacją potencjalnego ryzyka wielu błędów występujących podczas pipetowania manualnego, o pojemności 50 – 1000ul wraz z kompletem końcówek 50 – 1000ul, 76mm sterylne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR – (10 statywów x 96końcówek) | TAK |  |
| 41. | Ładowarka karuzelowa do pipet | TAK |  |
| 42. | Zestaw statywów chłodzących do probówek 0,2 ml/ 0,5 ml do PCR i płytkach 96-dołkowych do PCR | TAK |  |
| WYTRZĄSARKA typu VORTEX –1 sztuka |  |  |  |
| 43. | Rok produkcji – urządzenie nowe, rok produkcji 2020 r. | TAK | ……………………..rok |
| 44. | Zakres prędkości do 4000 obr./min | TAK |  |
| 45. | Czas przyspieszania ok.3 sek. | TAK |  |
| 46. | Średnica ruchu ok.2 mm | TAK |  |
| 47. | Nasadki/rotory/platformy do pracy z probówkami typu Eppendorf oraz ze stripami na 8 probówek | TAK |  |
| 48. | 8 godz. pracy w trybie ciągłym | TAK |  |
| MIKROWIRÓWKA z rotorami – 1 sztuka |  |  |  |
| 49. | Rok produkcji – urządzenie nowe, rok produkcji 2020 r. | TAK | ……………………………rok |
| 50. | Pojemność maksymalna 12 × 1,5/2,0 ml | TAK |  |
| 51. | Czas rozpędzania ok. 13s | TAK |  |
| 52. | Czas hamowania ok. 12s | TAK |  |
| 53. | Mikrowirówka bez chłodzenia | TAK |  |
| 54. | Ciężar bez akcesoriów do 4 kg | TAK |  |
| 55. | Rotory do PCR – na probówki i stripy | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 56. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 2 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 57. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 3 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |

B.   Wykaz materiałów eksploatacyjnych umożliwiających przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych w systemie otwartym - z możliwością zastosowania testów innej firmy kompatybilnych z dzierżawionym analizatorem,

4. Materiały eksploatacyjne – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania umowy. W przypadku wyczerpania się deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw do końca trwania umowy.

| L.p | Materiały eksploatacyjne | Ilość dostosowana na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płytki do PCR wolne od RNaz, DNaz, endotoksyn oraz DNA, produkowane w "clean room" | Do przeprowadzenia 5000 reakcji |
| 2. | Stripy probówkowe wolne od RNaz, DNaz, endotoksyn oraz DNA, produkowane w "clean room" | Do przeprowadzenia 45 000 reakcji |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFER:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych daje możliwość izolacji 8 prób w czasie do 30 minut | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Możliwość izolacji z probówek pierwotnych | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Przebieg procesu „post” elucji umożliwiający przeniesienie eluatów do 8-probówkowych stripów/ stripów PCR (w celu archiwizacji lub nastawienia PCR). | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3 | System otwarty termocyklera, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: - znakowanych SYBR Green I - Sonda hydrolizująca typu TaqMan - Sonda hybrydyzująca typu HybProbe - Sonda Simple Probe - Sonda typu Universal Probe Library system z CE-IVD pozwalający na wykonanie zwalidowanych testów CE-IVD | Tak - 10 pkt Nie – 0 PKT | TAK/NIE |
| 4 | Oprogramowanie analizatora do ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 5. | Blok termocyklera wyposażony w korektor cieplny zapewniający wydajne i równomierne przenikanie ciepła (wysoką homogenność bloku) | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: |  | Max. 50 pkt |  |

_______________ dnia  __________			                                          ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

Część nr 4

Dostawa zestawu odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sekwenatora na okres 24 miesięcy  oraz dostawa termocyklera, do analizy aneuploidii metodą QF-PCR.

Załącznik nr 1 do Części nr 4:

Dostawa zestawu odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sekwenatora do analizy aneuploidii metodą QF-PCR

A.    Sekwenator do analizy aneuploidii metodą QF-PCR

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać | ………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 4. | Aparat nowy lub odnowiony po remoncie | nowy/po remoncie |  |
| 5. | Aparat min. 4 kapilarny. Zwalidowany pod kątem wykorzystania do detekcjij aneuploidii chromosomów. | TAK |  |
| 6. | Wyposażony w komputer PC i monitor TNF z systemem operacyjnym min. Windows 7 umożliwiającym prawidłowe działanie urządzenia | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie do zbierania danych | TAK |  |
| 8. | Pakiet oprogramowanie do analizy danych, który zapewni określenie wielkości DNA i jakość alleli, analiza danych w oparciu o min. 5 barwników fluorescencyjnych | TAK |  |
| 9. | Automatyczna pompa do podawania żelu | TAK |  |
| 10. | Instalacja, szkolenie dla 2 pracowników w cenie | TAK |  |
| 11. | Wsparcie techniczne telefoniczne/email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy | TAK |  |
| 12. | Przegląd i konserwacja urządzenia w 12 miesiącu | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 13. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 14. | Możliwość zgłaszania awarii od pon-pt 8.00-17.00 | TAK |  |
| 16. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 17. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 7 dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii od pon - pt. W przypadku skomplikowanych awarii 14 dni. | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 19. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 20. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 6 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 21. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 2 osób i opieka aplikacyjna przez cały okres trwania umowy | TAK |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazanie parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat znajduje się w wykazie urządzeń rekomendowanych przez producenta odczynników do detekcji aneuploidii. | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Rozmiary nie większe niż szer. 120 x wys. 100 x gł 80 cm | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: |  | Max. 40 pkt |  |

B.   Wykaz zestawu odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do  analizy aneuploidii metodą QF-PCR,

1. Planowana liczba badań

| L.p. | Odczynniki | Planowana ilość badań na 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw CE IVD do ilościowej analizy fluorescencyjnej przeznaczony do wykrywania anueploidii chromosomów 13, 18, 21, X i Y, z detekcją na urządzeniu do elektroforezy kapilarnej, w oparciu o marker długości. | 500 |

2. Kalibratory:

| L.p | Kalibrator | Liczba opakowań kalibratora na okres 2 lat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marker długości, dedykowany do zestawu odczynników wymienionego w tabeli 1 | 500 |
| 2 | Kalibrator dedykowany do zestawu z tabeli 1, umożliwiający ustawienie analizy na sekwenatorze, o którym mowa w części A. | 500 |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFER:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników do detekcji aneuploidii chromosomów jest zwalidowany na oferowanym sekwenatorze. | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Okres ważności odczynników do detekcji aneuploidii chromosomów przechowywanych w -20st.C, po otwarciu opakowania nie krótszy niż 60 dni | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3 | Możliwość rozszerzania badanego spektrum aneuploidii o inne chromosomy | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: |  | Max. 40 pkt |  |

Załącznik nr 2 do Części nr 4:

Dostawa (zakup)  termocyklera spełniającego parametry zestawu odczynnikowego do diagnostyki aneuploidii metodą QF-PCR

A.  Termocykler – parametry techniczne

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać | ……………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5. | Aparat nowy, nieużywany. | TAK |  |
| 6. | Spełnia warunek: tempo nagrzewania bloku 0,8 st. C/s, tempo chłodzenia bloku 1,6 st. C/s | TAK |  |
| 7. | Termocykler dostosowany do pracy z probówkami o poj. 200ul | TAK |  |
| 8. | Możliwość zapisywania w pamięci urządzenia profili termicznych opracowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 9. | Instalacja, szkolenie dla 2 pracowników w cenie | TAK |  |
| 10. | Wsparcie techniczne telefoniczne/email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy | TAK |  |
| 11. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 12. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 13. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 14. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 48 godzin (w dni robocze) | TAK |  |
| 16. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres gwarancji, a w przypadku 3 awarii tego samego bliku funkcjonalnego w aparacie wymiana urządzenia na fabrycznie nowe | TAK |  |
| 17. | Czas realizacji naprawy w okresie gwarancji ustalany na bieżąco z Zamawiającym | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 18. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 19. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 20. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 2 osób i opieka aplikacyjna przez cały okres trwania umowy | TAK |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość regulacji tempa nagrzewania i chłodzenia bloku termocyklera z poziomu intrfejsu użytkownika | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Interfejs do połączenia termocyklera: (1) z innymi nośnikami danych i/lub (2) komputerem | (1) - 5pkt (2) - 5pkt (1, 2) - 10 pkt | - / (2) / (1,2) |
| 3 | Możliwość dodatkowego zastosowania tzw. stripów zamiast klasycznych probówek PCR o poj, 0,2 mL. | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4 | Instrukcja użytkownika w języku polskim | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK / NIE |
| Suma punktów: |  | Max. 40 pkt |  |

_______________ dnia  __________			                                          ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

Część nr 5

Dostawa zestawu odczynników do wykrywania materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR w próbkach wymazów pobranych z dróg oddechowych (nosogardzieli, gardła), w co najmniej dwóch genach  specyficznych dla SARS-CoV-2, test jednodołkowy,  do wykonania 15 000 testów w okresie 12 miesięcy.

A.  Test do wykrywania koronawirusa SARS CoV-2 metodą RT-PCR wraz z zapewnieniem szkolenia i opieki aplikacyjnej

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia w zakresie szkolenia i opieki aplikacyjnej | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czułość analityczna nie mniejsza niż 10 kopii/reakcję lub nie mniejsza niż 99% | TAK |  |
| 2. | Specyficzność nie mniejsza niż 99% | TAK |  |
| 2. | Materiał kontrolny – dodatni (pozytywny) | TAK |  |
| 3. | Materiał kontrolny – ujemny (negatywny) | TAK |  |
| 4. | Test posiada certyfikat CE IVD | TAK |  |
| 5. | Test zwalidowany i/lub kompatybilny z analizatorem umożliwiającym przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych, zgodnie z Załącznikiem 2 do części nr 3 SIWZ | TAK |  |
| 6. | Reakcja/ jedno oznaczenie dla pacjenta odbywa się w jednej probówce | TAK |  |
| 7. | Reakcja odwrotnej transkrypcji przebiega razem z reakcją PCR | TAK |  |
| 8. | Test zwalidowany do oznaczania RNA SARS-CoV-2 z wykorzystaniem m.in.: wymazów z gardła, wymazów z nosogardła | TAK |  |
| 9. | Wielkość zestawu na 96 reakcji | TAK |  |
| 10. | Możliwość reklamacji wadliwej partii zestawu po weryfikacji | TAK |  |
| 11. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego z zastosowaniem odczynników i materiałów testowych Wykonawcy | TAK |  |
| 12. | Dostawca zestawu na czas jego użytkowania zapewnia stałe wsparcie merytoryczne/ pomoc techniczną i aplikacyjną w przypadku problemów z prawidłowym przeprowadzeniem reakcji | TAK |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres ważności testu | poniżej 6 m-cy – 0 pkt powyżej 6 m-cy – 5pkt powyżej 12 m-cy - 15 pkt | Okres ważności testu wynosi:………………miesięcy |
| 2 | Czas reakcji nie dłuższy niż 75 minut | TAK - 15 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3 | Czas dostawy poniżej 3 dni od daty złożenia zamówienia | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: |  | Max: 40 pkt |  |

_______________ dnia  __________     			                                          ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis

Część nr 6

Dostawa zestawów multipleksowych, do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego: koronawirusa SARS-CoV-2 w co najmniej dwóch genach specyficznych, grypy A/B oraz RSV  metodą Real time RT-PCR w próbkach wymazów pobranych z dróg oddechowych, test jednodołkowy,  do wykonania 5 000 testów w okresie 12 miesięcy

A.  Test do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego: koronawirusa SARS-CoV-2 w co najmniej dwóch genach specyficznych, grypy A/B oraz RSV metodą Real time RT-PCR wraz z zapewnieniem szkolenia i opieki aplikacyjnej

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia w zakresie szkolenia i opieki aplikacyjnej | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czułość analityczna nie mniejsza niż 10 kopii/reakcję dla SARS-CoV-2, 5 kopii/ reakcję dla Grypy A, 20 kopii/reakcję dla Grypy B i 10 kopii/reakcję dla RSV | TAK |  |
| 2. | Materiał kontrolny – dodatni (pozytywny) | TAK |  |
| 3. | Materiał kontrolny – ujemny (negatywny) | TAK |  |
| 4. | Test posiada certyfikat CE IVD | TAK |  |
| 5. | Test zwalidowany i/lub kompatybilny z analizatorem umożliwiającym przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych, zgodnie z Załącznikiem 2 do części nr 3 SIWZ | TAK |  |
| 6. | Reakcja/ jedno oznaczenie dla pacjenta odbywa się w jednej probówce | TAK |  |
| 7. | Reakcja odwrotnej transkrypcji przebiega razem z reakcją PCR | TAK |  |
| 8. | Test zwalidowany do oznaczania RNA SARS-CoV-2,grypy, RSV z wykorzystaniem m.in.: wymazów z gardła, wymazów z nosogardła | TAK |  |
| 9. | Wielkość zestawu na 96 reakcji | TAK |  |
| 10. | Możliwość reklamacji wadliwej partii zestawu po weryfikacji | TAK |  |
| 11. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego z zastosowaniem odczynników i materiałów testowych Wykonawcy | TAK |  |
| 12. | Dostawca zestawu na czas jego użytkowania zapewnia stałe wsparcie merytoryczne/ pomoc techniczną i aplikacyjną w przypadku problemów z prawidłowym przeprowadzeniem reakcji | TAK |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres ważności testu | Poniżej 6 m – cy – 0 pkt poniżej 12 m-cy – 10 pkt powyżej 12 m-cy – 20 pkt | Okres ważności testu wynosi: ……………m-cy |
| 3 | Czas dostawy poniżej 3 dni od daty złożenia zamówienia | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: |  | Max: 40 pkt |  |

_______________ dnia  __________     			                                          ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

Część nr 7:

Dostawa komory do czystej pracy z próbkami RNA i DNA, zapewniająca ochronę przed kontaminacją, niezbędna do   przygotowania próbek do przeprowadzenia reakcji PCR

A.    Komora PCR – parametry techniczne

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji - 2020 | podać | ………………………………..rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 5. | Bezozonowa dezynfekcja promieniami UV, | TAK |  |
| 6. | kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik lub system napięcia woltowego z możliwością korekcji przez użytkownika | TAK |  |
| 7. | Włączanie i wyłączanie świetlówek UV w komorze sprężania | TAK |  |
| 8. | Lampa bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy | TAK |  |
| 9. | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu | TAK |  |
| 10. | Filtr HEPA o skuteczności >99,995% dla cząstek ≥0,3pm | TAK |  |
| 11. | Wymiary zewnętrzne: szerokość / długość / wysokość: max 1100 / 500 / 800 | TAK |  |
| 12. | Gniazda elektryczne w komorze – minimum 1 gniazdo | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 13. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 14. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin | TAK |  |
| 15. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 3 dni robocze | TAK |  |
| 16. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 2 tyg. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, | TAK |  |
| 17. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu do i po naprawie, w okresie gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |
| 18. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 10 lat po zakupie | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 19. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 2 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 20. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 6 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba wentylatorów zamontowanych w aparacie | 2 wentylatory – 10 pkt. 1 wentylator – 0 pkt | Liczba wentylatorów zamontowanych w aparacie wynosi:………… |
| 2 | Poziom generowanego dźwięku w czasie pracy urządzenia | < 55 dB – 10 pkt. 55 dB lub więcej – 0 pkt | Poziom generowanego dźwięku w czasie pracy urządzenia wynosi: ………….dB |
| 3 | Okres gwarancji | 24 miesiące – 20 pkt. 12 miesięcy – 5pkt <12 miesięcy – 0 pkt. | Okres gwarancji wynosi: …………….miesięcy |
| Suma punktów: |  | Max: 40 pkt |  |

_______________ dnia  __________     			                                          ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis