..................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia:

Myjnia-dezynfektor do urządzeń sanitarnych i utensyliów wbudowana w ścianę.

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

|  | Numer załącznika: 0.15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numer pomieszczenia: 0.322-1, 0.127-1, 0.208-1, 3.109-1, 3.111-1, 3.126-1 |  |  |
|  | Ilość szt. 6 |  |  |
| L.p. | Parametry techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego sprzętu (uzupełnia oferent) |
| 1 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów |  |  |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2020 (podać model i nr katalogowy) | Tak, opisać |  |
| 1.2 | Myjnia ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej | Tak |  |
| 1.3 | Uszczelka z tworzywa gwarantująca szczelność podczas procesu mycia i dezynfekcji umieszczona na korpusie urządzenia. Nie dopuszcza się uszczelki montowanej na drzwich komory. | Tak, opisać |  |
| 1.4 | Komora myjni tłoczona bez jakichkolwiek wewnątrz połączeń śrubowych czy spawanych wykonana ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej | Tak |  |
| 1.5 | Drzwi komory otwierane automatycznie przy pomocy przycisku nożnego i zamykane ręcznie | Tak |  |
| 1.6 | Wyświetlacz LCD. Wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje takie jak rodzaj programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) | Tak |  |
| 1.7 | Myjnia wyposażona w system min. 13 dysz myjących oraz min. 1 obrotowe ramie spryskąjące (w tym min. 9 dysz rotacyjnych) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz | Tak, opisać |  |
| 1.8 | Temperatura dezynfekcji termicznej 93°C | Tak |  |
| 1.9 | 3 wstępnie zdefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny) | Tak |  |
| 1.10 | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika min. 3 programów indywidualnych | Tak |  |
| 1.11 | Obudowa, rama i komora mycia wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej | Tak |  |
| 1.12 | Zasilanie 3 fazowe (400V, 50Hz) | Tak |  |
| 1.13 | Urządzenie wyposażone we wbudowaną wytwornicę pary o mocy max. 4,5kW | Tak, podać |  |
| 1.14 | Moc całkowita urządzenia max. 5,2 kW | Tak, podać |  |
| 1.15 | Zasilanie wodą zimną oraz wodą ciepłą (3/4") | Tak |  |
| 1.16 | Odpływ kanalizacyjny z urządzenia w posadzkę lub do ściany o średnicy min. 100mm | Tak, podać |  |
| 1.17 | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. X gł. X wys.) 550x500x1650mm | Tak, podać |  |
| 1.18 | 1 pompa do dozowania środka odkamieniajacego z lancą ssącą wyposażoną w czujnik braku środka. | Tak |  |
| 1.19 | Możliwość nastawy dozowania środka bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie | Tak |  |
| 1.20 | Miejsce na przechowywanie min. 2 kanistrów po 5l każdy wewnątrz urządzenia | Tak, podać |  |
| 1.21 | Możliwość załadunku na jeden cykl mycia minimum 1 basen z pokrywą + 1 kaczka lub 3 kaczki | Tak, podać |  |
| 1.22 | Możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika w zależności od rodzaju mytych naczyń sanitarnych | Tak |  |
| 1.23 | Możliwość ustawiania wartości parametru A0 przez użytkownika w tym A0=3000 | Tak |  |
| 1.24 | Optyczna i akustyczna informacja o awari urządzenia | Tak |  |
| 1.25 | Drzwi urządzenia izolujące termicznie i akustycznie oraz blokowane podczas trwania programu | Tak |  |
| 1.26 | Pompa obiegowa o mocy min. 700W | Tak, podać |  |
| 1.27 | Wydajność pompy obiegowej min. 230 l/min | Tak, podać |  |
| 1.28 | Możliwość zapamiętania raportów z minimum 800 ostatnich cykli mycia | Tak, podać |  |
| 1.29 | Urządzenie wyposażone w tryb stand-by utrzymujący urządzenie w gotowości do użycia przy minimalnym zużyciu energii | Tak |  |
| 1.30 | Oznakowana znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych) | Tak, załączyć |  |
| 1.31 | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością redukcji sporów Clostridium Difficile. Załączyć dokument niezależnej instytucji badawczej potwierdzający skuteczność procesu mycia i dezynfekcji w oferowanej myjni wobec redukcji sporów Clostridium Difficile. | Tak, załączyć |  |
| 1.32 | Gwarancja producenta | 24 miesiące |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy