..................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia:

System mobilny pacjenta-podnośnik sufitowy

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

|  | Numer załącznika: 0.16 |
| --- | --- |
|  | Numer pomieszczenia: 0.121-1, 0.207-1, 0.210-1-H, 0.216, 0.217-1, 0.218-1-H, 0.219-1, 0.220-1 1.419 -1, 0.415-1, 2.418-1, 2.311-1, 2.313-1, 2.337-1, 2.339-1, 3.128-1H |
|  | Ilość kompletów: 16 kpl. |

| L.p. | PARAMETRY TRCHNICZNE I EKSPLOATACYJNE | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego sprzętu (uzupełnia oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrycznie sterowany podnośnik sufitowy pacjenta. Kaseta 2-funkcyjna (podnoszenie, opuszczanie), sterowanie za pomocą pilota na przewodzie | Tak |  |
| 2 | Wbudowany w kasetę panel sterowania LED zawierający m. in. wskaźniki serwisowe, menu użytkownika (poziom naładowania baterii, symbol przeciążenia, gdy nastąpi) | Tak |  |
| 3 | Maksymalny zasięg (od sufitu) nie mniej niż 2300mm | Tak |  |
| 4 | Regulacja wysokości przy pomocy pasa, długość pasa min. 2300mm | Tak |  |
| 5 | Prędkość podnoszenia bez obciążenia min. 5cm/sekundę | Tak |  |
| 6 | Poziom ochrony elektrycznej kasety: IP24 Poziom ochrony elektrycznej pilota: IPX7 | Tak |  |
| 7 | Wbudowany, wydajny, akumulator kwasowo-ołowiowy przeznaczony do wielokrotnego ładowania 2 x 12 V, 5 Ah | Tak |  |
| 8 | Udźwig podnośnika: - z ramą do transfer pacjentów w pozycji siedzącej: 272kg - z ramą do transferu pacjentów w pozycji leżącej: min. 160kg | Tak |  |
| 9 | Możliwość szybkiego podłączenia do podnośnika trzech typów ram do podnoszenia pacjentów (bez użycia narzędzi): - rama do podnoszenia pacjentów w pozycji siedzącej/półleżącej Tak - rama do podnoszenia pacjentów w pozycji leżącej - rama dwupunktowa | Tak |  |
| 10 | Na wyposażeniu elektrycznie sterowana sztywna czteropunktowa rama do zaczepienia nosideł zatrzaskowych (nie pętlowych) z pacjentem w pozycji siedzącej/półleżącej. Rama umożliwia zmianę pozycji pacjenta po podniesieniu bez wysiłku personelu przy pomocy pilota opiekuna | Tak |  |
| 11 | Możliwość użycia różnego typu nosideł: - nosidła transportowe - nosidła toaletowe - nosidło/nosze dla pacjentów leżących - nosidło/kamizelka do nauki chodu | Tak |  |
| 12 | Na wyposażeniu zestawu nosidła zatrzaskowe: - nosidło transportowe w rozmiarze M - nosidło transportowe w rozmiarze LL | Tak |  |
| 13 | Rama wyposażona w mechanizm pozwalający na łatwy i bezpieczny montaż i demontaż do podnośnika bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| 14 | Sterowanie funkcjami przy użyciu pilota m. in.: góra/dół, pozycjonowanie pacjenta (pozycja siedząca/pozycja leżąca) | Tak |  |
| 15 | Pomocniczy przycisk góra/dół umieszczony na panelu sterowania podnośnika | Tak |  |
| 16 | Pilot wyposażony w zaczep umożliwiający powieszenie go np. na uchwycie podnośnika | Tak |  |
| 17 | Podnośnik wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający przygniecenie pacjenta, który automatycznie zatrzymuje opuszczanie po napotkaniu przeszkody | Tak |  |
| 18 | Podnośnik wyposażony w system ręcznego, awaryjnego opuszczania w przypadku awarii funkcji elektrycznych zlokalizowany w kasecie podnośnika | Tak |  |
| 19 | Całkowita masa podnośnika (kasety) nie więcej niż 11,7 kg | Tak |  |
| 20 | Poziom hałasu urządzenia z lub bez obciążenia nie więcej niż 62 dB | Tak |  |
| 21 | System szynowy montowany do sufitu umożliwiający przesunięcie podnośnika w dowolnym kierunku ponad wcześniej określony obszar, aby objąć całą jego powierzchnię (wg załączonego szkicu i zwymiarowania pomieszczenia) w określonych pomieszczeniach, np. szyna podnośnikowa pojedyńcza nad łóżkami lub w kszałcie litery H | Tak |  |
| 22 | System szynowy obejmujący obrotnice umożliwiające automatyczną zmianę kierunku transportu pacjenta bez użycia siły | Tak |  |
| 23 | System szynowy zawierający szyny o wysokości 90mm i 180mm o długości 2,3,4 i 6 metrów | Tak |  |
| 24 | System szynowy obejmujący szyny zakrzywione pod kątem 45° i 90° i wysokości szyny 90 mm | Tak |  |
| 25 | Zestaw elementów montażowych umożliwiających pełną instalację systemu podnoszenia i transportu pacjenta | Tak |  |
| 26 | Montaż systemu w cenie | Tak |  |
| 27 | Gwarancja | 24 miesiące |  |
| 28 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi podnośnika w cenie | Tak |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy