.................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                     ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pełna nazwa urządzenia:

Komora laminarna z pionowym przepływem  i zamkniętym obiegiem powietrza, klasa bezpieczeństwa II.

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | Proszę podać |  |
| 2 | Typ | Proszę podać |  |
| 3 | Producent | Proszę podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nierekondycjonowane; rok produkcji 2020 | TAK |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE: |  |  |  |
| 6 | Wolnostojąca komora laminarna gwarantująca ochronę preparatu | TAK |  |
| 7 | Przepływ powietrza - pionowy, laminarny, prędkość robocza 0,45m/s+/-20% ; Alarm akustyczny i optyczny niewłaściwej wartości przepływu | TAK |  |
| 8 | Możliwość regulowania prędkości przepływu przez użytkownika w miarę zużycia filtra HEPA | TAK |  |
| 9 | Klasa czystości powietrza - klasa A wg GMP | TAK |  |
| 10 | Ilość filtrów - min. dwa, w tym filtr wstępny i filtr absolutny | TAK |  |
| 11 | Filtr HEPA – klasy min. H 14 z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania ; Wskaźnik zużycia filtra HEPA | TAK |  |
| 12 | Oświetlenie przestrzeni roboczej – min. 800 Lux | TAK |  |
| 13 | Poziom natężenia dźwięku - max.58 dB(A) | TAK |  |
| 14 | Zasilanie - 230 V, 0,52 kW | TAK |  |
| 15 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: -szerokość 1350 mm - wysokość 2300 mm -głębokość 710 mm - | TAK |  |
| 16 | Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: - szerokość 1250 mm - wysokość 900 mm - głębokość 625 mm | TAK |  |
| 17 | Ściany boczne i ściana tylna: przezroczysty poliwęglan | TAK |  |
| 18 | Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany komory | TAK |  |
| 19 | Pręt ze stali nierdzewnej do zawieszania worków | TAK |  |
| 20 | Elektroniczny panel kontrolno - sterowniczny | TAK |  |
| 21 | Godzinowy licznik czasu pracy komory | TAK |  |
| 22 | Gniazdo elektryczne do podłączenia narzędzi używanych w komorze | TAK |  |
| 23 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 24 | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy | TAK |  |
| 25 | Wyrób oznaczony znakiem CE - deklaracja zgodności producenta | TAK |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD) – po 1 egz. | TAK |  |
| 27 | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 28 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia | TAK |  |
| 29 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
| 30 | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy