.................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                ......................................, dnia ........................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot: Kolumna podwójna Intensywnej Terapii z lampą zabiegową

- Producent:

- Typ:

- Rok produkcji: ........

- Miejsce: sale IT OAiIT, slala IT neurochirurgii

| Numer załącznika |  |  | ##### Zał. 0.37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer pomieszczenia |  |  | 0.207 -1, 0.210 -4, 0.216 -3, 0.217 -3, 0.218 -4, 0.219 -2, 0.220 -1 3.128 -4 |  |
| Ilość szt. |  |  | ##### Szt. 22 |  |
| L.P. | OPIS | Wartość wymagana |  | Podać |
|  | Kolumna podwójna IT z lampą zabiegową | TAK |  |  |
|  | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016. Deklaracja zgodności i certyfikat CE producenta | TAK |  |  |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne x2, głowice (konsola) zasilające x2 wraz z osprzętem, lampa zabiegowa zamontowana na ramieniu jednej z kolumn. | TAK, opisać |  |  |
|  | Sufitowa płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. | TAK, opisać |  |  |
|  | Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | TAK, opisać |  |  |
|  | Strona aparaturowa | TAK, opisać |  |  |
|  | Kolumna z ramieniem łamanym wykonanym z profili aluminiowych, o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min. 1200mm. | TAK, opisać |  |  |
|  | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) minimum 140 kg. | TAK, opisać |  |  |
|  | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania, Otwór przelotowy o średnicy minimum d=100mm na przewody i węże gazowe. | TAK, opisać |  |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. | TAK, opisać |  |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w elektropneumatyczne hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby). | TAK, opisać |  |  |
|  | Pionowa głowica kolumny o wysokości ok 100cm, i przekroju poprzecznym maksymalnie 25x35cm | TAK, opisać |  |  |
|  | W spodzie głowicy zamontowane oświetlenie LED nocne | TAK, opisać |  |  |
|  | Przyciski w dwóch różnych kolorach do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach ułatwiających manewrowanie kolumną, zainstalowanych na froncie jednej z półek oraz na głowicy. Po zdjęciu półki ze sterowaniem kolumna musi posiadać zapewnioną pełna sterowalność hamulców. | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych (system AGA lub DIN do ustalenia przy dostawie):: - tlen (O2) - 2 szt., - sprężone powietrze (AIR) - 2 szt - próżnia (VAC) - 2 szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda elektryczne: - gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia, ze wskaźnikiem zasilania- min 8szt (min. dwa obwody) - gniazda wyrównania potencjałów – 8 szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | Gniazda teletechniczne: - gniazdo RJ45 cat 6 – 2 szt. - Zaślepka z przygotowaniem do gniazd teletechnicznych z pilotem przez ramię w osłonie peszel – min 2szt | TAK, opisać |  |  |
|  | Gniazda elektryczne i gazowe zamontowane symetrycznie po lewej i prawej stronie | TAK, opisać |  |  |
|  | W głowicy od frontu zamontowany na całej wysokości aluminiowy profil nośny dla półek i innego sprzętu. Profil nośny nie wystający poza obrys głowicy. | TAK, opisać |  |  |
|  | Półka o wymiarach min 45x50cm z szynami bocznymi 10x25mm do wieszania sprzętów dodatkowych -2szt. Możliwość bezstopniowej regulacji położenia półek | TAK, opisać |  |  |
|  | Szuflada pod dolną półką | TAK, opisać |  |  |
|  | Wieszak wysuwany czterohakowy na kroplówki na wysięgniku - 1szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | Drążek na wysięgniku łamanym o zasięgu łącznym min 60cm do montażu pomp infuzyjnych . – 1 kpl | TAK, opisać |  |  |
|  | Ramię łamano uchylne na monitor (o masie max 8kg) z uchwytem VESA100 - 1szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | Koszyk ze stali nierdzewnej na cewniki 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | Koszyk ze stali nierdzewnej na drobne sprzęty, rozmiar ok.,.30cm x 15cm, głębokość minimum 10cm max 15cm- 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | Rury nośne ze stali nierdzewnej po obu stronach głowicy do wieszania dodatkowych osprzętów. | TAK, opisać |  |  |
|  | Pozioma szyna nośna standardu 10x25mm zamontowana z tyłu głowicy z możliwością regulacji położenia w pionie. Długość min 350mm- 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | Strona infuzyjna | TAK, opisać |  |  |
|  | Kolumna z ramieniem łamanym wykonanym z profili aluminiowych, o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min. 1400mm. | TAK, opisać |  |  |
|  | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) minimum 140 kg. | TAK, opisać |  |  |
|  | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania, Otwór przelotowy o średnicy minimum d=100mm na przewody i węże gazowe. | TAK, opisać |  |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. | TAK, opisać |  |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w elektropneumatyczne hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby). | TAK, opisać |  |  |
|  | Przyciski w dwóch różnych kolorach do zwalniania hamulców umieszczone w uchwycie ułatwiającym manewrowanie kolumną, zainstalowanym od frontu głowicy. | TAK, opisać |  |  |
|  | Smukła głowica o wysokości min. 1100mm, o trójkątnym lub trapezowym przekroju poprzecznym. Maksymalna szerokość korpusu głowicy 300mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Gniazda elektryczne i gazowe zamontowane na dwóch powierzchniach montażowych, lewej i prawej, ustawionych ergonomicznie pod kątem ok. 45 stopni (+-10 stopni) do płaszczyzny tylnej głowicy. | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica wyposażona w minimum 3 rury nośne ze stali nierdzewnej przeznaczone do mocowania osprzętów dodatkowych. Jedna od frontu, dwie po bokach. | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych (system AGA lub DIN do ustalenia przy dostawie):: - tlen (O2) - 1 szt., - sprężone powietrze (AIR) - 1 szt - próżnia (VAC) - 1 szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia, ze wskaźnikiem zasilania- min 12 szt (min. dwa obwody) - gniazda wyrównania potencjałów – 12 szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | - Gniazda teletechniczne: - gniazdo RJ45 cat 6 – 2 szt. - Zaślepka z przygotowaniem do gniazd teletechnicznych z pilotem przez ramię w osłonie peszel – min 2szt | TAK, opisać |  |  |
|  | Wieszak czterohakowy na kroplówki na wysięgniku - 2szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | Drążek na wysięgniku o zasięgu min 60cm do montażu pomp infuzyjnych . – 2 kpl | TAK, opisać |  |  |
|  | Koszyk ze stali nierdzewnej na cewniki 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | Koszyk ze stali nierdzewnej na drobne sprzęty, rozmiar ok. 30cm x 15cm, głębokość minimum 10cm max 15cm- 1 szt | TAK, opisać |  |  |
|  | Mała półka do mocowana na drążku, nośność max 10kg | TAK, opisać |  |  |
|  | Lampa zabiegowa LED | TAK, opisać |  |  |
|  | Lampa zabiegowa w technologii LED, zamontowana w osi jednego z ramion kolumny. | TAK, opisać |  |  |
|  | Łączny zasięg ramienia łamanego lampy minimum 1700mm | TAK, opisać |  |  |
|  | Oprawa o średnica zewnętrznej ok 25 cm +/- 10%. | TAK, opisać |  |  |
|  | Oprawa o natężeniu oświetlenia minimum 100 000 Lux / 1 m. | TAK, opisać |  |  |
|  | Oprawa ze średnicą pola operacyjnego d10 minimum 18 cm. | TAK, opisać |  |  |
|  | Oprawa z zakresem regulacji w pionie minimum- 35° w górę, minimum 40° w dół. | TAK, opisać |  |  |
|  | lampa o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95. | TAK, opisać |  |  |
|  | Temperatura barwowa ok 4300 K (+/-300K). | TAK, opisać |  |  |
|  | Oprawa z możliwością regulacji natężenia światła co najmniej w 6 krokach, regulacja na czaszy oraz za pomocą uchwytu sterylnego | TAK, opisać |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 5 szt. | TAK, opisać |  |  |
|  | Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane wyposażenie i wymiary – załączyć do oferty | TAK (załączyć do oferty) |  |  |
|  | Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Potwierdzenie zgłoszenia kolumn do URPLWMiPB (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wytwórcy kolumn (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |  |
|  | Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego klasy IIb (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |  |
|  | Potwierdzenie zgłoszenia lamp do URPLWMiPB (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wytwórcy lamp (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wytwórcy lamp (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy