........................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot: Panel elektryczno-gazowy sufitowy lub ścienny

- Producent:

- Typ:

- Rok produkcji: ........

Miejsce: sale podwyższonego nadzoru na oddziałach IOM, poporodowa, SOR(sale obserwacji, konsultacyjna, segregacji, izolatka)

| Numer załącznika |  | Zał. 0.39 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer pomieszczenia |  | 0.109 -1, 0.109 -3, 0.124-2, 0.141 -1, 1.106-2 1.415 -3, 1.419 -2 2.311 -3, 2.313 -3, 2.337 -3, 2.339 -3 2.418 -3 2.108-1 |  |
| Ilość szt. |  | 30 |  |
| L.P. | OPIS | Wartość wymagana | Podać |
|  | Panel elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone przez deklarację zgodności wytwórcy | TAK |  |
|  | Poziomy, lekki, czterokanałowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany lub sufitu, charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany do ściany lub sufitu o opływowym kształcie bez ostrych krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów (np.: napoi, kładzenia prasy itp.) | TAK |  |
|  | Panele jednostanowiskowe o dł. 2000mm. W przypadku sal wieloosobowych panele mogą być wykonane w wersji odpowiednio dwu i trzy stanowiskowej w uzgodnieniu z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Panel wykonany z profili aluminiowych z możliwością malowania proszkowego na wybrany kolor RAL zgodnie z kolorystyką na oddziałach Użytkownika. Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne. Grubość ścianek profilu maksymalnie 2,0 mm. | TAK |  |
|  | Zintegrowane w panelu oświetlenie ogólne nie wystające poza obrys obudowy pokryte rastrem rozpraszającym przeziernym, w kształcie półokrągłym. Ze względów ergonomicznych i higienicznych nie dopuszcza się kloszy płaskich lub zagiętych inaczej jak półkoliście. Klosze wykonane z materiału odpornego na UV. | TAK |  |
|  | Odbłyśniki wykonane z polerowanego aluminium. | TAK |  |
|  | Zintegrowany kanał oświetleniowy dolny i górny, pokryte rastrem rozpraszającym przeziernym, w kształcie półokrągłym. | TAK |  |
|  | Wymiary oprawy ze względów ergonomicznych wynoszą: szerokość (głębokość) mierzona od ściany do przodu oprawy 65 mm +/-5mm, wysokość korpusu nie większa niż 32cm, długość dla jednego stanowiska około 200cm. | TAK |  |
|  | Wyposażenie paneli przyłóżkowych na jednego pacjenta: |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych (zgodne z normą SS8752430 lub DIN do uzgodnienia przy dostawie): - tlen O2 - 2 szt. - Sprężone powietrze min. 1 szt - próżnia VAC -min. 1 szt. Ilości gniazd gazowych należy przyjąć zgodnie z projektem gazów medycznych dla poszczególnych sal np. sala poporodowa 2xO2, 2xAir, 2xVAC | TAK |  |
|  | Bloki gniazd gazowych tlenu O2 z rurką miedzianą do gazów medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d8. Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. | TAK |  |
|  | Bloki gniazd gazowych próżni VAC z rurką miedzianą do gazów medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d10. Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. | TAK |  |
|  | Min. 12 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A w systemie „zlicowanym” z powierzchnią panelu w module 45x45mm, na jedno stanowisko łóżkowe | TAK |  |
|  | 8 szt. gniazdo ekwipotencjalne na jedno stanowisko łóżkowe | TAK |  |
|  | 1 szt. otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji przyzywowej (dostawa i montaż modułu wraz z manipulatorem przyzywu pielęgniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) na jedno stanowisko łóżkowe | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne LED min. 4400lm; Ra=min.90, temperatura barwowa max. 4000K do uzgodnienia z Użytkownikiem załączanie: z pilota systemu przyzywowego, włącznikiem na panelu lub włącznikiem przy drzwiach | TAK |  |
|  | Oświetlenie miejscowe LED min.2200lm Ra=min.90, temperatura barwowa max. 4000K, załączane z manipulatora systemu przyzywowego | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne LED ok. 300lm, temperatura barwowa ok. 3000K załączane z manipulatora systemu przyzywowego (ew. do uzgodnienia z Użytkownikiem) | TAK |  |
|  | - 1x Szyna sprzętowa 25x10mm montowana na ścianie na całej długości panela, do montażu .wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | - 1x Szyna sprzętowa 25x10mm montowana na ścianie lub na panelu na całej długości panela, do montażu .wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | - Na szynach sprzętowych 25x10mm nośnych zamontowany system przesuwny z rurą nośną ze stali nierdzewnej o średnicy min.d30mm, o wysokości min 120cm, do wieszania wyposażenia – 1 kpl | TAK |  |
|  | Dodatkowo na salach OIOM: - na szynach sprzętowych 25x10mm nośnych zamontowany zestaw przesuwny z trzema półkami ze stali nierdzewnej, 1 kpl | TAK |  |
|  | - Minimum 1x wieszak kroplówki zakończony 4 haczykami z tworzywa lub ze stali nierdzewnej z uchwytem mocującym do obsługi jednoręcznej umożliwiającym bezproblemową regulację wysokości położenia | TAK |  |
|  | - Minimum 1x drążek pomp infuzyjnych o długości min. 100 cm i średnicy min. 25 mm oraz obciążalności min. 35kg, na wysięgnikach o łącznym zasięgu min. 40cm | TAK |  |
|  | - 1x kosz na cewniki o wymiarach (gł. x szer. x wys.) około 10x10x min. 40cm wykonany z drutu ze stali nierdzewnej mocowany na dowolną szynę nośną 10x25mm | TAK |  |
|  | - 1x kosz na drobne sprzęty o wymiarach ok (gł. x szer. x wys.) 25x15x10cm wykonany z drutu ze stali nierdzewnej mocowany na dowolną szynę nośną 10x25mm | TAK |  |
|  | - 1x uchwyt na kartony do rękawiczek mocowany na dowolną szynę nośną 10x25mm | TAK |  |
|  | - 1x przesuwna półka z szufladą mocowana na szynę nośną 10x25mm | TAK |  |
|  | Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane wyposażenie i wymiary – załączyć do oferty | TAK (załączyć do oferty) |  |
|  | Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim | TAK |  |
|  | Potwierdzenie zgłoszenia wyrobu do URPLWMiPB (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wytwórcy (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |
|  | Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego klasy IIb (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy