# .....................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia ........................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot: Most sufitowy na sale Intensywnej Opieki Medycznej/IT

- Producent:

- Typ:

- Rok produkcji: ........

Miejsce: SOR (sale obserwacyjne, izolatka, sala IT )

| Numer załącznika |  | ##### Zał. 0.42 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer pomieszczenia |  | ##### 0.121 -3, 0.119 -3, 0. 124-2, 0.126 -1 |  |
| Ilość szt. |  | ##### Szt. 9 |  |
| L.P. | ##### OPIS | ##### Wartość wymagana | ##### Podać |
| - 1. | Most sufitowy elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego klasy IIb zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone przez Deklarację zgodności CE wytwórcy | TAK |  |
| - 2. | Most zawieszony na kolumnach nośnych montowanych do sufitu - poprzez pionowe profile aluminiowe, lakierowane o przekroju okrągłym. Przewody gazowe i elektryczne doprowadzające media łączone w przestrzeni serwisowej pod sufitem. | TAK |  |
| - 3. | Panel - most w wykonaniu dwustronnym - możliwość montażu gniazd z przodu jak również z tyłu panelu, wykonany z aluminium lakierowanego na wybrany kolor z palety RAL. | TAK |  |
| - 4. | Szyna sprzętowa 25x10mm, długość łączna min. 100cm/stanowisko, do montażu wyposażenia dodatkowego, zamontowana na korpusie poziomym mostu, od frontu | TAK |  |
| - 5. | Możliwość wyboru przez użytkowników i ustalenia na etapie realizacji odległości belki mostu od podłogi oraz ewentualnej zmiany na wersję jedno lub dwustanowiskowej i trzystanowiskowej, Długość dla każdego stanowiska ok. 250cm, dostosowana do szerokości Sali . | TAK |  |
| - 6. | Belka główna z profilu wykonanego z aluminium w kształcie ściętym umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem 250-450 w stosunku do płaszczyzny podłogi oraz częściowo na płaszczyźnie prostopadłej. Taka konstrukcja umożliwia łatwe użytkowanie gniazd przez personel. | TAK |  |
|  | Wymiary korpusu belki nośnej mostu: szerokość maksymalnie 400mm wysokość maksymalnie 250mm | TAK |  |
|  | Belka główna posiadająca na całej długości od dołu wbudowaną prowadnicę jezdną dla innego wyposażenia - prowadnica zintegrowana konstrukcyjnie z belką - nie wystająca poza obrys profilu, Możliwość dołożenia w przyszłości następnych wózków jezdnych z osprzętem. | TAK |  |
|  | Wyposażenie mostu na jedno stanowisko | TAK |  |
|  | Oświetlenie: - 2x oświetlenie nocne LED o mocy min. 3W - oświetlenie miejscowe LED o mocy i strumieniu min. 2200 lm, Ra min 90 - oświetlenie montowane od czoła belki głównej na płaszczyźnie profilu pochylonej w dół, zabezpieczone poprzez osłonę typu plexi lub szkło bezpieczne; - oświetlenie ogólne LED o mocy i strumieniu min. 8800 lm, Ra min 90 - oświetlenie montowane na płaszczyźnie górnej profilu belki głównej skierowane do góry zapobiegające oślepianiu pacjentów, zabezpieczone poprzez osłonę plexi lub szkło bezpieczne | TAK |  |
|  | Włączniki oświetleń do uzgodnienia z projektem elektrycznym np.: - podwójny włącznik do oświetlenia miejscowego i ogólnego umieszczony w panelu mostu od strony frontowej - pojedynczy niezależny włącznik do oświetlenia nocnego umieszczony w panelu mostu od strony frontowej | TAK |  |
|  | Łączność i przesyłanie danych: - Minimum 2x gniazdo teleinformatyczne do przesyłu danych RJ45 cat.6 - Minimum 4x zaślepione przygotowanie gniazd teletechnicznych | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne: - Minimum 16 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz z wskaźnikiem napięcia (gniazda dzielone obwodami na kolory np. biały, zielony, czerwony) - Minimum 16 x gniazdo ekwipotencjalne - gniazda rozmieszczone na każdej ze stron tj. monitoringu-wentylacji oraz stronie infuzyjnej, część gniazd na życzenie Użytkownika do zamontowania od tyłu belki nośnej | TAK |  |
| - 8. | Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430 dla jednego pacjenta: - tlen O2 - 4 szt. - próżnia VAC - 3 szt. - sprężone powietrze - 3 szt Gniazda rozmieszone po obu stronach mostu wg uzgodnień z Użytkownikiem. | TAK |  |
| - 9. | 1x przesuwno-obrotowy wózek strony monitoringu wyposażony w: | TAK |  |
|  | - 2x pionowy drążek ze stali nierdzewnej (rury nośne) dł. min. 1200 mm do zamocowania półek i wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | - 2x półka z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach, o wymiarach min. 450mm x 500mm, - jedna z półek z szufladą, szuflada z mechanizmem samodomykającym | TAK |  |
|  | - Wszystkie półki wyposażone w szyny boczne do montażu wyposażenia dodatkowego - szyny boczne o wymiarach 25x10mm oraz dopuszczalnym obciążeniu min. 10 kg - udźwig półek min. 40 kg | TAK |  |
|  | - Min.1x Szyna sprzętowa 25x10mm długość min. 40cm, do montażu .wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | - udźwig łączny wózka min. 80 kg | TAK |  |
| - 10. | 1x przesuwno-obrotowy wózek strony infuzji wyposażony w: | TAK |  |
|  | - Minimum 1x pionowy drążek (rury nośne) dł. min. 1200 mm i średnicy min. 35 mm do zamocowania półek i wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | - Minimum 1x wieszak kroplówki zakończony 4 haczykami z tworzywa lub ze stali nierdzewnej z uchwytem mocującym do obsługi jednoręcznej umożliwiającym bezproblemową regulację wysokości położenia | TAK |  |
|  | - Minimum 1x drążek pomp infuzyjnych o długości min. 100 cm i średnicy min. 25 mm oraz obciążalności min. 35kg, na wysięgnikach o łącznym zasięgu min. 60cm | TAK |  |
|  | - 1x kosz na cewniki o wymiarach (gł. x szer. x wys.) około 10x10x min. 40cm wykonany z drutu ze stali nierdzewnej mocowany na dowolną szynę nośną 10x25mm | TAK |  |
|  | - 1x kosz na drobne sprzęty o wymiarach ok (gł. x szer. x wys.) 25x15x10cm wykonany z drutu ze stali nierdzewnej mocowany na dowolną szynę nośną 10x25mm | TAK |  |
|  | - 2x uchwyt na kartony do rękawiczek mocowany na dowolną szynę nośną 10x25mm | TAK |  |
| - 11. | Diagnostyczna lampa zabiegowa w technologii LED - na ramieniu trójprzegubowym, mocowanie na rurze (lub do wyboru szynie) nośnej wybranego wózka - Natężenie oświetlenia min. 60.000 lux/0,5m, regulowane stopniowo lub płynnie - temperatura barwowa ok, 4000K, regulowana w minimum trzech stopniach - Ra min. 95 | TAK |  |
| - 12. | Ramię łamano-uchylne, trójprzegubowe, mocowanie na nierdzewnej rurze nośnej wybranego wózka, do montażu monitorów z mocowaniem VESA100 | TAK |  |
| - 16. | Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane wyposażenie i wymiary – załączyć do oferty | TAK (załączyć do oferty) |  |
| - 17. | Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim | TAK |  |
| - 18. | Potwierdzenie zgłoszenia wyrobu do URPLWMiPB (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| - 19. | Deklaracja zgodności wytwórcy (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| - 20. | Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla wyrobu medycznego klasy IIb (załączyć) | TAK (załączyć do oferty) |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy