..................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )                                                              ......................................, dnia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pełna nazwa urządzenia:

Podnośnik jezdny do transportu pacjenta (pasywny podnośnik pacjenta z ramą siedzącą z rama leżącą oraz nosidłami)

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: 2020

- Urządzenie fabrycznie nowe

Miejsce: łazienki oddziałowe

|  | Numer załącznika: zał. 0.43 |
| --- | --- |
|  | Numer pomieszczenia: 0.319-1, 0.230-1,1.327-1, 1.404-1,2.438-1, 2.350-1, 3.136-1, |
|  | Ilość szt.: 7 |

| l.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego sprzętu (uzupełnia oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podnośnik jezdny do transportu pacjenta (pasywny podnośnik pacjenta z ramą siedzącą z rama leżącą oraz nosidłami) | Tak |  |
| 2 | Teleskopowo wysuwana kolumna podnośnika za pomocą umieszczonego wewnątrz siłownika. Rozwiązanie zapewnia stałą odległość między pacjentem a kolumną podnośnika na każdej wysokości | Tak |  |
| 3 | Regulacja wysokości przy pomocy siłownika elektrycznego | Tak |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe, akumulator ładowany w zewnętrznej ładowarce. W komplecie dwa akumulatory i ładowarka dla zapewnienia ciągłej pracy | Tak |  |
| 5 | Udźwig podnośnika: - z ramą do transfer pacjentów w pozycji siedzącej min. 227kg - z ramą do transferu pacjentów w pozycji leżącej: 6min. 155kg | Tak |  |
| 6 | Możliwość podłączenia do podnośnika trzech typów ram do podnoszenia pacjentów: - rama do podnoszenia pacjentów w pozycji siedzącej - rama do podnoszenia pacjentów w pozycji leżącej - rama dwupunktowa | Tak |  |
| 7 | Elektrycznie sterowana sztywna czteropunktowa rama do zaczepienia nosideł zatrzaskowych (nie pętlowych) z pacjentem w pozycji siedzącej. Rama umożliwia zmianę pozycji pacjenta z siedzącej do półleżącej bez wysiłku personelu przy pomocy pilota opiekuna (bez konieczności dodatkowych manualnych zabiegów) | Tak |  |
| 8 | Dziesięciopunktowa rama do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej do zaczepienia noszy miękkich pętlowych i noszy sztywnych tzw. zabierakowych | Tak |  |
| 9 | Możliwość użycia różnego typu nosideł: - nosidła transportowe - nosidła toaletowe - nosidła kąpielowe - nosidła dla pacjentów po amputacji - nosidła dla pacjentów leżących - pasy umożliwiające zaczepienie noszy zbierakowych - kamizelka do nauki chodu | Tak |  |
| 10 | Na wyposażeniu nosidło transportowe miękkowyściełane, posiadające w części nożnej grubszy, komfortowy materiał zmniejszający ucisk na uda pacjenta | Tak |  |
| 11 | Rama wyposażona w mechanizm blokujący pozwalający na łatwy i bezpieczny montaż i demontaż na maszcie podnośnika bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| 12 | Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzenia poprzez przewodowy pilot opiekuna oraz panel sterowania umieszczony na kolumnie urządzenia | Tak |  |
| 13 | Podstawa jezdna wyposażona w cztery skrętne kółka, z czego dwa z hamulcem | Tak |  |
| 14 | Zakres podnoszenia min. 1315 mm podnośnik pozwala na podniesienie pacjenta z podłogi | Tak |  |
| 15 | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji złożonej – 718mm (+-20mm) | Tak |  |
| 16 | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej – 1196mm (+-20mm) |  |  |
| 17 | Sterowanie funkcjami: góra / dół, rozstawem nóżek podstawy jezdnej oraz zmianą pozycji ramy do pozycji siedzącej odbywa się przy pomocy panelu umieszczonego na kolumnie podnośnika oraz przewodowym pilocie | Tak |  |
| 18 | Pilot przewodowy wyposażony w ciekłokrystaliczny, podświetlany wyświetlacz. Na wyświetlaczy widoczne są informacje dotyczące poziomu naładowania akumulatora, czasie użytkowania, przypomnienie o przeglądzie | Tak |  |
| 19 | Pilot wyposażony w zaczep umożliwiający powieszenie go np. na uchwycie podnośnika |  |  |
| 20 | Podnośnik wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający przygniecenie pacjenta, który automatycznie zatrzymuje opuszczanie po napotkani przeszkody | Tak |  |
| 21 | Podnośnik wyposażony w system ręcznego, awaryjnego opuszczania w przypadku awarii funkcji elektrycznych | Tak |  |
| 22 | Podnośnik wyposażony w awaryjny wyłącznik funkcji elektrycznych | Tak |  |
| 23 | Poziom ochrony elektrycznej: -dla podnośnika IP24 -dla pilota przewodowego IPX7 | Tak |  |
| 24 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi podnośnika | Tak |  |
| 25 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i fotografii lub/i oświadczenie producenta zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy