## Opis
Załącznik nr 2B
Wyposażenie sprzętowe medyczne -Pakiet nr 1
Przeprojektowanie, wyposażenie i uruchomienie centralnej sterylizatorni szpitalnej
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
1 | sterylizator parowy
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| I | Sterylizator parowy z wytwornicą pary o pojemności 12 STE- 2 szt | Tak
| 1.1 | urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023 (nie powystawowe). | Tak
| 1.2 | wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285,możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta. | Tak
| 1.3 | zgodność z Dyrektywą 2017/745/EU dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak
| 1.4 | zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | Tak
| 1.5 | wyposażenie urządzenia pozwalające na kontrolę warunków procesu sterylizacji odpowiadającą warunkom testu z użyciem elementu kontrolnego zgodnie z normą EN 867-5. | Tak
| 1.6 | przelotowy, do zabudowy w istniejącym otworze montażowym | Tak
| 1.7 | pojemność komory 12 jednostek wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw) | Tak
| 1.8 | płaszcz grzejny pierścieniowy komory wykonny ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 Ti
| 1.9 | komora wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L o grubości min. 6 mm | Tak
| 1.10 | wykonanie: komora, płaszcz grzejny pierścieniowy komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej | Tak
| 1.11 | wewnętrzne rurowe instalacje pary łączone połączeniami gwintowanymi, uniemożliwiającymi przypadkowe rozpięcie bez użycia narzędzi | Tak
| 1.12 | przesuwne poziomo drzwi komory sterylizacyjnej, automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie, napęd drzwi elektryczny | Tak
| 1.13 | sterylizator wyposażony w wózek wsadowy do załadunku komory na minimum trzech poziomach o regulowanej wysokości | Tak
| 1.14 | wysokość załadowcza komory sterylizatora 350-450 mm | Tak
| 1.15 | zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora | Tak
| 1.16 | niezależny od sterylizatora sterownik mikroprocesorowy wytwornicy pary wyposażony w wyświetlacz komunikatów o błędach | Tak
| 1.17 | zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną | Tak
| 1.18 | zasilanie wytwornicy pary sterylizatora przy pomocy min. 8 niezależnych grzałek o min. mocy 9 kW każda | Tak
| 1.19 | automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary | Tak
| 1.20 | automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary wyposażony w zbiornik rezerwowy wody demi | Tak
| 1.21 | pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak
| 1.22 | docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem | Tak
| 1.23 | frakcjonowana próżnia wstępna | Tak
| 1.24 | sterowanie mikroprocesorowe | Tak
| 1.25 | programy: | Tak
| 1.26 | test BowieDick | Tak
| 1.27 | program testu szczelności | Tak
| 1.28 | min. 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C | Tak
| 1.29 | liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 50 w tym nie mniej niż 12 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika. | Tak
| 1.30 | diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie i podgląd stanu urządzenia bezpośrednio poprzez złącze sieciowe | Tak
| 1.31 | możliwość modyfikacji programów przez użytkownika | Tak
| 1.32 | po stronie załadowczej wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10" | Tak
| 1.33 | wizualizacja w czasie rzeczywistym na ekranie dotykowym wykresu temperatury i ciśnienia | Tak
| 1.34 | wyświetlanie na ekranie dotykowym komunikatów o błędach w języku polskim | Tak
| 1.35 | wyświetlanie na ekranie dotykowym aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia całego procesu | Tak
| 1.36 | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu na papierze o szerokości min. 10,5 cm, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej | Tak
| 1.37 | możliwość podłączenia do sterownika sterylizatora skanera kodów kreskowych do sczytywania do sterownika kodów załadunków | Tak
| 1.38 | możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu i danych dot. załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego | Tak
| 1.39 | automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora minimum 20000 cykli, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanego sterylizatora dostarczane wraz z urządzeniem, instalacja oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego komputerze | Tak
| 1.40 | możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta | Tak
| 1.41 | możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator | Tak
| 1.42 | zdalne, zaprogramowane, automatyczne wykonanie każdego dnia sekwencji programów testowych, min.: test szczelności, program rozgrzewający, test Bowie&Dick | Tak
| 1.43 | próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym | Tak
| 1.44 | układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector) | Tak
| 1.45 | wbudowany automatyczny elektroniczny system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w oprogramowaniu archiwizacyjnym - ciągła automatyczna kontrola jakości pary wewnątrz komory bez konieczności stosowania dodatkowych testów | Tak
| 1.46 | wbudowany system oszczędzania wody | Tak
| 1.47 | zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz; moc max. 85 kW | Tak
| 1.48 | opanelowanie uszczelniające/uzupełniające otwór montażowy ze stali kwasoodpornej na zakończenie montażu | Tak
| 1.49 | Wyposażenie dla 2 szt. sterylizatorów
| 1.50 | Wózek transportowy sterylizatora parowego 6 STE- 6 szt. | Tak
| 1.51 | konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304 | Tak
| 1.52 | 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą | Tak
| 1.53 | bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy | Tak
| 1.54 | Wózek wsadowy sterylizatora parowego 6 STE- 4 szt. | Tak
| 1.55 | konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304 | Tak
| 1.56 | perforowane półki wózka, o regulowanej wysokości położenia | Tak
| 1.57 | dolna półka zamontowana na stałe i 2 półki o regulowanej wysokości | Tak
2 | zgrzewarka rotacyjna
Pełna nazwa urządzenia: Zgrzewarka rotacyjna – 5 szt.
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
|  | Wymagania techniczne | Parametry | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| Lp. |  | wymagane
| 1 | Zgrzewarka przeznaczona do dużych obciążeń pracy. | Tak, podać
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy minimum 4,3 cala. | Tak, podać
| 3. | Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304, PN EN 1.4301. | Tak, podać
| 4. | Menu w języku polskim. | Tak, podać
| 5. | Licznik ilości wykonanych zgrzewów i czasu pracy. | Tak, podać
| 6. | Funkcja zegara i kalendarza | Tak, podać
| 7. | Szybkość zgrzewania - 5 - 13 m/min | Tak, podać
| 8. | Zakres temperatur – max. 220 stopni C (+/- 2%). | Tak, podać
| 9. | Wyświetlanie temperatury zgrzewania, automatyczna kontrola odchyłki temperatury, regulowana w zakresie | Tak, podać
+/- 2-5 stopni C w przypadku jej przekroczenia następuje samoczynne zatrzymanie napędu
| 10. | Szerokość zgrzeiny – minimum 12 mm | Tak, podać
| 11. | Automatyczny start/stop napędu. | Tak, podać
| 12. | Funkcja automatycznego przełączania się w tryb czuwania, gdy zgrzewarka nie jest używana. Regulacja czasu w zakresie od 1 – 60 min. | Tak, podać
| 13. | Wyjście komputerowe RS 232 do podłączenia komputera PC, wyjście komputerowe USB oraz Ethernet. | Tak, podać
| 14. | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego rejestratora dokumentującego parametry procesu zgrzewania poprzez wyjście komputerowe USB. | Tak, podać
| 15. | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki etykiet. | Tak, podać
| 16. | Wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu (przy przeprowadzaniu testu drukowanie takich informacji jak data i godzina przeprowadzenia testu, siła nacisku rolki, temperatura, osoba przeprowadzająca itp.) | Tak, podać
.
| 17. | Walidowany proces zgrzewania zgodnie z normą PN-EN ISO 111607-2, monitorowana temperatura zgrzewania i siła nacisku rolki | Tak, podać
| 18. | Zintegrowana drukarka jednowierszowa, igłowa z automatycznym dopasowaniem wielkości czcionki. Możliwość drukowania daty produkcji, daty ważności (z automatycznym uaktualnieniem), nr partii, wsadu, kolejny numer pakietu, nr referencyjny, nr osoby odpowiedzialnej za proces, oznakowanie znakiem CE, nr zgrzewarki, określenie sterylny, rodzaj sterylizacji. | Tak, podać
Drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980. Możliwość odwrócenia wydruku o 180 stopni. Możliwość ustawienia wielkości czcionki i odstępów między znakami .
Możliwość wyłączenia drukarki.
| 19. | Zapisywanie danych procesu | Tak, podać
| 20. | Zabezpieczenie identyfikacji za pomocą hasła. | Tak, podać
| 21. | Zasilanie elektryczne -100-240V; 50/60Hz; pobór mocy max. 120W | Tak, podać
| 22. | Wymiary zewnętrzne - 550 x 250 x 150 cm (DxSxW) ( +/- 10 mm) | Tak, podać
| 23. | Masa max. 17 kg | Tak, podać
| 24. | Kolor: stal nierdzewna | Tak, podać
| 25. | obcinarka | Tak, podać
Pełna nazwa urządzenia: Urządzenie do automatycznej produkcji i zgrzewania rękawów – 1 szt.
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
|  | Wymagania techniczne | Parametry | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| Lp. |  | wymagane
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2023 (nie powystawowe) | Tak, podać
| 2. | Urządzenie do automatycznego cięcia rękawów papierowo-foliowych | Tak, podać
| 3. | Kompaktowa budowa | Tak, podać
| 4. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | Tak, podać
| 5. | Wydajność zgrzewania min. 4700 torebek/h | Tak, podać
| 6. | Szerokość zgrzewu min. 12 mm | Tak, podać
| 7. | Temperatura zgrzewania max. 220 stopni C | Tak, podać
| 8. | Tryb pracy cięcia połączony ze zgrzewaniem oraz tryb samego cięcia | Tak, podać
| 9. | Możliwość zgrzewania rękawów typu papier/folia oraz Tyvek/folia lub równoważne | Tak, podać
| 10. | Możliwość wykonania do 800 zgrzewów/h z użyciem kilku rękawów | Tak, podać
| 11. | Zapisywanie danych w pamięci USB | Tak, podać
| 12. | Możliwość podłączenia do istniejących systemów dokumentacji wsadowej | Tak, podać
za pomocą standardowych interfejsów RS 232, USB i Ethernet
| 13. | Możliwość wykonywania torebek o długościach 100-1000 mm | Tak, podać
| 14. | Szerokość cięcia podajnika, wykonywania zgrzewu: min. 41 cm | Tak, podać
| 15. | Zasilanie 230V, moc max. 500 W | Tak, podać
| 16. | Wymiary: 740 x 355 x 240 mm (+/- 10%) (S x G x W) | Tak, podać
3 | myjnia dezynfektor do narzędzi
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
| l.p. | Myjnia dezynfektor, przelotowa. Pojemność komory 15 tac narzędziowych- 4 szt. | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| 2.1 | urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023 (nie powystawowe). | Tak
| 2.2 | komora przelotowa, dwudrzwiowa | Tak
| 2.3 | drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy pół na kolorowym ekranie dotykowym sterownika urządzenia, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki, dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu | Tak
| 2.4 | pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 595x255x70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE (zgodnych z PN EN 285) | Tak
| 2.5 | komora wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 316L | Tak
| 2.6 | kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia do 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia do 1000 mm | Tak
| 2.7 | zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nie przekraczająca 21 kW | Tak
| 2.8 | wydajny układ cyrkulacji roztworu roboczego pozwaljący na zastosowanie energooszczędnej pompy myjacej o maksymalnej wydajności do 700l./min. | Tak
| 2.9 | możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych | Tak
| 2.10 | komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej | Tak
| 2.11 | końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną, | Tak
| 2.12 | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/system oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą mycia | Tak
| 2.13 | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia | Tak
| 2.14 | w komorze minimum dwa przyłacza - zlokalizowane po przeciwnych stronach komory - układu cyrkulacji roztworów roboczych do podłączenia wózka załadowczego i zasilenia obiegu wewnętrznego wózka i ramion natryskowych na poszczególnych poziomach wózka | Tak
| 2.15 | temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | Tak
| 2.16 | minimum cztery pompy detergentu każda z możliwością ustawienia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak
| 2.17 | możliwość umieszczenia w myjni minimum 3 kanistrów 10-cio litrowych ze środkami lub zbiorników buforowych centralnego systemu dozowania | Tak
| 2.18 | pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy | Tak
| 2.19 | kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak
| 2.20 | sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy | Tak
| 2.21 | sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | Tak
| 2.22 | możliwość podłączenia sterownika myjni do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, | Tak
| 2.23 | automatyczna archiwizacja wszystkich ostatnich min. 20000 raportów i wykresów procesów w sterowniku myjni oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych myjni do narzędzi i sterylizatorów parowych dostarczane wraz z urządzeniem i instalowane na wskazanym przez Zamawiającego komputerze | Tak
| 2.24 | procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak
| 2.25 | sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5,5” obsługi urządzenia, zamontowany na stronie załadowczej i wyładowczej, do wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | Tak
| 2.26 | wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu | Tak
| 2.27 | sygnalizacja świetlna stanu myjni, realizowana poprzez podświetlenie różnymi barwami komory myjącej | Tak
| 2.28 | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu o szerokości min. 10,5 cm, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej | Tak
| 2.29 | diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe | Tak
| 2.30 | zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak
| 2.31 | programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno-termicznej | Tak
| 2.32 | liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 25 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | Tak
| 2.33 | możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak
| 2.34 | wyposażona w system automatycznego rozpoznawania załadunku i automatycznego wyboru programu w zależności od załadunku | Tak
| 2.35 | wyposażona w zintegrowaną, wydajną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory | Tak
| 2.36 | suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia, zgodny z norma PN EN 15883 | Tak
| 2.37 | automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra powietrza – sygnalizacja stanu awaryjnego | Tak
| 2.38 | wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory | Tak
| 2.39 | spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej | Tak
| 2.40 | wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na kolorowych ekranach dotykowych, umieszczone po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak
| 2.41 | powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | Tak
| 2.42 | możliwość wgrania, aktywacji i sprawdzenia poprawności działania programu do mycia i dezynfekcji narzędzi Da Vinci po dokupieniu specjalistycznych wózków wsadowych | Tak
| 2.43 | oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak
| 2.44 | konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności | Tak
| 2.45 | zgodność z Dyrektywą 2017/745/EU dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) – załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak
cd myjnia dezynfektor do narzędzi
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
| III | Myjnia dezynfektor, przelotowa. Pojemność komory 30 tac narzędziowych- 1 szt. | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| 3.1 | urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023 (nie powystawowe). | Tak
| 3.2 | komora przelotowa, dwudrzwiowa | Tak
| 3.3 | drzwi przesuwne w pionie(otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy przycisków na panelu sterującym urządzeniem, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu | Tak
| 3.4 | pojemność komory nie mniej niż 30 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 595x255x70 mm lub 12 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 8 pojemników 1 STE, zgodnych z PN EN 285, system załadowczy tj wózki transportowe i wózki załadowcze kompatybilne z wózkami oferowanej myjni o pojemności 15 tac. | Tak
| 3.5 | kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia 2000 mm | Tak
| 3.6 | zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nie przekraczająca 42 kW | Tak
| 3.7 | Wydajny układ cyrkulacji roztworu roboczego pozwalający na zastosowanie energooszczędnej pompy myjącej o maksymalnej wydajności do 1200l./min. | Tak
| 3.8 | możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych | Tak
| 3.9 | komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej | Tak
| 3.10 | końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną, | Tak
| 3.11 | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/system oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą mycia | Tak
| 3.12 | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia | Tak
| 3.13 | w komorze minimum cztery przyłącza - po 2 przyłącza zlokalizowane po przeciwnych stronach komory - układu cyrkulacji roztworów roboczych do podłączenia wózka załadowczego i zasilenia obiegu wewnętrznego wózka i ramion natryskowych na poszczególnych poziomach wózka | Tak
| 3.14 | temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | Tak
| 3.15 | minimum cztery pompy detergentu każda z możliwością ustawienia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak
| 3.16 | możliwość umieszczenia w myjni minimum 3 kanistrów 10-cio litrowych ze środkami lub zbiorników buforowych centralnego systemu dozowania | Tak
| 3.17 | pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy | Tak
| 3.18 | kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak
| 3.19 | sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy | Tak
| 3.20 | sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | Tak
| 3.21 | możliwość podłączenia sterownika myjni do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, | Tak
| 3.22 | automatyczna archiwizacja wszystkich ostatnich min. 20000 raportów i wykresów procesu w sterowniku myjni oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych myjni do narzędzi i sterylizatorów dostarczane wraz z urządzeniem i instalowane na wskazanym przez Zamawiającego komputerze | Tak
| 3.23 | procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak
| 3.24 | sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | Tak
| 3.25 | wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu | Tak
| 3.26 | sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu. | Tak
| 3.27 | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu o szerokości min. 10,5cm, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej | Tak
| 3.28 | diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe | Tak
| 3.29 | zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak
| 3.30 | programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno-termicznej | Tak
| 3.31 | liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | Tak
| 3.32 | możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak
| 3.33 | wyposażona w system automatycznego rozpoznawania załadunku i automatycznego wyboru programu w zależności od załadunku | Tak
| 3.34 | wyposażona w zintegrowaną, wydajną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory | Tak
| 3.35 | suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia, zgodny z norma PN EN 15883 | Tak
| 3.36 | automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra powietrza – sygnalizacja stanu awaryjnego | Tak
| 3.37 | wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory | Tak
| 3.38 | spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej | Tak
| 3.39 | wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na kolorowych ekranach dotykowych po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak
| 3.40 | powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | Tak
| 3.41 | oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak
| 3.42 | konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności | Tak
| 3.43 | zgodność z Dyrektywą 2017/745/EU dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) – załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak
| IV | Komplet wyposażenia (łącznie dla 4 szt myjni 15 i 30 tac): | Tak
| 4.1 | wózek transportowy z systemem sztywnego dokowania do oferowanych myjni dezynfektorów i zbiorniczkiem ociekowym, wyposażonyw system blokowania wózka wsadowego na wózku transportowym- 8 szt. | Tak
| 4.2 | wózek załadowczy pięciopoziomowy na 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach min. 595x255x70 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, możliwość doposażenia w minimum 12 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym 3 szt. | Tak
| 4.3 | wózek załadowczy czteropoziomowy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach min. 595x255x110 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu wyposażony w minimum 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym3 szt. | Tak
| 4.4 | wózek załadowczy trzypoziomowy na 9 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach min. 595x255x170 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu wyposażony w minimum 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym 3 szt. | Tak
| 4.5 | wózek załadowczy dwupoziomowy na 3 szt. dużych zestawów instrumentowych o wymiarach min. 595x255x390 mm, oraz 3 szt. zestawów instrumentowych o wymiarach min. 595x255x160 mm ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz dostosowany do załadunku stelaży umożliwiających mycie i dezynfekcję pojemników, butów operacyjnych i misek wyposażony w stelaże do mycia | Tak
| 4.6 | wózek specjalistyczny załadowczy do mycia zestawów stomatologicznych min. 2 poziomy do umieszczenia 6 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x265 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w stelaże do myci min 18 szt małych tac dentystycznych (273 x 176 x 30 mm), możliwość podłączenia adaptera do mycia kątnic i prostnic stomatologicznych | Tak
| 4.7 | Wózek załadowczy do pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 4 pojemników wielkości 1 STU (600x300x300 mm) z pokrywami | Tak
| 4.8 | Wózek załadowczy do mycia sprzętu anestezjologicznych, przyłącza dla min. 26 węży oddechowych: | Tak
• 10 składanych rur o długości ø 22 do 1500 mm (w tym 6 do 1500 mm i 4 do 2000
długość mm)
• 4 składane rury ø 22 do 500 mm
• 6 składanych rurek ø 14 mm(w tym 4 do 1500 mm i 2 do 1000 długość mm)
• 6 rur ssących o długości do 500 mm
4 | myjnia ultradźwiękowa
| l.p. | Myjnia ultradźwiękowa 6 szt. | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| 1 | urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 (nie powystawowe). | Tak
| 2 | urządzenie wolnostojące, zabudowane, do montażu w jednym rzędzie ze stołem zlewozmywakowym na stronie brudnej, wyposażony w stół roboczy z półką dolną 75x70 cm | Tak
| 3 | wymiary gabarytowe nie większe niż (wys. x szer. x gł.) 900 x 900 x 700 mm | Tak
| 4 | konstrukcja komory i zewnętrznej obudowy ze stali kwasoodpornej | Tak
| 5 | wymiary komory, umożliwiające załadunek i użycie standardowej tacy ortopedycznej (540 x 340 x 100 mm) | Tak
| 6 | wyposażona w pokrywę komory myjącej | Tak
| 7 | wyposażona w pistolet natryskowy ze specjalistycznymi końcówkami do przepłukiwania kanałów narzędzi chirurgicznych | Tak
| 8 | wyposażona w baterię ciepłej i zimnej wody i przyłącze odpływu wody z komory do kanalizacji | Tak
| 9 | wyposażona w zestaw przyłączy i zaworów do wody zimnej i ciepłej | Tak
| 10 | częstotliwość pracy minimum 35 kHz | Tak
| 11 | automatyczna kontrola czasu procesu | Tak
| 12 | możliwość ustawienia czasu procesu w zakresie 0-60 minut, możliwość nastawienia pracy ciągłej | Tak
| 13 | możliwość pracy z wodą lub roztworem myjącym w temperaturze pokojowej lub podwyższonej | Tak
| 14 | zasilanie elektryczne jednofazowe 230V/50 Hz, moc zasilania maksimum 2 kW. | Tak
| 15 | zgodność z Dyrektywą 2017/745/EU dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | Tak
5 | myjnia dezynfektor do sprzętu transportowego
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
| l.p. | Stacja mycia wózków i innych elementów transportowych | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| 1 | urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023 (nie powystawowe). | Tak
| 2 | komora przelotowa, dwudrzwiowa, wykonana z stali nierdzewnej o min. jakości AISI 304.Wjazd do komory z poziomu posadzki przy głębokości niecki nie przekraczającej 160 mm. | Tak
| 3 | drzwi przesuwne (otwierane w bok), całkowicie przeszklone, wyposażone w ramę wykonaną ze stali kwasoodpornej. dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia | Tak
| 4 | drzwi otwierane i zamykane automatycznie | Tak
| 5 | wymiary użytkowe komory nie mniejsze niż 1600 x 90 x 190 cm (d x sz x w) | Tak
| 6 | ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników transportowych, pojemników sterylizacyjnych i butów operacyjnych. | Tak
| 7 | komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak
| 8 | końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną | Tak
| 9 | spust wody z komory myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | Tak
| 0 | pompa recyrkulacyjna wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 316Ti o min. wydajności 1600l/min, oraz mocy min. 7kW | Tak
| 10 | min. dwie pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak
| 11 | pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy | Tak
| 12 | kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak
| 13 | sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak
| 14 | sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | Tak
| 15 | możliwość podłączenia sterownika myjni do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, | Tak
| 16 | automatyczna archiwizacja wszystkich ostatnich minimum 20000 raportów i wykresów procesu w sterowniku myjni oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanej myjni, myjni do narzędzi i oferowanych sterylizatorów dostarczane wraz z urządzeniem | Tak
| 17 | procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak
| 18 | sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5,5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | Tak
| 19 | wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu | Tak
| 20 | sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu, realizowana poprzez podświetlenie różnymi barwami komory myjącej | Tak
| 21 | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji o szerokości papieru min. 10,5 cm (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej | Tak
| 22 | diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe | Tak
| 23 | zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak
| 24 | programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno-termicznej | Tak
| 25 | liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | Tak
| 26 | możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak
| 27 | zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu, o min. mocy systemu grzewczego 35 kW | Tak
| 28 | suszarka wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia zgodny z PN EN15883 | Tak
| 29 | wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na kolorowych ekranach dotykowych po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak
| 30 | automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni. | Tak
| 31 | powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak
| 32 | ruchome dysze natryskowe na bocznych ścianach komory (ruch wahadłowy w poziomie), minimum 55 dysz po każdej ze stron komory. | Tak
| 33 | oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia, | Tak
| 34 | możliwość wyłączenia awaryjnego myjni z każdego miejsca we wnętrzu komory mycia (opisać sposób wyłączania) | Tak
| 35 | ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 2 pojemniki po 20 l każdy. | Tak
| 36 | przepływowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorą myjni – brak elementów grzewczych w komorze urządzenia | Tak
| 37 | system oszczędzania wody polegający na wykorzystaniu wody pozostałej po procesie ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu. | Tak
| 38 | minimum dwa zbiorniki roztworów roboczych, każdy zbiornik o pojemności nie mniejszej niż 180 litrów, pozwalające na wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach. | Tak
| 39 | System grzałek zbiorników o min. mocy 53 kW, pozwalający na uzyskanie temperatury wody do 95°C | Tak
| 40 | zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz | Tak
| 41 | konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883-1, 2 / EN ISO 15883-1, 2, potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności | Tak
| 42 | zgodność z Dyrektywą 2017/745/EU dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) – załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak
| 43 | Wyposażenie załadowcze: | Tak
| 44 | wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych i sterylizacyjnych - 1 szt. Pojemność nie mniejsza niż 16 pojemników sterylizacyjnych wielkości jednej jednostki wsadu (300x300x600 mm) wraz z pokrywami. | Tak
| 45 | wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji butów operacyjnych - 1 szt. | Tak
| 46 | Pojemność nie mniejsza niż 40 par butów operacyjnych
| 47 | Zestaw startowy płynnych środków chemicznych, na których zostało skalibrowane i kwalifikowane podczas instalacji i uruchomienia urządzenie (w opakowaniach 5 (±5%) dm3): | Tak
| 48 | wprowadzenie i montaż urządzenia na gotowe, przygotowane miejsce montażowe przez drzwi na drodze transportowej o wymiarach 100 cm szerokości i 200 cm wysokości, | Tak
| 49 | opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej | Tak
6 | sterylizator gazowy
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
1.Sterylizator gazowy na tlenek etylenu 8 GS, parametry techniczne:
| L.p. | Opis parametrów | Wymagania graniczne | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| 1 | Sterylizator niskotemperaturowy | Czynnik sterylizujący 100% EO | TAK
| 2 | Rodzaj komory sterylizatora | Przelotowa | TAK
| 3 | Przebieg procesu sterylizacji i degazacji | W podciśnieniu | TAK
| 4 | Oznaczenie CE | Oznaczenie CE | TAK
| 5 | Kompatybilność | Producent oferowanego sterylizatora jest producentem komór degazacyjnych oraz urządzeń do katalitycznego spalania tlenku etylenu | TAK
| 6 | Sterowanie | Mikroprocesorowe | TAK
| 7 | Wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji | Dotykowy, kolorowy | TAK
| 8 | Wyświetlane dane | temperatura i ciśnienie | TAK
|  |  | wilgotność względna | TAK
|  |  | wybrana temperatura | TAK
|  |  | blokada drzwi | TAK
| 9 | Sygnalizacja dźwiękowa | Zakończenie cyklu, wszystkie błędy | TAK
| 10 | Automatyczna degazacja | Po zakończeniu cyklu sterylizacyjnego | TAK
|  |  | Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi | TAK
| 11 | Możliwość ustawienia czasu degazacji | Od 1 godziny do min. 99 godzin | TAK
| 12 | Możliwość obserwacji procesu degazacji | Na wyświetlaczu | TAK
| 13 | Pojemność komory sterylizacyjnej | Minimum 220 litrów maximum 225 litrów | TAK
| 14 | Wymiary zewnętrzne | max. 185 cm x 100 cm x 110 cm
| 15 | Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora | Przed rozpoczęciem cyklu | TAK
|  |  | W trakcie cyklu | TAK
| 16 | Nawilżanie wsadu | automatyczna kontrola ilości wody w zbiorniku niezbędnej do przebiegu całego cyklu | TAK
| 17 | Programy sterylizacyjne | 55 stopni C, czas cyklu maksymalnie 360 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) | TAK
|  |  | 38 stopni C, czas cyklu maksymalnie 570 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) | TAK
| 18 | Drukarka |  | TAK
|  |  | wydruk na szerokim papierze termicznym o szerokości minimum 7,5cm | TAK
| 19 | Zawartość wydruku | liniowy wykres temperatury w komorze | TAK
|  |  | liniowy wykres ciśnienia w komorze w komorze | TAK
|  |  | liniowy wykres wilgotności względnej w komorze | TAK
|  |  | czas | TAK
|  |  | numer cyklu | TAK
|  |  | data | TAK
|  |  | czas i temperatura degazacji | TAK
|  |  | ewentualne błędy cyklu i uwagi | TAK
| 20 | Skaner kodów kreskowych | Skanowanie naboju w sterylizatorze umożliwia weryfikację kodu partii oraz kontrolę prawidłowości naboju dla sterylizatora GS | TAK
i daty przydatności, a także, czy nabój nie był używany
| 21 | Podłączenie do sieci internetowej: | Możliwość pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sterylizatora, pochodzących od 3M. | TAK
| 22 | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu | Na wyświetlaczu | TAK
| 23 | Blokada dostępu | Możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla operatora | TAK
| 24 | Mechaniczna blokada drzwi | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi | TAK
| 25 | Zasilanie | Prąd jednofazowy, 230V 50-60Hz, 15A | TAK
| 26 | Czynnik sterylizujący | Jednorazowe naboje gazowe zawierające 170 gram 100% EO | TAK
| 27 | Automatyczne przebicie naboju | Sygnalizacja awarii przebijaka, lub częściowego przebicia pojemnika z gazem | TAK
| 28 | Akcesoria | 2 pełnowymiarowe kosze załadowcze | TAK
| 29 | Zestaw instalacyjny | W wyposażeniu standardowym | TAK
| 30 | Zgodność z normą | EN 1422, (2014) | TAK
| 31 | Instrukcja obsługi | W języku polskim | TAK
| 32 | Możliwość podłączenia katalizatora spalającego tlenek etylenu | Wyjście instalacyjne do podłączenia urządzenia do katalitycznego spalania tlenku etylenu (tego samego producenta) | TAK
| 33 | Dokumenty dopuszczające sprzęt do obrotu na terenie RP | Wymagane prawem | TAK, dołączyć do oferty
| 34 | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy | ISO 9001 i ISO 13485 | TAK, dołączyć do oferty
| 35 | Współpraca z abatorem | Potwierdzenie przez polskiego przedstawiciela producenta sterylizatora zgodności współpracy sterylizatora z oferowanym urządzeniem do utylizacji EO, w sposób zdalny, co daje efekt "bezobsługowej" pracy spalarki do tlenku etylenu. | TAK, dołączyć do oferty
2.Urządzenie do katalitycznego spalania tlenku etylenu, parametry techniczne:
| 1 | Utylizacja tlenku etylenu | Spalanie tlenku etylenu do dwutlenku węgla i pary wodnej | TAK
| 2 | Oznaczenie CE | Oznaczenie CE | TAK
| 3 | Efektywność spalania | min. 99,9% | TAK, podać
| 4 | Współpraca ze sterylizatorami | Możliwość podłączenia min. 2 sterylizatorów, tego samego typu | TAK
| 5 |  | Pełna zgodność współpracy z elektroniczną automatyką sterylizatora, także w zakresie: wyświetlacza i automatycznego uruchamiania, (ten sam producent) | TAK
| 6 |  | Możliwość uruchamiania urządzenia poprzez sterylizator - brak konieczności ręcznego uruchamiania urządzenia, tzw. abator "bezobsługowy" | TAK
| 7 | Praca urządzenia | Automatyczna | TAK
| 8 | Szybkość spalania | Maksymalny czas potrzebny do utylizacji 100 gram tlenku etylenu - 60 minut | TAK
| 9 | Stan czuwania | Automatyczne przejście w stan czuwania po zakończeniu procesu spalania | TAK
| 10 | Wymiary | 900mm x 800mm x 1050mm | TAK
| 11 | Waga netto | Maximum 165 kg | TAK
| 12 | Zasilanie | Prąd trójfazowy, 400V, 50-60Hz, 17A | TAK
| 13 | Zgodność z wymogami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych | Zgodność z EN61326, EN 61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11 | TAK, dołączyć do oferty
| 14 | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy podobnie jak system produkcji sterylizatora | ISO 9001 i/lub ISO 13485 | TAK, dołączyć do oferty
| 15 | Kompatybilność ze sterylizatorem | Potwierdzenie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sterylizatora pełnej zgodności współpracy sterylizatora z urządzeniem do utylizacji EO, w szczególności w zakresie: wyświetlacza, automatycznego uruchamiania. | TAK, dołączyć do oferty
Uwaga do pozycji 6
Urządzenie do katalitycznego spalania tlenku etylenu wymaga odprowadzenia spalin- do zaprojektowania w części „budowlanej”!
7 | stacja uzdatniania wody- komplet
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
| L.p. | Stacja uzdatniania wody | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| 1 | zapewniająca poprawną pracę oferowanych urządzeń, które są z niej zasilane: myjnie dezynfektory do narzędzi, myjnie ultradźwiękowe, sterylizatory parowe, myjnia sprzętu transportowego.
tak
| 2 | stacja uzdatniania wody wyposażona w dodatkowy zmiękczacz o wydajności gwarantującej dostawę wody miękkiej do pomp próżniowych sterylizatorów parowych oraz do myjni dezynfektorów do narzędzi. Zużycie wody miękkiej: 18 m3/h.
tak
| 3 | stacja uzdatniania (linia do produkcji wody uzdatnionej/demi) składa się minimum z | tak
| 4 | filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem przeciwprądem | tak
| 5 | filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem przeciwprądem | tak
| 6 | zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji. | tak
| 7 | filtr świecowy 20’’ | tak
| 8 | Urządzenie do odwróconej osmozy o wydajności minimalnej 0,6 m3/h z pomiarem przewodności produkowanej wody. Charakterystyka wyposażenia:
|  | zabudowa modułowa ze stelażem AISI304 ze stałym pomiarem przewodności i sondą | tak
konduktometryczną oraz manometrem ciśnienia, rotametrami produktu i permeatu, wyłącznikiem niskiego ciśnienia, elektrozaworem wejściowym,
pompą wysokiego ciśnienia, zaworami. regulacyjnymi oraz automatycznym układem opłukiwania membran; możliwość ustawienia interwału czasowego (funkcja ochronna dla membran polegająca na automatycznym płukaniu osmozy w czasie przerwy produkcyjnej). Zasilanie: 230 V
| 9 | zbiornik (lub zbiorniki) magazynowy wody uzdatnionej/demi ze zdejmowaną pokrywą o pojemności min. 1600 litrów z czujnikami poziomu,
|  | filtrem oddechowym 0,2 mikrona, zawór spustowy | tak
| 10 | lampa bakteriobójcza ultrafioletowa
tak
| 11 | zespół hydroforowy do rozprowadzania wody do urządzeń technologicznych, wyposażony w zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, wyłącznik ciśnieniowy i manometr kontrolny
|  | Opcjonalnie w przypadku, gdy jest pętla: zespół hydroforowy do rozprowadzania wody do urządzeń technologicznych | tak
| 12 | instalacja PVC-U pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniania (zawory, rury, złączki, zawory probiercze, manometry pokontrolne po każdym stopniu uzdatniania wody oraz manometr kontrolny na wejściu do stacji uzdatniania)
8 | linia powrotna wózków wsadowych myjni
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
| l.p. | linia powrotna wózków wsadowych myjni | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
| 1 | okno przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej | Tak
| 2 | obsługa otwierania i zamykania okna po stronie brudnej i czystej | Tak
| 3 | od strony czystej i brudnej wyposażone w rampę załadowczą o pojemności minimum 1 wózka załadowczego | Tak
| 4 | rampa kompatybilna z wózkami załadowczymi i transportowymi oferowanych myjni 15 tac i 30 tac | Tak
| 5 | opanelowanie ze stali kwasoodpornej od strony brudnej i czystej | Tak
| 6 | wymiary gabarytowe okna: szerokość nie większa niż 100 cm, wysokość nie większa niż 250 cm | Tak
Uwaga:
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.
....................................................................................
data i podpis