## Zalącznik nr 1 do SWZ
|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
TABELA I
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań na okres 48 miesięcy (z uwzglenieniem kontroli) | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań na okres 48 miesięcy- zaokrąglić do pełnych op. | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy lub nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Badanie grupy krwi (anty-A, anty-B, anty-DVI+/DVI-) metodą mikrokolumnową + badanie przeglądowe przeciwciał w PTA-LISS metoda automatyczna | 12000
Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych (A-B-DVI+-DVI-/A1-B)
| Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS | 26700
| Zestaw krwinek wzorcowych do grupy: A1-B | stosownie do ilości ozn.
| Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) | stosownie do ilości ozn.
| Odczynnik LISS | stosownie do ilości ozn.
| Końcówki do pipety | stosownie do ilości ozn.
| Materiały eksploatacyjne (wymienić): | stosownie do ilości ozn.
| Etykiety do drukarki kodów kreskowych | 33500
Sól płucząca
Środek myjący
Środek dezynfekcyjny
2 | Próba zgodności pomiędzy dawcą a biorcą krwi w pośrednim teście antyglobulinowym | 13200 (1 biorca=3 donacje)
Właściwa próba krzyżowa PTA LISS
Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS. Kolumny wypełnione surowicą poliwalentną przez producenta.
| Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D VI(-) dla pacjentów. Kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta. | 7600
| Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D VI(+) dla dawców. Kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta. | 16000
3 | Inne badania | 48
Bezpośredni test antyglobulinowy na jednej karcie w zakresie IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl - różnicownie przeciwciał. Kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta.
4 | Materiał kontrolny
| Zestaw kontrolny do mikrometody (do oceny technik manualnych oraz urządzeń stosowanych przy ozn. grup krwi i p/c) zawierający zarówno pc anty-D (0.05 U/ml) ji/lub anty-Fya zgodnie z aktualnymi wymaganiami | 52
5 | Materiał kontrolny do zewnętrznej kontroli międzynarodowej | 12 (1 na kwartał)
RAZEM
Do kalkulacji wymagane są pełne opakowania uwzględniające termin ważności odczynników. (min. 9 miesięcy na odczynniki z wyjątkiem krwinek; termin ważności krwinek wzorcowych -5 tygodni od daty dostawy)
Kalkulacja powinna obejmować wszystkie materiały zużywalne (końcówki do systemu manualnego) i odczynniki dodatkowe (LISS, enzym proteolityczny, roztwory niezbędne do pracy automatu) oraz krwinki wzorcowe gotowe do użycia (do oznaczania izoaglutynin grupowych, do badania przeglądowego przeciwciał –zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej).
TABELA II
Lp. | Dzierżawa aparatu i sprzętu wymaganego w realizacji badań | Cena dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość dzierżawy za okres 48 m-cy netto | Stawka VAT | Wartość dzierżawy za okres 48 m-cy brutto
1 | Analizator automatyczny nowy lub używany - 1 szt.
Stabilizator napięcia UPS - 1 szt.
Wirówka do mikrokart - 1 szt.
Pipeta automatyczna manualna - 1 szt.
Inkubator na 24 mikrokarty - 1 szt.
Statyw roboczy - 1 szt.
Dozownik do diluentu - 1 szt.
2 | Dzierżawa systemu do zarządzania pracownią immunohematologii transfuzjologicznej i bankiem krwi (2 stanowiska) wraz z migracją w pełni funkcjonalnej obecnie posiadanej bazy danych i podłączeniem oferowanego analizatora w komunikacji dwukierunkowej
RAZEM
| Wartość oferty netto ( Wartość netto tabela nr I + Wartość dzierżawy netto tabela nr II) = |  |  |  |  | 0
| Wartość oferty brutto ( Wartość brutto tabela nr I + Wartość dzierżawy brutto tabela nr II) = |  |  |  |  | 0
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”

## Parametry graniczne
Załącznik nr 1 do SWZ
PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH I ODCZYNNIKÓW:
Nazwa aparatu:
Producent:
Rok produkcji:
Lp. | Warunki graniczne | Spełnienie warunków granicznych TAK/NIE
1. | Analizator nowy lub używany nie starszy niż 2018 (w przypadku analizatora używanego wymagany pełny przegląd wykonany przez autoryzowany serwis producenta oraz gwarancja na cały czas trwania umowy), zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS –podać nazwę/typ i nazwę producenta | Załączyć dokumenty potwierdzające
2. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające kolumny wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę ,7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań
3. | Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonymi pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) | Załączyć dokumenty
4. | Analizator pracujący w trybie wolnego dostępu (Random Access – umożliwiający rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT) bez ingerencji operatora
5. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim
6. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): - grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) - przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS; surowica poliwalentna) przy użyciu krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw) - kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców, odczynniki fabrycznie naniesione na kolumny badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie | Podać nazwy klonów
7. | Wszystkie odczynniki krwinkowe, kontrole codzienne, diluenty, karty i sprzęt (z wyj, sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora) muszą pochodzić od jednego producenta
8. | Analizator objęty gwarancją i bezpłatnym, autoryzowanym serwisem producenckim przez cały czas trwania umowy (dołączyć zaświadczenie potwierdzające autoryzację serwisu). Gwarancja techniczna – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, przeglądów serwisowych zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury. Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Reakcja serwisu w ciągu 24 godz. od zgłoszenia. Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badań u innego wykonawcy nie może przekraczać cen zawartych w umowie przetargowej | Podać nr linii serwisowej
9. | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 12-16 mm umieszczonych w jednym statywie. Możliwość umieszczania w analizatorze głównym różnych rodzajów probówek w jednym statywie, np. okrągłodennych i tłoczkowych
10. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności.
11. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem czytniki kodów kreskowych
12. | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Zgłaszanie stanu alarmowego jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
13. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników
14. | Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie
15. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń w wersji papierowej i elektronicznej.
16. | Wydajność analizatora – min. 30 grup z badaniem przeciwciał odpornościowych na 1 godz.; pojemność analizatora na próbki badane nie mniejsza niż 50
17. | Aparat oznakowany znakiem CE, posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP
18. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów
19. | Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań automatycznego analizatora wyposażone w system kontroli i monitowania niezgodności bieżących wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum analizatora
20. | Analizator z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację badań wykonanych manualnie
21. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) w postaci kolorowych zdjęć (wraz z kielichem reakcyjnym). Możliwość powiększania pojedynczych mikrokolumn
22. | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki (bez zlecenia) do analizatora bez ingerencji operatora w oprogramowanie
23. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 Dz. Ustaw 2018.1000 oraz udostępnienia listy osób korzystających ze zdalnego dostępu do analizatora i oprogramowania | załączyć
24. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły
25. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora, nawet w trakcie wykonywania badań
26. | Wymiana igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibrację igieł
27. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatorów
28. | Zabezpieczenie przed kontaminacją – analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki/ naczyńka z diluentem do zawieszania krwinek
29. | Zabezpieczenie przed kontaminacją: analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny na karcie dedykowanym dziurkaczem
30. | Automatyczne (bez angażowania operatora) wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań
31. | Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B, jak również anty-D; izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B
32. | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań i terminów ważności po dostawie
33. | Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%.
34. | Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych kart, dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych – 5 tygodni od daty dostawy
35. | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st. C) – wydruk dostępny na miejscu w trakcie dostawy – jako załącznik do oferty przykładowy wydruk z dostawy | Załączyć
36. | Oferent w ramach umowy dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu witrynę chłodniczą do przechowywania odczynników • poj. 320 l • drzwi szklane, otwierane, z zawiasami • oświetlenie wewnętrzne • wym. (szer x gł x wys) 600 x 600 x 1730 • opatentowany system, pozwalający zminimalizować kondensację na szybie • min 5 półek malowanych proszkowo • drzwi przeszklone, 2 warstwowa szyba • mechanizm samozamykania drzwi • termostat Po okresie dzierżawy urządzenie stanie się nieodpłatnie własnością Zamawiającego
37. | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski
38. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności
39. | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu /dwa różne klony/
40. | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie
41. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów
42. | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1%
43. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała anty-D (≤0,05 IU/ml), jak i anty-Fya
44. | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 x w roku z możliwością wprowadzania uzyskanych wyników on-line
45. | Bezpośredni test antyglobulinowy - różnicowanie przeciwciał IgG-IgA-IgM-C3c-C3d na jednej karcie
46. | Dostawca pokrywa koszty podłączenia i konfiguracji analizatora do obustronnej komunikacji oferowanego oprogramowania do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi
47. | Analizator posiadający magazyn na min. 160 mikrokart na pokładzie
48. | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych
49. | Dostarczenie z dostawą analizatora wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk w wersji elektronicznej
50. | Zapewnienie kompletnego manualnego systemu backup pracującego na takich samych odczynnikach jak analizator automatyczny (bez względu na sposób konfekcjonowania), składającego się z min.: • wirówki do kart - stały czas i prędkość wirowania • inkubator • pipetory 2 szt. • dozownik do diluentu • statyw na karty i próbki badane Serwis urządzeń przez cały czas trwania umowy
51. | Oferent w ramach umowy nieodpłatnie dostarczy dwa stanowiska operatora (Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej) : 4 krzesła biurowe z podłokietnikami i oparciami obite materiałem łatwozmywalnym 2 biurka z kontenerkami z powiechrznią łatwozmywalną Po zakończeniu umowy stanie się własnością Zamawiającego
52. | PARAMETRY GRANICZNE OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA PRACOWNIĄ SEROLOGII I BANKIEM KRWI
53. | Kompleksowe oprogramowanie dla serologii i banku krwi w ramach jednej (tej samej) licencji – 2 stanowiska
54. | Możliwość manualnej i elektronicznej rejestracji zleceń
55. | W pełni automatyczna i bezobsługowa komunikacja z analizatorami w standardzie ASTM. Wysyłanie zleceń po rejestracji próbki i rezerwacji jednostek do próby zgodności. Automatyczny odbiór wyników po zatwierdzeniu wyniku na oprogramowaniu analizatora
56. | Lista zleceń oczekujących
57. | Rejestracja i klasyfikacja uwag do pacjenta (administracyjna, medyczne, ostrzeżenia) z sygnaturą czasową oraz informacją o osobie tworzącej wpis
58. | Rejestracja wyniku fenotypu oraz miana przeciwciał pacjenta
59. | Tworzenie i konfiguracja test reflex (automatycznych reguł zlecenia do analizatora)
60. | Rejestracja materiałów eksploatacyjnych i odczynników użytych w badaniu, przypisywanie do wykonanych badań
61. | Rejestracja uwag do próbki oraz do każdego pojedynczego testu bezpośrednio w protokole badania
62. | Pełna historia immunologiczna pacjenta: aktualna grupa, wykryte przeciwciała (data jeżeli dodatnie), fenotyp, ostatnie transfuzje (data), zdarzenia niepożądane (data jeżeli wystąpią), uwagi. Dane wyświetlane automatycznie po wyszukaniu pacjenta
63. | Dodawanie załączników (zdjęcie, PDF) do: badania, wyniku przeciwciał
64. | Rejestracja warunków transfuzji: wymagany składnik, fenotyp jednostki, wymóg próby zgodności, określenie kompatybilności grupowej przetaczanego składnika krwi
65. | Potwierdzanie transfuzji, rejestracja zdarzeń niepożądanych
66. | Lista transfuzji oczekujących na potwierdzenie z automatycznym odświeżaniem
67. | Rejestracja dostawy składników krwi z możliwością uwzględnienia złożonego wcześniej zamówienia. Informacja o składnikach zamówionych a dostarczonych
68. | Rejestracja parametrów transportu (numer pojemnika transportowego, prawidłowość temperatury transportu) składników krwi, rejestracja składnika za pomocą kodów ISBT oraz ręcznie
69. | Alarmy dla niskich stanów magazynowych
70. | Rejestracja i prowadzenie ewidencji składników osoczopochodnych
71. | Automatyczne kontrolowanie dobranego składnika krwi (grupa, Rh, data ważności, fenotyp składnika jeżeli pacjent ma przeciwciała, Rh Kell dla kobiety w wieku rozrodczym)
72. | Wydanie krwi do pilnej transfuzji
73. | Generowanie książki grup krwi i prób zgodności w formie elektronicznej z możliwością kompletnego wydruku
74. | Tworzenie profili użytkownika zgodnie z polityką RODO, nadawanie uprawnień do obszarów programu, nadawanie praw pełnego dostępu do wybranej opcji programu lub tylko w trybie odczytu
75. | Tworzenie kont użytkownika z weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, logowanie hasłem złożonym, wymuszenie zmiany hasła, resetowanie hasła, wygaszanie sesji, blokada konta użytkownika, szyfrowanie hasła
76. | Pełny audyt wykonywanych czynności w systemie
77. | Raporty statystyczne, tworzenie dowolnych raportów statystycznych przez zapytania SQL
78. | Po przeniesieniu bazy danych do oferowanego oprogramowania wymagany jest pełny funkcjonalny dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w bazie danych obecnie posiadanego oprogramowania Delphyn (Hemasoft)
79. | Zachowanie integracji oprogramowania z analizatorami (ASTM) w aktualnym zakresie, tj. zlecenie – wyniki
80. | Oprogramowanie webowe o architekturze wielowarstwowej. Możliwość separacji warstw (serwer bazy danych, serwer aplikacji, stanowiska klienckie) na osobne środowiska Po zakończeniu umowy oprogramowanie stanie się własnością Zamawiającego
81. | Instalacja serwera bazy danych na środowisku serwerowym Zamawiającego (Oracle, MySQL, MSSQL Server)
82. | Instalacja serwera aplikacji na środowisku serwerowym Zamawiającego
83. | Instalacja i konfiguracja stanowisk klienckich na zasobach Zamawiającego (stacje robocze, drukarki, drukarki kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych). Zamawiający zapewnia infrastrukturę sieciową pomiędzy stanowiskami klienckimi a serwerem
84. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń i oprogramowania oraz szkolenia personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt dostawcy w laboratorium zamawiającego w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy
Lp. | Parametry oceniane analizatora | Punktacja
1. | Temperatura przechowywania wszystkich kart – temperatura pokojowa ( 18-25°) | TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt
2. | Czas utrzymywania krwinek wzorcowych (grupowe i do PTA) na pokładzie analizatora bez potrzeby wyjmowania – ilość dni (podać) | Powyżej 5 dni - 15 pkt
do 5 dni (włącznie) - 0 pkt
3. | Automatyczne usuwanie kart i opakowań po odczynnikach do kosza przez analizator, co wyklucza kontakt operatora z materiałem potencjalnie zakaźnym | Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt
4. | Analizator wyposażony w funkcję optycznego wykrywania zakorkowanych probówek oraz innych odczynników na etapie ich identyfikacji wykluczając bezpośredni kontakt igły analizatora z korkiem – zabezpieczenie przed uszkodzeniem igły | Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”