## Zadanie 1
Nazwa i adres Wykonawcy: …..................................................................................................
Zadanie 1
Lp | Asortyment | Jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie nr 1.1
1. | Stymulator dwujamowy | szt. | 100
2. | Stymulator jednojamowy | szt. | 35
3. | Stymulator trójjamowy resynchronizujący z kompletem elektrod RA,RV,CS i zestawem do angiografii CS | szt. | 3
4. | Elektrody do stymulatorów | szt. | 250
Zadanie nr 1.2
1 | Stymulator dwujamowy promujący własny rytm komór serca z algorytmem terapii zespołów wazo-wagalnych | szt | 3
Zadanie nr 1.3
1 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą | szt. | 10
2 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodą defibrylującą | szt. | 15
3 | Kardiowerter-defibrylator trójjamowy z funkcją resynchronizacji komór serca z elektrodami defibrylujacą i stymulującą. | szt. | 12
Wartość netto/brutto
Zadanie 1.1 poz. 1
LP | Parametry oceniane | Ważność |  | Ocena
1 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0-nie, 5-tak
LP | Parametry wymagane | Ważność |  | Ocena
1 | Żywotność stymulatora min 9,5 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane
2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 | podać |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min.zakres wymagany
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min.zakres wymagany
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min.zakres wymagany
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | podać |  | Min.zakres wymagany
8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane
9 | Automatyczny PVARP | TAK |  | Wymagane
10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | TAK |  | Min.zakres wymagany
11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | TAK |  | Wymagane
12 | Program nocny | TAK |  | Wymagane
13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane
14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane
15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | TAK |  | Min. 3 wymagane
16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych: wymagane dwa algorytmy aktywacji | TAK |  | Wymagane
17 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane
18 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane
19 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane
20 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane
21 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane
22 | Dostępne histogramy: - częstości; - przewodzenia AV; - aktywności pacjenta | TAK |  | Wymagane
23 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod, klucz dynamometryczny , klucz do elektrody, zatyczki do gniazd oraz papier dostarczane bezpłatnie | TAK |  | Wymagane
24 | Możliwość dostarczenia wszczepialnego rejestratora omdleń 1/30 rozruszników | TAK |  | Wymagane
Zadanie 1.1 poz. 2
LP | Parametry wymagane | Ważność |  | Ocena
1 | Żywotność stymulatora min 9,5 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane
2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 | podać |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min.zakres wymagany
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min.zakres wymagany
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min.zakres wymagany
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] | podać |  | Min.zakres wymagany
8 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min.zakres wymagany
9 | Program nocny | TAK |  | Wymagane
10 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane
11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane
12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane
13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane
14 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane
15 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane
16 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane
Zadanie 1.1 poz. 3
LP | Parametry oceniane | Ważność |  | Ocena
1 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | podać |  | 0 pkt. - nie, 25 pkt. - tak
2 | Elektroda do zatoki wieńcowej z systemem stabilizującym jej położenie w czasie wszczepiania poprzez zwiększenie średnicy w jej odcinku dystalnym | podać |  | 0 pkt. - nie, 25 pkt. - tak
3 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | podać |  | 0 pkt. - nie, 25 pkt. - tak
LP | Parametry wymagane | Ważność |  | Ocena
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | podać |  | Wymagane
2 | Rok produkcji – wymagane 2016 r | TAK |  | Wymagane
3 | Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane
4 | Waga max. 30 [g] | TAK |  | Wymagane
5 | Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-8,0 [V] | TAK |  | Wymagane
6 | Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0 | TAK |  | Wymagane
7 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] | TAK |  | Wymagane
8 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 – 4,0 [mV] | TAK |  | Wymagane
9 | Elektrody do LV min 4 typy | TAK |  | Wymagane
10 | Elektrody do LV typu „over-the-wire” uni/bipolarne do wyboru | TAK |  | Wymagane
11 | Możliwość programowania opóźnienia V-V | TAK |  | Wymagane
12 | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory | TAK |  | Wymagane
13 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca | TAK |  | Wymagane
14 | Dostępna telemetria A/RV/LV | TAK |  | Wymagane
15 | Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV | TAK |  | Wymagane
16 | Program nocny | TAK |  | Wymagane
17 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 lub 3 T bez ster wykluczeń | TAK |  | Wymagane
18 | Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane
19 | Stymulacja over drive po ustąpieniu arytmii przedsionkowej | TAK |  | Wymagane
20 | Automatyczna konfiguracja polarności elektrod podczas wszczepienia | TAK |  | Wymagane
Zadanie 1.1 poz. 4
LP | Parametry wymagane | Pożądane wartości
1 | Łącznik IS-1 |  | TAK
2 | Kształt litery „J” lub prosta |  | TAK
3 | Unipolar/ bipolar |  | TAK
4 | Uwalniająca steryd |  | TAK
5 | Możliwość wyboru różnych długości elektrod (min.2 długości) |  | TAK
6 | Pasywna i aktywna fiksacja ( do wyboru ) |  | TAK
7 | Możliwość zaoferowania elektrod odpornych na MRI |  | TAK
Zadanie 1.2
LP | Parametry oceniane | Ważność |  | Ocena
1 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | podać |  | 0 - nie, 5 - tak
2 | Granica częstości stymulacji komorowej sterowanej przedsionkami 210 ppm | podać |  | 1-do 180 ppm, 5-pow. 190 ppm
3 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta | podać |  | 0 - nie, 2 - tak
4 | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych | podać |  | 1- jeden algorytm, 5- dwa i więcej
5 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej | podać |  | 0 - nie, 5 - tak
6 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca | podać |  | 0 - nie, 5 - tak
7 | Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca | podać |  | 1- jeden algorytm, 5- dwa i więcej
8 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) | podać |  | 1- jeden algorytm, 2- dwa i więcej
9 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | podać |  | 1-do dwóch typów, 2-trzy typy i więcej
LP | Parametry wymagane | Ważność |  | Ocena
1 | Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane
2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 | podać |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min.zakres wymagany
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min.zakres wymagany
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min.zakres wymagany
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | podać |  | Min.zakres wymagany
8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane
9 | Automatyczny PVARP | TAK |  | Wymagane
10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | TAK |  | Min.zakres wymagany
11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | TAK |  | Wymagane
12 | Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności w czasie wszczepienia | TAK |  | Wymagane
13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane
14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane
15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | TAK |  | Min. 3 wymgane
16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane
17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane
18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane
19 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane
20 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na podstawie danych z historii choroby wprowadzanych przez lekarza | TAK |  | Wymagane
21 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane
Zadanie 1.3 poz. 1
LP | Parametry oceniane | Ważność |  | Ocena
1 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Podać |  | 0-nie, 5-tak
2 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0-nie, 5-tak
3 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Podać |  | 0-nie, 5-tak
LP | Parametry wymagane | Ważność |  | Ocena
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać
2 | Rok produkcji – wymagane 2016 r | TAK |  | Wymagane
3 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | Wymagane
4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii | TAK |  | Wymagane
5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | Wymagane
6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | Wymagane
7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | Wymagane
8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | Wymagane
9 | Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru | TAK |  | Wymagane
10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane
11 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat | TAK |  | Wymagane
12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane
13 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | Wymagane
14 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | Wymagane
15 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane
16 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia | TAK |  | Wymagane
17 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | Wymagane
18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  | Wymagane
19 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP | TAK |  | Wymagane
20 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | TAK |  | Wymagane
21 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | Wymagane
22 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  | Wymagane
23 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane
24 | Mozliwość dostarczenia 20% urządzeń z możliwością wykonania badania MRI 1,5 i 3 T bez stref wykluczeń | TAK |  | Wymagane
Zadanie 1.3 poz. 2
LP | Parametry oceniane | Ważność |  | Ocena
1 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Podać |  | 0-nie, 5-tak
2 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0-nie, 5-tak
LP | Parametry wymagane | Ważność |  | Ocena
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | -
2 | Rok produkcji – wymagane 2016 r | TAK |  | Wymagane
3 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | Wymagane
4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | Wymagane
5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | Wymagane
6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | Wymagane
7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | Wymagane
8 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | Wymagane
9 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | TAK |  | Wymagane
10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | Wymagane
11 | Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru | TAK |  | Wymagane
12 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane
13 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat | TAK |  | Wymagane
14 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane
15 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | Wymagane
16 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | Wymagane
17 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia | TAK |  | Wymagane
18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | TAK |  | Wymagane
19 | Możliwość automatycznego wyłączenie nieskutecznej terapii ATP | TAK |  | Wymagane
20 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | Wymagane
21 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | Wymagane
22 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  | Wymagane
23 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | TAK |  | Wymagane
24 | Pomiar trendów:
-epizodów VT/VF
-HRV
| -Terapii wysokonapięciowych | TAK |  | Wymagane
- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF
- czas AF w ciągu dnia
- rytm komorowy w czasie AF
25 | Mozliwość dostarczenia 20% urządzeń z możliwością wykonania badania MRI 1,5 i 3 T bez stref wykluczeń | TAK |  | Wymagane
Zadanie 1.3 poz. 3
LP | Parametry oceniane | Ważność |  | Ocena
1 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | Podać |  | 0-nie, 5-tak
2 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0-nie, 5-tak
3 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | Podać |  | 0-nie, 5-tak
4 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak
5 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SEC) z obudowy wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak
6 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu | Podać |  | 0-nie, 5-tak
7 | Pomiar trendów:
| - epizodów VT/VF |  |  | Po 1 dla
| - HRV | Podać |  | każdego
| - terapii wysokonapięciowych |  |  | trendu
- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF
8 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujące pacjenta) | Podać |  | 0-nie, 5-tak
9 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0-nie, 5-tak
10 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych | Podać |  | 0-nie, 5-tak
11 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Podać |  | 0-nie, 5-tak
12 | Mozliwość dostarczenia 20% urządzeń z możliwością wykonania badania MRI 1,5 i 3 T bez stref wykluczeń | Podać |  | 0-nie, 5-tak
LP | Parametry wymagane | Ważność |  | Ocena
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | -
2 | Rok produkcji – wymagane 2016 r | TAK |  | Wymagane
3 | Waga poniżej 86 gramów | TAK |  | Wymagane
4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | Wymagane
5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | Wymagane
6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | Wymagane
7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | Wymagane
8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączone | TAK |  | Wymagane
9 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizację detekcji zakłóceń emitowaną przez wszczepione urządzenie | TAK |  | Wymagane
10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane
11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujące pacjenta) | TAK |  | Wymagane
12 | Czas sterylizacji min. 12 m-cy | TAK |  | Wymagane
13 | Wykonawca zapewni nieodpłatne po jednej szt. akcesoriów:
- prowadnik hybrydowy,
| - prowadnik angioplastyczny | TAK |  | Wymagane
- zastawka hemostatyczna,
- nożyk do rozcinania

## Zadanie 2
Nazwa i adres Wykonawcy: …..................................................................................................
Zadanie 2
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie nr 2.1
1. | Stymulator jednojamowy pro - MRI | szt. | 10
2. | Stymulator dwujamowy pro - MRI | szt. | 50
3. | Elektrody do stymulatorów pro - MRI | szt. | 150
Zadanie nr 2.2
1 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą pro - MRI | szt. | 5
2 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami pro - MRI | szt. | 10
3 | Kardiowerter-defibrylator trójjamowy z funkcją resynchronizacji komór serca z elektrodami i zestawem do koniulacji zatoki | szt. | 3
Wartość netto/brutto
Zadanie 2.1 poz. 1
LP | Parametry graniczne wymagalne | Pożądane wartości parametru
1 | Tryby stymulacji | AAI(R), VVI(R), AOO(R), VOO(R)
2 | Min. czas pracy stymulatora |  |  | 8 lat
3 | Waga stymulatora - poniżej (g) |  |  | 18 g
4 | Częstość stymulacji |  |  | 40-140
5 | Czułość |  |  | 0,5 - 6,0
6 | Amplituda impulsu |  |  | 0,5 - 7,5
7 | Szerokość impulsu |  |  | 0,05-1,5
8 | Możliwość przeprowadzania badań MRI po wszczepieniu |  |  | Tak
9 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału komorowego / przedsionkowego |  |  | Tak
10 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  |  | Tak
11 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację |  |  | Tak
12 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |  |  | Tak
13 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora 2 min |  |  | Tak
Zadanie 2.1 poz. 2
LP | Parametry graniczne wymagalne | Pożądane wartości parametru
1 | Tryby stymulacji | DDD(R), DDI(R), DOO(R), DVI(R)
2 | Min. czas pracy stymulatora |  |  | 8 lat
3 | Waga stymulatora - poniżej (g) |  |  | 24 g
4 | Częstość stymulacji |  |  | 40-140
5 | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego |  |  | od 0,1
6 | Amplituda impulsu |  |  | 0,5-7,5
7 | Szerokość impulsu |  |  | 0,2-1,5
8 | Możliwość przeprowadzania badań MRI po wszczepieniu |  |  | Tak
9 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe |  |  | 50-250
10 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału w obu kanałach z zapisem trendu |  |  | Tak
11 | Histereza |  |  | 0-30
12 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  |  | Tak
13 | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy |  | Dane pacjenta, trendy, IEGM
14 | Histereza przedsionkowo-komorowa |  |  | Tak
15 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację, impuls ratunkowy 5,0 V, margines bezpieczenstwa równy 0,25 V |  |  | Tak
16 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |  |  | Tak
17 | Nieinwazyjna diagnostyka elektrofizjologiczna (NIPS) |  |  | Tak
18 | Algorytm typu "rate drop response" |  |  | Tak
19 | Algorytm do prewencji migotania przedsionków typu overdrive |  |  | Tak
20 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora 2 min |  |  | Tak
21 | Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnienia przedsionkowo - komorowego |  |  | Tak
Zadanie 2.1 poz. 3
LP | Parametry graniczne wymagalne | Pożądane wartości parametru
1 | Klinowanie elektrody pasywne, aktywne - do wyboru |  |  | Tak
2 | Elektroda przedsionkowa, aktywna o odstępie "tip to ring" równym lub krótszym od 1,1 mm |  |  | Tak
3 | Średnica elektrody nie większa niż 7 F |  |  | Tak
4 | Elektrody proste i o kształcie "J" - do wyboru |  |  | Tak
5 | Możliwość przeprowadzania badań MRI po wszczepieniu |  |  | Tak
Zadanie 2.2 poz. 1
LP | Parametry graniczne wymagalne | Pożądane wartości parametru
1 | czas sterylizacji min.12 miesięcy |  |  | TAK
2 | waga równa, mniejsza niż 80 gramów |  |  | TAK
3 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |  |  | TAK
4 | żywotność min 5lat |  |  | TAK
5 | możliwość przeprowadzania badań MRI po wszczepieniu |  |  | TAK
6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |  |  | TAK
7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  |  | TAK
8 | Możliwość zaoferowania urządzenia o objętości równej, mniejszej niż 31 cm3 w tej samej cenie |  |  | TAK
9 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |  |  | TAK
10 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV - niezależnie, programowalny spadek napięcia |  |  | TAK
11 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |  | TAK
12 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  |  | TAK
13 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |  |  | TAK
14 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu; nagły początek; morfologia QRS bliskiego pola / dalekiego pola - do wyboru |  |  | TAK
15 | monitorowanie zmienności odcinka ST |  |  | TAK
Zadanie 2.2 poz. 2
LP | Parametry graniczne wymagalne | Pożądane wartości parametru
1 | czas sterylizacji min.12 miesięcy |  |  | TAK
2 | waga równa, mniejsza niż 80 gramów |  |  | TAK
3 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |  |  | TAK
4 | żywotność min 5 lat |  |  | TAK
5 | możliwość przeprowadzania badań MRI po wszczepieniu |  |  | TAK
6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |  |  | TAK
7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  |  | TAK
8 | Rodzaje stymulacji DDD/R,VVI/R,DDIR,AAI/R |  |  | TAK
9 | Możliwość zaoferowania urządzenia o objętości równej, mniejszej niż 31 cm3 w tej samej cenie |  |  | TAK
10 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |  |  | TAK
11 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia |  |  | TAK
12 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |  | TAK
13 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  |  | TAK
14 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV |  |  | TAK
15 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |  |  | TAK
16 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu; nagły początek; morfologia QRS bliskiego pola / dalekiego pola - do wyboru |  |  | TAK
17 | monitorowanie zmienności odcinka ST |  |  | TAK
Zadanie 2.2 poz. 3
LP | Parametry graniczne wymagalne | Pożądane wartości parametru
1 | czas sterylizacji min.12 miesięcy |  |  | TAK
2 | waga równa, mniejsza niż 90 gramów |  |  | TAK
3 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |  |  | TAK
4 | żywotność min 5 lat |  |  | TAK
5 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ |  |  | TAK
6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |  |  | TAK
7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  |  | TAK
8 | Rodzaje stymulacji DDD/R,VVI/R,DDIR,AAI/R |  |  | TAK
9 | Możliwość zaoferowania urządzenia o 10 programowalnych wektorach stymulacji lewej komory w celu uniknięcia pobudzania nerwu przeponowego oraz opcją stymulacji dwupunktowej lewej komory (MPP) w tej samej cenie |  |  | TAK
10 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |  |  | TAK
11 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia |  |  | TAK
12 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |  | TAK
13 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  |  | TAK
14 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV |  |  | TAK
15 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |  |  | TAK
16 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu; nagły początek; morfologia QRS bliskiego pola / dalekiego pola - do wyboru |  |  | TAK
17 | system do wprowadzania elektrod do CS - dwie krzywizny w zestawie |  |  | TAK
18 | introducer do subselekcji dopływów żył |  |  | TAK
19 | zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |  | TAK
20 | Elektrody do CS/LV OTW. Elektroda dwubiegunowa o średnicy poniżej 4,5F |  |  | TAK
21 | Algorytm prewencyjny zapobiegający migotaniu przedsionków |  |  | TAK
22 | Elektroda do CS/LV OTW czterobiegunowa |  |  | TAK
23 | Monitorowanie zmienności odcinka ST |  |  | TAK

## Zadanie 3
Nazwa i adres Wykonawcy: …..................................................................................................
Zadanie 3
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1. | Introducery do iplantacji elektrod endokawitarnych | szt. | 250
LP | Parametry graniczne wymagalne | Pożądane wartości parametru
1 | Rok Produkcji – wymagany 2018 lub późniejszy |  |  | TAK
2 | Rozmiary 6F-12F |  |  | TAK
3 | Rozrywalna koszulka |  |  | TAK
4 | Rozszerzacz przykręcany do koszulki |  |  | TAK
5 | Strzykawka z igłą |  |  | TAK

## Zadanie 4
Nazwa i adres Wykonawcy: …..................................................................................................
Zadanie 4
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1. | Elektrody do defibrylacji Quick Combo | szt. | 120
Wartość netto/brutto

## Zadanie 5
Nazwa i adres Wykonawcy: …..................................................................................................
Zadanie 5
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie nr 5
1. | Elektrody do czasowej stymulacji serca rozmiar 6F dl 125 cm | szt. | 20
Wartość netto/brutto