|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/11/20** |  |  |

***Dotyczy: postępowania na dostawę foteli do dializ.***

**WYJAŚNIENIE NR 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści długość podłokietnika 60 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści szerokość podłokietnika 17 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt szeroki podłokietnik

**Pytanie 3**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści długość siedziska 215 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści szerokość siedziska 59 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, parametr istotny.

**Pytanie 5**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści grubość tapicerki 8 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, za cienka tapicerka, zbyt podatna na uszkodzenia mechaniczne.

**Pytanie 6**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści długość całkowitą 215 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści szerokość fotela wraz z podłokietnikami 96 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, za duża szerokość stanowiska.

**Pytanie 8**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wysokość siedziska 53,5 – 85,5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści kąt nachylenia oparcia od 0o do 80o?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści kąt nachylenia siedziska od 0o do 25o?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści kąt nachylenia części na nogi od 0o do 45o?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści fotel kolor tapicerki, w tym podłokietników oraz podnóżka pomarańczowy lub ciemnoniebieski?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści koła o średnicy 12,5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści fotel, którego konstrukcja nie wymaga stosowania połączenia wyrównawczego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 15**

Czy (w pkt. 18 i 20) Zamawiający dopuści fotel bez ręcznego włącznika, posiadający klasę szczelności IP54?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, za niska klasa szczelności.

**Pytanie 16**

Czy (w pkt. 22 i 23) Zamawiający dopuści fotel wyposażony w przewód zasilania posiadający długość odpowiednio dostosowaną do fotela, bez podawania jego konkretnej długości (zwiniętego i rozwiniętego)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści wagę fotela (bez opcji) 115 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zbyt duża waga dla obsługi personelu.

**Pytanie 18**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 2 – długość podłokietnika 58,5 cm (zamiast 60,5 cm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 3 – szerokość podłokietnika 18,5 cm (zamiast 13,5 cm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, za szeroki podłokietnik.

**Pytanie 20**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 4 – długość siedziska 53 cm, natomiast długość całkowita fotela po rozłożeniu 207 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, za mała długość dla wysokich pacjentów.

**Pytanie 21**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 5 – szerokość siedziska 56 cm (zamiast 60 cm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, za małą szerokość siedziska.

**Pytanie 22**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 6 – grubość tapicerki 10 cm (zamiast 9 cm), grubość całego leża (płyta + tapicerka) 12 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 7 – długość całkowita 207 cm (zamiast 227 cm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, za mała długość dla wysokich pacjentów.

**Pytanie 24**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 8 – całkowita szerokość fotela 105 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt szerokie stanowisko.

**Pytanie 25**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 9 – regulowana wysokość siedziska w zakresie 62-75 cm (zamiast 56-78 cm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, za mały zakres regulacji.

**Pytanie 26**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 10 – kąt nachylenia oparcia pleców w zakresie od -100 do 800, a zatem więcej niż wymagania SIWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 11 – kąt nachylenia siedziska w zakresie 0-100(zamiast 0˚ do 25°)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 28**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 12 – kąt nachylenia segmentu nóg w zakresie -750 do 100 (zamiast -25˚ do 27˚)

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 29**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 14 – czy Zamawiający dopuści inne kolory podłokietników i podnóżka z palety producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 17 – fotel nie posiada połączenia wyrównawczego (potencjału)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31**

Prosimy o dopuszczenie innych parametrów niż te, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, jednak niewiele od nich odbiegających:

Ad. 18 – fotel nie posiada wyłącznika ręcznego

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga fotela z wyłącznikiem ręcznym.

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ z regulacją wysokości w zakresie 530 do 970 mm?

Fotele, które chcemy zaoferować mają większy zakres od wymaganego przez Zamawiającego, jednocześnie fotel, który chcemy zaoferować ma niższą wysokość minimalną co ułatwia wejście na fotel oraz wyższą wysokość maksymalną co znacznie poprawia ergonomię pracy personelu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, których zakres regulacji segmentu oparcia pleców wynosi -15° do 75° uzyskiwany siłownikiem elektrycznym sterowany pilotem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ o całkowite szerokości wraz z podłokietnikami wynoszącej 970 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 35**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, które posiadają regulację nachylenia segmentu nożnego w zakresie +15° do - 30° uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 36**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ, którego zakres nachylenia siedziska wynosi 0 - 30°?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 37**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, w których całkowita długość jest równa długości siedziska i wynosi 2160 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 38**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, które posiadają podłokietniki o wymiarach szer. 170 mm, dł. 500 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, za szeroki i za krótki podłokietnik.

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, których waga bez wyposażenia dodatkowego wynosi 115 kg?

Waga foteli, które chcemy zaoferować są cięższe od wymaganych przez Zamawiającego, jednak w żaden sposób nie wpłynie to na jakość pracy personelu, nie będzie też bardziej uciążliwa i męczące przy przetaczaniu fotela. Fotel został zaprojektowany zgodnie z normami, zapewniającymi ergonomię pracy, a waga fotela jest dodatkowym atutem potwierdzającym stabilność konstrukcji i wykonanie go zgodnie ze sztuką.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zbyt duża waga dla obsługi personelu.

**Pytanie 40**

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis w pkt 18, czego dotyczy ręczny włącznik z klasą ochronności IP66? Czy zapis ten dotyczy osobnego włącznika znajdującego się na fotelu, czy zapis ten dotyczy osobnego włącznika znajdującego się na pilocie?

**Odpowiedź:**

Zapis ten dotyczy osobnego włącznika znajdującego się na pilocie.

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, które są wyrobami medycznymi zarejestrowanymi w URWMiŚB i spełniają wymagania niżej wymienionych norm zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC:

PN-EN 60601-1:2011 – Medyczne urządzenia elektryczne. Część 1. Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego.

PN-EN ISO 14971:2012 – Wyroby medyczne. Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych.

PN-EN 1041:2010 – Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych.

PN-EN 980:2010 - Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych.

PN-EN ISO 10993-1:2010 – Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający pisząc w specyfikacji w pkt 13, że wypełnienie i tapicerka mają posiadać ognioodporność miał na myśli trudnopalność – odporność na zapalenie ( test papierosa oraz test zapałki)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 43**

Czy Zamawiający pisząc elektryczna regulacja dolnej części siedziska miał na myśli elektryczną regulację segmentu nożnego?

**Odpowiedź:**

Tak, regulacja dotyczy segmentu nożnego.

**Pytanie 44**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego podłokietnik ma długość: 58cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 45**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego podłokietnik

ma szerokość: 13cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 46**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego długość siedziska wynosi 208cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 47**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego długość całkowita wynosi 208cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. za mała długość dla wysokich pacjentów.

**Pytanie 48**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego szerokość wynosi 86cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 49**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego wysokość regulowana jest elektrycznie w zakresie: 55-74cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 50**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego segment oparcia pleców regulowany jest elektrycznie w zakresie: 0-80o?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 51**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego siedzisko pochylane jest elektrycznie w zakresie: 0-12o?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 52**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego segment nóg regulowany jest elektrycznie w zakresie 0-40o?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 53**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do dializ – 24szt. Pkt. 15.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego koła mają średnice 12,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 54**

**dotyczy poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podłokietniki o długości 58 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 55**

**dotyczy poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści podłokietniki o szerokości 13 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 56**

**dotyczy poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści długość siedziska 220 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 57**

**dotyczy poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści fotel o długości całkowitej ( koniec podnóżka ) 230 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 58**

**dotyczy poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości całkowitej 80 cm przy zachowaniu szer. siedziska 60 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 59**

**dotyczy poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokość siedziska 54-75 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 60**

**dotyczy poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia oparcia -50  do 780.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 61**

**dotyczy poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia siedziska 00 do 220.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 62**

**dotyczy poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia części na nogi -250 do 00 Kąt powyżej tej wartości mija się z celem, ponieważ nie można wykonać przeprostu w stawie kolanowym. Większy kąt uzyskujemy regulując kąt siedziska, który w przypadku oferowanego fotela wynosi 220.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 63**

**dotyczy poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści fotel o wadze 105 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 64**

**dotyczy poz. 13**

Czy Zamawiający wymaga tapicerki odpornej na ścieranie potwierdzonej testem Martindale na min. 90 000 użyć. Test ten ma za zadanie pokazanie możliwości materiału tapicerskiego. Jak długo może być on poddawany codziennej eksploatacji i przez jaki czas będzie wyglądać nieskazitelnie, tak jak zaraz po zakupie. Tego typu test daje gwarancję, że fotel będzie służył placówce przez wiele lat (jest to szczególnie ważne w stacjach dializ, gdzie użycie foteli jest bardzo intensywne).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 65**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu TÜV dla oferowanych foteli. Jet to potwierdzenie, że certyfikowany produkt jest bezpieczny i odznacza się wysoką jakością.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 66**

Czy Zamawiający wymaga fotela wyposażonego w pilot z systemem zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 67**

Czy Zamawiający wymaga fotela wyposażonego w podłokietniki z możliwością rozszerzenia – co zwiększa powierzchnię a tym samym komfort pacjenta. Podłokietniki wyposażone w uchwyt do zawieszenia pilota.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 68**

Czy Zamawiający wymaga fotela wyposażonego w pilot posiadający osobną sekcję z funkcją „0” (pozycja wejściowa, siedząca) oraz funkcję antyszokową: „pozycja Trendelenburga” – jeden przycisk kolorowo oznakowany. Możliwość automatycznego uzyskania pozycji leżącej oraz relaksującej poprzez naciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 69**

Czy Zamawiający wymaga by czas potrzebny do uzyskania pozycji Trendelenburga od pozycji „0” wejściowej wynosił maksimum 10 sekund (+/-10%). Parametr ten ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 70**

**dotyczy pozycji 19**

Czy Zamawiający dopuści fotele o klasie ochrony I.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 71**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie foteli do dializ o parametrach nieznacznie odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do SIWZ)

Ad. 9 Wysokość siedziska regulowana 53 cm – 75 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 72**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie foteli do dializ o parametrach nieznacznie odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do SIWZ)

Ad. 7 Długość całkowita 229 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 73**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie foteli do dializ o parametrach nieznacznie odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do SIWZ)

Ad. 15 Kółka: średnica 7,5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 74**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z podłokietnikami o długości 500mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 75**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z podłokietnikami o długości 625mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 76**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z podłokietnikami o szerokości 140mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 77**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o długości 2145mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 78**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o szerokości siedziska 580mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 79**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o długości całkowitej 2250mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 80**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o szerokości fotela 875mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 81**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z regulacją wysokości w zakresie 560-860mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 82**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z regulacją kąta zachylenia oparcia w zakresie 00 do 760?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z kątem nachylenia od 0° do 76°.

**Pytanie 83**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ bez regulacji kąta nachylenia siedziska?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 84**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z regulacją kąta nachylenia siedziska w zakresie 00 do 150?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 85**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z regulacją kąta nachylenia części na nogi w zakresie -150 do 450?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 86**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z regulacją kąta nachylenia części na nogi w zakresie 00 do 450?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 87**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z regulacją kąta nachylenia części na nogi w zakresie -100 do 450?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 88**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do dializ z elektryczną regulacją funkcji Trendelenburga realizowaną z pilota przewodowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 89**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do dializ z elektryczną regulacją pozycji „zero” – fotelowej realizowaną z pilota przewodowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 90**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do dializ z podstawą zabezpieczoną osłoną z tworzywa ABS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 91**

Dot. L.p. 2.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający długość podłokietnika 57cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 92**

Dot. L.p. 3.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający szerokość podłokietnika 15cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 93**

Dot. L.p. 4.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający długość siedziska 210cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, za mała długość dla wysokich pacjentów.

**Pytanie 94**

Dot. L.p. 6.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający grubość tapicerki 9,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 95**

Dot. L.p. 7.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający długość całkowitą 210cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 96**

Dot. L.p. 8.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający szerokość fotela 92,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, za duża szerokość stanowiska.

**Pytanie 97**

Dot. L.p. 9.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający wysokość siedziska regulowana 55cm–77cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 98**

Dot. L.p. 11.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający kat nachylenia siedziska 0˚ do 20°?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 99**

Dot. L.p. 12.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający Kąt nachylenia części na nogi -13˚ do 30˚?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 100**

Dot. L.p. 18.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający Ręczny włącznik (klasa ochronności IP): IP 67?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 101**

Dot. L.p. 20.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający Kroploszczelność: IPX 6?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

PODPIS W ORYGINALE

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086