Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

dla Części nr 4

Modyfikacja zgodnie z pismem nr WSPRiTS/ZP/259/2023  z dnia 31.07.2023 r.

Część 4. Zakup 3 ambulansów typu C dla RM-MEDITRANS Siedlce

| Ambulans typu C – 3 sztuki Pojazd kompletny: Marka ……………………………….………. Typ ……………………………….………. Oznaczenie handlowe ………………….……………………. Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:.................................................................................................................................................................................. Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): ……………………………………………………………………………………………………………………………… Rok produkcji pojazdu kompletnego (pojazd bazowy): 2023 Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka ………………….………. Typ …………………….………. Oznaczenie handlowe ……………….……….……. Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:........................................................................................................................................................................ Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać):…………………………………………………………………………………………………………………..………….. Rok produkcji pojazdu skompletowanego: 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| - NADWOZIE |  |  |
| - Kolor nadwozia – fabryczny żółty siarkowy. | TAK |  |
| - Typu „furgon ” pow. 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny, bez ogranicznika prędkości i rejestratora czasu pracy kierowcy. | TAK |  |
| - Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze regulowane fotele: pasażera i kierowcy wraz z podłokietnikami. | TAK |  |
| - Wysokość przedziału medycznego min.1,95 m. (przed adaptacją). | TAK podać |  |
| - Długość przedziału medycznego min. 3,30 m. (przed adaptacją). | TAK podać |  |
| - Szerokość przedziału medycznego min. 1,80 m. (przed adaptacją). | TAK podać |  |
| - Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260O, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł przy otwarciu o kąt 90 stopni. | TAK podać |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. | TAK |  |
| - Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
| - W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. | TAK |  |
| - Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej. | TAK |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. | TAK |  |
| - Wymiary min. przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850. | TAK podać |  |
| - Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
| - Ściany boczne przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK |  |
| - Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania 2 szt. butli tlenowych LIV o pojemności 10 l (bez butli), krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, materaca próżniowego. Poprzez drzwi lewe zapewniony dostęp do jednego plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). | TAK |  |
| - SILNIK |  |  |
| - Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu Common Rail z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych. | TAK |  |
| - Pojazd wyposażony w silnik o pojemności o pojemności minimum 1950 cm3. | TAK podać |  |
| - Moc silnika minimum 125 KW, moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm. | TAK podać |  |
| - Moc silnika co najmniej 130 kW / parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK/NIE podać |  |
| - Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6. | TAK podać |  |
| - ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| - Skrzynia biegów w pełni automatyczna min. 6 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza skrzyni biegów manualnej i zautomatyzowanej. | TAK podać |  |
| - Napęd na koła przednie lub tylne. | TAK podać |  |
| - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny. | TAK |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania. | TAK |  |
| - ZAWIESZENIE |  |  |
| - Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. | TAK |  |
| - Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej. Fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego. Wzmocnione zawieszenie, amortyzatory, wzmocnione stabilizatory. | TAK |  |
| - UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| - Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach, przednie tarcze wentylowane, korektor siły hamowania w zależności od obciążenia, kontrolka krytycznej grubości okładzin. | TAK |  |
| - System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
| - Elektroniczny system podziału siły hamowania. | TAK |  |
| - Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”. | TAK |  |
| - Układ hamulcowy z systemem wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |
| - Asystent martwego pola. | TAK |  |
| - OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |
| - Niezależny od silnika fabryczny system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę wodną, umożliwiający dogrzanie silnika przed rozruchem z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK |  |
| - Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy 2,0 kW zasilany z sieci 230 V. | TAK |  |
| - Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy 5,5 kW tzw. powietrzne. | TAK |  |
| - Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza ponad 20 razy na godzinę w czasie postoju. | TAK |  |
| - Otwierany szyber dach o min. wymiarach min. 350 x 350 mm. Pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego (Zmawiający dopuszcza również szyberdach z funkcją wyjścia ewakuacyjnego). | TAK podać |  |
| - Klimatyzacja dwuparownikowa oraz dwusprężarkowa tzn. oddzielny parownik i sprężarka dla kabiny kierowcy i oddzielny parownik i sprężarka dla przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury/ parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK/NIE podać |  |
| - UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| - Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| - Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył. | TAK podać |  |
| - INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| - Zespół min. 2 akumulatorów o łącznej pojemności powyżej 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK podać |  |
| - Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności powyżej 200A. | TAK podać |  |
| - Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działająca przy podłączonej instalacji 230V – zapobiegająca przeładowaniu akumulatorów, - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu, - wyłącznik przeciwporażeniowy. | TAK |  |
| - Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - posiada 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, - posiada 6 punktów oświetlenia rozproszonego, - posiada 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta, umieszczone nad noszami. | TAK |  |
| - Przedział medyczny wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący z mikrostykami: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu (Zamawiający dopuszcza odczyt temperatury bezpośrednio na urządzeniu), - sterujący oświetleniem przedziału medycznego, - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. | TAK |  |
| - Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych). | TAK |  |
| - SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| - W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz napis „AMBULANS”. | TAK |  |
| - Na wysokości podszybia lub w pasie przednim 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED. | TAK |  |
| - W tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem lub pojedyncza lampa typu LED oraz dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem. | TAK |  |
| - Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany w pasie przednim. | TAK |  |
| - Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| - Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa pneumatyczna. | TAK |  |
| - Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r.: 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu; 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po bokach literą barwy czerwonej: a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; 4) trzema pasami odblaskowymi: a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części; 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których mowa w pkt 3. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | TAK |  |
| - WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |
| - Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania – dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna | TAK podać |  |
| - Instalacja niezbędna do zainstalowania przewoźnego, cyfrowego radiotelefonu. | TAK |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| - Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |
| - Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l. | TAK podać |  |
| - Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (co najmniej dwa rodzaje). | TAK podać |  |
| - Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK |  |
| - Fabryczna automatyczna/półautomatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| - Lusterko wewnętrzne. | TAK |  |
| - Ogrzewana elektrycznie szyba przednia. | TAK |  |
| - Reflektory główne typu LED. | TAK |  |
| - Reflektory przeciwmgłowe przednie z funkcją doświetlania zakrętów. | TAK |  |
| - Dodatkowe światło hamowania (trzecie). | TAK |  |
| - Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. | TAK |  |
| - Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. | TAK |  |
| - System serwisowy pojazdu bazowego z funkcją wyświetlania (w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. | TAK |  |
| - Koło zapasowe. | TAK |  |
| - Czujniki ciśnienia w oponach. | TAK |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |
| - Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. (7 cali) i zintegrowaną nawigacją. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości lub przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Intuicyjna dotykowa obsługa przy użyciu wyświetlacza i kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu np. interfejsu Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę. / parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK/NIE podać |  |
| - Fabryczny pakiet parkowania z kamerą 360° , asystent parkowania do prędkości wynoszącej 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania. / parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK/NIE podać |  |
| - Instalacja do systemu SWD (tj. stacji dokującej tabletu drukarki i modułu GPS). Uchwyty do montażu stacji dokującej i drukarki (zamawiający posiada drukarki – do uzgodnienia). Gniazdo 12 V do zasilania drukarki plus przetwornica DC12/AC230 V minimum 1000W. | TAK podać |  |
| - Antena dwuzakresowa GPS/GSM do stacji dokującej umieszczona na dachu. Przewód USB od stacji dokującej do podłączenia drukarki w przedziale medycznym. Zamawiający posiada tablety typu Zebra L10 Xpad. | TAK |  |
| - Moduł GPS Teltonika wraz z dwuzakresową anteną GPS/GSM umieszczoną na dachu pojazdu. | TAK |  |
| - Radioodbiornik samochodowy. | TAK |  |
| - Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości ok. 15 km/h. | TAK |  |
| - Reflektor przenośny z ładowarką zamontowaną w ambulansie. | TAK |  |
| - eCall – system powiadamiania ratunkowego. | TAK |  |
| - WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |
| - Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe. | TAK podać |  |
| - Gwarancja minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. | TAK podać |  |
| - Gwarancja na perforację nadwozia min. 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK podać |  |
| - Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK podać |  |
| - Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK podać |  |
| - Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane były w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii zabudowy specjalnej i sprzętu medycznego nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| - W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego. | TAK |  |
| - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych). | TAK |  |
| - PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| - Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| - Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |
| - Na prawej ścianie fotel obrotowy, posiadający trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanymi do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (Zamawiający dopuszcza fotel z możliwością przesuwu). Fotel z czujnikiem zapięcia pasów + kontrolka w kabinie kierowcy sygnalizująca niezapięcia pasa przez osobę siedzącą na fotelu. | TAK |  |
| - Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie min. 90 stopni, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem, bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami. Fotel z możliwością przesuwu w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Fotel z czujnikiem zapięcia pasów + kontrolka w kabinie kierowcy sygnalizująca niezapięcia pasa przez osobę siedzącą na fotelu. | TAK podać |  |
| - Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda wyposażona w drzwi przesuwane (wysokość przejścia min. 1600 mm, szerokość przejścia min. 300 mm) spełniające normę PN EN 1789 (lub normę równoważną). | TAK podać |  |
| - Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty, - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym. | TAK |  |
| - Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego min. 110 cm) oraz szufladami - 3 sztuki, - kosz na śmieci. | TAK podać |  |
| - Sufitowy uchwyt do kroplówek na 4 szt. pojemników. | TAK |  |
| - Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. | TAK |  |
| - Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. | TAK |  |
| - Centralna instalacja tlenowa: - na ścianie lewej dwa gniazda poboru tlenu typu AGA, - sufitowy punkt poboru tlenu z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok fotela na ścianie prawej przedziału medycznego. | TAK |  |
| - Uchwyt na butle 2,7 l zamontowany w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Pojemniki na cewniki zamontowane w przedziale medycznym w pobliżu ssaka. | TAK |  |
| - Podstawa (laweta) mechaniczna pod nosze główne posiadająca przesuw boczny. | TAK |  |
| - Lodówka sprężarkowa wbudowana w zabudowę, przeznaczona do transportu leków wymagających stałej niskiej temperatury z termostatem i wyświetlaczem temperatury. | TAK |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| NOSZE GŁÓWNE ELEKTRYCZNE - 3 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nosze fabrycznie nowe, monoblokowe, wielofunkcyjne, samojezdne, zasilane elektrycznie. | TAK |  |
| - Dedykowany, mechaniczny (bez zasilania elektrycznego) uchwyt noszy mocowany do lawety w ambulansie, umożliwiający utrzymanie całego ciężaru noszy z pacjentem bez wysiłku fizycznego w trakcie załadunku i wyładunku do i z ambulansu, bez użycia rampy, podjazdu, wciągarki itp. | TAK |  |
| - Hydrauliczny system wspomagania opuszczania i podnoszenia noszy zasilany zestawem dwóch akumulatorów. Pojemność minimalna akumulatora 7Ah. | TAK podać |  |
| - Płynna elektryczna regulacja wysokości noszy w pełnym zakresie minimum 43-130 cm. | TAK podać |  |
| - Automatyczne doładowywanie akumulatorów noszy po wpięciu do dedykowanego uchwytu, świetlny wskaźnik naładowania akumulatorów w widocznym miejscu. | TAK |  |
| - Wyprofilowany materac w części środkowej dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu, zwłaszcza u pacjentów otyłych. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| - Regulowane poręcze boczne, składane na boki, umożliwiające powiększenie powierzchni dla pacjenta bariatrycznego do minimum 82 cm szerokości. | TAK podać |  |
| - Nosze wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją, zabezpieczone przed powstawaniem drobnych uszkodzeń np. farbą, anodą itp. (podać), odporne na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| - Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i obsługi, ma zapobiegać uszkodzeniom ciała. | TAK |  |
| - Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą. | TAK |  |
| - Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości noszy. | TAK |  |
| - Możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
| - Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do kąta 75°. | TAK |  |
| - Możliwość skrócenia długości ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach, windach itp. maksymalna długość po skróceniu 163 cm. | TAK |  |
| - Składany teleskopowo statyw na kroplówki z mocowaniem. | TAK |  |
| - Zagłówek mocowany do ramy noszy umożliwiający przedłużenie części noszowej dla pacjentów o wzroście powyżej 190 cm. | TAK |  |
| - Stabilizator głowy pacjenta. | TAK |  |
| - Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy: pasy szelkowe, system szybkozłączy do odpinania i zapinania. | TAK |  |
| - Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 16 cm i szerokości 4 cm, obrotowe o 360o, min. 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost. | TAK podać |  |
| - System awaryjnego, ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy. | TAK |  |
| - Automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| - System automatycznego informowania o konieczności przeprowadzenia konserwacji po przez komunikat świetlny na panelu sterującym. | TAK |  |
| - Rekomendowana wysokość załadunku do 95 cm. | TAK |  |
| - Dopuszczalne obciążenie noszy minimum 300 kg. | TAK podać |  |
| - Dopuszczalna waga zestawu zgodna z normą PN EN 1865-2 (lub z normą równoważną) maksimum 75 kg. | TAK podać |  |
| - Nosze zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi PN EN 1789, PN EN 1865-2, PN EN 1865-3 (lub z normami równoważnymi). | TAK |  |
| - Dedykowana manualna podstawa pod nosze z przesuwem bocznym o zakresie minimum 30 cm. Podać markę i model. | TAK podać |  |
| - Waga podstawy maksimum 105 kg. | TAK podać |  |
| - Dopuszczalne obciążenie lawety minimum 300 kg. | TAK podać |  |
| - Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 31. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK |  |
| - Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| - Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
| - Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK podać |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. wym. | - Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4 x 5) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 6 x 7) | Wartość brutto (obliczyć: 6 + 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ambulans typu C z zabudową | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie medyczne: Nosze główne elektryczne | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: Zakup 3 ambulansów typu C dla RM-MEDITRANS Siedlce |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

Zastosowane będą parametry techniczne opisane powyżej. Maksimum do uzyskania: 40 punktów.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać)