AE/ZP-27-44/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry systemu elektrofizjologicznego (EP Tracer) 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia  lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System elektrofizjologiczny (EP Tracer), fabrycznie nowy, niedemonstracyjny, niepowystawowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Producent / Nazwa handlowa i/lub Numer katalogowy zaoferowanego systemu elektrofizjologicznego (EP Tracer) | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia zaoferowanego systemu elektrofizjologicznego (EP Tracer) | Podać |  |
| Zestaw do wykonywania badań elektrofizjologicznych |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | Zintegrowany system elektrofizjologiczny (komputer sterujący, wzmacniacz elektrofizjologiczny oraz niezbędne wyposażenie) skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej | TAK |  |
|  | Komputer typu desktop: RAM min. 16GB, dysk typu SSD: min 500GB System operacyjny i procesor: a) Określenie wymaganej wydajności: 1. Zamawiający oczekuje, że zaoferowany procesor uzyska w teście PassMark – CPU Mark wynik min. 16 000 pkt. (przy nominalnych ustawieniach procesora bez przetaktowywania). Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net z dnia 25.04.2024r. System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę systemu; 3. Wliczone w cenę oferty aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play,) 7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych 9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 10. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 11. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; | TAK |  |
|  | System operacyjny zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego systemu elektrofizjologicznego | TAK |  |
|  | Pamięć dysku pozwalająca na bezpośredni, wielokrotny zapis i kasowanie danych | TAK |  |
|  | Szybki zapis danych pacjenta na dysku obejmujący numer identyfikacyjny pacjenta | TAK |  |
|  | Archiwizacja badań na dysku USB lub sieciowym z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych. | TAK |  |
|  | Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej (zaoferowanymi wraz z zestawem z komputerem) | TAK |  |
|  | Transformator separujący do urządzeń medycznych | TAK |  |
|  | Kable zasilające, uziemiające, sygnałowe i inne przewody połączeniowe konieczne do prawidłowego działania wszystkich funkcji systemu elektrofizjologicznego, o długościach dostosowanych do warunków lokalowych Zamawiającego | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa o rozdzielczości wydruku min. 1000x1000dpi | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Mobilny wózek pod zaoferowany system na salę zabiegową | TAK |  |
|  | System wyposażony w min. 2 monitory min. 21” typu LCD o rozdzielczości min. 1600x1200 zamontowane na mobilnym wózku na sali zabiegowej pracujące jako „master” | TAK |  |
|  | Prezentacja jednoczesna wielozadaniowa: sygnałów wewnątrzsercowych, zapisów przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania parametrów dziennika zdarzeń | TAK |  |
|  | Przewód EKG powierzchniowego (10-odprowadzeniowy): 2 zestawy | TAK |  |
|  | Konfiguracja umożliwiająca współpracę z systemami do trójwymiarowej analizy i mapowania serca | TAK |  |
|  | Obsługa systemu elektrofizjologicznego z poziomu sali zabiegowej | TAK |  |
| Wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego |
|  | Częstość próbkowania: min 900 Hz | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry). | TAK |  |
|  | Filtry zakłóceń: mięśniowych (EKG), prądu RF podczas ablacji (kanały wewnątrzsercowe) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylacją | TAK |  |
|  | Jednorazowe przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy | TAK |  |
|  | Przetwornik A/D: 12 bitowy o dynamicznej rozdzielczości 20 bitów, o czułości (wadze bitu) poniżej 1,8 µV/LSB | TAK |  |
|  | Wzmacniacz umożliwiający rejestrację min: 12 kanałowego zapisu EKG, 6 kanałów dodatkowych, które można wykorzystać do pomiaru ciśnień, min. 52 kanały wewnątrzsercowych | TAK |  |
|  | Wzmacniacz wyposażony w stymulację awaryjną uruchamianą dedykowanym przełącznikiem na przednim panelu wzmacniacza elektrofizjologicznego. (Możliwość uruchomienia stymulacji awaryjnej przy wyłączonym komputerze, np. w wypadku awarii jednostki sterującej systemem) | TAK |  |
|  | Parametry stymulacji awaryjnej: 60 uderzeń na minutę, co najmniej z dwóch kanałów jednocześnie, 8mA, szerokość impulsu: 2ms | TAK |  |
|  | Wzmacniacz oferujący zarówno wzmocnienie analogowe i cyfrowe | TAK |  |
| Oprogramowanie systemu elektrofizjologicznego |
|  | Oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych serca umożliwiające rejestrację: min. 12 kanałowego zapisu EKG, min. 2 kanały ciśnień, min. 52 kanałów wewnątrzsercowych | TAK |  |
|  | Jednoczesne wykonywanie wielu zadań (tworzenie każdej kombinacji: akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyświetlania przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania dziennika badania) | TAK |  |
|  | Konfigurowanie przez użytkownika co najmniej 10 różnych szablonów ekranu z wybranymi albo wszystkimi kanałami aktywnymi, niezależnie od ich rodzaju (EKG, EGM-bipolar, EGM unipolar, kanały ciśnienia itp.) | TAK |  |
|  | Zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi co najmniej 25-300 mm/s | TAK |  |
|  | Rejestracja sygnałów unipolarnych z dowolnego kanału zapisanego w trakcie badania | TAK |  |
|  | Rejestracja 12 odprowadzeniowego zapisu przy użyciu jednego klawisza na klawiaturze. System umożliwiający wydruk jakiegokolwiek wcześniej zarejestrowanego 12 - odprowadzeniowego zapisu | TAK |  |
|  | Zapis wszystkich kanałów lub wybranych kanałów na dysku twardym w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tryb wyświetlania synchronicznego (trigger mode) z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora umożliwiająca pace mapping w czasie rzeczywistym. Synchronizacja wyzwalana przez: napięcie, rodzaj sygnału (unipolarny + lub -, bipolarny), nachylenie (slope) potencjału (do wyboru) | TAK |  |
|  | Pomiar on-line wybranych interwałów (automatycznego lub ręcznego) w trybie synchronicznym | TAK |  |
|  | Synchronizacja w trybie rzeczywistym (triggered mode) z częstotliwością równą częstotliwości serca (beat-to-beat) | TAK |  |
|  | Interaktywny ekran dziennika badania umożliwiający dostęp do danych badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora | TAK |  |
|  | Wydruk raportów, wykresów, wzorców pobudzeń lub innych danych w czasie wykonywania analizy i przeglądania danych z badania | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wszystkich parametrów ablacji takie jak temperatura, moc, czas z generatora prądu RF. Dane wyświetlane na ekranie i automatycznie rejestrowane w dzienniku badania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie hemodynamiczne | TAK |  |
|  | Archiwizacja na dysku USB oraz możliwość archiwizacji na dysku zewnętrznym przez USB pojedynczego badania lub całego archiwum. | TAK |  |
|  | Niezależne wyświetlanie na każdym z 2 monitorów w obrębie zestawu innych danych, np. na jednym przebiegu w czasie rzeczywistym, a na drugim analiza danych z badania | TAK |  |
|  | Eksport zrzutów ekranowych i obrazów do plików typu BMP i PDF | TAK |  |
|  | Automatyczna aktualizacja okna dziennika badania po każdej sekwencji stymulacji | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie monitorów systemowych parametrów ablacji, także w postaci graficznej.Tworzenie raportu z ablacji z parametrami zastosowanej aplikacji | TAK |  |
|  | Niezależne ustawianie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym | TAK |  |
| Stymulator systemu elektrofizjologicznego |
|  | Wielofunkcyjny stymulator elektrofizjologiczny - generator impulsów do stymulacji serca | TAK |  |
|  | Impulsy stymulacji kontrolowane komputerowo | TAK |  |
|  | Liczba kanałów stymulacji: min 2 | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą klawiatury lub myszy systemu elektrofizjologicznego | TAK |  |
|  | Stymulator wbudowany we wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min: 0-25,5mA, regulowane w stopniach co 0,1mA | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony system elektrofizjologiczny (EP Tracer) ma być kompletny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 20 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty