- Białystok, 16.03.2023 r.

- Dotyczy: postępowania na „Dostawę urządzeń z podziałem na 5 części”

- Nr sprawy: AZP.25.1.17.2023

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy Części 4

Pytanie nr 1 - Dotyczy części nr 4: Załącznika nr 5 do SWZ pkt 11 (WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO

Czy Zamawiający może wydłużyć czas naprawy tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia do 7 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy Części 2

Pytanie nr 2 - Dotyczy  części  nr 2:  Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące jedynie slajdy jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści urządzenia obsługującego wyłącznie slajdy jednorazowego użytku. Wymagane są także wielokrotnego użytku.

Pytanie  nr 3 - Dotyczy  części  nr 2:  Czy Zamawiający dopuści licznik komórek bez możliwości rozbudowy o kanały fluorescencyjne ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści licznika komórek, który nie ma możliwości rozbudowy o kanały fluorescencyjne.

Pytanie nr 4 - Dotyczy  części  nr 2:  Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyświetlacza wyposażone w jednostkęsterującą pozwalającą na pełna analizę komórek w tym: cykl komórkowy, apoptozę, ekspresjęfluorescencji, wielkość i kolistość, całkowite zliczanie komórek oraz ich żywotność?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie urządzenie.

Dotyczy Części 5

Pytanie nr 5 - Dotyczy części nr 5 pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z oprogramowaniem bez automatycznego wyliczania indeksów Sokolow, Lewis, Cornell? W zamian urządzenie posiada oprogramowanie SDS do oceny nagłej śmierci sercowej wg nowszych kryteriów Seattle.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

Pytanie nr 6 - Dotyczy części nr 5 pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o częstości próbkowania każdego kanału rejestrowanego sygnału EKG o co najmniej 1000 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Dotyczy części nr 5 pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o module o wymiarach 82 mm x 87 mm x 25 mm i wadze nie większej niż 180 g?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Dotyczy części nr 5: Czy Zamawiający wymaga, , aby dołączone oprogramowanie było kompatybilne z kompleksową platformą kardiologiczną Cardio Point, umożliwiającą wykonanie badań EKG, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, spirometrii, ergospirometrii?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy części 3

Pytanie nr 9: Czy dopuszczą Państwo spektrofotometr o zakresie skanowania 190-840 nm? Zakres do 840 nm wystarcza do pomiarów większości próbek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści spektrofotometru o podanym zakresie skanowania. Do zaplanowanych i przyszłych badań potrzebujemy urządzenia, które umożliwia pomiary w podanym w OPZ zakresie skanowania.

Pytanie nr 10: Czy dopuszczą Państwo spektrofotometr o długości drogi optycznej w zakresie 0,02-0,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści spektrofotometru o niższym zakresie długości drogi optycznej, niż podany w OPZ. Wyższy zakres długości drogi optycznej umożliwia większą optymalizację, co w efekcie pozwala na uzyskanie dokładniejszych i bardziej powtarzalnych wyników.

Dotyczy części 2 i 3

Pytanie nr 11 - Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, punkt 1, ustęp 4, 5, 6 i 7 – część 2 i 3

Zamawiający zapisał:

„6) Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji“

Prosimy o usunięcie tego punktu. Producent urządzenia nie wymaga obowiązkowych przeglądów urządzenia w czasie gwarancji. Nie ma również możliwości dodatkowego wycenienia takiej usługi, ponieważ w przypadku tego urządzenia nie ma potrzeby ani możliwości przeprowadzania przeglądu przez inżyniera serwisowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jeśli przegląd nie jest wymagany do utrzymania okresu gwarancji, nie wymaga go.

Pytanie nr 12 - Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, ustęp 1, punkt 10 i 11 – części 2 i 3

Zamawiający zapisał:

„ 10. Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum

w ciągu 1 dnia roboczego (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są

dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu

11. Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie

maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy,”

Prosimy o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

„ 10. Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum

w ciągu 3 dnia roboczego (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są

dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu

11. Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie

maksimum do 18 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy,”

Prośbę naszą motywujemy tym, że producent którego reprezentujemy oferuje w cenie sprzętu serwis w ciągu 21 dni kalendarzowych i czas reakcji w ciągu 3 dni.

Magazyn części zamiennych znajduje się poza granicami kraju. Naprawa może wymagać dwóch wizyt inżyniera serwisowego – za pierwszym razem celem analizy usterki, za drugim razem celem samej naprawy po zamówieniu części serwisowej. 3 dni robocze na naprawę jest warunkiem nie do spełnienia.

Uwzględnienie warunków opisanych przez Zamawiającego wiązałoby się z dodatkowym serwisem co wpłynęłoby znacznie na cenę końcową oferty.

Odpowiedź:  Zamawiający nie zgadza się. Zgodnie z zapisem w pkt. 10: "Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu." serwis nie jest zobligowany do rozpoczęcia naprawy w wyznaczonym czasie. Jako reakcję można np. umówić wizytę inżyniera serwisu. Z zapisu tego wynika również, że może dojść do zdalnej naprawy, jeśli po trafnej diagnozie serwis może zdalnie (przez połączenie internetowe lub poprzez użytkownika urządzenia będącego w kontakcie telefonicznym z serwisem) naprawić urządzenie.

Zamawiający wyraża zgodę   Dotyczy załącznika nr 5, §1, punkt 11:- wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych a w wyjątkowych sytuacjach w przypadku importu części zgadzamy się na wydłużenie naprawy do 18 dni.

Pytanie nr 13 - Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ , ustęp 1, punkt 17 – część 2 i 3

Zamawiający zapisał w części Warunki gwarancji i rękojmi

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru“

Wnioskujemy o zmianę zapisu na:

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 5 lat od daty protokołu odbioru“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy gwarantuje dostępność do części zamiennych przez 5 lat. Dziedzina nauki w której to wykorzystywany jest sprzęt wymieniony w częściach 2 i 3 jest dziedziną niezwykle szybko się rozwijającą. Postęp techniczny dotyczący aparatury następuje praktycznie z „dnia na dzień“. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc założyć, że po upływie 5 lat zakupiony sprzęt będzie już przestarzały i nieaktualny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 - Dotyczy Załącznik nr 6, ustęp 2, podpunkt 5) – część 2 i 3

Zwracam się z prośbą o możliwość dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim / lub

angielskim.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować nie

przewiduje instrukcji obsługi urządzenia w żadnym innym języku a wyłącznie w języku angielskim.

Przygotowanie instrukcji w języku polskim przyczyniłoby się do wzrostu ceny końcowej samego urządzenia. Ze względu na dziedzinę której dotyczy sprzęt, można z dużą dozą

prawdopodobieństwa założyć, że użytkownicy końcowi sprzętu posługują się doskonałą

znajomością języka angielskiego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 - Dotyczy wzoru umowy §8, ustęp 1, podpunkt g) – część 2 i 3

Zamawiający zapisał:

„za niewykonanie przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji (jeżeli dotyczy), Wykonawca

zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy niewykonany przegląd.“

Wnosimy o usunięcie w/w ustępu w odniesieniu do części 2 i 3.

Nie oferujemy przeglądów serwisowych aparatury wymienionej w części 2 i 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jasno i przejrzyście informuje, że wymóg ten obowiązuje, jeśli przegląd w okresie gwarancji jest wymagany. Zamawiający nie  dokona zmiany, gdyż umowy są zunifikowane na Uczelni, natomiast nie wpływa to w żaden sposób w powyższym wypadku na firmę.

Dotyczy części 1

Pytanie nr 16 - Dotyczy załącznika nr 5 „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego” – część nr 1 pkt 11

Prosimy o wydłużenie terminu naprawy do 6 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych do 16 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu naprawy do 6 dni roboczych a w wyjątkowych sytuacjach w przypadku importu części zgadzamy się na wydłużenie naprawy do 16 dni.

Pytanie nr 17 - Dotyczy załącznika nr 5 „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego” – część nr 1 pkt 13

Zawracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany podzespołu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 16 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.

Zaproponowany obecnie termin jest niewystarczający.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu wymiany podzespołu na nowy do 16 dni (w przypadku, którego dotyczy punkt).

Pytanie nr 18 - Dotyczy warunków gwarancji dla części nr 1

Prosimy o wyłączenie UPSów z wymaganych przez Zamawiającego warunków gwarancyjnych lub skrócenie wymaganego okresu gwarancji dla urządzeń UPS do 12 miesięcy.

Wyspecyfikowane UPSy są dodatkowymi urządzeniami, które w standardzie nie są dostarczane przez producenta cytometru/sortera i w związku z tym nie są również objęte gwarancją producenta cytometru/sortera.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na  skrócenie okresu gwarancji WYŁĄCZNIE dla UPSów do 12 miesięcy.

Pytanie nr 19 - Dotyczy wzoru umowy §1 ust.6

Zwracamy się z prośbą dodanie do istniejącego zapisu następującego zastrzeżenia, w przeciwnym razie Zamawiający będzie mógł obciążyć Wykonawcę kosztami za wszelkie uszkodzenia nie powstałe z winy wykonawcy.

„Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego powstałych z winy wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podany zapis. Zasady odpowiedzialności reguluje kodeks cywilny i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

1. w części nr 1 zmianie ulega treść:

- Załącznika nr 4 do SWZ - pkt. 3- dodanie ppkt. C

- Załącznika nr 5 do SWZ - pkt. 11, 13

2. w części nr 2 zmianie ulega treść:

- Załącznika  nr 2 pkt: 7

- Załącznika nr 5 do SWZ - wykreślenie pkt. 6, pkt. 11, 17

- Załącznika nr 6 do SWZ - ust. 2, pkt. 5, ppkt. a)

3. w części nr 3 zmianie ulega treść:

- Załącznika nr 5 do SWZ - wykreślenie pkt. 6, pkt. 11, 17

- Załącznika nr 6 do SWZ - ust. 2, pkt. 5, ppkt. a)

4. w części nr 5 zmianie ulega treść:

- Załącznika nr 2 pkt. 14

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego:

Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski …………............................ /podpis na oryginale/

- Załączniki:

            - Część 1 - cytometr i rozbudowa sortera_modyfikacja

            - Część 1 - cytometr i rozbudowa sortera_modyfikacja

            - Część 3 - spektometr_modyfikacja

            - Część 5 - Ekg spoczynkowe_modyfikacja