Węgrów, dnia 21.08.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę odczynników i kontroli z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem, Znak: Z/OH/15/23**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy

1.Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, Zestawienie parametrów granicznych, pkt 35:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, iż Zamawiający wymaga automatycznego przesyłania wyników kontroli codziennej do zewnątrzlaboratoryjnego, międzynarodowego programu kontroli jakości producenta analizatorów bez konieczności dodatkowego akceptowania wyników tej kontroli przez Użytkownika.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający potwierdza, iż wymaga automatycznego przesyłania wyników kontroli codziennej do zewnątrzlaboratoryjnego, międzynarodowego programu kontroli jakości producenta analizatorów bez konieczności dodatkowego akceptowania wyników tej kontroli przez Użytkownika.***

2. Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, Zestawienie parametrów granicznych, pkt 32:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, iż wymaga, aby wbudowana instrukcja w języku polskim posiadała funkcję inteligentnego przekierowania do opisu działań naprawczych dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu (komunikatu) bez konieczności wyszukiwania w pliku PDF na zewnętrznym komputerze (oprogramowaniu).

***Odpowiedź:***

***Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wbudowana instrukcja w języku polskim posiadała funkcję inteligentnego przekierowania do opisu działań naprawczych dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu (komunikatu) bez konieczności wyszukiwania w pliku PDF na zewnętrznym komputerze (oprogramowaniu).***

3. Dotyczy Załącznika nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, Tabela asortymentowo-cenowa:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów oraz w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli codziennej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w czasie trwania umowy?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wyraża zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów oraz w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli codziennej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w czasie trwania umowy.***

4. Dotyczy Załącznika nr 5 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, Projekt Umowy, §3 ust. 1 pkt 2):
Uprzejmie prosimy o modyfikację omyłki, zamiast: „analizatora mikrobiologicznego” na: „analizatora hematologicznego”.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dokonuje omyłki pisarskiej w Projekcie umowy***

5. Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający preferuje podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

 ***Podpisał:***

 ***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

 ***Lek. med. Artur Skóra***