|  | Producent ……………….. Model ……………….. Rok produkcji ………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana (podać zakresy/ opisać) | Punktacja |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Aparat musi być fabrycznie nowy | Tak |  |  |
| Generator |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 32 kW | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres napięć lampy co najmniej w przedziale 40 - 125 kV | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1 - 320 mAs | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalny prąd min. 310 mA | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji maks. 4 ms | Tak, podać |  |  |
|  | Programy anatomiczne min. 400 | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230 V +/- 10% | Tak |  |  |
|  | DAP - pomiar dawki promieniowania | Tak |  |  |
|  | Generator zasilany z sieci oraz z własnych wbudowanych akumulatorów | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji bez podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |  |
|  | Jeden akumulator do napędu aparatu oraz ekspozycji | Tak |  |  |
|  | Czas pełnego naładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu maks. 100 min. | Tak, podać |  |  |
|  | Czas pracy aparatu (nie w trybie standby) na w pełni naładowanym akumulatorze min. 8 godz. | Tak, podać |  | 8 godz. pracy = 0 pkt >8 godz. pracy = 20 pkt |
|  | Przy całkowitym rozładowaniu akumulatora, możliwość szybkiego naładowania przez 10 minut pozwalająca na pracę aparatu przez min. 50 min. | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowany w aparat monitor dotykowy LCD o przekątnej ekranu min. 17 cali i rozdzielczości min. 1280x1024 z regulacją kąta pochylania | Tak, podać |  |  |
| Lampa RTG |  |  |  |  |
|  | Manualny kolimator z możliwością obrotu w zakresie +/- 90° | Tak, podać |  |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą min. 4000 obr/min | Tak, podać |  |  |
|  | Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 180° | Tak, podać |  |  |
|  | Pochylenie kołpaka lampy min 100° | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar małego ogniska: maks. 0,6 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar dużego ogniska: maks. 1,3 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 200 kHU | Tak, podać |  |  |
| Jednostka jezdna |  |  |  |  |
|  | Szerokość aparatu ≤ 60 cm | Tak, podać |  | 60 cm = 0 pkt <60 cm =20 pkt |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy kolumny aparatu | Tak |  |  |
|  | Min. wysokość ogniska lampy od podłogi ≤ 54 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna wysokość ogniska od podłogi ≥190 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Prędkość przemieszczania się aparatu na akumulatorach min. 5 km/h | Tak, podać |  |  |
|  | Maks. kąt nachylenia aparatu podczas jego pracy min. 5° |  |  |  |
|  | Precyzyjne pozycjonowanie aparatu za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie lampy RTG | Tak |  |  |
|  | Zwalnianie wszystkich ruchów ramienia teleskopowego z lampą RTG za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |
|  | Wysuw ramienia teleskopowego z lampą RTG w poziomie - ognisko lampy min. 130 cm od kolumny | Tak, podać |  |  |
|  | Waga aparatu maks. 330 kg | Tak, podać |  | 330 kg = 0 pkt <330 kg = 20 pkt |
|  | Wysokość transportowa aparatu maks. 123 cm | Tak, podać |  |  |
|  | System antykolizyjny z przodu aparatu | Tak |  |  |
|  | Obrót kolumny z lampą RTG wokół osi pionowej min. +/- 270° | Tak, podać |  |  |
|  | Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora aparatu | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa oraz wizualna podczas wykonywania ekspozycji | Tak |  |  |
| Detektor cyfrowy |  |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy typu „flat panel” | Tak |  |  |
|  | Akumulator do zasilania detektora min. 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Model i typ detektora | Podać |  |  |
|  | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość pracy detektora bezprzewodowego w min. 2 zakresach: 2,4 GHz oraz 5 GHz | Tak, podać |  |  |
|  | Wodoodporność detektora w klasie min. IP54 | Tak, podać |  |  |
|  | Pole obrazowe detektora min. 35 x 43cm (+/- 0,5 cm) | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość przetwarzania min. 16 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Waga detektora maks. 3 kg | Tak, podać |  | 3 kg = 0 pkt <3 kg = 20 pkt |
|  | Rozdzielczość liniowa min. 3,5 lp/mm | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar piksela max. 140 µm | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze min. 300 kg stojącego bezpośrednio na detektorze bez jego dodatkowej osłony | Tak, podać |  | 300 kg = 0 pkt >300 kg = 20 pkt |
|  | Wskaźnik na obudowie detektora sygnalizujący poziom naładowania jego baterii | Tak |  |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na jednej baterii, bez konieczności ładowania min. 140 ekspozycji | Tak, podać |  |  |
|  | Czas pełnego naładowania akumulatora maks. 3h | Tak, podać |  |  |
| Konsola operatora do sterowania detektorem wbudowana w aparat |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektora i oprogramowania potwierdzającą, że oferent ma prawo do ich sprzedaży i serwisowania | Tak, podać |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie aparatu w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora na konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy aparatem, a detektorem na konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych, po zalogowaniu | Tak |  |  |
|  | Możliwość pobierania listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist | Tak |  |  |
|  | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Czas dostępu do obrazu od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 2 sek. | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjęciu | Tak |  |  |
|  | Zainstalowane moduły DICOM: Send, Storage, Worklist, Print, MPPS | Tak, podać |  |  |
| Wyposażenie aparatu |  |  |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa | Tak |  |  |
|  | Porty USB do nagrywania obrazów | Tak |  |  |
|  | Kabel zasilający automatycznie zwijany i chowany do środka aparatu | Tak |  |  |
|  | Włącznik ekspozycji na kablu o długości min. 5m | Tak, podać |  |  |
|  | Zdalny włącznik ekspozycji w postaci pilota bezprzewodowego | Tak |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |
|  | Dostawa i instalacja aparatu | Tak |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe aparatu w trakcie trwania gwarancji, min. jeden w roku | Tak, podać |  |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty instalacji aparatu | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany przez producenta aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu w zakresie dostawy oraz innych projektów/obliczeń koniecznych do uzyskania zgody WSSE na uruchomienie aparatu | Tak |  |  |