## Pakiet nr 1
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę aparatów RTG oraz Tomografu Komputerowego na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: "Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego" Nr sprawy: ZP/N/03/24
Pakiet nr 1
I.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | RTG telekomando |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |  |  | Kryterium oceny ofert Ocena punktowa
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, ścianka diagnostyczna wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK, załączyć odpowiednie dokumenty (tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagania TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. Rok produkcji 2023. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG
1 | Ścianka zdalnie sterowana | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Elektrycznie podnoszony blat stołu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Wymiary blatu stołu ≥ 230 x 70 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Blat stołu zupełnie płaski bez metalowych szyn wzdłuż krawędzi blatu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Bezpośredni dostęp do pacjenta na blacie z czterech stron w pozycji poziomej. Poprzez bezpośredni dostęp rozumie się dostęp nie utrudniony jakimikolwiek elementami konstrukcyjnymi przewyższającymi poziom blatu w jego poziomym ustawieniu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej < 50 cm | TAK- podać | [5 empty] | < 48 cm – 5 pkt wartości większe – 0 pkt
7 | Zakres zmian wysokości blatu stołu w pozycji poziomej ≥ 60 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Zakres pochyleń stołu ≥ od + 90°do – 90° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Automatyczne zatrzymanie stołu w pozycji 0° | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Maksymalna szybkość pochylania stołu ≥ 5 [°/s] | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Stosowany przesuw wzdłużny (stół, układ lampa płaski detektor lub kombinacja) | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Długość obszaru badania w pionowej i poziomej pozycji stołu. Poprzez badanie, rozumie się wykonanie obrazowania na zabudowanym detektorze. Pacjent w całości na blacie bez repozycjonowania > 200 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Najniższe położenie poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu ≤ 60 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
14 | Max. prędkość przesuwu wzdłużnego stołu lub układu kolumna lampa rtg – płaski detektor > 10 cm/s | TAK- podać | [5 empty] | > 12 cm/s – 5 pkt wartości mniejsze – 0 pkt
15 | Silnikowy przesuw poprzeczny blatu stołu ≥ 25 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
16 | Ekwiwalent Al. blatu dla 100 kV ≤ 0,8 mmAl. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
17 | Odległość pacjent – detektor (dla pacjenta ułożonego na blacie ścianki) ≤ 80 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
18 | Obciążalność blatu bez ograniczeń ruchów stołu (ruch pionowy, przechył) > 200 kg | TAK- podać | [5 empty] | > 220 kg – 5 pkt wartości mniejsze – 0 pkt
19 | Zdalnie sterowany tubus uciskowy, z automatyczną pozycją parkującą poza wiązką promieniowania | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
20 | Minimalna odległość SID ≤ 110 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
21 | Maksymalna odległość SID ≥ 180 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
22 | Projekcje skośne, zakres kątów ≥ +/- 40° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
23 | Automatyczne dostosowywanie obszaru kolimacji do wybranego formatu pola płaskiego panela detekcyjnego | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
24 | Motoryczne wprowadzanie dodatkowych filtrów w kolimatorze | TAK-podać ilość i materiał | [5 empty] | ≥ 3 – 5 pkt wartości mniejsze – 0 pkt
25 | Manualna kolimacja | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
26 | Kolimacja prostokątna i kołowa | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
27 | Wirtualna kolimacja | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
28 | Kolimacja asymetryczna czyli możliwość regulacji blendy z jednej strony | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
29 | Zakres obrotu kolimatora min. od +45° do –45°, z możliwością unieruchomienia w pozycji 0° | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
30 | Kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 40 l/cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
31 | Możliwość łatwego wyjęcia kratki z aparatu przez obsługę bez użycia narzędzi lub automatyczne usuwanie kratki z pola promieniowania dla wybranych projekcji | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
32 | Automatyka AEC ≥ 4 komorowa | TAK- podać | [5 empty] | > 4 – 5 pkt wartości mniejsze – 0 pkt
33 | Zintegrowany miernik lub kalkulator dawki. Wartość DAP automatycznie przypisywana do badania. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
34 | Wielkość aktywnego pola detektora dla grafii i skopii ≥ 43 cm x 43 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
35 | Ilość pól obrazowych dostępnych dla operatora ≥ 4 | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 5 – 5 pkt Mniejsze wartości – 0 pkt.
36 | Rozmiary poszczególnych pól | Podać | [5 empty] | Bez punktacji
37 | Matryca panela detekcyjnego ≥ 2680 x 2680 pikseli | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
38 | Wielkość piksela ≤ 160 μm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
39 | Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) ≥ 16 bit | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
STACJA AKWIZYCYJNA Z CYFROWĄ OBRÓBKĄ OBRAZU
1 | Pojemność twardego dysku – liczba obrazów bez kompresji w matrycy min. 1024x1024 ≥ 10 000 obr. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Fluoroskopia cyfrowa | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Max. prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 30 obr./sek. | TAK- podac | [5 empty] | ≥ 30 obr./sek. – 10 pkt wartości mniejsze – 0 pkt
4 | Ilość dostępnych dla operatora prędkości akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 4 prędkości | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Radiografia cyfrowa | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy min. 1024x1024 ≥ 14 obr./sek. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Rodzaj obróbki obrazu. Wymagane minimum: -wyostrzanie konturów w czasie rzeczywistym -elektroniczna redukcja szumów -regulacja okna kontrastu i jasności -pionowe i poziome odwracanie -powiększanie obrazów min. x 2 - wyświetlanie wieloobrazowe min. 16 obr./ekran | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Funkcje tekstowe. Wymagane minimum: -wprowadzanie bazy danych administracyjnych o pacjencie oraz badającym -badany organ -komentarze do badania | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Oprogramowanie pomiarowe. Wymagane minimum: -pomiary długości i kątów, w tym kątów Cobba | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Interfejs DICOM 3,0 Min. funkcje: PRINT, STORE, MODALITY WORKLIST | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Napęd CD/DVD do nagrywania zdjęć w formacie DICOM 3.0 | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Dwa monitory obrazowe o przekątnej min. 19” każdy, LCD w sterowni z możliwością podglądu obrazu żywego na jednym i obrazu referencyjnego na drugim monitorze | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Dwa monitory obrazowe o przekątnej min. 19” każdy, LCD w sali badań na wózku z możliwością podglądu obrazu żywego na jednym i obrazu referencyjnego na drugim monitorze | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
14 | Matryca wyświetlania monitorów ≥ 1280 x 1024 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
15 | Możliwość sterowania ruchami stołu i lampy rtg za pomocą przycisków bądź joysticków umieszczonych w stole, panelu przy lampie rtg oraz konsoli w sterowni | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
GENERATOR
1 | Moc ≥ 80 kW | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Częstotliwość ≥ 50 kHz | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Programy anatomiczne ≥ 400 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Zakres napięć dla grafii ≥ od 40 kV do 150 kV | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Zakres napięć dla skopii ≥ od 50 kV do 125 kV | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Max. prąd dla grafii ≥ 900 mA | TAK- podać
7 | Max. prąd dla skopii ≥ 20 mA | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Max. mAs dla grafii ≥ 800 mAs | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Programy anatomiczne określające pozycję ścianki; aparat ustawia się automatycznie w zaprogramowanej pozycji po aktywacji funkcji z pokoju sterowni, min. 4 pozycje | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Automatyka zdjęciowa i fluoroskopii | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Konsola operatora sterująca ruchami ścianki i systemem cyfrowym z dotykowym pulpitem typu Touch Screen do sterowania m.in. parametrami generatora | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Zasilanie 3 x 400 V, 50Hz | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Dopuszczalne wahania napięcia ± 10% | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
LAMPA RTG DO ŚCIANKI
1 | Ilość ognisk ≥ 2 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Wymiary małego ogniska ≤ 0,7 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Wymiary dużego ogniska ≤ 1,2 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Moc małego ogniska ≥ 50 kW | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Moc dużego ogniska ≥ 100 kW | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Pojemność cieplna anody ≥ 750 kHU | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 210 kHU/min | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 2200 kHU | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Obroty anody ≥ 8500 obrotów/min. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Sterowanie lampy siatką przy fluoroskopii pulsacyjnej | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Zakres obrotu lampy z kołpakiem ≥ +/- 90° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
WYPOSAŻENIE
1 | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w sali badań | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Uchwyty do rąk dla pacjenta mocowane do stołu ścianki | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
INNE
1 | Funkcja automatycznego łączenia zdjęć kości długich w pionie i poziomie | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Automatyczne obrazowanie kości długich w pionie i poziomie bez zniekształceń geometrycznych tzn. lampa rtg ustawiona prostopadle względem detektora na całej długości badania | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Obszar obrazowania min. 140 cm x 40 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Prędkość akwizycji obrazowania kości długich ≥ 12 cm/sek | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Funkcja tomosyntezy co najmniej w pozycji pionowej i poziomej stołu | TAK- podać parametry | [5 empty] | Bez punktacji
POZOSTAŁE WYMAGANIA
1 | Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi i aplikacji zaoferowanego sprzętu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Gwarancja na min. 24 miesiące na cały system wraz z lampą RTG | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Adaptacja pomieszczeń zgodnie z wymaganiami producenta aparatu oraz obowiązującymi przepisami prawa | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Integracja aparatu RTG z systemem RIS/PACS Zamawiającego | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Na wszystkie wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.: • deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, • certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), • Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: • Deklarację zgodności z dyrektywą 2011/65/EU | TAK, załączyć | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Do oferty należy załączyć cennik przeglądów okresowych obejmujący wszystkie składniki wpływające na cenę tj. min. wartość roboczogodziny pracy serwisanta, dojazd do Zamwiającego oraz pozostałe czynności. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
II.
Aparat RTG kostno-płucny z zawieszeniem sufitowym lampy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Aparat RTG kostno-płucny z zawieszeniem sufitowym lampy |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |  |  | Kryterium oceny ofert Ocena punktowa
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe lampy rtg wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK, załączyć odpowiednie dokumenty (tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagania TAK, podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2023 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
GENERATOR RTG
1 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Moc nominalna generatora ≥ 50 Kw | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Maksymalny prąd w radiografii ≥ 600 mA | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Maksymalna wartość mAs ≥ 600 mAs | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Zakres napięć w radiografii ≥ 40-150 kV | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
LAMPA RTG
1 | Wielkość ogniska małego ≤ 0,6 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Wielkość ogniska dużego ≤ 1,2 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Nominalna moc małego ogniska ≥ 35 Kw | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Nominalna moc dużego ogniska ≥ 80 kW | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Pojemność cieplna anody ≥ 350 kHU | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 400 kHU –10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt.
6 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 130 kHU/min. | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 135 kHU –10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt
7 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,6 MHU | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Miernik dawki lub kalkulator dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Zakres obrotu kolimatora ≥ ± 45° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG
1 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 120° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ ± 180° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Zakres ruchu pionowego ≥ 160 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 440 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 260 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Wyświetlacz z informacją o kącie obrotu lampy | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Ręczna kolimacja | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
8 | System nadążności ruchu lampy RTG za wysokością panela z detektorem w statywie do płuc i w stole (funkcja auto-tracking) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
STÓŁ RTG
1 | Stół z pływającym płaskim blatem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Długość blatu stołu 230 cm (+/- 5 cm) | TAK- podać
3 | Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 100 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 25 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Maksymalne obciążenie stołu ≥ 200 kg | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Odległość płyta stołu - detektor cyfrowy ≤ 8 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 55 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 85 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Pochłanialność blatu stołu – ekwiwalent Al. ≤ 1,0 mm Al. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Układ AEC w stole min. 3 komorowy | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU RTG
1 | Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Wymiary pola aktywnego detektora >= (35 x 42) cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Ilość pixeli >= 7 000 000 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Rozmiar pojedynczego pixela =< 140 µm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Głębokość akwizycji >= 16 bit | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Rozdzielczość detektora >= 3,5 pl/mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Maksymalna waga detektora =< 3,2 kg | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Maksymalne obciążenie detektora >= 300 kg | TAK- podać | [5 empty] | >= 400 kg – 10 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt.
9 | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Klasa odporności detektora na wodę i kurz min. IP 67 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
1 | Statyw mocowany do podłogi | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≤ 40 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥ 180 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Układ AEC w statywie, min. 3 komory | TAK- podać | [5 empty] | >= 4 komory – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt.
5 | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia klatki piersiowej z odległości min. 170 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al ≤ 0,7 mm Al. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Odległość płyta statywu - detektor cyfrowy ≤ 4,0 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Statyw uchylny min od -20º do +90º | TAK - podać | [5 empty] | Bez punktacji
DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE
1 | Detektor wbudowany na stałe | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Wymiary pola aktywnego detektora >=(42x42) cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Ilość pikseli >= 9 400 000 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Rozmiary piksela =< 140 µm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Głębokość akwizycji >= 16 bit | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] >= 3,5 pl/mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
KONSOLA TECHNIKA
1 | Komputer stacji technika, parametry minimum: - procesor czterordzeniowy, - 8GB RAM, - dysk 500 GB, - system operacyjny Windows 10, - klawiatura, mysz. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Monitor LCD min. 21”, min.1280x1024 | TAK- podać | [5 empty] | >= 23” – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt.
3 | Pojemność dysku obrazowego ≥ 3 000 obrazów | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Maksymalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do jego wyświetlenia na monitorze ≤ 5 s | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Interfejs użytkownika w języku polskim lub piktogramy (ikony) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Regulacja jasności i kontrastu obrazu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Pomiary geometryczne: min. odległości i kąty | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Obrót obrazu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Powiększanie obrazu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Możliwość umieszczania na obrazie oznaczenia projekcji L/R | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Możliwość umieszczania na obrazie dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Programy anatomiczne zdefiniowane oraz dodane przez operatora | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Nagrywanie płyt CD i DVD z badaniem pacjenta w standardzie Dicom 3.0 wraz z dedykowaną przeglądarką | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
14 | Interfejs sieciowy z min. funkcjami: DICOM Send,DICOM Print, DICOM Modality Worklist. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
POZOSTAŁE WYMAGANIA
1 | Przygotowanie projektu osłon stałych dla nowego aparatu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi i aplikacji zaoferowanego sprzętu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Adaptacja pomieszczeń zgodnie z wymaganiami producenta aparatu oraz obowiązującymi przepisami prawa | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Gwarancja na min. 24 miesiące na cały system wraz z lampą RTG | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Na wszystkie wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami o wyrobach medycznych tj. : • deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, • certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), • Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: • Deklarację zgodności z dyrektywą 2011/65/EU | TAK, załączyć | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Do oferty należy załączyć cennik przeglądów okresowych obejmujący wszystkie składniki wpływające na cenę tj. min. wartość roboczogodziny pracy serwisanta, dojazd do Zamwiającego oraz pozostałe czynności. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
III.
Aparat RTG mobilny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Aparat RTG mobilny |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |  |  | Ocena punktowa
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2023 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Główne podzespoły aparatu RTG (lampa rtg, generator, mechanika) muszą być wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. | TAK - podać | [5 empty] | Bez punktacji
CHARAKTERYSTYKA
1 | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Moc generatora ≥ 30 kW | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 32 [kW] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt.
3 | Napięcie generatora ≥ 40 – 130 kV | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Częstotliwość generatora ≥ 50 kHz | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 60 [kHz] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt.
5 | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ≥ 0,4 – 300 mAs | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 0,4 - 320 mAs – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
6 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Programy anatomiczne ≥ 400 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Zakres wysokości ogniska od podłogi ≥ 70–200 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Szerokość aparatu ≤ 60 cm | TAK- podać | [5 empty] | ≤ 56 cm – 5 pkt mniejsze wartości – 0 pkt
11 | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 90° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej ≥ +/- 180° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
14 | Rotacja ramienia wokół osi pionowej ≥ +/- 250° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
15 | Oświetlenie symulacji pola ekspozycji typu LED | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
16 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
17 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
18 | Wielkość małego ogniska ≤ 0,7 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
19 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
20 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 900 kHU | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 1000 [kHU] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt.
21 | Prędkość obrotów anody ≥ 3500 obr/min. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
22 | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 120 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
23 | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
24 | Wysokość aparatu złożonego do transportu ≤ 140 cm | TAK- podać | [5 empty] | ≤ 130 cm – 5 pkt. większe wartości -0 pkt.
25 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
26 | Max. prędkość jazdy (w przód/tył) ≥ 1,3 m/s | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
27 | Możliwość pokonywania wzniesień ≥ 5˚ | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
28 | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
29 | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
30 | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
31 | Detektor mobilny bezprzewodowy | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
32 | Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego CsI/a-Si | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
33 | Rozmiar detektora ≥ 35x42 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
34 | Wielkość piksela ≤ 140 µm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
35 | Rozdzielczość ≥ 3,5 lp/mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
36 | Wytrzymałość detektora na całej powierzchni ≥ 300 kg | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 400 kg – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
37 | Wytrzymałość detektora punktowa (na średnicy 40 mm) ≥ 80 kg | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 200 kg – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt
38 | DQE przy 0,0 pl/mm ≥ 65% | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
39 | Liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
40 | Waga panelu ≤ 3,2 kg | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
41 | Klasa odporności detektora na wodę i kurz min. IP56 | TAK- | [5 empty] | Bez punktacji
42 | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
43 | Monitor menu oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 19” | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
44 | Jasność monitora ≥ 400 cd/mm2 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
45 | Minimalna rozdzielczość ≥ 1280x1024 pikseli | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
46 | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 5 sek. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
47 | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
48 | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
49 | Regulacja okna obrazu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
50 | Zoom min. 2 razy, automatyczna redukcja szumów, automatyczna regulacja kontrastów | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
51 | Automatyczna redukcja szumów | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
52 | Automatyczna regulacja kontrastów | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
53 | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
54 | Interfejs sieciowy z min funkcjami: DICOM Send; DICOM Print; DICOM MWM | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
55 | Interfejs sieciowy bezprzewodowy | TAK- | [5 empty] | Bez punktacji
56 | Waga aparatu ≤ 450 kg | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
57 | Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
58 | Oprogramowanie do automatycznej detekcji zmian w płucach wykorzystujące sztuczną inteligencję | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
59 | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
INNE WYMAGANIA
1 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Pełna gwarancja na oferowany aparat rtg (z lampą rtg) min. 24 miesięcy | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Na oferowane wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj. : • deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, • certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), • Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: Deklarację zgodności z dyrektywą 2011/65/EU * przewidywany koszt przeglądów rocznych | TAK, załączyć | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Do oferty należy załączyć cennik przeglądów okresowych obejmujący wszystkie składniki wpływające na cenę tj. min. wartość roboczogodziny pracy serwisanta, dojazd do Zamwiającego oraz pozostałe czynności. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
Łączna wartość pakietu nr 1 | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 2
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę aparatów RTG oraz Tomografu Komputerowego na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: "Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego" Nr sprawy: ZP/N/03/24
Pakiet nr 2
Tomograf komputerowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Tomograf komputerowy |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |  |  | Ocena punktowa
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | System tomografii komputerowej do badań całego ciała (min. 64-rzędowy), umożliwiający akwizycję/rekonstrukcję minimum 128 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Możliwość akwizycji minimum 64 przyległych i nienakładających się warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Tomograf umożliwiający zbadanie obszaru pacjenta z urazem wielonarządowym bez konieczności przekładania go na stole >= 170 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Oferowany tomograf komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy i kompletny. Rok produkcji min. 2023. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
GENERATOR / LAMPA RTG
1 | Moc generatora min. 70 kW | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Producent i model lampy rtg | Podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Zakres napięcia anodowego >= 80-140 kV | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Liczba wartości napięcia anodowego możliwych do ustawienia w protokole klinicznym >= 4 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Maksymalny prąd lampy rtg wykorzystywany w protokołach badań dla napięcia 120 kV >= 600 mA | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Automatyczne modulowanie prądu lampy w czasie rzeczywistym we wszystkich trzech osiach | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Szybkość chłodzenia anody min. 1300 kHU/min. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Pojemność cieplna anody lampy lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji lampy innej niż klasyczna >= 6,5 MHU | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 7,5 MHU – 10 pkt. < 7,5 MHU – 0 pkt.
9 | Liczba ognisk lampy rtg >= 2 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Automatyczny wybór ognisk | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Automatyczne zatrzymanie rotacji układu lampa-detektor w trakcie przerw w badaniach | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
GANTRY / STÓŁ
1 | Średnica okola gantry min. 75 cm | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 80 – 20 pkt. < 80 – 0 pkt.
2 | Zakres pochylania gantry min. +/- 30° | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Sterowane gantry z obu stron | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Maksymalna dopuszczalna nośność stołu zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu +/- 0,25 mm min. 250 kg | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Zakres regulacji wysokości blatu stołu >= 40 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Minimalna wysokość stołu (poza Gantry) ≤ 50 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Długość stołu >= 260 cm | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 280 – 5 pkt. < 280 – 0 pkt.
8 | Szerokość stołu >= 65 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) >= 175 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Możliwość poprzecznego ruchu stołu | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Zakres poprzecznego ruchu stołu ≥ +/- 10 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Programowane wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu pozostałego do końca skanowania widoczne przez pacjenta z przodu i z tyłu gantry | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Wyposażenie dodatkowe stołu: - materac - podgłówek usztywniający w badaniach głowy - podgłówek pacjenta w pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
14 | System do łatwej ewakuacji pacjenta | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
DETEKTORY
1 | Ilość rzędów detektorów w osi Z >= 64 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Ilość elementów detektora w rzędzie >= 800 | TAK- podać | [5 empty] | ≥ 880 - 5 pkt < 880 – 0 pkt.
3 | Szerokość detektora >= 40 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
PARAMETRY SKANU
1 | Minimalny czas pełnego obrotu układu lampa-detektor przy wszystkich projekcjach <= 0,35 s | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji <= 0,65 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Matryca rekonstrukcyjna obrazów >= 512 x 512 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym (w matrycy 512 x 512 z pełną jakością) przebiegającej współbieżnie do akwizycji >= 50 obrazów/s | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Matryca prezentacyjna obrazów >= 1024 x 1024 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Dostępne maksymalne pole diagnostyczne obrazowania FOV >= 50 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Maksymalny współczynnik pitch >= 1,50 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego >= 170 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Maksymalna długość topogramu >= 170 cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie skanowania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie z pełnym wykorzystaniem zebranych danych. | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od położenia lampy podczas jej obrotu w celu zmniejszenia promieniowania nad szczególnie wrażliwymi organami (np. oczodołami) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu o co najmniej o 80% w relacji do standardowej metody FBP: SAFIRE, iDOSE,ASIR, AIDIR 3D lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 z pełną jakością, przy użyciu zaoferowanego, opisanego powyżej algorytmu rekonstrukcji iteracyjnej min. 40 obrazów/s | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
14 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa R w osiach x,y,z w czasie pełnego skanu dla min. 128 warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie - 2 % MTF w polu akwizycyjnym 50cm dla płaszczyzn x,y,z >= 15,0 pl/cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
15 | Rozdzielczość wysokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie x,y w polu akwizycyjnym 50 cm mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF >= 12,0 pl/cm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
OPROGRAMOWANIE AKWIZYCYJNE
1 | Akwizycja obrazów do badań: - onkologicznych - pulmonologicznych - kolonoskopowych - naczyń obwodowych - perfuzji mózgowej - neurologicznych | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Akwizycja obrazów typu DSA w obszarze głowy i szyi oraz innych obszarach | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Synchronizacja startu akwizycji na podstawie analizy (w czasie rzeczywistym) napływu środka kontrastowego | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Oprogramowanie do autopozycjonowania przy badaniach głowy oraz płuc | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Oprogramowanie do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii, zapewniające redukcję zniekształceń w obszarze danych surowych, z uwzględnieniem specyfiki badanej anatomii. Oprogramowanie powinno współpracować z algorytmem rekonstrukcji iteracyjnej | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym w 3-ch osiach | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Oprogramowanie do skanowania dwuenergetycznego | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
KONSOLA OPERATORSKA
1 | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat >= 23" | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Rozdzielczość monitora >= 1920x1200 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów >= 500 000 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Storage - Worklist - Structured Dose Report | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Interfejs użytkownika w systemie okienkowym | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | MIP (Maximum Intensity Projection) i MinIP (Minimum Intensity Projection) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | SSD (Surface Shaded Display) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
8 | VR (Volume Rendering) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, wyświetlanie skali) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów), wyświetlanie wielookienkowe | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
14 | System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów (dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
15 | Wyświetlanie typu kino | TAK - podać | [5 empty] | Bez punktacji
16 | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK - podać | [5 empty] | Bez punktacji
17 | Możliwość wykonywania perfuzji mózgu na obszarze min. 80 mm | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
KONSOLA LEKARSKA
1 | Stacja diagnostyczna lekarska z kolorowym monitorem medycznym typu LCD min. 24 cali - 3 szt. o poniższych parametrach: | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | System operacyjny konsoli lekarskiej lub serwera stacji lekarskiej wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową komputera, na którym pracuje zainstalowane oprogramowanie | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów [512 x 512] bez kompresji >= 500 000 | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Send / Receive - DICOM Storage - DICOM Query/Retrieve - DICOM Modality Worklist | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
5 | MIP (Maximum Intensity Projection) i MinIP (Minimum Intensity Projection) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | SSD (Surface Shaded Display) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | VR (Volume Rendering ) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
8 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Możliwość wizualizacji map perfuzyjnych w 3D i VRT | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
14 | Oprogramowanie do badań neurologicznych i neurochirurgicznych | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
15 | Możliwość nagrywania i odtwarzania płyt CD/DVD | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
DODATKOWE WYPOSAŻENIE
1 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
2 | Drukarka do wydruku map perfuzyjnych | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
WYMAGANIA INSTALACYJNE I INNE
1 | Powierzchnia instalacyjna [m2] | Podać | [5 empty] | Bez punktacji
2 | W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z tomografu, urządzeń zasilających i komputerów należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system klimatyzacji w pomieszczeniach sterowni, a także sali badań i serwerowni (po stronie wykonawcy wszystkie ewentualne prace i czynności projektowe i wykonawcze) | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
3 | Wymagana moc podłączeniowa [KVA] | Podać | [5 empty] | Bez punktacji
4 | Tryb pracy energooszczędny | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
5 | Wykonanie dokumentacji ochrony radiologicznej (projektu osłon stałych przed promieniowaniem) oraz wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z akceptacją projektu pracowni tomografu przez WSSE | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
6 | Adaptacja pomieszczeń zgodnie z wymaganiami producenta aparatu oraz obowiązującymi przepisami prawa | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
7 | Demontaż i przeniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obecnie używanego Tomografu Komputerowego włacznie z jego podłączeniem oraz uruchomieniem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
8 | System podtrzymujący zasilanie konsoli operatora i konsoli lekarskiej w przypadku zaniku zasilania sieciowego na min. 15 minut | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
9 | Instrukcje obsługi tomografu i urządzeń peryferyjnych przy dostawie w języku polskim | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
10 | Integracja konsoli tomografu i stacji lekarskiej z systemem informatycznym szpitala PACS/RIS | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
11 | Szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w siedzibie Zamawiającego dla lekarzy radiologów i techników RTG w zakresie obsługi urządzenia w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
12 | Gwarancja na cały tomograf z wyposażeniem – min. 24 miesiące bez limitów skanów lampy RTG | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
13 | Deklaracja zgodności CE na oferowany tomograf komputerowy oraz strzykawkę automatyczną | TAK | [5 empty] | Bez punktacji
14 | Dokumenty potwierdzające, że aparat został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku | TAK | [5 empty] | Do oferty należy załączyć cennik przeglądów okresowych obejmujący wszystkie składniki wpływające na cenę tj. min. wartość roboczogodziny pracy serwisanta, dojazd do Zamwiającego oraz pozostałe czynności.
15 | Do oferty należy załączyć cennik przeglądów okresowych obejmujący wszystkie składniki wpływające na cenę tj. min. wartość roboczogodziny pracy serwisanta, dojazd do Zamwiającego oraz pozostałe czynności. | TAK- podać | [5 empty] | Bez punktacji
Wartość pakieu nr 2 | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy