Załącznik nr 1 do SIWZ- Zestawienie parametrów i warunków technicznych - Laser CO2  - szt. 1

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Wymaganie | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Laser CO2 z zamkniętym rezonatorem wzbudzany DC | TAK |  |
| - 2 | Zastosowanie w : - tonsillektomia; - bezdech; - stapedoktomia; - chirurgia nosa; - chirurgia krtani; - myringotomia. | TAK |  |
| - 3 | Moc 30 W | TAK |  |
| - 4 | Długość fali: 10,6 µm, podczerwień | TAK |  |
| - 5 | Tryby pracy: Ciągły (CW), Impuls Pojedynczy, Impuls powtarzalny, Super Pulse | TAK |  |
| - 6 | Funkcja automatycznego doboru parametrów pracy lasera w zależności od wybranej specjalizacji, procedury operacyjnej i oprzyrządowania operacyjnego | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |  |
| - 7 | Sterowanie: kolorowy panel dotykowy wysokiej rozdzielczości z możliwością odchylenia od obudowy urządzenia | TAK 10 pkt bez możliwości odchylenia 0 pkt |  |
| - 8 | Urządzenie wyposażone w oprogramowanie z demonstracją przedstawiającą podłączenie i możliwości wykorzystania oprzyrządowania operacyjnego w zależności od wybranej procedury operacyjnej | TAK |  |
| - 9 | Dostęp do konfiguracji poszczególnych użytkowników chroniony hasłem | TAK |  |
| - 10 | Wiązka celownika: - czerwona dioda laserowa 5mW, - długość fali wiązki: 635 nm, - regulowana intensywność świecenia. - tryby pracy: świecenie ciągłe i migotanie | TAK |  |
| - 11 | Sygnalizacja pracującego lasera: - świetlna; - dźwiękowa | TAK |  |
| - 12 | Budowa urządzenia: - kompaktowa; - lekkie, sprężynowe ramię z włókna węglowego - możliwość obrotu o 360○ | TAK |  |
| - 13 | Pamięć ustawień parametrów: min. 100 | 100- 10 pkt mniej niż 100 0 pkt |  |
| - 14 | Chłodzenie: własne, obieg zamknięty | TAK |  |
| - 15 | Parametry zasilania: 220V, 50/60 Hz, 10A, | TAK |  |
| - 16 | Wyposażenie urządzenia: - włącznik nożny; - okulary ochronne 5 sztuk; - znaki ostrzegawcze. | TAK |  |
| - 17 | Wyposażenie operacyjne: - skaner do wykonywania cięć w linii prostej, po łuku i do odparowywania warstwy tkanki. - Mikromanipulator kompatybilny z posiadanym mikroskopem - Możliwość obrotu kształtu skanera o 360 stopni przy pomocy joysticka mikromanipulatora | TAK |  |
| - 18 | Zestaw końcówek do nosa: - końcówka prosta -końcówka z lustrem odbijającym 90st. dla praworęcznych -końcówka z lustrem odbijającym 90st. dla leworęcznych -końcówka prosta z możliwością podłączenia ewakuacji dymu -końcówka z lustrem odbijającym 90st. dla praworęcznych z możliwością podłączenia ewakuacji dymu -końcówka z lustrem odbijającym 90st. dla leworęcznych z możliwością podłączenia ewakuacji dymu - końcówka zakrzywiona pod kątem 20st - końcówka zakrzywiona pod kątem 20 st z możliwością podłączenia ewakuacji dymu | TAK |  |
| - 19 | Zestaw końcówek do gardła i krtani: - końcówka prosta - 3x przedłużacz do końcówki prostej - 3x końcówki z zabezpieczeniem tylnej ściany nosogardła (backstop) -3x końcówka do małżowin nosowych -3xkońcówka do tonsillektomii -końcówka z lustrem odbijającym 90 st. | TAK |  |
| - 20 | 2 końcówki do pracy z wolnej ręki- ogniskowa 125mm z lustrami katowymi 90 i 120 stopni | TAK |  |
| - 21 | Urządzenie wyposażone w oddzielny port z możliwością podłączenia wielorazowego giętkiego światłowodu CO2 o długości min 2 metry i średnicy plamki na wyjściu min 295um | TAK |  |
| - 22 | Wizualne oznakowanie, jednoznacznie wskazujące na wybrany tryb dostarczania wiązki: sztywne ramię/ światłowód | TAK |  |
| - 23 | Światłowód wielorazowy Co2 o długości min. 2 metry z zestawem do jego odnawiania oraz pojemnikiem do steryzlizacji | TAK |  |
| - 24 | Zestaw końcówek do światłowdu do zastosowania w trudnodostępnych miejscach: końcówka prosta i zakrzywiona – długośc max 60mm końcówka zakrzywiona- długośc max 140mm końcówka zakrzywiona- długośc max 180mm końcówka zakrzywiona- długośc max 240mm | TAK |  |
| - 25 | Możliwość zastosowania prowadnicy do światłowodu, dedykowanej dla chirurgii robotowej. | TAK |  |
| - 26 | Gwarancja min.24 mies. | TAK |  |

|  | INNE WYMAGANIA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 48 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawa urządzenia. | TAK |  |
|  | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie pracy lub raporcie serwisowym. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
|  | Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy, w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, oraz wykona bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji). | TAK | Podać ilość zalecanych przez producenta przeglądów |
|  | Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram przeglądów. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi protokołem i przekaże go Zamawiającemu | TAK |  |
|  | Wraz z aparatem instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Szkolenie/ instruktaż personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi przeprowadzone w miejscu instalacji systemu. | TAK |  |

Miejscowość ....................................... data ...................................................

...................................................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)