Załącznik Nr  2C do SWZ

##### ZESTAWIENIE WARUNKÓW/ PARAMETRÓW WYMAGANYCH/GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Łóżko szpitalne elektryczne

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Łóżko szpitalne elektryczne |  |  |
|  | Łóżko szpitalne elektryczne, rok produkcji 2022r | Tak |  |
|  | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |
| - 2 | Łóżko wytworzone - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022. | Tak/ Nie | Antybakteryjna technologia (w częściach tworzywowych i lakierze) – 10 pkt pozostałe - 0 pkt |
| - 3 | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Maksymalny pobór mocy 370VA / 230 V Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 Przewód zasilający skręcany | Tak |  |
| - 4 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm | Tak |  |
| - 5 | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. | Tak |  |
| - 6 | Długość leża (pomiędzy szczytami łóżka): min. 2000 mm | Tak |  |
| - 7 | Szerokość leża (pomiędzy poręczami łóżka): min. 900 mm | Tak |  |
| - 8 | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur, - przechyły wzdłużne leża (Trendelenburg i anty-Trendelenburg). | Tak |  |
| - 9 | Leże łóżka podparte na stabilnej konstrukcji pantografowej | Tak |  |
| - 1 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak |  |
| - 1 | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak |  |
| - 1 | Minimalna wysokość leża od podłogi 380 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak |  |
| - 1 | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak |  |
| - 1 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° | Tak |  |
| - 1 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16o ± 3°. | Tak |  |
| - 1 | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°. | Tak |  |
| - 1 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° | Tak |  |
| - 1 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° | Tak |  |
| - 1 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | Tak |  |
| - 2 | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. | Tak |  |
| - 2 | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | Tak |  |
| - 2 | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. |  |  |
| - 2 | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | Tak |  |
| - 2 | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. | Tak |  |
| - 2 | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | Tak |  |
| - 2 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | Tak |  |
| - 2 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | Tak |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm. | Tak |  |
|  | Min. 2 koła wyposażone w indywidulaną blokadę jazdy. | Tak |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | PODAĆ |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze 250 kg | TAK | 250 kg – 0 pkt powyżej 250 kg – 10 pkt |
|  | Elementy wyposażenia łóżka do wyboru: - materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. | TAK |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | TAK, podać min. 12 m-cy max 60 miesięcy |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | PODAĆ |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | TAK |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | TAK, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.