AE/ZP-27-53/23		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne stołu operacyjnego – 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Stół operacyjny do przeprowadzania operacji ogólnochirurgicznych oraz ortopedycznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości, - przechył boczny, - przechył- pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, - nachylenie segmentu oparcia pleców, - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku, - przesuw wzdłużny, - ławeczka nerkowa. | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  |
|  | Stół posiadający dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny (nie wystający poza osłony kolumny) z funkcjami takimi, jak na pilocie i wskaźnikiem diodowym naładowania baterii lub nie posiadający dodatkowego panela na kolumnie | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany stół nie posiada opisanego panela dodatkowego - 0 pkt Zaoferowany stół posiada opisany panel dodatkowy - 10 pkt |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50Hz oraz bateryjne min. 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem min. 2260 mm | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK |  |
|  | Blat wyposażony w listwy sprzętowe umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego na każdym jego segmencie. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości (bez materaca) od 650 do 1100 mm [+/- 30 mm] | TAK |  |
|  | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 350 do 750 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji podgłówka min od - 400 do 400 | TAK |  |
|  | Regulacja przechyłu bocznego: 300 [+/-50] | TAK |  |
|  | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga): 400 [+/-50] | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 350 mm. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kątowej góra/dół, dwuczęściowego segmentu nóg min. od - 900 do 200 | TAK |  |
|  | Blat stołu pięciosegmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek o szerokości blatu, podgłówek wyposażony w szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego, - dwuczęściowy segment oparcia pleców (ławeczka nerkowa), - segment siedziska, - dwuczęściowy segment nóg. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentów podgłówka i podnóżków z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację. | TAK |  |
|  | Stół mobilny z blokadą przemieszczania w podstawie | TAK |  |
|  | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu: min. 250 kg | TAK |  |
|  | Miękkie materace odejmowane z blatu stołu, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwodleżynowej pianki redukującej bakterie, odporne na środki dezynfekujące, o grubości min. 50 mm. | TAK |  |
|  | Stół przezierny dla promieni rentgenowskich, gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C | TAK |  |
|  | Możliwość zamiany segmentu nóg z podgłówkiem. | TAK |  |
|  | Stół operacyjny posiada mocowanie segmentów zabezpieczające przed zapiekaniem się elementów oraz chroniące segment przed upadkiem w przypadku awarii elementu zabezpieczającego (np. system hakowy). Zamawiający nie dopuszcza mocowania segmentów sworzeń – gniazdo. | TAK |  |
|  | Stół kompatybilny z przystawką EO-30 do chirurgi barków producent MTC Medical będącą w posiadaniu Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wyposażenie minimalne: Uchwyt mocujący do szyny sprzętowej wielopozycyjny – 2 sztuki Uchwyt mocujący do szyny sprzętowej jednopozycyjny – 3 sztuki Podpórka pod rękę prosta – 1 sztuka Ekran anestezjologiczny z regulowaną szerokością – 1 sztuka Przystawka do artroskopii kolana - 1 sztuka | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony stół ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty